구 매 규 격 서

H.S.K. No.	품목번호	품명/규격	수량/단위
9015.80.5000	1	라디오존데/Loran-C 기구 낙하산	40개 40개 40개

1. 일반사항

1.1 개 요

본 규격서는 GCOS(Global Climate Observing System) 고층기후관측소(GCOS Upper-Air Network station)인 포항기상대의 2005년도 방재기간 특별관측용 라디오존데, 기구 및 낙하산을 구매하기 위한 최소 규격사항을 정한 것이다.

1.2 일반기술사항

1.2.1 기상청의 고층기상관측은 Loran-C(NAVAID) 바람탐측 레윈존데시스템(wind finding rawinsonde system)으로서, 현재 운영되고 있는 포항기상대의 고층기상관측장비 현황은 별표1과 같다.

1.2.2 라디오존데는 기압, 기온 및 상대습도를 측정하고 Loran-C 신호를 수신하며, 이들 측정값과 수신신호를 400∼406 MHz 반송파로 지상수신장비까지 송신하여야 한다.

1.2.3 기구는 충분한 신축성을 가지고 600∼700）까지 팽창하는 구형 고무공으로서, 일정한 상승속도로 라디오존데를 비양시켜야 한다.

1.2.4 낙하산은 기구 파열로 라디오존데가 낙하하기 시작할 때 자동으로 펴져야 하며, 라디오존데를 서서히 낙하시켜 라디오존데의 낙하 충격으로부터 사람, 가축 등을 보호하여야 한다.

2. 구성내용

2.1 라디오존데	40개

2.2 기구	40개

2.3 낙하산	40개

3. 기술사항

3.1 라디오존데

3.1.1 라디오존데는 상층 대기의 기압, 기온 및 상대습도를 측정하는 센서부, 센서부의 출력을 전기신호로 변환하는 변환부(transducer), 100 kHz □ 10 kHz의 Loran-C 신호를 수신하고 증폭하는 NAVAID 수신부,  변환부와 NAVAID 수신부의 신호를 지상수신장비로 송신하는 무선송신부(radio transmitter), 라디오존데 전체에 전원을 연속적으로 공급하는 전원부, 기구의 목 부분에 손쉽게 부착할 수 있는 비양용 실패(unwinder)로 구성되어야 한다.

3.1.2 라디오존데는 비양 전에 간단한 지상점검이 가능하며, 모든 부품은 전자기기적 특성을 만족하도록 정밀하고 방수 처리되어야 한다.

3.1.3 라디오존데는 관측자가 야간이나 악기상 현상 중에서도 손쉽게 다룰 수 있도록 작고 가벼워야 한다.

3.1.3.1 크기(L□W□H) : 130□150□200 mm 이내

3.1.3.2 중량(전원부 포함) : 350 g 이하

3.1.4 라디오존데의 센서는 기압 센서, 기온 센서 그리고 상대습도 센서로 구성되고, 그 특성은 별표2를 만족하여야 한다.

3.1.5 라디오존데의 기온 센서는 태양복사나 적외선복사의 흡수에 의한 측정 오차를 최소한으로 줄일 수 있도록 반사가 강한 금속물질로 코팅되어야 한다.

3.1.6 라디오존데의 상대습도 센서는 과냉각수적 구름을 통과할 때 발생하는 응결이나 착빙에 의한 측정 오차를 줄이는 기능을 가져야 한다.

3.1.7 무선송신부는 기구 비양과 동시에 자동으로 작동되어야 하며, 다음과 같은 특성을 갖추어야 한다.

3.1.7.1 반송주파수 : 400~406 MHz

3.1.7.2 주파수 안정도 : □400 kHz 이하

3.1.7.3 주파수 대역폭 : □300 kHz 이하

3.1.7.4 출력 : 200 mW 이상(VOM 측정기로 1V 이상)

3.1.7.5 변조 유형 : 주파수변조(FM)

3.1.7.6 최대송신거리 : 200 km 이상

3.1.8 라디오존데 전원부는 다음과 같은 조건으로 라디오존데 전체에 정격전원을 연속적으로 공급하여야 한다.

3.1.8.1 전지 유형 : 주수전지(water activated battery) 또는 리튬전지

3.1.8.2 출력전압 : 7∼12 V

3.1.8.3 출력전류 : 180 mA 이하

3.1.8.4 작동시간 : 기온 15□에서 출력전압의 95% 이상으로 3시간 이상 공급

3.1.9 비양용 실패의 줄 길이는 30 m 이상이고 라디오존데를 부착한 상태에서 0.4 ms-1의 비양 속도를 유지할 수 있도록 충분한 강도를 가져야 한다.

3.2 기구

3.2.1 기구는 납품일을 기준으로 6개월 이내에 제작된 제품이며, 저온에서 얼지 않고 고온에서 기구 상호간에 달라붙지 않아야 한다.

3.2.2 비양 가스를 충전하지 않은 기구는 다음과 같은 조건을 갖추어야 한다.

3.2.2.1 재질 : 고품질 천연고무 유액 또는 폴리프로필렌의 합성고무유액

3.2.2.2 색 : 무색 또는 백색

3.2.2.3 몸체 길이 : 290 cm 이하

3.2.2.4 목 길이 : 12~18 cm

3.2.2.5 중량 : 1,200 g □10% 이내

3.2.3 비양 가스를 충전한 기구는 두께가 균일한 구형 공으로서, 라디오존데를 매달고 비양하였을 때 다음과 같은 조건을 만족하여야 한다.

3.2.3.1 평균 상승속도 : 300~320 m/min

3.2.3.2 총부양력 : 2020∼4470g

3.2.3.3 기구의 필수도달고도 : 5 hPa 고도(약 35 km)

3.2.4 공급자는 기구를 필수도달고도까지 비양할 수 있는 표준비양절차를 입찰서에 단계별로 명확하게 제시하여야 한다.

3.3 낙하산

3.3.1 낙하산은 라디오존데가 낙하할 때 쉽게 잘 펼쳐지며, 또한 결빙이 발생하지 않도록 외부 표면이 방수 처리되고 돌출 부분이 없어야 한다.

3.3.2 낙하산은 라디오존데의 자유낙하 시에 충분한 양력을 지면충돌을 방지할 수 있도록 다음 조건을 갖추어야 한다.

3.3.2.1 지상 부근에서 낙하속도 : 5 ms-1 이하

3.3.2.2 총중량 : 150 g 이내

4. 특수조건

4.1 입찰서 작성시 유의사항

4.1.1 입찰자는 본 구매규격서에 명시되어 있는 번호순서대로 입찰서를 명확하게 작성하여야 하며, 구매규격서에 제시된 제반내용에 대한 수용여부 의사를 별표7 양식에 준하여 입찰서에 명확히 제시하여야 한다. 또한 입찰서에 제시된 제반내용을 수요기관에서 상세하게 확인할 수 있도록 관련 자료를 첨부하여 제출하여야 한다.

4.1.2 입찰자는 가격입찰서에 라디오존데, 기구, 낙하산 등의 항목별로 가격을 제시하여야 한다.

4.1.3 입찰자는 납품하고자 하는 라디오존데의 주파수 대역폭 자료를 제출하여야 한다.

4.2 입찰 조건

4.2.1 납품하고자 하는 라디오존데는 포항기상대에서 현재 운용 중인 별표1의 지상수신장비와 상호호환이 되어야 한다.

4.3 입찰서 평가기준

4.3.1 입찰서 평가는 기상청이 별표3의 평가기준과 방법으로 실시한다.

5. 기타사항

5.1 납품조건

5.1.1 계약상대자는 계약 후 50일 이내에 별표4의 장소에 완전한 형태로 납품하여야 한다.

5.1.2 계약상대자는 본 물품의 검사가 완료될 때까지 안전대책을 수립하여야 하며 안전사고 발생에 따른 민사, 형사상의 책임을 져야한다.

5.1.3 라디오존데는 정보통신기기 형식승인이나 형식등록을 필한 제품으로 납품 시 이를 증명할 수 있는 증명서를 제출하여야 한다.

5.1.4 계약상대자는 라디오존데 사용에 지장이 없도록 한국의 전파법 제6조과 제9조에 정한 바에 따라 무선국의 허가신청 및 준공신고 등에 필요한 일체의 서류를 제출하여야 한다.

5.1.5 계약상대자는 타 무선국 등 전파의 영향으로 전파간섭의 문제점이 발생하면 이를 해결하여야 한다.

5.2 포장

5.2.1 라디오존데와 기구는 강한 일사나 다습한 대기 조건에서 제품 성능의 이상이 없도록 포장되어야 한다.

5.2.2 각 라디오존데를 손쉽게 구분할 수 있도록 각 라디오존데 포장제의 표면에 제조 회사명 또는 그 약호를 한글 또는 영문으로 표시하여야 한다.

5.2.3 전지는 1개 단위로 방습제와 함께 진공 밀봉되어야 한다.

5.2.4 라디오존데, 기구, 낙하산, 비양용 실패는 수송과 보관이 편리하고 제품 성능을 보존할 수 있게 개별 포장되어야 한다.

5.2.5 일반인이 낙하한 라디오존데를 습득할 때에 인근 기상관서로 신고할 수 있도록 별표4의 전화번호를 참고하여 각 라디오존데의 측면에 별표5와 같이 표기하여야 한다.

5.3 검사

5.3.1 계약상대자는 모든 계약이행을 완료한 후 서면으로 검사 및 검수 요청서를 제출하여야 한다. 기상청은 검사요청서를 접수한 날부터 14일 이내에 검사 및 검수(이하 검사라 한다)를 완료한다.

5.3.2. 검사 시에는 계약상대자가 입회하여야하고, 검사는 전체 납품수량 중에 임의로 총 2세트의 라디오존데(기구, 낙하산 포함)를 선정하여 1일 동안 총 2회의 지상점검과 기구비양을 실시한다. 이 중에 1회 이상이 별표 6의 라디오존데 불량품의 반품 및 보상 기준에 해당하는 경우 불합격으로 처리하고 전체 납품수량을 반품하는데 대해 계약상대자는 이의가 없어야 하며, 이에 소요되는 경비 일체는 계약상대자가 부담하여야 한다.

5.4 하자이행보증

5.4.1 고층기상관측관서는 관측업무 수행과정이 확인될 수 있도록 공급업체가 요구한 양식에 따라 라디오존데 불량품에 대한 반품 및 보상을 요구한다.

5.4.2 계약상대자는 고층기상관측관서의 반품요구일로부터 45일 이내에 반품 요구된 라디오존데 불량품을 보상하여야 하며, 이 불량품이 별표6의 라디오존데 불량품의 반품 및 보상 기준에 해당되지 않는다고 판단되는 경우에는 반품요구일로부터 15일 이내에 해당 라디오존데 불량품에 대한 이의를 제기하여야 한다.

5.4.3 계약상대자가 이의를 제기할 때는 당해 라디오존데 불량품에 대해 관련 고층기상관측관서, 기상청 관측담당관실 및 계약상대자가 협의하여 별표6의 해당 유무를 판명하고, 별표6에 해당한다고 판정된 라디오존데 불량품은 계약상대자가 판정일로부터 45일 이내에 보상하여야 한다.

5.4.4 계약상대자는 별표6에 따라 반품 요구된 라디오존데 불량품과 이에 대한 보상품의 운반에 소요되는 경비 일체를 부담하여야 한다.

5.5 대금 지불

5.5.1 대금은 검사완료 후에 물품가격의 전액을 지불한다.

5.6 본 구매규격서에 명기하지 않은 사항 또는 불명확한 사항에 대해서는 기상청의견이 우선한다.

[별표1] 포항기상대의 고층기상관측장비 현황

기상대	지상수신장비	바람탐측 수신시스템
포 항	Vaisala DigiCORA Ⅱ MW15	Loran-C(NAVAID) 100kHz(□10kHz)

[별표2] 라디오존데 센서의 특성

변수	측정 범위	분 해 능	정 확 도	반응시간	측정주기
기압	5~1060 hPa	0.1 hPa 이하	오차제곱근 □0.5 hPa 이하	3 sec 이하	1 Hz
기온	50~-90□	0.1□ 이하	지상~100 hPa : 오차제곱근 □0.2□ 이하 100~5 hPa : 오차제곱근 □0.5□ 이하	2 sec 이하	1 Hz
상대 습도	1~100）	1% 이하	지상~대류권계면 : 오차제곱근 □2% 이하	2 sec 이하	1 Hz
풍향	0~360□	0.1□ 이하	지상~100 hPa : - 풍속 15 ms-1 이하 : □ 5□ 이하 - 풍속 15 ms-1 초과 : □ 2.5□ 이하 100~5 hPa : □ 5□ 이하	-	1 Hz
풍속	0~200 ms-1	0.1 ms-1 이하	지상~100 hPa : □1 ms-1 이하 100~5 hPa : □ 2 ms-1 이하	-	1 Hz

[별표3] 입찰서의 평가기준과 방법

판 정	검 토 내 용(평가항목)
적 합	□ 입찰규격이 공고규격과 동등 이상이고, 첨부자료에 하자가 없는 경우
재협의 (조건부적합)	□ 입찰규격은 공고규격과 적합하나 - 첨부자료가 다소 불명확 할 경우 이를 확인하는 조건부 - 각 항목별로 품명, 규격, 수량 및 금액을 제시하지 않은 경우 이를 상세하게 제시하는 조건부 □ 입찰규격은 공고규격과 적합하고 입찰서 상에 - 모델이 명시되어 있지 않으나 Catalog상에 공고규격에 적합한 모델이 있는 경우 동 모델로 공급하는 조건부 - 모델이 명시되어 있으나 첨부자료가 다른 경우 이를 확인하는 조건부 - 모델이 명시되어 있으나 단종품인 경우 동등이상의 성능이 입증된 신제품으로 공급하는 조건부 - 시제품을 제안한 경우 성능을 입증할 수 있는 증빙자료를 제출하는 조건부 □ 공고규격에는 Standard로 되어있는 부분이 입찰서 상에는 Optional 또는 Recommend로 되어 있는 경우 이를 포함하는 조건부 □ Main장비는 적합하나 교체 공급이 가능한 경미한 규격 상이 부분품이 있거나 일부소액의 Accessory가 누락된 경우 이를 공고규격에 맞도록 공급하는 조건부 □ 주문제작의 경우 - 도면승인을 필요로 하여 도면승인을 요구하는 조건부 - 구체적인 구조도가 누락되어 이를 제출하는 조건부
부적합	□ 입찰규격이 공고규격에 미달되는 경우(사유를 구체적으로) - 공고규격에서 요구한 입찰자격 또는 입찰서 작성시의 유의사항을 이행(준수)하지 않은 경우 - 공고규격에 명시된 제반 요구조건에 대체적으로 미달되거나 충족하지 못하는 경우 - 공고규격에 명시된 제반 요구조건에 대하여 구체적인 언급이 없거나, 수용의사가 명확하지 않은 경우 □ 입찰규격은 공고규격과 적합하나 - 모델제시가 없으며, 첨부자료상에 입찰규격에 일치하는 모델이 없거나 선별이 불가능한 경우 - 이를 입증할만한 구체적인 증빙 또는 설명자료가 없거나 부족한 경우 - 시연불참 또는 시연요구시 불참하거나 불합격한 경우 □ Catalog, 도면, 설명서 등 관련자료가 첨부는 되어 있으나 - 관련첨부자료가 미비되어 입찰규격에 대한 확인이 불가능한 경우 - 관련첨부자료가 전반적으로 부실하여 입찰규격을 평가할 수 없는 경우 □ 특별히 공고규격에서 요구한 각종 증빙자료를 제출하지 않은 경우 - 형식승인서류, 제조자증명원, 납품증명원, 인증서 등 □ 타사 제품의 그림 및 규격을 복사하여 만든 카탈로그를 첨부한 경우 또는 원본 카탈로그의 일부규격을 변조하여 제출한 경우 □ 주문제작의 경우 개략적인 구조도 까지도 누락되어 주문제작의 내용을 확인할 수 없는 경우

[별표4] 포항기상대의 납품수량, 주소 및 전화번호

기상대	수량(개)			주 소	전화번호
	라디오존데	기구	낙하산
포 항	40	40	40	경북 포항시 송도동 311-8	054-241-0365

[별표5] 라디오존데 습득시 안내문

대한민국 기상청(大韓民國 氣象廳)에서 고층대기(高層大氣)를

관측(觀測)하기 위하여 비양한 1회용 기기(器機)입니다.

본 기기를 습득하신 분은 □□기상대(전화: □□□-□□□-□□□□)나

가까운 기상관서로 알려주시기 바랍니다.

[별표6] 고층기후관측소의 라디오존데 불량품의 반품 및 보상 기준

구 분	단 계	라디오존데 반품 및 보상 기준	보상 내역
라디오존데	지상점검-1	라디오존데 수주전지가 제대로 활성화되지 않는 경우	수주전지 보상
	지상점검-2	외관상으로 라디오존데의 파손이나 구조결함이 확인된 경우. 단, 취급자 부주의로 인한 경우는 제외	라디오존데 보상
	지상점검-3	라디오존데의 자료전송신호(PTU신호)가 정상적으로 수신되지 않음에 대해 공급업체가 반증하지 못한 경우
	지상점검-4	라디오존데의 기압, 기온 및 습도 센서가 오작동하거나 그 출력값이 다음 범위를 벗어나는 경우 기압 : 5~1050hPa, 기온 : -90~50□, 습도 : 1~100%
	기구비양-1	30 hPa 고도(약 25km) 미만에서 다음 관측요소 중의 하나라도 다음에 주어진 범위를 벗어나는 경우 기압 : 5~1050hPa, 기온 : -90~50□, 습도 : 1~100%(대류권계면고도 미만에서 적용)	라디오존데, 기구 및 낙하산 동시 보상
	기구비양-2	30 hPa 고도(약 25km) 미만에서 다음 조건이 2가지 이상 해당될 경우 1) 기압자료의 연속적인 결측시간이 8분을 초과한 경우 2) 기온자료의 총 결측시간이 8분을 초과하거나 연속적인 결측시간이 5분을 초과한 경우 3) 바람자료의 총 결측시간이 11분 이상일 경우
	기구비양-3	기온이 -40□ 이상인 대류권계면고도 미만에서 습도자료의 총 결측시간이 8분을 초과하거나 연속적인 결측시간이 5분을 초과한 경우
	기구비양-4	30 hPa 고도(약 25km) 이상까지 도달하였으나 필수도달고도 미만에서 다음 조건이 2가지 이상 해당될 경우 1) 기압자료의 연속적인 결측시간이 8분을 초과한 경우 2) 기온자료의 총 결측시간이 8분을 초과하거나 연속적인 결측시간이 5분을 초과한 경우 3) 바람자료의 총 결측시간이 11분 이상일 경우	라디오존데보상
기 구	지상점검-1	외관상으로 기구의 파손이나 기구 표면의 불균질이 확인된 경우	기구 보상
	지상점검-2	기구에 비양 가스를 주입하여 팽창된 상태에서 실구멍, 파손, 기구 표면의 불균질 등이 확인된 경우
	관측종말-1	기구제작사가 제시한 절차에 따라 기구를 비양하여 30 hPa 고도(약 25km) 미만에서 기구 파열로 관측이 중단된 경우. 단, 착빙으로 인한 기구 파열의 경우는 제외	라디오존데, 기구 및 낙하산 동시 보상
	관측종말-2	기구제작사가 제시한 절차에 따라 기구를 비양하여 30 hPa 고도(약 25km) 이상까지 도달하였으나 필수도달고도 미만에서 기구 파열로 관측이 중단된 경우. 단, 착빙으로 인한 기구파열의 경우는 제외	기구 보상
낙하산	지상점검-1	시각적으로 낙하산의 파손 및 구조결함이 확인된 경우. 단, 취급자 부주의로 인한 경우는 제외	낙하산 보상

[별표7] 입찰제안서 작성 예

Number	Specification	Proposal	Evidence	Remark
3.1.7.1	Tuning range : 400~406 MHz	Comply : 400~406 MHz	Technical Manual P.24 3.4.1 Tuning range

6. 행정사항

가. 규격서 인터넷 게재기간 : 2004.09.22-2004.10.01

나. 견적서 제출기한 : 2004.  10. 01. 18:00

다. 규격에 관한 문의 : 관측담당관실(전화 02-841-5106)

라. 견적(계약)에 관한 문의 : 총무과 구순모(전화 02-835-3941)

마. 견적서 제출 : 총무과 구순모(팩스 02-835-3942)

바. 계약자 결정 :

규격내용을 만족시킬 수 있는 기술적격업체 중에서 최저가격 및 차순위 최저가격으로 견적서를 제출한 2개업체를 대상으로 계약부서(총무과)에서 수의시담(경쟁)을 시행하며, 기상청에서 작성한 예정가격 이하로서 2개업체 중 낮은 견적가격으로 견적서를 제출한 자를 계약상대자로 결정한다.

단, 1개 업체만 견적서 제출기한까지 견적서를 제출한 경우에는 수의시담시

예정가격 이하금액으로 견적서를 제출할 시에 계약함.

(시담시 견적서는 4회까지 제출이 가능하며, 예정가격 이하 자가 없을 시에는 추후 다시 인터넷에 게재하여 계약을 이행함)