공정하고 투명한 기상장비 도입을 위한

『2019년도 기상관측장비 구매계획 공개』

※ 본 구매계획은 기상청 및 한국기상산업기술원에서 2019년도에 도입할 기상관측장비 구매계획으로 최종 규격은 조달청 나라장터에 공개될 예정입니다. 발주시기, 설치장소 등은 수요기관의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관심 있는 기상사업자는 정보제공서[별첨]를 참고하여 기상청 계측기술과로 제출하여 주시기 바랍니다.

(담당자/연락처/전자우편 : 계측기술과 주남용 주무관 / 02-2181-0717 / murgerbon007@korea.kr)

번호

장비명

(외자는 영문포함)

수량

용도/설치장소

예산

(백만원)

자금구분

계약방법

발주시기

완료시기

구매 주요규격(안)

수요기관

(담당자, 연락처)

1

연직바람관측장비

(Wind Profiler)

1식

고층기상관측

/북격렬비도

400

외자,

협상계약

1월

11월

⦁운용주파수: 1.29 ㎓

⦁최대송신출력: 1kW 이상

⦁평균송신출력: 100W 이상

⦁펄스반복주파수: 2∼30 ㎑

⦁펄스폭: (High Mode) 2 ㎲ 이하, (Low Mode)1 ㎲ 이하

⦁안테나 이득: 27 dBi 이상

⦁점유주파수대역폭: 15 ㎒ 이하

⦁빔 폭: 3 dB 전력 포인트에서 9 ° 이하

⦁관측고도: 청천대기 2 ㎞ 이상, 강수대기 5 ㎞ 이상

기상청 관측정책과

(김용업 사무관,

02-2181-0752)

2

지진관측장비

(Seismometer)

4조

지진관측

/서울, 충주, 고흥, 금정

480

외자,

협상계약

2월

11월

⦁광대역속도지진계

- 동적범위: 135 dB 이상

- 자체잡음: 0.05~15 ㎐ 주파수 범위에서 NLNM 이하

- 민감도: 1,500 Vs/m 이상

- 주파수대역: 0.0083~50 ㎐

⦁가속도지진계

- 동적범위: 130 dB 이상

- 주파수대역: DC~100 ㎐ 이상

⦁자료수집처리장치

- A-D Converter: 24 bit 이상

- 동적범위: 135 dB 이상

- Channel: 6 channel 이상

- 자료취득: 200회/초, 100회/초, 20회/초, 1회/초

기상청

지진정보기술팀

(심원보 사무관, 02-2181-0084)

3

지진관측장비 예비품

(Seismometer)

53대

지진관측장비 예비품

/천안 지진계 시험실

1,580

외자,

협상계약

2월

10월

기상청

지진정보기술팀

(심원보 사무관, 02-2181-0084)

4

현장대응용

이동식 지진관측장비

(Seismometer)

17조

지진관측

(현장대응용)

/천안 지진계 시험실

850

외자,

협상계약

2월

11월

⦁광대역속도지진계

- 동적범위: 135 dB 이상

- 자체잡음: 0.05~15 ㎐ 주파수 범위에서 NLNM 이하

- 민감도: 1,500 Vs/m 이상

- 주파수대역: 0.0083~50 ㎐

⦁단주기속도지진계

- 동적범위: 135 dB 이상

- 민감도: 2,000 Vs/m 이상

- 주파수대역: 1~50 ㎐

⦁가속도지진계

- 동적범위: 130 dB 이상

- 주파수대역: DC~100 ㎐ 이상

⦁자료수집처리장치

- A-D Converter: 24 bit 이상

- 동적범위: 135 dB 이상

- Channel: 6 channel 이상

- 자료취득: 200회/초, 100회/초, 20회/초, 1회/초

5

공중음파관측장비

(Infrasound)

3조

공중음파관측

/연천, 파주, 교동도

2,050

외자,

협상계약

2월

11월

⦁공중음파센서(음압센서)

- 센서 수: 4개 센서 배열 이상

- 센서응답: 3dB

- 공간분포: 다각형

- 교정: 절대진폭 5 % 이내

⦁지진관측장비

- 동적범위: 135 dB 이상

- 자체잡음: 0.05~15㎐ 주파수 범위에서 NLNM 이하

- 민감도: 1,500 Vs/m 이상

- 주파수대역: 0.0083~50 ㎐

기상청

지진정보기술팀

(심원보 사무관, 02-2181-0084)

6

저주파진동시스템

(Low Frequency Shaker for Seismometer)

1식

지진관측장비 검정

/천안 지진계 시험실

1,200

외자

협상계약

2월

11월

⦁장비수량: 3Set (1Set = 수평 1대 + 수직 1대)

⦁주파수영역: 0.1~100 ㎐

⦁진동방향(변위): 수평(400 mm), 수직(25 mm) 이상

⦁최대가속도: 1G 이상

⦁진동대 크기: 가로 x 세로(254 mm x 254 mm)

7

ARGO 플로트

(ARGO float)

6대

전지구 실시간 해양관측

/국립기상과학원

(서귀포)

110

외자,

규격가격

동시입찰

2월

11월

⦁측성요소 및 정확도

- 수온센서: ≤ ± 0.005 ℃

- 염분센서: ≤ ± 0.005 psu

- 압력센서: ≤ ± 3 dbar

⦁측정범위: 해수면~2,000 dbar

⦁관측주기: 120회 이상

국립기상과학원

지구시스템연구과

(강기룡 연구관, 064-780-6704)

8

스카이라디오미터

(Sky Radiometer)

1조

에어로졸

광학특성 관측

/기상1호

80

외자,

규격가격 동시입찰

1월

4월

⦁GPS, 기울기센서: 선박관측을 위한 위치정보 제공

⦁파장(nm): 315, 400, 500, 675, 870, 940, 1020

⦁태양추적장치, 전천일사 센서

⦁시야반각 0.5도, 최소산란각 3도

⦁동작각도: 방위각 ±310도, 고도각 –20~±150도

국립기상과학원 환경기상연구과

(이상삼 연구사, 070-7850-6565)

9

항공용

광학입자계수기

(Sky-OPC)

1조

에어로졸 입자크기별 수농도 항공관측

/기상항공기

40

외자,

규격가격 동시입찰

2월

6월

⦁측정원리: 광산란

⦁항공관측을 위해 고정 유량으로 조절

⦁0.25㎛ 이상 30 채널 이상의 수농도 측정

⦁PM10, PM2.5, PM1 질량농도 제공

국립기상과학원 환경기상연구과

(김정은 연구사, 070-7850-6567)

10

광흡수계수측정기

(Aerosol absorption photometer)

1조

에어로졸 광학특성 관측

/기상1호

50

외자,

규격가격 동시입찰

2월

6월

⦁측정항목: 블랙카본 농도 연속 측정

⦁광원: 5파장 이상(가시광선 영역과 880 nm 포함)

⦁적산효과 보정(Dual Spot Technology)

11

공항기상레이더

(TDWR, Terminal Doppler Weather Radar)

1식

공항 주변의

위험기상 탐지

/인천국제공항

8,200

외자,

협상계약

(리스계약)

’19.9월

’21.3월

⦁Microburst, Wind shear Line 탐지 알고리즘

⦁주파수대역: C-band

⦁장비구성: 안테나, 송수신기(이중화), 신호처리기(이중화), 전산장비 등

항공기상청 정보기술과

(허혜숙 주무관,

032-740-2850)

12

레윈존데

3,650개

고층기상관측

/강릉, 서귀포, 백령도, 흑산도, 포항

621

내자,

협상계약

2월

10월

⦁센서별 규격: 고층기상관측장비의 표준규격 고시 이상

관측센서	주요 규격
기 온	측정범위 : 50℃∼-90℃ 분 해 능 : 0.1℃ 이하 불 확 도 : 지상∼100 hPa ±0.5℃ 이내 100hPa∼5hPa ±1℃이내
습 도	측정범위 : 상대습도 100%∼1% 분 해 능 : 1% 이하 불 확 도 : 지상∼대류권계면 상대습도 5%이내

⦁무선송수신장치: 출력 250 mW 이하, 최대송신거리 200 km 이상

⦁라디오존데의 전원: 240분 이상 전원 공급이 가능

⦁비양기구, 낙하산, 얼레 등 부대장비 포함

⦁지상수신시스템(무상대여), 지상점검장치, 자료분석 장치 등 포함(자동비양장치용 라디오존데 구매사업 제외)

⦁도달고도

구 분	고층기상관측소용	고층기후관측소용
필수도달고도	100 hPa 고도(약 16 km)	30 hPa 고도(약 25 km)
최대도달고도	10 hPa 고도(약 30 km)	5 hPa 고도(약 35 km)

기상청 관측정책과

(김용업 사무관,

02-2181-0752)

13

자동비양장치용

라디오존데

989개

고층기상관측

/창원기상대

326

내자,

협상계약

2월

10월

14

드롭존데

97개

고층기상관측

/기상항공기 격납고(김포공항)

166

내자,

규격가격

동시입찰

3월

6월

⦁관측요소 및 측정범위

- 기압: 3~1080 hPa

- 기온: -90~+60 ℃

- 습도: 0~100 %

- 풍향: 0~360°

- 풍속: 0~200 ㎧

국립기상과학원

관측예보연구과

(이철규 연구관,

064-780-6608)

15

지진해일관측장비

1식

지진해일관측

/임원항

200

내자,

협상계약

2월

11월

⦁지진해일파고계

- 관측범위(Range): 파고계로부터 2~20 m

- 관측방식: 극초단파

- 주파수대역: 9.8 GHz(± 5 %)

- 빔 너비: 10 °

- 정밀도: 1 cm 미만(측정 기준 반사판 제시할 것)

⦁CCTV

- 해상도: 4096 x 2160 resolution

- IR distance: 200 m 이상

- 해상도: 최대 50~60 fps @ 1080 P

기상청

지진정보기술팀

(심원보 사무관, 02-2181-0084)

16

공동감쇠분광기 또는 공진기출력분광법

(CRDS or ICOS)

2조

⦁이산화탄소, 메탄,

일산화탄소 관측

⦁3차 표준가스 제조

/고산, 안면도

310

내자,

규격가격

동시입찰

3월

7월

구분	CO2	CO	CH4
정밀도	150 ppb (5sec) or 200 ppb (1sec)	30 ppb (5sec) or 70 ppb (1sec)	1 ppb (5sec) or 3 ppb (1sec)
표류오차 (24h)	200 ppb	100 ppb	3 ppb
측정범위	0∼1,000 ppm	0∼5 ppm	0∼20 ppm

국립기상과학원 환경기상연구과

(유희정 연구사, 070-7850-7106)

17

저층바람시어경보장비

(LLWAS)

1대

윈드시어, 마이크로 버스트 관측

/인천국제공항

800

내자,

협상계약

1월

12월

⦁풍향센서(초음파식)

- 측정범위: 0∼360°

- 정확도: 2° 이내

- 운용환경: -40∼+60 ℃, 순간풍속 75㎧ 이내

- 분해능: 1°

⦁풍속센서(초음파식)

- 측정범위: 0∼70 ㎧

- 정확도: 0.5 ㎧ 이내(10 ㎧ 미만), 5% 이내(10 ㎧ 이상)

- 운용환경: -40∼+60 ℃, 순간풍속 75 ㎧ 이내

- 분해능: 0.1 ㎧

- 히터내장: 작동범위는 강수량 온도조절용 히터에 준함

⦁알고리즘(algorithm): LLWAS phase Ⅲ

항공기상청 정보기술과

(허혜숙 주무관,

032-740-2850)

18

공항기상관측장비

(AMOS)

1대

공항기상관측

/인천국제공항

500

내자,

협상계약

3월

12월

⦁풍향·풍속센서: 저층바람시어경보장비 규격과 동일

⦁시정(MOR)

- 측정범위: 50 m~10 km

- 분해능

800 m 이하	800 m~5 km	5 km 이상
50 m 이내	100 m 이내	1 km 이내

- 측정간격: 1분 이내

⦁활주로가시거리(RVR)

- 측정범위: 10 m∼2 km

- 정확도

150 m 이하	150 m~500 m	500 m~2 km
± 25 m	± 50 m	10%

- 분해능

400 m 이하	400 m∼800 m	800 m~2 km
25 m 이내	50 m 이내	100 m 이내

19

자동기상관측장비

12대

종관기상관측

/’08년∼’09년 도입지점 12개소

624

내자,

협상계약

1월

10월

⦁평가방법: 기술평가에 실증평가(1주일) 추가

⦁자료처리기: 소스 코드(응용 프로그램) 제출

⦁중요사항: 기존 장비(무게식 강수량계, 시정센서,

운고센서, 적설센서)와의 연동

⦁측정요소: 기온,강수량,강수유무,풍향,풍속,습도 등

⦁센서별 규격: 자동기상관측장비의 표준규격 고시 이상

※「기상측기검정규정」참조

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

한국기상산업기술원

관측지원실

(이정국 실장,

070-5003-5410)

47대

방재기상관측

/’07년 도입지점 47개소

1,363

20

적설관측장비

70대

적설깊이 관측

/초음파식적설계 설치지점(의정부 외 28개소), 전화위탁 적설관측 지점(부천 외 4개소), 공백지점 중 대설지역(송당 외 35개소)

1,120

내자,

협상계약

3월

11월

⦁측정 범위: 0 ~ 300 cm

⦁측정 방식: 3지점 이상의 관측 포인트 산술평균

⦁정확도(적설계 센서): ± 0.5 cm (실외 기준)

⦁운용 환경: -40 ~ +50 ℃

⦁샘플링: 매 15 ~ 60 초

⦁분해능: 0.1 cm

21

광학입자계수기

5대

부유분진 측정

/교체(군산, 철원, 백령도), 신규(북춘천, 전주)

200

내자,

협상계약

2월

9월

⦁측정 범위: 0.3~20 µm 이상

⦁측정 구간수: 20개 이상

⦁측정 입자수 농도: 1~2,000,000 particle/liter 이상

⦁측정 질량농도: 1.0~1,500 µg/㎥ 이상

⦁정확도: ± 2% on the target concentration 이상

⦁흡입유량: 50 liter/hour 이상

22

해양시정관측장비

25대

안개 및 가시거리 관측

/서해남부

500

내자,

협상계약

2월

9월

⦁측정방식: 산란식(Scatter)

⦁정확도

- ±10% 이내: 10~10,000 m 미만

- ±20% 이내: 10,000 m이상

⦁샘플링: 매 10∼15초

⦁분해능: 10 m

⦁방진방수: IP66이상

⦁관측요소: 시정

한국기상산업기술원

관측지원실

(이정국 실장,

070-5003-5410)

23

해양기상부이

(3 m 원반형)

1대

원해역 해양기상 감시 및 예․특보 운영지원

/외연도(서해중부)

350

내자,

협상계약

1월

9월

⦁형태: 3 m 원반형 부이

⦁설치지점: 보령시 서쪽 78 km(수심 45 m)

⦁재질

- 본체: 알루미늄 5083 이상

- 상부: 알루미늄 6061 이상

- 하부: 스테인리스 STS316 이상

⦁관측요소: 파고, 풍향, 풍속, 기압, 기온, 수온 등

※「기상측기검정규정」참조

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

※「해양기상관측장비 표준규격」참조

※ 재질 변동 가능성 있음

※ 30분 이내 관측 주기로 운영 가능한 전력과        통신시스템 구성 필수

24

해양기상부이

(10 m 원반형)

2대

원해역 해양기상 감시 및 예․특보 운영지원

/서해

2,000

내자,

협상계약

2월

9월

⦁형태: 10 m 원반형 부이

⦁´19년 8월 이내 설치 목표

⦁설치지점: 서해 원해역(수심 80 m내외)

⦁재질: 선박용 탄소강(CCSB)

⦁관측요소: 파고, 풍향, 풍속, 기압, 기온, 수온 등

※「기상측기검정규정」참조

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

※「해양기상관측장비 표준규격」참조

※ 재질 변동 가능성 있음

※ 30분 이내 관측 주기로 운영 가능한 전력과 통신시스템 구성 필수

한국기상산업기술원

관측지원실

(이정국 실장,

070-5003-5410)

25

파고부이

12대

연안해역 해양기상감시 및 예․특보 운영 지원

/독도, 연곡, 죽변, 구룡포, 장안, 해금강, 청산도, 제주항, 중문, 북항, 남항, 대산(예정)

360

내자,

협상계약

1월

9월

⦁형태: 구형, 직경 700 mm 이상

⦁설치지점(수심): 연안해역(50 m내외)

⦁재질: 스테인리스(STS316 이상)

⦁완충 범퍼: 고무, 강화스티로폼 등

⦁전원부: 6개월 이상 공급 가능

⦁관측요소: 파고, 수온 등

※「기상측기검정규정」참조

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

※「해양기상관측장비 표준규격」참조

26

등표기상관측장비

3대

해양기상감시 및 예․특보 운영 지원

/십이동파, 갈매여, 해수서

90

내자,

협상계약

1월

9월

⦁형태: 등표 시설에 자동기상관측장비 설치

⦁설치지점: 십이동파, 갈매여, 해수서

⦁재질: 스테인리스 STS316 이상

⦁관측요소: 파고, 풍향, 풍속, 기압, 기온 등

※「기상측기검정규정」참조

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

※「해양기상관측장비 표준규격」참조

한국기상산업기술원

관측지원실

(이정국 실장,

070-5003-5410)

27

선박기상관측장비

3대

기상관측선을 이용한 해양기상감시 및 예․특보 운영 지원

/서해2, 동해1

120

내자,

협상계약

1월

9월

⦁형태: 선박 내에 자동기상관측장비 설치

⦁설치선박: 국제여객선

⦁재질: 강화 알루미늄 6061 파이프

⦁관측요소: 풍향․풍속, 기온, 기압, 습도

※「기상측기검정규정」참조

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

※「해양기상관측장비 표준규격」참조

28

항만기상관측장비

1조

항만기상감시 및

예․특보 운영 지원

/남해

100

내자,

협상계약

2월

7월

⦁형태: 부산항 인근에 자동기상관측장비 설치

⦁설치지점: 부산

⦁관측요소: 풍향, 풍속, 기온, 시정 등

※「기상측기검정규정」참조

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

※「해양기상관측장비 표준규격」참조

29

기상측기 검정장비

3종

기상측기 검정

/측기검정실

323

내자,

규격가격

동시입찰

4월

10월

⦁검정요소(장비): 기압(이동식 기압기준기),

습도(챔버형 습도발생기), 일사(일사기준기)

요소	검정설비		요건
기압	검정 기본장비	챔버식 검정기	측정환경 및 범위가 800∼1,040 hPa 이상
	이동식 검정장비	챔버식 검정기
	기준기	디지털 정밀기압계
습도	검정 기본장비	챔버식 검정기	측정환경 및 범위가 0∼100%R.H.
	이동식 검정장비	챔버식 검정기
	기준기	디지털 정밀습도계
일사	검정 기본장비	일사량 표출기	실시간 일사량(W/㎡)을 판독할 수 있을 것
	이동식 검정장비	일사량 표출기
	기준기	전천일사계 직달일사계

한국기상산업기술원

측기검정팀

(이수영 팀장,

070-5003-5440)