[제출서식 1] 지진관측장비 테스트베드 운영 참여 신청서

지진관측장비 테스트베드 운영 참여 신청서

작성일자:            신청자:

업체 정보	상호 :	사업자등록번호:
	대표자 성명:	전화번호:
	팩스 번호:	전자우편 주소:
	사업자 주소:
	사업자 소재지:
	사업 분야:
	사업 개시일:
지진관측장비 보유 모델 및 테스트베드 참여 장비 정보	[보유 지진관측장비 정보: 장비명/모델명/제조회사/제조국/제조연월 등 기록] - 가속도지진센서 : - 속도지진센서 : - 지진기록계 :
	[테스트베드 참여 지진관측장비 정보: 장비명/모델명/제조회사/제조국/제조년월 순으로 기록] - 가속도지진센서 : - 속도지진센서 : - 지진기록계 :
	[비고] -
기타 의견

지진관측장비 테스트베드 운영 참여 장비의 기본정보 제공

[참여 지진관측장비 정보]

- 속도/가속도 지진센서 : (모델명,            유형(지표, 시추형)                                   )

항 목	제품 규격
성분	3축 성분(수직 1방향, 수평 2방향)
주파수 영역	120 초 ~ 40 Hz 까지 3 dB 이내 오차로 평활한 주파수응답반응을 유지하여야 함
동적범위	130 dB 이상 (지반속도 ± 13 mm/s 이상까지 견딜 것)
민감도	1,000 ~ 20,000 Vs/m 범위 이내
센서 신호출력 방식	출력전압이 ±10V 이상으로 자료수집․처리장치의 최대입력전압 이내이어야 함
입력전압 검증 확인 등	검증코일을 내장하여 외부 입력전압에 대한 센서의 반응 출력을 측정할 수 있어야 하며, 센서 반응 출력은 90 % 이상의 정확도를 유지하여야 함
센서 자동 중심	3축 성분의 중심축 위치를 자동으로 중앙에 위치하여야 함
....	....
....	....
기타	surface/ borehole
자료 출처	홈페이지, 카탈로그
홈페이지 주소	www............

- 지진기록계(자료수집처리장치) : (모델명,    유형(지표, 시추형)                                   )

항 목	제품 규격
동적범위	동적 범위 135 dB 이상
아날로그 - 디지털 변환	24-bit 이상
자료취득	동일시스템에서 동시에 다중 샘플링(200회/초,100회/초,20회/초,1회/초등)이 가능하여야 함 샘플 횟수 설정이 가능하여야 함 샘플링 자료 패킷 통신없이 고차샘플링에서 저차 샘플링이 실시간 가능하여야 함
센서 검증	관측센서의 검증코일을 이용한 센서 응답 검증이 가능하여야 함
소프트웨어	멀티태스킹, 펌웨어 업그레이드가 가능하여야 함
연속 관측자료	최소 7일 이상 연속자료 저장이 가능하여야 함
이벤트 관측자료	이벤트 트리거(Trigger)는 STA/LTA 또는 Threshold가 가능하여야 함 이벤트 트리거(Trigger) 작동시점을 기준으로 30초 전부터 60초 이상까지의 기록을 저장하여야 함
이벤트 감지정보	트리거(Trigger) 모드 시 감지된 이벤트에 대한 내용을 저장하여야 함
시각오차	5 ms 이내(GPS 보정 가능)
실시간 자료 전송	다중샘플링(100 회/초, 20 회/초, 1 회/초 등) 자료를 연속으로 전송 가능하여야 함 특정 샘플링자료는 압축 없이 매초 마다 전송 가능하여야 함
매초 지진동 정보 전송	20 회/초 샘플자료로부터 매초 당 최대, 최소, 평균값 패킷을 3초 이내 여러 곳에 동시 전송 가능하여야 함
자료저장 형식 / 전송방법	범용 자료구조 형식으로 다음 중 하나를 지원하여야 함 : mini-SEED, SAC, GCF, SEGY, GSMS, CD1.0, CD1.1 (단, 위의 형식이 아닐 경우 데이터 수신, 해독, 변환에 대한 구체적인 방법을 제공해야 함) / earthworm, seedlink
통신 방식	TCP/IP 통신 및 시리얼 통신(RS-232C 등) 방식을 지원하여야 함
기타	surface/ borehole
자료 출처	홈페이지, 카탈로그
홈페이지 주소	www............

지진관측장비 운영 테스트베드 참여 장비의 기본 정보 제공

[참여 지진관측장비 모델]

- 속도/가속도 지진센서 : (모델명,            유형(지표, 시추형)                                   )

항 목	제품 규격
성분	3축 성분(수직 1방향, 수평 2방향)
주파수 영역	120 초 ~ 40 Hz 까지 3 dB 이내 오차로 평활한 주파수 응답반응을 유지하여야 함
동적범위	130 dB 이상 (지반속도 ± 13 mm/s 이상까지 견딜 것)
민감도	1,000 ~ 20,000 Vs/m 범위 이내
센서 신호출력 방식	출력전압이±10V이상으로자료수집․처리장치의 최대입력전압 이내여야 함
입력전압 검증 확인 등	검증코일을 내장하여 외부 입력전압에 대한 센서의 반응 출력을 측정할 수 있어야 하며, 센서 반응 출력은 90 % 이상의 정확도를 유지하여야 함
센서 자동 중심	3축 성분의 중심축 위치를 자동으로 중앙에 위치하여야 함
....	....
....	....
기타	surface/ borehole
자료 출처	홈페이지, 카탈로그
홈페이지 주소	www............

- 지진기록계(자료수집처리장치) : (모델명,    유형(지표, 시추형)                                   )

항 목	제품 규격
동적범위	동적 범위 135 dB 이상
아날로그 - 디지털 변환	24-bit 이상
자료취득	동일시스템에서 동시에 다중 샘플링(200회/초,100회/초,20회/초,1회/초등)이 가능하여야 함 샘플 횟수 설정이 가능하여야 함 샘플링 자료 패킷 통신없이 고차샘플링에서 저차 샘플링이 실시간 가능하여야 함
센서 검증	관측센서의 검증코일을 이용한 센서 응답 검증이 가능하여야 함
소프트웨어	멀티태스킹, 펌웨어 업그레이드가 가능하여야 함
연속 관측자료	최소 7일 이상 연속 자료 저장이 가능하여야 함
이벤트 관측자료	이벤트 트리거(Trigger)는 STA/LTA 또는 Threshold가 가능하여야 함 이벤트 트리거(Trigger) 작동시점을 기준으로 30 초 전부터 60 초 이상까지의 기록을 저장 하여야 함
이벤트 감지정보	트리거(Trigger) 모드 시 감지된 이벤트에 대한 내용을 저장하여야 함
시각오차	5 ms 이내(GPS 보정 가능)
실시간 자료 전송	다중샘플링(100 회/초, 20 회/초, 1 회/초 등) 자료를 연속으로 전송 가능하여야 함 특정 샘플링 자료는 압축 없이 매초 마다 전송 가능하여야 함
매초 지진동 정보 전송	20 회/초 샘플자료로부터 매초 당 최대, 최소, 평균값 패킷을 3 초 이내 여러 곳에 동시 전송 가능하여야 함
자료저장 형식 / 전송방법	범용 자료구조 형식으로 다음 중 하나를 지원하여야 함 : mini-SEED, SAC, GCF, SEGY, GSMS, CD1.0, CD1.1 (단, 위의 형식이 아닐 경우 데이터 수신, 해독, 변환에 대한 구체적인 방법을 제공해야 함) / earthworm, seedlink
통신 방식	TCP/IP 통신 및 시리얼 통신(RS-232C 등) 방식을 지원하여야 함
기타	surface/ borehole
자료 출처	홈페이지, 카탈로그
홈페이지 주소	www............