고층기상관측장비 표준규격

일부개정고시안

2019.  .

	기 상 청

1. 개정이유

고층기상관측장비 표준규격에 WMO No.8(CIMO GUIDE, 2018)을 반영하고, 고층기상관측의 최신기술 동향 및 하강관측자료 활용을 위해 존데 성능의 개정을 추진하고자 하는 것임

2. 주요내용

구분		현행	개정(안)
제6조 (관측 센서)	기압	불확도 : ±1 hPa 이내	불확도 - 지상 ~ 16 km: 1 hPa - 16 km 초과: 0.6 hPa
	기온	불확도 - 지상 ~ 100 hPa : ±0.5 ℃ 이내 - 100 hPa ~ 5 hPa : ±1 ℃ 이내	불확도 - 지상 ~ 16 km: 0.4 ℃ - 16 km 초과: 0.8 ℃
	습도	불확도 - 지상 ~ 대류권계면 : 상대습도 5 % 이내	불확도 - 지상 ~ 12 km: 상대습도 6 % - 12 km 초과 ~ 17 km: 상대습도 10 %
제7조 (바람 관측)	풍향	불확도 - 지상 ~ 100 hPa : 15 m/s 이하 : ±5° 이내 15 m/s 초과 : ±2.5° 이내 - 100 hPa ~ 5 hPa : ±5° 이내	불확도 - 10 m/s 이하: 5° - 10 m/s 초과: 2°
	풍속	불확도 - 지상 ~ 100 hPa : ±1 m/s 이내 - 100hPa ~ 5 hPa : ±2 m/s 이내	불확도: 1 m/s
제11조 (비양 기구)	재질	폴리프로필렌의 합성고무	폴리클로로프렌의 합성고무
	목길이	12 cm ~ 18 cm	10 cm ~ 20 cm(지름 1 cm ~ 5 cm)
	중량	고층기상관측용 : 명목상 800 g ~ 1000 g의 ±10 % 이내 고층기후관측용 : 명목상 1200 g ~ 1800 g의 ±10 % 이내	삭제
	평균상승속도	300 m/min ~ 360 m/min	300 m/min ~ 400 m/min
	총 부양력	고층기상관측용 : 2020 g ~ 2400 g 고층기후관측용 : 2700 g ~ 4210 g	삭제
	최대도달고도	고층기상관측용 : 10 hPa(약 30 km) 고층기후관측용 : 5 hPa(약 35 km)	고층기상관측용: 30 hPa(약 25 km) 고층기후관측용: 10 hPa(약 30 km)
제13조 (얼레)	줄 길이	고층기상관측용이 20 m 이상 고층기후관측용이 30 m 이상	40 m 이상

가. 존데 관측센서(기압, 기온, 습도) 및 바람 관측(풍향, 풍속)의 불확도와 비양기구 규격을 현행화 함(안 제6조, 제7조, 제11조, 제13조제1항).

나. 라디오존데의 전원·중량 규격을 조정함(안 제9조, 제10조)

구분		현행	개정(안)
제9조	존데 전원	전원 공급시간 : 120분 이상	전원 공급시간: 240 분 이상
제10조	존데 중량	전원의 중량 제외 350 g 이하	전원의 중량 제외 250 g 이하

다. 얼레 구성의 모호성을 해소하고, 얼레 재질을 특정 재질로 제한하지 않음.(안 제2조, 제13조제2항)

구분		현행	개정(안)
제2조	정의	10. ‘얼레’란 라디오존데와 낙하산을 연결하는 줄을 감아 놓은 틀을 말한다.	10. ‘얼레’란 얼레 줄을 감아 놓은 틀을 말한다. 10의2. ‘얼레 줄’이란 라디오존데와 낙하산을 연결하는 줄을 말한다.
제13조	얼레재질	얼레의 줄은 내수성과 내한성을 가진 플라스틱 재질로써, 라디오존데를 매단 상태에서 상승 속도를 유지할 수 있도록 충분한 강도를 가져야 한다.	얼레는 내수성과 내한성을 가진 재질이어야 하며, 얼레 줄은 라디오존데를 매단 상태에서 끊어지지 않고 상승 속도를 유지할 수 있도록 충분한 강도를 가져야 한다.

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「기상관측표준화법」및 같은 법 시행규칙

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당기관 없음

라. 기    타 : 1) 신․구조문대비표, 별첨
라. 기    타 : 2) 행정예고(2019.8.20.～8.29.)결과, 제시된 의견 전부반영
라. 기    타 : 3) 행정규제 : 규제개혁위원회와 협의 결과, 이견 없음

- 규제 신설․폐지 등 없음

기상청고시  제2019-00호

고층기상관측장비 표준규격 일부개정고시안

고층기상관측장비 표준규격 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제10호를 다음과 같이 한다.

10. ‘얼레’란 얼레 줄을 감아 놓은 틀을 말한다.

제2조제10호의2를 다음과 같이 신설한다.

10의2. ‘얼레 줄’이란 라디오존데와 낙하산을 연결하는 줄을 말한다.

제6조제1항을 다음과 같이 한다.

① 라디오존데의 기압, 기온, 습도 등의 센서는 다음 규격을 만족시켜야 한다.

관측 센서	규 격
기압 센서	○ 측정범위: 1050 hPa ~ 5 hPa ○ 분해능: 0.1 hPa 이하 ○ 불확도 - 지상 ~ 16 km: 1 hPa - 16 km 초과: 0.6 hPa ○ 측정주기: 1 Hz 이하
기온 센서	○ 측정범위: 50 ℃ ~ -90 ℃ ○ 분해능: 0.1 ℃ 이하 ○ 불확도 - 지상 ~ 16 km: 0.4 ℃ - 16 km 초과: 0.8 ℃ ○ 측정주기: 1 Hz 이하
습도 센서	○ 측정범위: 상대습도 100 % ~ 1 % ○ 분해능: 1 % 이하 ○ 불확도 - 지상 ~ 12 km: 상대습도 6 % - 12 km 초과 ~ 17 km: 상대습도 10 % ○ 측정주기: 1 Hz 이하

제6조제3항제1호 중 “기압 :”을 “기압:”으로 하며, 같은 항 제2호 중 “기온 :”을 “기온:”으로 하고, 같은 항 제3호 중 “습도 :”를 “습도:”로 한다.

제7조제2항을 다음과 같이 한다.

② 산출되는 고층 대기의 풍향과 풍속은 다음 규격을 만족시켜야 한다.

관측 요소	규 격
풍향	○ 측정범위: 0°~ 360° ○ 분해능: 5°이하 ○ 불확도 - 10 m/s 이하: 5° - 10 m/s 초과: 2° ○ 측정주기: 1 Hz 이하
풍속	○ 측정범위: 0 m/s ~ 200 m/s ○ 분해능: 0.5 m/s 이하 ○ 불확도: 1 m/s ○ 측정주기: 1 Hz 이하

제8조제2항제1호 중 “반송주파수 :”를 “반송주파수:”로 하고, 같은 항 제2호 중 “안정도 :”를 “안정도:”로 하며, 같은 항 제3호 중 “대역폭 :”을 “대역폭:”으로 하고, 같은 항 제4호 중 “출력 :”을 “출력:”으로 하며, 같은 항 제5호 중 “최대송신거리 :”를 “최대송신거리:”로 한다.

제9조제1호 중 “전지종류 :”를 “전지종류:”로 하고, 같은 조 제2호 중 “출력성능 : +40℃”를 “출력성능: +40 ℃”로, “120분”을 “240 분”으로 하며, 같은 조 제3호 중 “중량 :”을 “중량:”으로 한다.

제10조 중 “130mm×150mm×220mm”를 “130 mm × 150 mm × 220 mm”로, “350”을 “250”으로 한다.

제11조를 다음과 같이 한다.

제11조(비양 기구) 비양 기구는 초저온, 일사, 비, 우박 등 기상 조건 하에서도 터지지 않아야 하며, 다음 규격을 만족시켜야 한다.

구분	규 격
	고층기상관측용	고층기후관측용
관측 환경	기압: 1050 hPa ~ 10 hPa 기온: 60 ℃ ~ -90 ℃ 습도: 100 % ~ 1 %	기압: 1050 hPa ~ 5 hPa 기온: 60 ℃ ~ -90 ℃ 습도: 100 % ~ 1 %
재질	고품질 천연고무 또는 폴리클로로프렌의 합성고무	고품질 천연고무 또는 폴리클로로프렌의 합성고무
색	삭제 <2008.8.22.>	삭제 <2008.8.22.>
몸체 길이	삭제 <2008.8.22.>	삭제 <2008.8.22.>
목 길이	10 cm ~ 20 cm(지름 1 cm ~ 5 cm)	10 cm ~ 20 cm(지름 1 cm ~ 5 cm)
중량	삭제	삭제
평균상승속도	300 m/min ~ 400 m/min	300 m/min ~ 400 m/min
총 부양력	삭제	삭제
필수도달고도	100 hPa 고도(약 16 km)	30 hPa 고도(약 25 km)
최대도달고도	30 hPa 고도(약 25 km)	10 hPa 고도(약 30 km)

제13조의 제목 “(얼레)”를 “(얼레와 얼레 줄)”로 하고, 같은 조 제1항 중 “얼레의”를 “얼레”로, “고층기상관측용이 20m 이상, 고층기후관측용이 30”을 “40 ”으로 하며, 같은 조 제2항 중 “얼레의 줄은”을 “얼레는”으로, “플라스틱 재질로써,”를 “재질이어야 하며, 얼레 줄은”으로, “상태에서”를 “상태에서 끊어지지 않고”로 한다.

제16조제2항을 다음과 같이 하고, 같은 조 제6항제1호부터 제4호까지 중 “검사 :”를 각각 “검사:”로 한다.

② 자료분석장치는 각 관측요소를 다음과 같은 연직 고도 분해능으로 산출하여야 한다.

관측 요소	연직 고도 분해능
기압	○ 0.1 hPa 이하
기온	○ 지상 ~ 30 km: 0.1 km 이하 ○ 30 km 초과: 0.5 km 이하
습도	○ 지상 ~ 5 km: 0.05 km 이하 ○ 5 km 초과 ~ 대류권계면: 0.1 km 이하
풍향·풍속	○ 지상 ~ 대류권계면: 0.05 km 이하 ○ 성층권 내: 0.25 km 이하

제17조를 다음과 같이 한다.

제17조(안테나) 안테나는 무선신호를 추적하는 UHF 안테나와 GPS 신호를 수신하는 GPS 안테나로 구성되며, 다음의 규격을 만족시켜야 한다.

구분	규 격
UHF 안테나	○ 주파수범위: 400.15 MHz ~ 406 MHz ○ 라디오존데 신호 자동 추적
GPS 안테나	○ GPS 위성으로부터 C/A코드 신호 수신 ○ 저잡음 증폭기 설치 ○ 밴드패스 필터 기능

부      칙

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

신ㆍ구조문대비표

현        행

개   정   안

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 「기상관측표준화법」, 같은 법 시행령 및 시행규칙이 정하는 바에 따르며, 그 밖에 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

제2조(정의) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

1. ∼ 9. (생  략)

1. ∼ 9. (현행과 같음)

10. ‘얼레’란 라디오존데와 낙하산을 연결하는 줄을 감아놓은 틀을 말한다.

10. ‘얼레’란 얼레 줄을 감아 놓은 틀을 말한다.

<신  설>

10의2. ‘얼레 줄’이란 라디오존데와 낙하산을 연결하는 줄을 말한다.

11. ∼ 13. (생  략)

11. ∼ 13. (현행과 같음)

제6조(라디오존데의 관측센서) ① 라디오존데의 기압, 기온, 습도 등의 센서는 다음 규격을 만족시켜야 한다.

관측 센서	규 격
기압 센서	○ 측정범위 : 1050 hPa ~ 5 hPa ○ 분해능 : 0.1 hPa 이하 ○ 불확도 : ±1 hPa 이내 ○ 측정주기 : 1 Hz 이하
기온 센서	○ 측정범위 : 50 ℃ ~ -90 ℃ ○ 분해능 : 0.1 ℃ 이하 ○ 불확도 - 지상 ~ 100 hPa : ±0.5 ℃ 이내 - 100 hPa ~ 5 hPa : ±1 ℃ 이내 ○ 측정주기 : 1 Hz 이하
습도 센서	○ 측정범위 : 상대습도 100 % ~ 1 % ○ 분해능 : 1 % 이하 ○ 불확도 - 지상 ~ 대류권계면 : 상대습도 5 % 이내 ○ 측정주기 : 1 Hz 이하

제6조(라디오존데의 관측센서) ① 라디오존데의 기압, 기온, 습도 등의 센서는 다음 규격을 만족시켜야 한다.

관측 센서	규 격
기압 센서	○ 측정범위: 1050 hPa ~ 5 hPa ○ 분해능: 0.1 hPa 이하 ○ 불확도 - 지상 ~ 16 km: 1 hPa - 16 km 초과: 0.6 hPa ○ 측정주기: 1 Hz 이하
기온 센서	○ 측정범위: 50 ℃ ~ -90 ℃ ○ 분해능: 0.1 ℃ 이하 ○ 불확도 - 지상 ~ 16 km: 0.4 ℃ - 16 km 초과: 0.8 ℃ ○ 측정주기: 1 Hz 이하
습도 센서	○ 측정범위: 상대습도 100 % ~ 1 % ○ 분해능: 1 % 이하 ○ 불확도 - 지상 ~ 12 km: 상대습도 6 % - 12 km 초과 ~ 17 km: 상대습도 10 % ○ 측정주기: 1 Hz 이하

② (생  략)

② (현행과 같음)

③ 라디오존데의 관측센서는 날려보내기 전 지상점검에서 지상점검장치 또는 지상기상관측장비의 관측값과 비교하여 다음과 같은 편차를 만족시켜야 한다.

③ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

1. 기압 : ±3 hPa 이내

1. 기압: ----------

2. 기온 : ±1 ℃ 이내

2. 기온: ---------

3. 습도 : ±4 이내

3. 습도: ------

제7조(레윈존데 관측장비의 바람 관측) ① (생  략)

제7조(레윈존데 관측장비의 바람 관측) ① (현행과 같음)

② 산출되는 고층 대기의 풍향과 풍속은 다음 규격을 만족시켜야 한다.

관측 요소	규 격
풍향	○ 측정범위 : 0°~ 360° ○ 분해능 : 5°이하 ○ 불확도 - 지상 ~ 100 hPa : 15 m/s 이하 : ±5° 이내 15 m/s 초과 : ±2.5° 이내 - 100 hPa ~ 5 hPa : ±5° 이내 ○ 측정주기 : 1 Hz 이하
풍속	○ 측정범위 : 0 m/s ~ 200 m/s ○ 분해능 : 0.5 m/s 이하 ○ 불확도 - 지상 ~ 100 hPa : ±1 m/s 이내 - 100hPa ~ 5 hPa : ±2 m/s 이내 ○ 측정주기 : 1 Hz 이하

② 산출되는 고층 대기의 풍향과 풍속은 다음 규격을 만족시켜야 한다.

관측 요소	규 격
풍향	○ 측정범위: 0°~ 360° ○ 분해능: 5°이하 ○ 불확도 - 10 m/s 이하: 5° - 10 m/s 초과: 2° ○ 측정주기: 1 Hz 이하
풍속	○ 측정범위: 0 m/s ~ 200 m/s ○ 분해능: 0.5 m/s 이하 ○ 불확도: 1 m/s ○ 측정주기: 1 Hz 이하

제8조(라디오존데의 무선송수신장치) ① (생  략)

제8조(라디오존데의 무선송수신장치) ① (현행과 같음)

② 라디오존데의 무선송수신장치는 다음 규격을 만족시켜야 한다.

② -------------------------------------------------.

1. 반송주파수 : 400.15 ∼ 406 MHz

1. 반송주파수: ---------------

2. 주파수 안정도 : GPS 방식의 경우 ±120 kHz, LORAN-C 방식의 경우 ±400 kHz

2. ---- 안정도: ---------------------------------------------------

3. 주파수 대역폭 : GPS 방식의 경우 ±200 kHz, LORAN-C 방식의 경우 ±300 kHz

3. ---- 대역폭: ---------------------------------------------------

4. 출력 : 250 mW 이하

4. 출력: -----------

5. 최대송신거리 : 200 km 이상

5. 최대송신거리: ----------

제9조(라디오존데의 전원) 라디오존데의 전원을 공급하는 전지는 다음 규격을 만족시켜야 한다.

제9조(라디오존데의 전원) ----------------------------------------------------.

1. 전지종류 : 건전지(dry-cell) 또는 주수전지(water-activated)

1. 전지종류: ---------------------------------------

2. 출력성능 : +40℃에서 대류권계면고도 온도까지 120분 이상 라디오존데 자료가 충분히 수신될 정도로 전원공급이 가능하여야 한다.

2. 출력성능: +40 ℃----------------------- 240 분 -----------------------------------------------------------.

3. 중량 : 140g 이하

3. 중량: --------

제10조(라디오존데의 크기와 중량) 라디오존데의 크기는 130mm×150mm×220mm 이하, 중량은 전원의 중량을 제외하고 350 g 이하이어야 한다.

제10조(라디오존데의 크기와 중량) ---------------- 130 mm × 150 mm × 220 mm ------------------------- 250 --------------.

제11조(비양 기구) 비양 기구는 초저온, 일사, 비, 우박 등 기상 조건 하에서도 터지지 않아야 하며, 다음 규격을 만족시켜야 한다.

구분	규 격
	고층기상관측용	고층기후관측용
관측 환경	기압 : 1050 hPa ~ 10 hPa 기온 : 60 ℃ ~ -90 ℃ 습도 : 100 % ~ 1 %	기압 : 1050 hPa ~ 5hPa 기온 : 60 ℃ ~ -90 ℃ 습도 : 100 % ~ 1 %
재질	고품질 천연고무 또는 폴리프로필렌의 합성고무	고품질 천연고무 또는 폴리프로필렌의 합성고무
색	삭제 <2008.8.22.>	삭제 <2008.8.22.>
몸체 길이	삭제 <2008.8.22.>	삭제 <2008.8.22.>
목 길이	12 cm ~ 18 cm	12 cm ~ 18 cm
중량	명목상 800 g ~ 1000 g의 ±10 % 이내	명목상 1200 g ~ 1800 g의 ±10 % 이내
평균 상승 속도	300 m/min ~ 360 m/min	300 m/min ~ 360 m/min
총 부양력	2020 g ~ 2400 g	2700 g ~ 4210 g
필수 도달 고도	100 hPa 고도(약 16 km)	30 hPa 고도(약 25 km)
최대 도달 고도	10 hPa(약 30 km)	5 hPa(약 35 km)

제11조(비양 기구) 비양 기구는 초저온, 일사, 비, 우박 등 기상 조건 하에서도 터지지 않아야 하며, 다음 규격을 만족시켜야 한다.

구분	규 격
	고층기상관측용	고층기후관측용
관측 환경	기압: 1050 hPa ~ 10 hPa 기온: 60 ℃ ~ -90 ℃ 습도: 100 % ~ 1 %	기압: 1050 hPa ~ 5hPa 기온: 60 ℃ ~ -90 ℃ 습도: 100 % ~ 1 %
재질	고품질 천연고무 또는 폴리클로로프렌의 합성고무	고품질 천연고무 또는 폴리클로로프렌의 합성고무
색	삭제 <2008.8.22.>	삭제 <2008.8.22.>
몸체 길이	삭제 <2008.8.22.>	삭제 <2008.8.22.>
목 길이	10 cm ~ 20 cm (지름 1 cm ~ 5 cm)	10 cm ~ 20 cm (지름 1 cm ~ 5 cm)
중량	삭제	삭제
평균 상승 속도	300 m/min ~ 400 m/min	300 m/min ~ 400 m/min
총 부양력	삭제	삭제
필수 도달 고도	100 hPa 고도(약 16 km)	30 hPa 고도(약 25 km)
최대 도달 고도	30 hPa 고도(약 25 km)	10 hPa 고도(약 30 km)

제13조(얼레) ① 얼레의 줄 길이는 고층기상관측용이 20m 이상, 고층기후관측용이 30m 이상이어야 한다.

제13조(얼레와 얼레 줄) ① 얼레 --- 40 ----------------------------------------------------.

② 얼레의 줄은 내수성과 내한성을 가진 플라스틱 재질로써, 라디오존데를 매단 상태에서 상승 속도를 유지할 수 있도록 충분한 강도를 가져야 한다.

② 얼레는 -------------------------- 재질이어야 하며, 얼레 줄은 -- 상태에서 끊어지지 않고 --------------------------------.

제16조(자료분석장치) ① (생  략)

제16조(자료분석장치) ① (현행과 같음)

② 자료분석장치는 각 관측요소를 다음과 같은 연직 고도 분해능으로 산출하여야 한다.

② 자료분석장치는 각 관측요소를 다음과 같은 연직 고도 분해능으로 산출하여야 한다.

관측 요소	연직 고도 분해능
기압	○ 0.1 hPa 이하
기온	○ 지상 ~ 30 km : 0.1 km 이하 ○ 30 km 초과 : 0.5 km 이하
습도	○ 지상 ~ 5 km : 0.05 km 이하 ○ 5 km ~ 대류권계면 : 0.1 km 이하
풍향 · 풍속	○ 지상 ~ 대류권계면 : 0.05 km 이하 ○ 성층권 내 : 0.25 km 이하

관측 요소	연직 고도 분해능
기압	○ 0.1 hPa 이하
기온	○ 지상 ~ 30 km: 0.1 km 이하 ○ 30 km 초과: 0.5 km 이하
습도	○ 지상 ~ 5 km: 0.05 km 이하 ○ 5 km 초과 ~ 대류권계면: 0.1 km 이하
풍향 · 풍속	○ 지상 ~ 대류권계면: 0.05 km 이하 ○ 성층권 내: 0.25 km 이하

③ ∼ ⑤ (생  략)

③ ∼ ⑤ (현행과 같음)

⑥ 자료분석장치는 수신된 원시 관측자료에 대하여 다음과 같은 품질검사를 수행하여야 한다.

⑥ --------------------------------------------------------------------.

1. 연직일치성 검사 : 고도별 기온과 기압을 이용한 연직 기온감률의 한계 검사

1. -------- 검사: -----------------------------------------------

2. 정역학일치성 검사 : 고도별 고도와 기온의 정역학적인 관계 검사

2. --------- 검사: ------------------------------------

3. 연직바람시어 검사 : 인접한 두 고도의 풍향과 풍속에 대한 연직시어의 한계 검사

3. --------- 검사: --------------------------------------------------

4. 표준등압면과 유의고도의 일치성 검사 : 표준등압면과 인접한 유의고도간의 관측요소에 대한 한계 검사

4. ------------------------ 검사: -----------------------------------------------------

제17조(안테나) 안테나는 무선신호를 추적하는 UHF 안테나와 GPS 신호를 수신하는 GPS 안테나로 구성되며, 다음의 규격을 만족시켜야 한다.

제17조(안테나) 안테나는 무선신호를 추적하는 UHF 안테나와 GPS 신호를 수신하는 GPS 안테나로 구성되며, 다음의 규격을 만족시켜야 한다.

구분	규 격
UHF 안테나	○ 주파수범위 : 400.15 MHz ~ 406 MHz ○ 라디오존데 신호 자동 추적
GPS 안테나	○ GPS 위성으로부터 C/A코드 신호 수신 ○ 저잡음 증폭기 설치 ○ 밴드패스 필터 기능

구분	규 격
UHF 안테나	○ 주파수범위: 400.15 MHz ~ 406 MHz ○ 라디오존데 신호 자동 추적
GPS 안테나	○ GPS 위성으로부터 C/A코드 신호 수신 ○ 저잡음 증폭기 설치 ○ 밴드패스 필터 기능