규  격  서

정부물품 분류번호	품명/규격	단위	수량
6660-087	지귀도 등대의 기상관측장비 구매	식	1

1. 일반사항

1.1 개 요

□ □등표용 해양기상관측장비□는 항로표지시설인 등대 또는 등표를 이용하여 연안해역의 해양(파고)과 기상을 동시에 관측할 수 있는 시스템임.

□ 제주도 지귀도 등대의 등표용 해양기상관측장비의 구매를 추진하였으나, 예산부족으로 2회의 유찰 및 3차 수의시담 대상업체 부재로 인하여 반려(서울지방조달청 서장43161-58824, 2004. 6. 2.).

□ □지귀도 등표용 해양기상관측장비□ 사업의 중요성을 감안하여 파고측정장비(압력식파고계:WTR-9)와 기상관측 부분을 분리·구입 추진하여  사업을 완료하고자 함(관측담당관실-1741, 2004. 7. 6.).

□ 이에 지귀도 등대의 등표용 해양기상관측장비 중 파고측정장비는 8월 31일 계약(계약번호: 120422312-00)되어 설치 준비 중에 있으며, 기상관측장비는 별도 구매하여 통합 운영함으로써 제주도 남부 앞바다 해역의 해양기상 감시 및 예보 현업에 직접 활용하고자 함.

1.2 일반사항

1.2.1 구매하고자 하는 등표용 기상관측장비는 해상의 열악한 환경에 설치·운영되므로 바람과 염분으로부터 내구성이 강하도록 특수 코팅되어야 하며 낙뢰로부터 충분히 보호할 수 있는 각종 장치를 포함하여야 한다.

1.2.2 또한 염분이나 폭풍으로부터 보호될 수 있도록 등대의 상부에 설치하는 기상관측 센서를 제외한 구성품은 밀봉되어야 한다.

1.2.3 각 기상관측 센서 및 설치대 등은 향후 교체할 때 분리 또는 분해가 용이하도록 녹이 슬지 않는 스테인레스 스틸 제품(316SS)의 양각형 볼트 및 너트부분으로 구성하여 납품되어야 한다.

1.2.4 검정대상 물품은 반드시 기상청 검정에 합격하여야 한다.

1.2.5 데이터로거함은 스테인레스(316SS)재질로 납품한다.

1.2.5 구매하고자 하는 기상관측장비는 수중 부분의 파고측정장비(Model: WTR-9)와 완벽하게 일체될 수 있도록 구성되어야 하며, 규격서에서 명시한 모든 기능 및 규격 사항이 정상적으로 작동되어야 한다.

2. 구성내역

2.1 구성품 내역

2.1.1 풍향/풍속 센서	1개

2.1.2 기온센서	1개

2.1.3 기압센서	1개

2.1.4 데이터로거 및 함	1조

2.1.5 통신(오브컴위성통신단말기 1조)	1조

2.1.6 전원(태양전지 전원공급기)	1조

2.1.7 측기탑	1조

3. 성능 내역

3.1 풍향/풍속센서

3.1.1 규    격 : RM-05106MA 동등 성능 이상

3.1.2 형    식 : 프로펠러(Marine Type)

3.1.3 측정범위 : 풍향 0□ □ 360□(OPEN 각 5□이내), 풍속 0 □ 75□

3.1.4 정 확 도 : 풍향 □3□이내

풍속 10□ 미만에서 □0.3m/s 이내, 10□ 이상에서 5% 이내

3.1.5 풍향계 기동풍속 : 0.5m/s 이하

3.1.6 풍속계 기동풍속 : 0.5m/s 이하

3.1.7 운용풍속 : 순간최대풍속 75m/s에서도 내구성 보장

3.1.8 운용온도범위 : 기온 -50□ □ +50□

3.1.9 출    력

o 풍향 : potentiometer에 의한 전압

o 풍속 : 회전 펄스

3.2 기온센서

3.2.1 형    식 : Pt-100 4 선 실드식

3.2.2 기온측정범위 : -50□ □ +50□

3.2.3 기온정확도 : □0.3□

3.2.4 기온소자규격 : 0.15 class 이상(JIS규격), 4선식

3.2.5 운용환경 : -55□ ∼ +55□

3.2.6 차광통(Radiation Shelter)

3.2.6.1 기온 센서를 눈, 비 그리고 직사광선으로부터 보호하고 적절한 통풍으                로 온도센서 주변의 공기가 자유롭게 이동되어 측기반응 지연이 생기지               않도록 함

3.2.6.2 재질 : Fiberglass 또는 알루미늄에 백색 불소도장(둘 중 하나 선택)

3.3 기압센서

3.3.1 형    식 : 실리콘 정전용량방식, 온도보상기능 포함(PTB220 이상)

3.3.2 측정범위 : 800 ∼ 1100 hPa

3.3.3 정 확 도 : □0.15 hPa

3.3.4 장기안정도 : □0.1 hPa/year

3.3.5 출    력 : RS 232C

3.3.6 운용환경 : 대기온도 -50□ ∼ +50□

3.3.7 응답속도 : 30초 이내

3.4 데이터로거(CR10X) 및 함

3.4.1 일반사항

3.4.1.1 데이터로거는 수중의 파고측정장비(제작사: 노르웨이 Aanderaa, Model: WTR-9)로부터 유의파고, 최대파고, 주기, 수온, 조위 등의 관측 자료를 수신하여 각 기상센서의 자료와 함께 완벽하게 통합 처리할 수 있어야 한다.

3.4.1.2 데이터로거는 각 센서에서 수집된 자료와 파고계 자료를 통합하여 기상청이 요구하는 자료 형식으로 자료수집, 시각관리, 시스템제어, 관측자료의 생산, 1차 QC, 저장 및 전송하는 기능이 있어야 한다【별첨 1 참조】.

3.4.1.3 장비의 호환과 확장을 위하여 아날로그, 디지털, 펄스전압값, RS-232C 출력   등 다양한 출력방식의 센서와 접속할 수 있도록 한다.

3.4.1.4 데이터로거는 복사열과 외부 열로부터 차단되고 해수의 염분, 습기 등에 의  해 부식되지 않도록 밀폐된 구조로 일체형이어야 하며 밀폐에 따른 방열대  책을 강구하여야 한다.

3.4.1.5 데이터로거는 대기 중 전력소모량이 동작 중 전력소모량의 1/3이하로 운영  되는 절약모드기능이 있어야한다.

3.4.1.6 센서 및 데이터로거에서 소모되는 총 전력량은 3W/h(오브콤위성통신 단    말기 제외)이하여야 한다

3.4.1.7 데이터로거 핵심부품은 외부 환경으로부터 밀폐되어 악기상 조건에서도 안  정적으로 작동되어야 한다.

3.4.1.8 데이터로거는 신호변환, 자료처리, 자료교환 등의 기능을 가져야 한다.

3.4.1.9 센서 또는 통신선에서 전달되는 전기적인 써지(surge)를 차단하는 장치를 부  착하여 데이터로거의 전자부품을 보호하여야 한다.

3.4.1.10 본 장비와 연동하여 □등표용 해양기상관측장비□를 구성하는 파고측정장비의 주요사항은 다음과 같다.

3.4.1.10.1 제작사 및 모델명 : 노르웨이 Aanderaa, WTR-9

3.4.1.10.2 관측요소 : 최대파고, 유의파고, 파주기, 조위, 수온

3.4.1.10.3 자료저장간격 : 0.5, 1시간

3.4.1.10.4 전원 : 7 ∼ 14 V DC, 배터리 백업 9V/15Ah

3.4.1.10.5 소모전력 : 정지모드 100□, 동작모드 10□

3.4.1.10.6 출력신호 : PDC-4 형식

3.4.1.10.7 자료변환출력형식 : RS-232C asyncronous code의 ASCII로 변환(1200baud, 8data bits, no parity, 8 stop bits)

3.4.2 하드웨어의 성능은 다음 조건 이상이어야 한다.

3.4.2.1 주 메모리 : 32KB 이상 EPROM, 128KB 이상 FLASH MEMORY

3.4.2.2 보조기억장치 : RAM DISK 또는 FLASH ROM 1MB 이상

3.4.2.3 동작방식 : FIRMWARE 또는 ROM 드라이브 방식

3.4.2.4 연결포트 : 데이터로거 상태감시, 파라미터 변경, 동작점검을 위한 노트북  컴퓨터 연결용 포트

3.4.2.5 Hardware watchdog 기능

3.4.3 데이터로거함

3.4.3.1 데이터로거함은 완전방수가 되어야 한다

3.4.3.2 데이터로거함의 잠금장치는 번호형으로 하며 부식되지 않도록 충분히 조치하여야 한다.

3.4.3.3 데이터로거함의 내부에는 50g 내외의 제습제 2개와 비닐포장된 예비 제습제 4개 이상 납품 한다.

3.4.3.4 데이터로거함의 오른쪽 측면 우측상단에는 전기안전관리법에 의한 표시를 부착하여야 한다.

3.4.3.5 다음과 같은 안내문을 A4 크기로 데이터로거함 전면에 인쇄 표시한다.

시설물 보호 안내

설치일 : 2004. □. □.

이 장비는 기상청에서 설치한 해양기상관측장비입니다. 정확한 기상관측이 이루어지도록 장비 보호에 협조하여 주시기 바랍니다. (연락처 : 02-841-5106)

기  상  청  장

3.5 통신(오브컴위성통신)

3.5.1 일반사항

3.5.1.1 단말기는 오브컴 전송 인터페이스 규격, 가입자단말기 규격 및 오브컴 인터  페이스 규격에 근거하여 오브컴으로부터 형식 승인을 받은 제품이어야 한다.

3.5.1.2 안테나는 등대의 상단에 설치대를 설치하고 강한 바람 등에 견딜 수 있어야 한다.

3.5.2 오브컴(ORBcomm)위성통신단말기(ST2500 동등 성능 이상)

3.5.2.1 주파수 : 137-138 MHz (RX) / 148-150 MHz (TX)

3.5.2.2 송신출력 : 5W

3.5.2.3 수신감도 : -116 dBm

3.5.2.4 안테나 커넥터 : BNC

3.5.2.5 연결/단락시 부하 보호

3.5.2.6 공급전원 :	9 - 36 VDC

3.5.2.7 Stand-by(Receive) 전류 : 80 mA 미만

3.5.2.8 송신 전류 : 2A

3.5.2.9 모니터상태 전류 : 150 microA 미만

3.5.2.10 휴면상태 전류 : 100 microA 미만

3.5.2.11 작동온도범위 : -40 ∼ 85 □

3.5.2.12 GPS 모듈 포함

파고계 및 해양기상관측장비□오브컴위성□지구국□망운영센터□전용회선□자료수집감시장치

(TCP/IP)

3.6 전원(태양전지 전원공급장치)

3.6.1 전원은 파고측정장비(WTR-9, 부대품 포함)와 위성통신장비 및 기상관측 센서 등의 모든 구성품의 소모전력을 합산하여 전원부 설계에 반영한다.

3.6.2 태양전지(12V/50W급 모듈 성능 이상) 4장은 한국평균일조시간(4시간/1일)을 감안하여 총 소모전력의 3배 이상으로 설계하여 납품한다.

3.6.3 배터리는 무보수 밀폐형 12V/100Ah 4개를 병렬로 구성하여 태양광 발전이 없  어도 20일 이상 시스템이 정상 작동하여야 한다.

3.6.4 배터리함 및 태양전지판 설치대의 재질은 스테인레스 스틸(316SS) 또는 알     루미늄[AL6061(6T)]으로 제작한다.

3.6.5 태양전지판은 태양광을 충분히 활용할 수 있는 각도를 유지할 수 있어야 하며,하며, 배터리함은 밀폐를 시키고 가스가 발생할 경우에 가스를 방출시키고 평상시는 닫혀있는 공기순환밸브를 장착하여야 한다.

3.6.6 관련 자재는 염분 부식에 강하고 견고한 재질로 제작되어야 하고, 등표 상부  에 설치되는 태양전지판 설치대와 이에 고정되는 태양전지판은 75□의 강한   바람에 견딜 수 있어야 하며, 전극 등은 방수되어야 한다.

3.6.7 전원공급장치에는 12V/12A 이상의 충전기 등을 포함하며, 충전기는 태양전지전류용량에 적절한 수량이 되어야 하며, 배터리는 과충전 및 과방전에 보호되고 온도보상된 부동충전방식으로 구성되어야 한다.

3.6.8 태양전지 전원공급장치는 충전레귤레이터 등을 포함하여 각종 장치에 적합한 전원을 공급할 수 있도록 구성하여 납품하여야 한다.

3.7 측기탑

3.7.1 Mast(현장상황에 따라 변경 가능)

3.7.1.1 수평설치대(Arms)

3.7.1.2 각종 센서를 부착할 수 있어야 한다.

3.7.1.3 파이프 양단에 cap을 씌워 안전사고를 방지할 수 있도록 한다.

3.7.4. 지선 및 연결자재

3.7.4.1 측기탑 지선은 3방향(현장상황에 따라 변경 가능)으로 하며, 재질은 스테인레스스틸(316SS) 와이어로프를 납품한다.

3.7.4.2 스테인레스(316SS)재질의  카볼트(□＆), 턴버클, 와이어클립, 와이어, 볼트너트 등과 기타 측기탑 설치에 필요한 잡자재들은 충분하게 공급되어야 한다.

3.7.4.3 지선 및 연결자재는 본 장비를 설치하고 정상운영하기 위해서 충분하게 공급되어야 한다.

3.8 케이블 및 커넥터

3.8.1 전원선 및 통신선은 본 장비가 완벽하게 작동할 수 있도록 각종 전원선 및 통신선 일체를 납품하여야 한다.

3.8.2 모든 신호케이블은 실드선을 사용하여야 한다.

3.8.3 건물에 배선되는 케이블은 부식되지 않도록 보호관(PVC 등)을 구성하여 납품하여야 한다.

3.8.4 커넥터는 방수가 되는 제품으로 구성한다.

4. 기타사항

4.1 설치(납품)조건

4.1.1 계약상대자는 계약체결 한 날로부터 30일 이내에 납품하여야 한다.

4.2 검사

4.2.1 계약상대자는 모든 계약이행을 완료한 후 서면으로 검사 및 검수 요청서를 제출하  여야 한다. 기상청은 검사요청서를 접수한 날부터 14일 이내에 검사 및 검수(이하  검사라 한다)를 완료한다. 단, 검사요청서에는 공급 대상 측기의 검정증명서가 포함되어야 한다.

4.3 하자보수이행보증

4.3.1 하자보수보증기간은 검사를 완료한 날로부터 1년으로 한다.

4.3.2 하자보수보증기간중의 A/S는 On-call base 방법으로 실시하여야 한다.

4.3.3 계약상대자는 하자보수보증기간 동안 하자보수이행에 필요한 보증금(계약금액  의 5% 이상)을 검사요청일 이전까지 현금 또는 은행지급보증서 등으로 납부하  여야 한다.

4.4 대금지불

4.4.1 검사완료 후에 일괄하여 지불한다.

4.5 규격서에 명기하지 않은 사항 또는 불명확한 사항에 대하여는 기상청의 검사공  무원의 의견이 우선한다.

6. 행정사항

가. 규격서(과업지시서) 인터넷 게재기간 : 2004.10.22-2004.10.28

나. 견적서 및 산출내역서 제출기한 : 2004. 10. 28. 18:00

- 규격 및 산출내역 상세 작성 요망

다. 규격(제안서 제출)에 관한 문의 : 관측담당관실(전화 02-841-5106)

라. 견적(계약)에 관한 문의 : 총무과 구순모(전화 02-835-3941)

마. 견적서 제출 : 총무과 구순모(팩스 02-835-3942)

바. 계약자 결정 :

인터넷 공고기간중에 규격내용을 만족시킬 수 있는 견적서를 제출한 기술적격업체 중 최저가격 및 차순위 최저가격으로 견적서를 제출한 2개업체를 대상으로 계약부서(총무과)에서 일시를 지정하여 수의시담(경쟁)을 시행하며, 수의시담시 재견적서를 제출받아 기상청(재무관)에서 작성한 예정가격 이하로 견적서를 제출한 업체중 낮은 가격으로 제출한 자를 계약상대자로 결정하며,

인터넷 공고기간중 1개 업체만 견적서를 제출하여도 동일한 방법으로 수의시담을 실시함.

(수의시담시 견적금액이 예정가격을 초과할때는 4차까지 제출이 가능하며, 예정가격 이하 자가 없을 시에는 추후 다시 인터넷에 게재하여 계약을 이행함)

【별첨1】

1. 등표용 해양기상관측장비 자료수집 및 처리 방법

요소	관측범위	단위	자료수집 및 처리
풍속 풍향	0∼75 0∼360	0.1 □ deg	1. 0.25초 간격 Sampling 2. 0.25초 sample자료 12개를 평균하여 3초 이동평균자료 생성 (매 0.25초 간격) ==> Gust 자료 3. 관측정시에서 이전 1시간 사이의 3초 이동평균자료를 비교하여 최대값으로 Gust풍속 갱신, 이때 풍향을 Gust풍향으로 함 (매 0.25초 간격) 4. 4개의 Sample 자료를 평균하여 1초 평균자료 생성 (매초 간격) 5. 60개의 1초 자료를 평균하여 1분 평균자료 생성 (매분 간격) 6. 10개의 1분 자료를 평균하여 10분 평균자료 생성 (매분 간격) 7. 정시 10분전부터 관측된 10분 평균풍속자료를 정시자료로 사용 8. 평균풍향 계산방법: 각 풍향을 U, V 성분으로 분리한 후, 각각 평균한 다음, 풍향을 계산 (이때 각 풍속의 크기는 1로 계산) 9. 풍향방향: 기록되어 있는 풍향값은 북풍을 0으로 하여 시계방향으로 값이 증가한다. 따라서 동풍이 900, 남풍이 1800, 서풍이 2700의 값을 가진다.
기온 최저기온 최고기온	-50∼+50	0.1□	1. 1초 간격 Sampling 2. 60개의 매초 관측자료를 평균하여 1분 평균자료 생성 (현재기온) 3. 관측정시에서 이전 1시간 사이의 1분 평균자료에서 최고/최저기 온 갱신(매분 간격) 4. 매 정시 1분 평균기온을 정시자료로 생성
기압	800∼1100	0.1hPa	1. 센서에서 매10초 간격으로 자료를 수집하여 전 1분간(6개) 평균하고, 보정치를 가해서 매 10초마다의 현지기압으로 한다. 2. 해면기압은 현지기압에 각 관측지점의 기압계 해발고도, 위도 등을 입력하여 [eqn: □P ~=~ P·left( {gh} over e^{287.04 (273.16 - t_m + □_m )} - 1 right)] 해면경정값 □P를 구하고, 이 값을 현지기압에 더하여 산출한다. 여기서 P, g, h, tm, □m는 각각 관측된 현지기압, 중력가속도, 기압계 고도, 평균기온, 평균기온으로부터 유도되는 변수이다. 3. 매분, 매10분, 매시간 현지기압, 해면기압은 해당시각의 매1분 평균값을 현재 값으로 한다.
수온	-2.5∼35	0.1□	기온과 동일
파고 유의 최대 주기 조위	0∼20 0∼25 0∼20 0∼60	0.1m 0.1m 0.1sec 0.01m	1. 관측보고 시점 20분전부터 1024개(또는 2028개)의 자료를 샘플하여 유의파고, 최대파고, 주기(Mean zero corssing period), 조위를 산출한다. 2. 센서로부터 산출된 값은 보정계수에 의해 참값으로 변환되어진다.
전압	0∼25	0.1V	1. 매10초 간격으로 자료를 수집하여 전 1분간(6개) 평균

2. 등표용 해양기상관측장비 자료 구조

구분	내용	바이트	비트	요소	내 용 설 명
A	지점번호	2	16	지점번호	사용비트 □ 15번 ∼ 0번 비트 유효범위 □ 1 ∼ 32767 자료형태 □ 이진 코드
B	날짜	2	7	년	사용비트 □ 15번 ∼ 9번 비트 표현범위 □ 0 ∼ 127(Binary) 유효범위 □ 0 ∼ 99
			4	월	사용비트 □ 8 ∼ 5번 비트 표현범위 □ 0 ∼ 15(Binary) 유효범위 □ 1 ∼ 12
			5	일	사용비트 □ 4 ∼ 0번 비트 표현범위 □ 0 ∼ 31(Binary) 유효범위 □ 1 ∼ 31
C	시간	2	5	시	사용비트 □ 12 ∼ 8번 비트 표현범위 □ 0 ∼ 31(Binary) 유효범위 □ 1 ∼ 23
			6	분	사용비트 □ 5 ∼ 0번 비트 표현범위 □ 0 ∼ 63(Binary) 유효범위 □ 0 ∼ 59
D	풍향 풍속 Gust 풍향 Gust 풍속	6	9	평균 풍향	사용비트 □ 8 ∼ 0번 비트 표현범위 □ 0 ∼ 511(Binary) 유효범위 □ 0 ∼ 359
			10	평균 풍속	사용비트 □ 18 ∼ 9번 비트 표현범위 □ 0 ∼ 1024(Binary) 유효범위 □ 1 ∼ 1000(관측값 □ 10)
			9	Gust 풍속시의 풍향	사용비트 □ 27 ∼ 19번 비트 표현범위 □ 0 ∼ 511(Binary) 유효범위 □ 0 ∼ 359
			10	Gust 풍속	사용비트 □ 37 ∼ 28번 비트 표현범위 □ 0 ∼ 1024(Binary) 유효범위 □ 1 ∼ 1000(관측값 □ 10)
			6	Gust 풍속 시각(분)	사용비트 □ 43 ∼ 38번 비트 표현범위 □ 0 ∼ 63(Binary) 유효범위 □ 0 ∼ 59
E	기온 최저기온 최고기온	6	11	평균 기온	사용비트 □10 ∼ 0번 비트 표현범위 □ 0 ∼ 2047(Binary) 유효범위 □ 0 ∼ 1500((관측값 ／50) □10)
			11	최저 기온	사용비트 □21 ∼ 11번 비트 표현범위 □ 0 ∼ 2047(Binary) 유효범위 □ 0 ∼ 1500((관측값 ／50) □10)
			6	시각(분)	사용비트 □ 27 ∼ 22번 비트 표현범위 □ 0 ∼ 63(Binary) 유효범위 □ 0 ∼ 59
			11	최고기온	사용비트 □38 ∼ 28번 비트 표현범위 □ 0 ∼ 2047(Binary) 유효범위 □ 0 ∼ 1500((관측값 ／50) □10)
			6	시각(분)	사용비트 □ 44 ∼ 39번 비트 표현범위 □ 0 ∼ 63(Binary) 유효범위 □ 0 ∼ 59

구분	내용	바이트	비트	요소	내 용 설 명
F	기압	2	12	평균기압	사용비트 □ 11 ∼ 0번 비트 표현범위 □ 0 ∼ 4095(이진 코드) 유효범위 □ 0 ∼ 3000((관측값-800) □10)
G	수온 파고	6	11	평균 수온	사용비트 □10 ∼ 0번 비트 표현범위 □ 0 ∼ 2047(Binary) 유효범위 □ 0 ∼ 1500((관측값 ／50) □10)
			9	최대파고	사용비트 □19 ∼ 11번 비트 표현범위 □ 0 ∼ 511(Binary) 유효범위 □ 0 ∼ 511(관측값□10)
			10	유의파고	사용비트 □29 ∼ 20번 비트 표현범위 □ 0 ∼ 511(Binary) 유효범위 □ 0 ∼ 511(관측값□10)
			8	주기	사용비트 □37 ∼ 30번 비트 표현범위 □ 0 ∼ 255(Binary) 유효범위 □ 0 ∼ 255
			10	조위	사용비트 □47 ∼ 38번 비트 표현범위 □ 0 ∼ 1023(Binary) 유효범위 □ 0 ∼ 1000(관측값□10)
H	전원	1	8	축전지 전압	1분 평균 사용비트 □ 7 ∼ 0번 비트 표현범위 □ 0 ∼ 255(Binary) 유효범위 □ 0 ∼ 255(관측값□10)
	계	27		월사용 바이트(매시간 전송): 27byte*24시간*30일 = 19440byte 요금 : 25000원(기본료)+(19440-5000)*2원 = 53,880원

3. 등표용 해양기상관측장비 관측자료 복원 양식(ASCII)

지점번호	년월일시분	평균 풍향	평균풍속	Gust 풍향	Gust 풍속	시각	평균기온	최저기온	시각	최고기온	시각
nnnnn	yyyymmddhhmm	deg	0.1□	deg	0.1□	분	0.1□	0.1□	분	0.1□	분
99999	200404111000	360	1000	360	1000	0059	□999	□999	0059	□999	0059

평균기압	평균수온	최대파고	유의파고	주기	조위	전원전압
0.1hPa	0.1□	0.1m	0.1m	0.1sec	0.01m	0.1Volt
11000	□999	250	200	255	1000	255

【별첨1】

1. 지귀도 등대의 등표용 해양기상관측장비 설치장소 및 환경

지 점 명	지귀도등대
설치년도	1996
위 치	제주도 남제주군 남원읍 위미1리 산 16 (33□13□32□N, 126□39□15□E)
해발고도	12m
수심 (100m내)	10∼25m
관할기관	해양수산부 제주지방해양수산청
구 조	백색 원형 콘크리트 구조
주변환경	□지귀도 동쪽부근에 암초대가 형성되어 있고, 조수간만의 차는 2∼3m
기상관측장비	□해양기상관측장비는 등대의 정상부에 설치(등대높이 17 m)
□ 파고계 설치	□지귀도등대 북동쪽 직선거리 200m 지점(케이블 길이 총 270m)의 해저의 수심 약 15m정도의 위치에 설치

2. 지귀도등대

그림 1. 지귀도 전경	그림 2. 지귀도등대