기상측기검정규정

전부개정 1994.  3. 12. 기상청훈령 제258호

일부개정 1998.  3. 24. 기상청훈령 제300호

일부개정 1999.  5. 29. 기상청훈령 제317호

일부개정 1999. 10. 13. 기상청훈령 제330호

일부개정 2000.  5.  4. 기상청훈령 제340호

일부개정 2000.  9.  5. 기상청훈령 제343호

(기상청직제개정에따른기상개발

업무규정등의정비에관한규정)

일부개정 2002. 11.  5. 기상청훈령 제381호

전부개정 2006.  7.  1. 기상청훈령 제457호

일부개정 2009.  4. 21. 기상청훈령 제610호

일부개정 2009.  8. 24. 기상청훈령 제633호

(일몰제 도입을 위한 「예보업무규정」 등 일부개정령)

일부개정 2010.  8. 10. 기상청훈령 제672호

일부개정 2012.  8. 23. 기상청훈령 제734호

(일몰기간 연장을 위한 기상측기검정규정 등 일부개정령)

일부개정 2015.  7. 15. 기상청훈령 제806호

(기상청과 그 소속기관 직제 및 직제 시행규칙 개정에 따른

기상청 자체평가위원회 등 일부개정령)

일부개정 2016. 4. 12. 기상청훈령 제828호

제1조(목적) 이 규정은 「기상관측표준화법」, 같은 법 시행령 및 시행규칙에서 기상측기의 검정에 관하여 시행에 필요한 세부사항에 대해 규정함을 목적으로 하고, 검정대행기관이 수행해야 할 지침으로 제공하기 위함이다. <개정 2010.8.10., 2016.4.12.>

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. 삭제 <2016.4.12>

2. 삭제 <2016.4.12>

3. “기준기”란 「국가표준기본법」 제13조제1항의 국가측정표준 대표기관이나 같은 법 제14조제3항의 국가교정업무 전담기관에서 교정을 받은 측정기기(단, 일사기준기는 제외한다)로서 기상청장이 지정한 기상측기 검정의 기준이 되는 기기를 말한다. <개정 2010.8.10.>

4. 삭제 <2016.4.12>

5. 삭제 <2016.4.12>

6. 삭제 <2016.4.12>

7. 삭제 <2016.4.12>

8. 삭제 <2016.4.12>

9. 삭제 <2016.4.12>

10. 삭제 <2016.4.12>

11. “부분검정”이란 2종 이상의 기상측기가 구조상 하나로 되어있는 기상측기에 대하여 각 기상측기별 부분적으로 검정하는 것을 말한다. <신설 2016.4.12>

12. “개별검정”이란 별도의 표출장치(데이터로거 등)가 없는 기상측기에 대하여 센서부만을 검정하는 것을 말한다. <신설 2016.4.12>

[전문개정 2016.4.12.]

제3조(검정대상 기상측기 등) 기상청 및 검정대행기관(이하 “검정기관”이라 한다)이 검정하여야 하는 기상측기의 종류 및 형식, 검정유형(실내검정, 현장검정)은 기상관측표준화법 시행규칙 제10조제1항의 별표에 따른다. <개정 2010.8.10.> [전문개정 2016.4.12.]

제4조(기상측기의 구비조건) ①기상측기는 다음 각 호의 사항이 기재된 명판을 부착 또는 표기하여야 하며, 명판의 재질은 습기나 빗물 등에 의해 변질되거나 떨어지지 않는 것이어야 한다. 다만, 기상측기의 구조상 이의 표기가 어렵다고 인정될 때에는 제3호와 제5호를 제외하고는 이를 생략할 수 있다.

1. 기상측기의 명칭

2. 측정범위

3. 제조회사의 명칭

4. 제조년월

5. 제조번호 또는 일련번호

6. 모델명 또는 규격

7. 사용전압

②기상측기는 내구력이 있고 경년변화가 적어야 하며, 마찰되는 부분은 강철이나 이와 동등이상의 기계적 강도가 있어야 하고, 철 기타 녹이 나기 쉬운 금속은 방청도장 또는 도금되어 있어야 한다.

③자기기록방식의 기상측기는 기록지 등이 부착되어 있어야 하며, 외부에서 기록상태를 볼 수 있도록 투시용 창이 있어야 한다.

④관측 값이 디지털 형태로 표출되는 기상측기는 「기상측기의 검정기준에 대한 검사방법 및 공차」의 내용을 만족할 수 있도록 관측값이 안정적으로 표출되어야 한다. <개정 2010.8.10.>

[제목개정 2016.4.12.]

제5조(검정신청서 등의 보존) ①검정기관의 장은 기상측기의 검정을 수행하였을 경우 「기상관측표준화법 시행령」 제6조제3항에 따라 교부한 기상측기검정증명서 사본과 같은 법 시행규칙 제7조제1항에서 정한 별지 제1호서식의 기상측기검정신청서를 5년간 보존하여야 한다.

②검정기관의 장이 발급하는 검정증명서에는 별지 제1호서식부터 별지 제7호서식까지의 기상측기별 기상측기검정성적서를 첨부하여야 하며, 기상측기검정성적서의 원본은 5년간 보존하여야 한다. 이 경우 자기기록지가 있는 경우에는 자기기록지를 별도로 5년간 보존하여야 한다.

제6조(기상측기의 부분 및 개별검정) ①「기상관측표준화법 시행령」 제6조제1항제10호에서 규정한 2종 이상의 기상측기가 구조상 하나로 되어 있는 기상측기는 부분검정을 할 수 있다.

②기상센서의 출력이 펄스 형태와 같이 표출장치가 필요 없을 경우 개별검정을 할 수 있다. <개정 2016.4.12.>

제7조(현장검정 대상측기) 삭제 <2016.4.12.>

제8조(시계검정 범위) 시계가 부착된 자기기록식 기상측기는 시계의 오차가 6시간에 ±2분 이내 이어야 한다. [제목개정 2016.4.12.]

제9조(일사기준기의 교정) ①계측기술과장은 일사표준기를 WMO 복사센터(세계복사센터-스위스 다보스, 지역복사센터-일본 쯔꾸바)에서 교정을 받아야 하며, 일사검정 기준기를 2년 1회 교정하여야 한다.

②일사검정 기준기 교정에 관한 방법 및 절차는 「일사계 교정지침」에 따로 정한다.  [본조신설 2010.8.10.]

[전문개정 2016.4.12.]

제10조(기준기 명 및 교정주기) 기상요소에 따른 기준기 명 및 교정주기는 별표와 같다.

[본조신설 2010.8.10.] <개정 2016.4.12.>

제11조(재검토기한) 기상청장은「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 규정에 대하여 2016년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.<개정 2012.8.23., 2015.7.15>

[본조신설 2009.8.24] [종전의 제9조에서 이동 2010.8.10.]

부칙 <제457호, 2006.7.1.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제610호, 2009.4.21.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제633호 2009.8.24.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제672호 2010.8.10.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제734호 2012.8.23.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제828호 2016.4.12.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

[별표] <개정 2010.8.10., 2016.4.12.>

기준기 명 및 교정주기

기상요소	기준기 명	교정주기(년)	비 고
온도	디지털 정밀온도계	2	기준기는 교정 후 보정표를 해당 기준기에 반드시 부착하여 운영하여야 함
기압	디지털 정밀기압계	2
습도	디지털 정밀습도계	2
풍향	풍향판	10
	풍향계	2
풍속	풍속계	2
	마이크로 마노미터	2
	차압계	2
일사, 일조	전천일사계	2
	직달일사계	2
강수량	뷰렛, 우량승	10
	저울, 분동	2
실측용 기준기	각도기, 마이크로메타, 버어니어 캘리퍼스, 곧은자 등	10

[별지 제1호서식] <개정 2016.4.12.>

기상측기(온도계, 습도계) 검정성적서(제5조제2항 관련)
제 호
기준기					결재
측기형식	검정일자	제조회사	제조년월				제조번호		의뢰/운영기관		판 정

가. 온도계 오차검사

가. 습도계 오차검사

온도계[℃]
검정점	기준기값	측정값	기차	교차
최고점
중간점
0
중간점
최저점
시계검정	360분

습도계[%R.H.]
검정점	기준기값	측정값	기 차
90
60
30
극차
시계 검정	360분

나. 온도계 구조검사

나. 습도계 구조검사

검 사 내 용	상태	비 고
가외눈금 및 눈금의 굵기와 간격일정 직각여부
대소눈금 구별 여부 및 굵기		1/2, 1/5
최하단의 눈금선과 구부의 상단과 길이		( )㎝
눈금선 착색 및 모세관 내벽
수은, 알콜의 불순물 및 변질여부
곡관온도계 구조		곡관온도계
부표기능		최저온도계
최소눈금 1/10, 1/2, 1, 2		기계식
주된 눈금 숫자표시 및 시도 조절장치 유무
수감부 고정상태 및 자기펜 기록상태
수감부 보호망과 수감부 접촉상태 및 외부에서 기록값 식별여부
온도변화에 따른 민감도
전기식온도계 백금․열전대 등 재질 여부

검 사 내 용	상태	비고
수감부 반응상태		공통
수감부의 공기유통 상태		공통
수감부 보호장치 구비유무		공통
수감부 보호장치 탈부착 용이성 여부		공통
모발 탈지상태		기계식
주된 눈금값 표시 유무		기계식
펜의 곡률상태		기계식
모발 탈지상태		기계식
수감부와 회전부의 마찰여부		기계식
유리제온도계 동종동형여부		통풍건습계
통풍기의 동작여부		기계식
통풍작동상태 및 보호관 분리여부		기계식

210㎜×297㎜(백상지 80g/m2)

[별지 제2호서식]

기상측기(기압계) 검정성적서(제5조제2항 관련)

제  호

<개정 2016.4.12.>

기준기

결재

측기형식

검정일자

제조회사

제조년월

제조번호

의뢰/운영기관

판 정

가. 기압계 오차검사

가. 부착온도계 오차검사

기압계 [hPa]
검정점	기준기값	측정값	기차	비 고
800				전자식
850				전자식
900				전자식
950				전자식, 기계식
980				전자식, 기계식
1010				전자식, 기계식
1040				전자식, 기계식
극 차				-
시계검정	360분			기계식

부착온도계[℃]
검정점	기준기값	측정값	기 차	교 차
최고점
중간점
0
최저점

나. 기압계 구조검사

나. 부착온도계 구조검사

검 사 내 용	상태	비고
측기에 명판 부착여부		공 통
수은누출 및 기포여부, 유리관 홈 상태		기계식
눈금선 굵기(0.1㎜이하)의 적적성		기계식
각 부분의 고정․조절나사의 동작상태		기계식
온도보정용 온도계 부착여부		기계식
각 부분 고정나사 및 조절나사 상태		기계식
수은조의 양피주머니 부드러움 상태		기계식
상아침 상태		기계식
측정단위 및 범위의 표시상태		기계식
단위 및 측정범위 명시상태		기계식
시도조절기 유무		기계식
최소눈금간격(1㎜이하), 눈금선굵기(1/4이하)		기계식
수감부 공합상태		기계식
시도조절장치 유무		기계식
비자성체 여부(선박용)		기계식
최소표출 단위(0.1hPa이하)의 적정성		전자식

검 사 내 용	상태	비 고
눈금의 굵기와 간격일정 직각여부
대소눈금 구별 여부 및 굵기		1/2, 1/5
최하단의 눈금선과 구부의 상단과의 길이		5, 3, 2㎝
눈금선 착색 및 모세관 내벽
수은의 불순물 및 변질여부
가외눈금 여부
수은사 단절여부
제조회사 및 제조번호 기록여부

210㎜×297㎜(백상지 80g/m2)

[별지 제3호서식]

기상측기(풍향계, 풍속계) 검정성적서(제5조제2항 관련)

제  호

<개정 2016.4.12.>

기준기

결재

측기형식

검정일자

제조회사

제조년월

제조번호

의뢰/운영기관

판 정

가. 풍향계 오차검사

가. 풍속계 오차검사

풍향계 [° ]
검정점	기준기값	측정값	기 차	비 고
22.5
45.0
67.5
90.0
112.5
135.0
157.5
180.0
202.5
225.0
247.5
270.0
292.5
315.0
337.5
360.0(0.0)
기동풍속	㎧			1.0 ㎧이하
시계검정	360분			자기기록식

풍속계 [㎧]
검정점	기준기값	측정값	기 차	비 고
3.0
5.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
기동풍속	㎧			1.0 ㎧이하
시계검정	360분			자기기록식

나. 풍향계 구조검사

나. 풍속계 구조검사

검 사 내 용	상 태
수감부 예민상태
내구성
지시계 상태
사용전원 표시여부
최소표시단위 1 ° 유지여부
수감부에 명판부착 여부
전위차계식의 경우 오픈각 5 °이내 여부

검 사 내 용	상 태
측정범위, 풍정과의 관계 등 표시여부
내구성
변함없는 일정한 지시값 표출여부
최소표시단위 0.1 ㎧ 유지여부
수감부에 명판부착 여부

210㎜×297㎜(백상지 80g/m2)

[별지 제4호서식] <개정 2016.4.12.>

기상측기(일사계, 일조계) 검정성적서(제5조제2항 관련)

제  호

기준기

결재

측기형식

검정일자

제조회사

제조년월

제조번호

의뢰/운영기관

판 정

가. 일사계 오차검사

가. 일조계 오차검사

측기명	일사계[W/㎡]
구 분	기준기값	측정값	기 차	검사 내용
전천일사계				순간일사량 30회 평균값 ±5 %
직달일사계				직달일사량 30회 평균값 ±5 %
감도정수	μV/Wm-2
시계검정	360분			자기기록계

측기명	일조계
구 분	기준기값	측정값	기 차	검사 내용
졸단일조계	64 ㎜			원통의내경 (64 ㎜±0.2 ㎜)
졸단일조계	145 ㎜			원통의 깊이 (145 ㎜±5 ㎜)
졸단일조계	0.5 ㎜			채광공의 크기 (0.5 ㎜±0.1 ㎜)
캠벨일조계	100 ㎜			유리구의 직경 (100 ㎜±0.3 ㎜)
전자식일조계	120 W/㎡			일조점 (120 W/㎡±5%)

나. 일사계 구조검사

나. 일조계 구조검사

검 사 내 용	상 태	비 고
수감부의 보호막은 외부충격에 견딜 수 있는 재질 여부		전천일사계
수감부 보호막의 방수․방습 처리 여부		전천일사계
수평조절을 위한 수준기 부착 여부		전천일사계
지시값의 손쉬운 식별가능 여부		전천일사계
감도정수 및 최소표시단위 표기여부		전천․ 직달일사계
수감부는 수광면조절용 조준기 부착여부		직달일사계
수감부의 백색 또는 은색도장 여부		직달일사계
태양추적부의 수준기, 수평조절나사, 위도 눈금판 부착 여부		직달일사계

검 사 재 용	상 태	비 고
황동제로서 진한 흑색으로 착색 또는 도장여부		졸단일조계
차광판의 원통과의 평행상태		졸단일조계
각도판의 조절범위(0~60°) 구비여부		졸단일조계
수감부의 보호 상태		전자식일조계
구의중심과 반원형 홈의 중심선 일치여부		캠벨일조계
일조지 중심선이 지면에 수직한 평면과 유리구의 중심을 통한 천구적도면과의 일치여부		캠벨일조계
구를 통과한 광선이 지면에 수직한 평면과 유리구의 중심을 통한 천구 적도면과의 일치여부		캠벨일조계
구를 통과한 광선의 초점거리가 홈의 중심선에서 일조지 까지 동일여부		캠벨일조계

210㎜×297㎜(백상지 80g/m2)

[별지 제5호서식] <개정 2016.4.12.>

기상측기(강수량계, 증발계) 검정성적서(제5조제2항 관련)

제  호

기준기

결재

측기형식

검정일자

제조회사

제조년월

제조번호

의뢰/운영기관

판 정

가. 강수량계 오차검사

가. 증발계 오차검사

측 기 명	강수량계
구 분	검정점	기준기값	측정값	기 차
강수량계 (기계식, 전자식,)	20 ㎜/h
	50 ㎜/h
수수기의 구경	㎜
시계검정(자기기록지 방식)	360분

측 기 명	증발계[㎜]
구 분	기준기값		측정값	기 차
테두리의 내경	소 형	200
	대 형	1200
안 깊이	소 형	100
	대 형	250

나. 강수량계 구조검사

나. 증발계 구조검사

검사내용	상 태	비 고
도장 및 도금상태		공통
접합부의 누수여부		공통
수감부 수편조절용 수준기 부착유무		공통
수수기 및 테두리의 견고성 여부		공통
명판 부착여부		공통
눈금선의 각목상태 및 가외 눈금 여부		자기기록식
히터의 접점과 분점 상태		히터부착형
싸이폰 상태		기계식
배수시간		기계식
노즐 및 유조상태		강우강도계
물방울의 직하상태		강우강도계

검사내용	상 태	비 고
명판 부착여부		공통
재질(청동이나 이와 동등 이상) 여부		소형증발계
테두리의 (청동의 주물이나 동등이상의 두꺼운 판 사용) 용접여부 및 구경의 원형상태		소형증발계
배수구의 위치(밑면에서 6㎝ 정도) 및 하향 각도		소형증발계
접합부의 누수여부 및 도금, 도장상태		소형, 대형증발계,
물의 가감상태에 따른 지시값 정확여부		소형,대형(전자식) 증발계
재질(아연도금 철재판이나 스테인리스 스틸 등)		대형증발계
만수에 견디는 충분한 강도와 내식성 여부		대형증발계
수위측정기의 눈금간격(1㎜) 표시 및 기차 ±0.1㎜이내 여부		대형증발계
내외면 백색도장여부		대형증발계
수위측정기 부척의 원활한 상․하 작동상태 및 부척침의 끝부분 뾰쪽한 상태		대형증발계

210㎜×297㎜(백상지 80g/m2)

[별지 제6호서식] <개정 2016.4.12.>

앞면

기상측기(자동기상관측장비) 검정성적서(제5조제2항 관련)

제  호

기준기

결재

자료

표출

장치

제조회사

제조년월

제조번호

판  정

검정일자

의뢰일자

의뢰/운영기관

비  고

가. 각 센서별 오차검사

측 기 명		온도계 [℃]
제조번호
판 정
검정점	기준기값	측정값	기차	교차
최고점
중간점
0
중간점
최저점

측 기 명		온도계 [℃]
제조번호
판 정
검정점	기준기값	측정값	기차	교차
최고점
중간점
0
중간점
최저점

측 기 명		온도계 [℃]
제조번호
판 정
검정점	기준기값	측정값	기차	교차
최고점
중간점
0
중간점
최저점

측 기 명		풍향계 [°]
제조번호
판 정
검정점	기준 기값	측정값	기차
22.5
45.0
67.5
90.0
112.5
135.0
157.5
180.0
202.5
225.0
247.5
270.0
292.5
315.0
337.5
360.0 (0.0)
기동 풍향	㎧

측 기 명		온도계 [℃]
제조번호
판 정
검정점	기준기값	측정값	기차	교차
최고점
중간점
0
중간점
최저점

측 기 명		온도계 [℃]
제조번호
판 정
검정점	기준기값	측정값	기차	교차
최고점
중간점
0
중간점
최저점

측 기 명		온도계 [℃]
제조번호
판 정
검정점	기준기값	측정값	기차	교차
최고점
중간점
0
중간점
최저점

210㎜×297㎜(백상지 80g/m2)

뒷면

측 기 명		풍속계 [㎧]
제조번호
판 정
검정점	기준기값	측정값	기차
3.0
5.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
기동 풍속	㎧

측 기 명		습도계 [%R.H.]
제조번호
판 정
검정점	기준기값	측정값	기차	극차
30
60
90

측 기 명		기압계 [hPa]
제조번호
판 정
검정점	기준기값	측정값	기차	극차
800
850
900
950
980
1010
1040

측기명	일사계 [W/㎡]
제조번호
판 정
기준기값		측정값	기 차
순간 일사량 30회 평균값
감도정수	㎶/W

측 기 명	일조계 [W/㎡]
제조번호
판 정
검정점	기준 기값	측정값	기차
직달일사 120W/㎡

측 기 명	강수량계
제조번호
판 정
구 분	검정점	기준 기값	측정값	기차
분해능 [ ㎜]	20 ㎜/h
	50 ㎜/h
수수기의 구경	㎜

측 기 명	강수량계
제조번호
판 정
구 분	검정점	기준 기값	측정값	기차
분해능 [ ㎜]	20 ㎜/h
	50 ㎜/h
수수기의 구경	㎜

나. 각 센서별 구조검사

검사 내용

상 태

비 고

검사 내용

상 태

비 고

로거 및 각 센서의 명판부착 여부

공통

지시값의 용이한 식별가능 여부

기압계

데이터의 최소표출 단위의 적적성

공통

감습체를 덮는 방진필터 유무

습도계

로거 및 각 센서의 도장 및 도금상태

공통

수감부 보호막의 투명성과 내충격성 여부

일사계

재질의 내변형성, 내구성 여부

공통

수감부의 수광면 조절용 조준기부착여부

일사계

데이터의 안정적 생산 및 표출여부

공통

감도정수 표기여부

일사계

온도센서의 적정한 재질 사용여부

온도계

수감부의 보호관 구비여부

일조계

저항체와 단자접속도선의 양질성

온도계

지시값의 용이한 식별가능 여부

일조계

저항체의 보호관 및 보호덮게 유무

온도계

수수기의 구경 표기여부

강수량계

온도반응에 적정한 재질사용 여부

온도계

접합부의 누수여부

강수량계

전위차계식 센서의 오픈각 5도이내

풍향계

수수기 및 테두리 재질의 견고성 여부

강수량계

어느 방향에서든지 동일풍속 감지여부

풍속계

히터의 분점과 분점상태(히터부착형)

강수량계

[별지 제7호서식] <개정 2016.4.12.>

앞면

기상측기(자동기상관측장비) 현장 검정성적서(제5조제2항 관련)

제  호

기준기

결재

자료

표출

장치

제조회사

제조년월

제조번호

판 정

검정일자

의뢰/운영기관

설치장소(지점)

비  고

가. 각 센서별 오차검사

측 기 명		온도계 [℃]
제조번호
판 정
검정점	기준기값	측정값	기차	교차
20.0
0.0
-10.0

측 기 명		온도계 [℃]
제조번호
판 정
검정점	기준기값	측정값	기차	교차
20.0
0.0
-10.0

측 기 명		온도계 [℃]
제조번호
판 정
검정점	기준기값	측정값	기차	교차

측 기 명		풍향계 [°]
제조번호
판 정
검정점	기준 기값	측정값	기차
45.0
90.0
135.0
180.0
225.0
270.0
315.0
360.0(0.0)

측 기 명		풍향계 [°]
제조번호
판 정
횟수	기준 기값	측정값	기 차

측 기 명		풍속계 [㎧]
제조번호
판 정
횟수	기준 기값	측정값	기 차

측 기 명		습도계 [%R.H.]
제조번호
판 정
검정점	기준기값	측정값	기차	극차

측 기 명		기압계 [hPa]
제조번호
판 정
검정점	기준기값	측정값	기차	극차

측 기 명	일사계 [W/㎡]
제조번호
판 정
기준기값		측정값	기차
순간일사량 30회 평균값
감도정수	㎶/W

측 기 명	일조계 [W/㎡]
제조번호
판 정
검정점	기준 기값	측정값	기차
직달일사 120W/㎡

측 기 명	강수량계
제조번호
판 정
구 분	검정점	기준 기값	측정값	기차
분해능 [ ㎜]	20 ㎜/h
수수기의 구경	㎜

210㎜×297㎜(백상지 80g/m2)

뒷면

나. 각 센서별 구조검사
검사 내용	상 태	비 고	검사 내용	상 태	비 고
로거 및 각 센서의 명판부착 여부		공통	지시값의 용이한 식별가능 여부		기압계
데이터의 최소표출 단위의 적적성		공통	감습체를 덮는 방진필터 유무		습도계
로거 및 각 센서의 도장 및 도금상태		공통	수감부 보호막의 투명성과 내충격성 여부		일사계
재질의 내변형성, 내구성 여부		공통	수감부의 수광면 조절용 조준기부착여부		일사계
데이터의 안정적 생산 및 표출여부		공통	감도정수 표기여부		일사계
온도센서의 적정한 재질 사용여부		온도계	수감부의 보호관 구비여부		일조계
저항체와 단자접속도선의 양질성		온도계	지시값의 용이한 식별가능 여부		일조계
저항체의 보호관 및 보호덮게 유무		온도계	수수기의 구경 표기여부		강수량계
온도반응에 적정한 재질사용 여부		온도계	접합부의 누수여부		강수량계
전위차계식 센서의 오픈각 5도이내		풍향계	수수기 및 테두리 재질의 견고성 여부		강수량계
어느 방향에서든지 동일풍속 감지여부		풍속계	히터의 분점과 분점상태(히터부착형)		강수량계