자동기상관측장비의 표준규격 일부개정고시안

2019. 1.

	기 상 청

1. 개정이유

관측센서의 표준규격 중 일조 센서의 운용환경을 현행화하고, 자료처리기 저장 자료와 기간을 확대하는 한편, 신호 및 자료처리의 표준규격에 시정, 운고, 일사, 적설을 추가하는 등 현행 제도상의 미비점을 개선 및 보완하려는 것임

2. 주요내용

가. 일조 센서 운용환경 현행화를 위한 관측센서의 표준규격 개선(안 별표 1)

- 운용환경: (기존) -20 ~ +40℃(주간) → (개정) -40 ~ +45℃

나. 자료처리기 저장 자료와 기간 확대를 위한 자료처리기의 표준규격 개선(안 별표 2)

- 샘플링 시간 자료와 1분 자료 1개월 이상 저장

다. 시정, 운고, 일사, 일사 자료의 단위, 샘플링시간, 1분 자료 산출 기준 규정을 위한 신호 및 자료처리의 표준규격 개정(안 별표 4)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 기상관측표준화법 및 같은 법 시행규칙

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 기    타 : 별첨

기상청 고시 제2019-00호

자동기상관측장비의 표준규격 일부개정고시안

자동기상관측장비의 표준규격 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표 1, 별표 2, 별표 4를 각각 별지와 같이 한다.

부      칙

이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

[별표 1]

관측센서의 표준규격(제7조 관련)

관측 센서	형식	내 용
온도 센서	금속형	◦ 측정범위 : -40 ～ +60 ℃(초상, 지면, 지중온도 : -40 ～ +100 ℃) ◦ 정 확 도 : ±0.3 ℃ 이내 ◦ 운용환경 : -40 ～ +60 ℃ ◦ 분 해 능 : 0.1 ℃ ◦ 기 타 : 100 Ω 의 백금 4선식
	박막형	◦ 측정범위 : -40 ～ +60 ℃ ◦ 정 확 도 : ±0.3 ℃ 이내 ◦ 운용환경 : -40 ～ +60 ℃ ◦ 분 해 능 : 0.1 ℃ ◦ 기 타 : 100 Ω 의 백금(유리코팅 또는 보호통)
습도 센서	정전 용량식	◦ 측정범위 : 0 ～ 100 % R.H ◦ 정 확 도 : ±3 % R.H 이내(0 ～ 90 % R.H) ±5 % R.H 이내(91 ～ 100 % R.H) ◦ 운용환경 : -40 ～ +60 ℃ ◦ 방진필터 부착
풍향 센서	그레이 코드식	◦ 측정범위 : 0 ～ 360 ° ◦ 정 확 도 : 5 ° 이내 ◦ 기동풍속 : 0.5 ㎧ 이하 ◦ 운용환경 : -40 ～ +60 ℃, 순간풍속 75 ㎧ 이내 ◦ 분 해 능 : 1 °
	전위 차계식	◦ 측정범위 : 0 ～ 360 ° ◦ 정 확 도 : 5 ° 이내 ◦ 기동풍속 : 1.1 ㎧ 이하 ◦ 운용환경 : -50 ～ +50 ℃ 순간풍속 75 ㎧ 이내 ◦ 분 해 능 : 1 °
	초음파식	◦ 측정범위 : 0 ～ 360 ° ◦ 정 확 도 : 2 ° 이내 ◦ 운용환경 : -40 ～ +60 ℃, 순간풍속 75 ㎧ 이내 ◦ 분 해 능 : 1 °
풍속 센서	광초퍼식	◦ 측정범위 : 0 ～ 75 ㎧ ◦ 정 확 도 : 0.5 ㎧ 이내(10 ㎧ 미만), 5 % 이내(10 ㎧ 이상) ◦ 기동풍속 : 0.5 ㎧ 이하 ◦ 운용환경 : -40 ～ +60 ℃, 순간풍속 75 ㎧ 이내 ◦ 분 해 능 : 0.1 ㎧
	자기 유도식	◦ 측정범위 : 0 ～ 75 ㎧ ◦ 정 확 도 : 0.5 ㎧ 이내(10 ㎧ 미만), 5 % 이내(10 ㎧ 이상) ◦ 기동풍속 : 1.1 ㎧ 이하 ◦ 운용환경 : -50 ～ +50 ℃, 순간풍속 75 ㎧ 이내 ◦ 분 해 능 : 0.1 ㎧
	초음파식	◦ 측정범위 : 0 ～ 70 ㎧ ◦ 정 확 도 : 0.5 ㎧ 이내(10 ㎧ 미만), 5 % 이내(10 ㎧ 이상) ◦ 운용환경 : -40 ～ +60 ℃, 순간풍속 75 ㎧ 이내 ◦ 분 해 능 : 0.1 ㎧ ◦ 히터내장(히터작동 범위는 강수량 온도조절용 히터에 준함)
강수량 센서	전도형	◦ 수 수 구 : 직경 200 ㎜ ◦ 측정범위 : 1전도(Bucket)당 0.5 ㎜(또는 1.0 ㎜) ◦ 정 확 도 : 3 % 이내(20～50 ㎜/h 강우강도) ◦ 재 질 : 스테인리스 ◦ 운용환경 : -40 ～ +60 ℃ ◦ 히 터 - 온도조절 : 강설 녹임을 위한 서모스탯(Thermostat) 부착 (4 ℃ ± 2 ℃ 이내에서 ON, 15 ℃ ± 2 ℃ 이내에서 OFF) ◦ 수수구 그물망 : 봉 또는 수평형태의 그물망 ◦ 분 해 능 : 0.5 ㎜ 또는 1.0 ㎜ ◦ 바람막이 부착
	무게식	◦ 측정범위 : 1,000 ㎜ 이상 ◦ 정 확 도 : ±0.1 ㎜(10 ㎜ 미만), ±1 %(10 ㎜ 이상) ◦ 운용환경 : -40 ～ +60 ℃ ◦ 분 해 능 : 0.1 ㎜ ◦ 바람막이 부착, 수수구부 히팅 기능
강수 유무 센서	임피던스 검출형, 정전용량 검출형	◦ 측정범위 : 비, 눈 등 강수현상 ◦ 반응시간 : 1분 이내 ◦ 운용환경 : -40 ～ +60 ℃ ◦ 감지면 규격 : 5 ㎜ 간격 이내 금박격자, 15 ～ 30 ° 경사지게 설치 ◦ 감지면 항온유지 - 서리 및 이슬현상으로 인한 오류 방지 - 강우 및 강설현상 종료 시 반응시간 2분 이내에 감지면의 물기 제거
기압 센서	정전 용량식	◦ 측정범위 : 500 ～ 1,080 hPa ◦ 정 확 도 : ±0.5 hPa(750 ～ 1,080 hPa) ◦ 운용환경 : -40 ～ +60 ℃ ◦ 분 해 능 : 0.1 hPa ◦ 반응시간 : 1초 이내
일사 센서	열전대식	◦ 민 감 도(Sensitivity) : 7 ～ 17 μV/(W/m2) ◦ 온도특성 : ±2 % / -20 ～ +50 ℃ ◦ 비선형성(Non-linearity) : ±0.5 % ◦ 안 정 도 : ±0.8 %/년 ◦ 정 확 도 : 2 %(일변화), 3 %(시간변화) ◦ 운용환경 : -40 ～ +60 ℃ ◦ 시 야 각 : 0 ～ 360 ° ◦ 측정범위 : 0 ～ 1,500 W/m2 ◦ 분 해 능 : 1 W/m2
일조 센서	회전 거울식, 광다이오드식	◦ 측정범위 : 0 ～ 24시간 ◦ 입사각 특성 : ±5 % ◦ 시 초 값 : 120 W/m2 ◦ 정 확 도 : ±5 %(120 W/㎡), 10 분(일) 이내 ◦ 운용환경 : -40 ～ +45 ℃ ◦ 분 해 능 : 0.1 시간
시정 센서	산란식	◦ 측정범위 : 10 ～ 25,000 m 이상 ◦ 정 확 도 : ±10 % 이내(10 ～ 10,000 m 미만), ±20 % 이내(10,000 m 이상) ◦ 운용환경 : -40 ～ +60 ℃ ◦ 샘 플 링 : 매 10～15초 ◦ 분 해 능 : 10 m
운고 센서	레이저식	◦ 측정범위 : 10 ～ 7,500 m 이상 ◦ 정 확 도 : ±10 m(1,000 m 미만), ±30 m(1,000 m 이상) ◦ 운용환경 : -40 ～ +60 ℃ ◦ 샘 플 링 : 매 15～60초 ◦ 분 해 능 : 10 m
적설 센서	레이저식	◦ 측정범위 : 0 ～ 300 cm ◦ 측정방식 : 3지점 이상의 관측 포인트 산술평균 ◦ 정 확 도 : ±0.5 cm ◦ 운용환경 : -40 ～ +50 ℃ ◦ 샘 플 링 : 매 15～60초 ◦ 분 해 능 : 0.1 cm

[별표 2]

자료처리기의 표준규격(제8조 관련)

구분	내 용
기능	◦ 신호의 변환(아날로그에서 디지털)ㆍ처리 - 기상요소별 관측센서로부터 측정된 신호를 기상학적 물리량으로 변환하여 수치화한다. ◦ 관측센서의 추가 또는 변경 시 하드웨어의 변경 없이 소프트웨어로 제어(센서 추가ㆍ변경, 센서별 보정값 수정)가 가능하도록 설계되어야 한다. ◦ 시각동기화, 자료의 저장, 자료의 송ㆍ수신이 가능해야 한다.
조건	◦ 일체형이고 범용성과 안정성이 있어야 한다. ◦ 하드웨어, 소프트웨어 및 펌웨어의 확장성이 있어야 한다. ◦ 전원중단, 통신장애 대비, 관측자료 산출 적합성 확인을 위해 충분한 자료 저장성이 있어야 한다.
규격	◦ 프로세서 : 마이크로프로세서 ◦ 저장용량 : 1분 자료와 관측요소별 샘플링 주기 자료 30일 이상 저장 ※ 단, 샘플링 주기자료는 [별표 4]에 명시된 관측요소에 한함(시정, 운고, 적설 제외) ◦ 통신인터페이스 : LAN(TCP/IP), RS232, RS422, RS485 등 가능 ◦ 키패드장치 : 디스플레이가 부착된 키패드 또는 작동상태를 확인할 수 있는 출력장치 포함 ◦ 운용환경 : -40 ～ +60 ℃ ◦ 채널(기상관측목적, 관측센서 종류 및 수량 등에 따라 선택 가능) - 아날로그 채널 : Single 15개 이상, Differential 7개 이상 - 디지털 채널 : 8개 이상(SDI-12, RS232, RS422, RS485 등) - 주파수 채널 : 2개 이상 - 여기 채널 : 2개 이상 ◦ A/D bit : 15 bit 이상 ◦ 입력전원 : 안정된 전원으로 동작하여야 한다. ◦ 외 장 품 : 자료처리기함 - 내구성이 보장되어야 하며, 함체 재질에 의한 직접적인 내부온도 상승이 없도록 제작된 것으로 잠금장치와 환기구(이물질 방지망 설치)가 설치되어야 한다. ◦ 자료처리기의 내부보드는 접지가 되어야 한다.

[별표 4]

신호 및 자료처리의 표준규격(제9조 관련)

관측요소	내 용
온도 습도 기압	◦ 자료 단위 : 0.1 ℃(기온, 초상, 지면, 지중온도), 0.1 %(습도), 0.1 hPa(기압) ◦ 샘플링 시간 : 10초 ◦ 자료처리 시간간격 : 1분 - 10초마다 전기적 신호를 수신하여 디지털 값으로 변환한다. - 10초 간격의 6개 자료를 평균하여 1분 자료를 산출한다.
풍향 풍속	◦ 자료 단위 : 0.1 °(풍향), 0.1 ㎧(풍속) ◦ 샘플링 시간 : 0.25초 ◦ 자료처리 시간간격 : 1분 ◦ 풍향, 풍속센서로부터 0.25초마다 전기적 신호를 수신하여 디지털 값으로 변환 후 벡터 환산한다. ◦ 순간풍향ㆍ풍속(gust) - 매 0.25초 간격으로 3초 동안 12개의 샘플링된 자료를 평균하고 1초 간격으로 이동 평균하여 순간풍향․풍속을 산출한다. - 1분 동안 수집된 지난 240개의 자료 중 최댓값을 1분 최대순간풍향․풍속으로 산출한다. - 매 1분마다 지난 10개의 1분값 중에서 최댓값을 10분 최대순간풍향․풍속으로 산출한다. - 하루 동안 수집된 1분 최대순간풍향․풍속 1440개 중에서 최댓값을 일 최대순간풍향․풍속으로 산출한다. ◦ 1분 평균 풍향․풍속 - 0.25초 간격의 바람벡터 자료를 10초 동안 평균을 구한 후 1분 동안 6개의 자료를 다시 평균하여 매분자료를 산출한다.
강수량	전도형	◦ 자료 단위 : 0.5 ㎜ 또는 1.0 ㎜ ◦ 1분 강수량 : 센서에서 1초마다 보내온 펄스 신호의 횟수를 1분 동안 누적하여 산출한다.
	무게식	◦ 자료 단위 : 0.1 ㎜ ◦ 1분 강수량 : 센서에서 보내온 1분 값 또는 각 센서의 자체 알고리즘에 따른다.
강수유무	◦ 자료 단위 : ON 신호 시 10, OFF 신호 시 00 ◦ 샘플링 시간 : 1분 ◦ 강수현상이 있을 때 10, 없을 때 00
시정	◦ 자료 단위 : 10 m ◦ 1분 시정 : 센서에서 보내온 1분 자료 또는 각 센서의 자체 알고리즘에 따른다.
운고	◦ 자료 단위 : 10 m ◦ 1분 운고 : 센서에서 보내온 1분 자료 또는 각 센서의 자체 알고리즘에 따른다.
일사	◦ 자료 단위 : 0.01 MJ/m2 ◦ 샘플링 시간 : 1초 ◦ 자료처리 시간간격 : 1분 - 1초 간격의 60개 자료를 누적하여 1분 자료를 산출한다
적설	◦ 자료 단위 : 0.1 cm ◦ 1분 적설 : 센서에서 보내온 1분 자료 또는 각 센서의 자체 알고리즘에 따른다.