2021. 4. 15.(목) 14:00 (총 5매)				2021. 4. 16.(금) 14:00 이후
관 측 기 반 국 계측표준협력과		과 장 허 성 회 사무관 김 용 업				02-2181-0712 02-2181-0714

기상측기, ‘형식승인제도’ 시행

정확도와 내구성 모두를 잡는다!

- 기상청, 기상측기 형식승인제도로 종합적인 성능검증체계 마련

□ 기상청(청장 박광석)은 관측자료의 신뢰성을 확보하고 국산 기상장비의 품질경쟁력 향상을 위해 ‘기상측기 형식승인제도’를 4월 18일(일)부터 시행한다.

※관련근거: 기상관측표준화법 제12조의2(기상측기의 형식승인 등)

○ 기상측기의 형식승인이란 정부·지자체 등 관측기관에서 관측 용도로 사용하는 기상측기*에 대해 안정성과 성능의 신뢰성을 국가가 인증하는 제도이며, 일본·중국에서는 이미 시행 중이다.

*형식승인 대상(10종): 기온계, 기압계, 습도계, 풍향·풍속계, 일조계, 일사계, 강수량계, 증발계, 적설계

○ 특히, 형식승인 제도는 365일 운영되는 기상측기가 도서, 산악, 해안 등 다양한 외부환경에서도 관측품질을 유지할 수 있도록 종합적인 성능을 검증하기 위해 마련되었다.

□ 형식승인제도의 주요 내용은 다음과 같다.

○ 관측기관에 관측 용도로 제공하기 위해서 기상측기를 제작·수입하려는 자는 기상측기의 구조·규격 및 성능 등에 관하여 기상청장의 승인을 받아야 하며, 인증 받은 측기에는 인증표시를 부착해야 한다.

○ 실내외 시험을 통해 △허용오차 △방수·방진 △저온과 고온에서의 특성시험 △전기적인 특성 등 기기의 정확도와 내구성을 평가한다.

□ 기상청은 제도 시행에 앞서 기상장비 제작·수입자 및 기상관련 사업자 등을 대상으로 공청회, 설명회 등을 열어 의견을 수렴하고 제도를 홍보하였다.

○ 기상청은 형식승인 제도를 통해 관측자료의 정확도와 기상측기의 신뢰도를 높일 계획이다.

□ 박광석 기상청장은 “기상측기 형식승인제도가 정확한 관측으로 더욱 신뢰할 수 있는 기상정보를 생산하고 기상재해 대응 등 국민 생명과 재산을 지킬 수 있는 올바른 정책 결정에 기여할 것으로 기대합니다.” 라고 밝혔다.

□ 붙임: 1. 기상측기 형식승인제도 신청 및 성능검사 절차

2. 기존 검정제도와 형식승인 제도의 차이점

3. 형식승인 시험항목 예시

붙임 1		기상측기 형식승인 신청 및 성능검사 절차

1. 형식승인 신청 및 처리 절차

2. 형식승인 성능검사 절차

붙임 2		기존 검정제도와 형식승인제도의 차이점

“검정”이란 기상관측용으로 사용하려는 측기의 성능·구조 등을 검사하여

기상측기로서의 적합성을 판단하는 것으로 정확도 위주의 검사라면,

“형식승인”은 기존 정확도 검사에 기계적·전기적·열적 안정도 검사가 추가되어 종합적인 장비의 성능평가(내구성+정확도)로 진행될 예정임

항목 구분	정확도 시험	외관 구조 검사	내구성(환경시험) 검사
			절연 저항	내전압	열 사이클	내열성	안정도	내한성	빙점 측정
검정	○	○
형식승인	○	○	○	○	○	○	○	○	○

【 ‘검정제도 vs 형식승인제도’ 납품, 설치】

제도 시행 전	설치 예정 측기는 검정을 받아야 함 (검정) 모든 측기에 대한 전수 검사 실시
제도 시행 후	설치 예정 측기는 형식승인을 받은 후 검정을 받아야 함 (형식승인) 해당 모델에 1회 실시 (검정) 모든 측기에 대한 전수 검사 실시

붙임 3		형식승인 시험항목 예시(온도계)

시험항목 기상측기	외관 구조검사	정확도시험		환경시험
	겉모양, 치수	최대허용오차	안정도	방수방진(IP)	절연저항	내전압	열사이클, 빙점
전자식 온도계	도면 일치 여부	허용오차 ±0.3℃ 이내	120시간 노출 ① 정상자료율 ② 최대허용오차시험	IP66 (박막형 64)	500V인가 절연저항 5MΩ	교류 500V 1분 노출	-50, 70℃ 노출 (2사이클)