기상관측장비 2017년도 구매계획 공개 목록

※ 다음 구매계획은 수요기관(기상청, 국립기상과학원, 항공기상청, 한국기상산업진흥원), 발주기관(조달청)의 사정에 따라 변경 될 수 있으며,

최종 규격(제안요청서 또는 구매규격서)은 조달청 나라장터에서 공개될 예정입니다.

※ 관심 있는 사업자는 수요기관의 구매 사업부서 및 기상청 계측기술과와 사전협의 후 정보제공서(붙임의 작성 양식 참조)를 제출하여

주시기 바랍니다.(조달입찰 참여자격과 무관)

번호

장비명

(외자는 영문포함)

수량

용도

예산

(백만원)

자금구분

계약방법

발주시기

완료시기

구매 주요규격

수요기관

(담당자, 연락처)

1

지진관측장비

(Seismometer)

70조

지진관측

6,356

외자,

협상계약

1월

12월

⦁센서별 규격: 지진 관측장비의 성능·규격 고시 이상

기상청

지진화산감시과

(심원보 사무관, 070-7850-1784)

2

자외선측정기

(UV-Biometer)

8조

자외선측정

240

외자,

규격가격

동시입찰

3월

10월

구분	자외선A	자외선B
측정파장범위	320~400 ㎚	280~320 ㎚
측정범위	0~10 ㎽/㎝	0~10 Med/hr

기상청

기후변화감시과

(정선애 사무관, 070-7850-1643)

3

ARGO 플로트

(ARGO float)

5대

전지구 실시간 해양관측

90

외자,

규격가격

동시입찰

8월

11월

⦁측정요소: 수온, 염분, 압력 등

⦁정확도

- 수온센서: ≤ ± 0.005 ℃

- 염분센서: ≤ ± 0.005 psu

- 압력센서: ≤ ± 3 dbar

⦁측정범위: 해수면 ~ 2,000 dbar

국립기상과학원

지구환경시스템연구과

(변재영 연구관, 070-7850-6704)

4

반응가스분석기

(Gas Analyzer)

1조

반응가스관측

120

외자,

규격가격

동시입찰

3월

8월

측정요소	NOX	SO2	O3
측정방식	가스화학발광법	자외선형광법	자외선광도법
측정범위	0∼200 ppb	0∼1 ppm	0∼200 ppm
측정주기	5분

국립기상과학원

환경기상연구과

(차주완 연구관,

070-7850-6563)

5

이온크로마토그래프

(Ion Chromatograph)

1조

강수화학

이온성분 분석

130

외자,

규격가격

동시입찰

3월

8월

⦁분석요소

- 음이온: F-, Cl-, NO3-, SO42-

- 양이온: Na+, NH4+, K+, Mg2+, Ca2+

⦁분석단위: ppb 이하

⦁검출기 타입: 전기전도도 검출기

⦁검출기 범위: 0∼15,000 ㎲

국립기상과학원

환경기상연구과

(차주완 연구관,

070-7850-6563)

6

응결핵계수기

(Condensation Particle Counter)

1조

에어로졸관측

40

외자,

규격가격

동시입찰

3월

7월

⦁입자크기: 10 ㎚∼3 ㎛

⦁측정구간: 104 particles/㎤ 이상

7

연직바람관측장비

(Wind Profiler)

1조

고층기상관측

400

외자,

협상계약

2월

11월

⦁운용주파수: 1.29 ㎓

⦁관측고도: 청천대기 2 ㎞ 이상, 강수대기 5 ㎞ 이상

한국기상산업진흥원

기상장비실

(이순재 실장,

070-5003-5410)

8

수심수온염분측정기

(CTD)

1대

수심·수온·염분 관측

90

내자,

규격가격

동시입찰

5월

8월

구분	온도	전도도	압력
측정범위	-5~35 ℃	0~7 S/m	0~F.S.: 6800m
정확도	0.001%	0.003%	0.015% F.S.
안정도	0.0002/월	0.0003/월	0.02% of F.S/년

국립기상과학원

지구환경시스템연구과

(변재영 연구관, 070-7850-6704)

9

강설감시시스템

1식

산악지역 강수구름 및 특성, 적설관측

90

내자,

협상계약

5월

8월

⦁연직강우레이더

- 측정방식: 변조-연속(FM-CW 모드)

⦁광학우적계

- 측정범위(입자직경): 0.2~25 ㎜, 측정오차: ±0.1 ㎜

⦁적설관측장비

- 자동기상관측장비의 표준규격 고시 이상

국립기상과학원

응용기상연구과

(장기호 연구관,

070-7850-6754)

10

에어로졸 전자기유도입자계수기

1조

에어로졸

입자크기 분포 관측

96

내자,

규격가격

동시입찰

5월

7월

⦁전자기입자분류기

- 입자측정크기: 7~830 ㎚, 최대수농도: 107 #/㎤

⦁응축입자계수기

- 입자측정크기: 7 ㎚ 내외, 최대수농도: 104 #/㎤

11

드롭존데

260개

고층기상관측

340

외자,

규격가격

동시입찰

7월

11월

⦁관측요소 및 측정범위

- 기압: 3 ~ 1080 hPa

- 기온: -90 ~ +60 ℃

- 습도: 0 ~ 100 %

- 풍향: 0 ~ 360°

- 풍속: 0 ~ 200 ㎧

국립기상과학원

관측기반연구과

(하종철 연구관,

070-7850-6604)

12

카본입자분석기 교정장비

1조

카본입자분석기 교정

50

내자,

최저가

3월

5월

⦁교정가능장비: SP2(Single Particle Soot

Photometer)

⦁교정가능부분: SP2 Laser Alignment

13

레윈존데

200개

고층기상관측

60

내자,

최저가

4월

6월

⦁센서별 규격: 고층기상관측장비의 표준규격 고시 이상

14

안개감시시스템

1식

안개감지

410

내자,

협상계약

5월

11월

⦁측정요소: 안개감지 및 강도, 기온, 풍향, 풍속 등

⦁센서별 규격: 자동기상관측장비의 표준규격 고시 이상

(시정현천센서는 ICAO 권장 규격)

항공기상청

정보기술과

(최정석 주무관,

070-7850-7566)

15

자동기상관측장비

13조

종관기상관측

715

내자,

협상계약

2월

9월

⦁측정요소: 기온,강수량,강수유무,풍향,풍속,습도 등

⦁센서별 규격: 자동기상관측장비의 표준규격 고시 이상

한국기상산업진흥원

기상장비실

(이순재 실장,

070-5003-5410)

12조

방재기상관측

360

2조

농업기상관측

96

16

시정현천계

20조

시정, 안개 등

현재 날씨 관측

220

내자,

협상계약

2월

9월

⦁시정센서: 자동기상관측장비의 표준규격 고시 이상

⦁현천: WMO 기상현상코드(4680) 표출 가능

17

적설관측장비

60조

적설깊이 관측

1,200

내자,

협상계약

5월

12월

⦁측정방식: 다초점 레이저식

⦁센서 규격: 자동기상관측장비의 표준규격 고시 이상

18

부유분진측정기

(PM10)

6조

황사 관측

276

내자,

협상계약

4월

10월

⦁측정방식: 베타레이(β-ray)

⦁측정범위: 0~5000㎍/㎥ 이상

⦁정밀도: 2㎎/㎥(24hour) 이내

19

레윈존데

2,600개

고층기상관측

421

내자,

협상계약

4월

11월

⦁센서별 규격: 고층기상관측장비의 표준규격 고시 이상

한국기상산업진흥원

기상장비실

(이순재 실장,

070-5003-5410)

20

오토존데용

라디오존데

1,260개

고층기상관측

419

내자,

협상계약

4월

11월

⦁센서별 규격: 고층기상관측장비의 표준규격 고시 이상

21

해양기상부이

1조

원해역 해양기상 감시 및 예․특보 운영지원

600

내자,

협상계약

2월

9월

⦁6m-NOMAD

⦁센서별 규격: 해양기상관측장비의 표준규격 고시 이상

22

등표기상관측장비

1조

해양 기상감시 및 예․특보 운영 지원

140

내자,

협상계약

2월

9월

⦁센서별 규격: 해양기상관측장비의 표준규격 고시 이상

23

선박기상관측장비

2조

기상관측선을 이용한 해양기상감시 및 예․특보 운영 지원

120

내자,

협상계약

2월

9월

⦁센서별 규격: 해양기상관측장비의 표준규격 고시 이상

24

파고부이

5조

연안해역 해양기상감시 및 예․특보 운영 지원

200

내자,

협상계약

2월

9월

⦁본체: 재질 스테인리스, 직경 700 ㎜ 이상

⦁측정요소: 파고, 수온 등

⦁전원부: 6개월 이상 공급 가능

⦁센서별 규격: 해양기상관측장비의 표준규격 고시 이상

25

표류부이

20대

해양 기상감시 및 예․특보 운영 지원

260

내자,

규격가격

동시입찰

2월

6월

⦁본체: 플라스틱, FRP, 스테인리스 / 직경 400∼500 ㎜ 구형

⦁측정요소: 수온, 파고, 기압 등

⦁배터리팩: 12V130AH 이상

⦁센서별 규격: 해양기상관측장비의 표준규격 고시 이상

26

기상자료처리기 검정용 정밀계측기

1조

기상자료처리기 검정

200

내자,

규격가격

동시입찰

4월

11월

⦁측정요소: 온도채널 저항, 습도채널 전압,

풍속채널 주파수, 디지털채널 측정 등

⦁측정방식: 주파수 발생기, 다채널 멀티메타,

표준저항기(25Ω, 100Ω 등)를 조합하여 검정

프로그램 탑재