구 매 규 격 서

순번	품 명	규 격	수량	단위	비 고
1	풍속 센서 등 10 품목	자동기상관측장비 (AWS)예비부품	50	EA

1. 일반사항

1.1 개요

본 규격서는 자동기상관측장비의 원활한 운영을 위하여 센서고장 및 파손으로 인해 관측 결측을 최소화하고, 기상자료의 손실을 방지하기해서 AWS 예비품을 확보하여 센서고장 및 파손시 긴급복구 하는데 필요한 센서의 최소한의 규격사항을 정한 것이다.

1.2 일반사항

1.2.1 본 부품은 도서 산간과 같이 다양하고 열악한 환경에서 설치·운영되므로 내구성이 강해야 하며, 특히 낙뢰로부터 보호되어야 한다.

1.2.2 공급대상 물품은 반드시 구조검사 및 시험성적서를 제출하여야 한다.

2. AWS 예비부품 구매 내역

2.1 풍속 센서	12 개

2.2 풍향 센서	18 개

2.3 모뎀	4 개

2.4 강수유무 센서	5 개

2.5 SAM 1 보드	2 개

2.6 SAM 2 보드	2 개

2.7 MPM 보드	2 개

2.8 CPM 보드	2 개

2.9 RCM 보드	2 개

2.10 MEM 보드	1 개

3. 기술사항

3.1 센서부

3.1.1 풍속 센서

3.1.1.1 형    식 : 3배풍속 광초퍼(Photo chopper)형

3.1.1.2 컵  직경 : 6.0 cm □ 10%

3.1.1.3 측정범위 : 0 □ 75 ms-1

3.1.1.4 정 확 도 : 풍속 10 ms-1 미만에서 □ 0.3 ms-1 이내,

풍속 10 ms-1 이상에서 5 %  이내

3.1.1.5 기동풍속 : 0.5 ms-1 이하

3.1.1.6 한계풍속 : 순간최대풍속 75 ms-1 이하에서 내구성 보장

3.1.1.7 운용환경 : 기온 -50□ □ 50□

3.1.1.8 재    질 : 알루미늄, 아노다이징 분체 도장

3.1.1.9 풍속 센서는 방수처리가 되어야 한다.

3.1.2 풍향 센서

3.1.2.1 형    식 : 깃 풍향계(전위차계 또는 그레이 코드 형)

3.1.2.2 측정범위 : 0 □ 360□

3.1.2.3 정 확 도 : □ 3□이내

3.1.2.4 기동풍속 : 0.5 ms-1 이하

3.1.2.5 한계풍속 : 순간최대풍속 75 ms-1 이하에서 내구성 보장

3.1.2.6 운용환경 : 기온 -50□ □ 50□

3.1.2.7 재    질 : 알루미늄, 아노다이징 분체 도장

3.1.2.8 풍향 센서는 정북방향이 표시되어야 하며 방수처리가 되어야 한다.

3.1.3 강수유무 센서

3.1.3.1 형    식 : 접촉회로 임피던스 검출형

3.1.3.2 센 서 면 : 두께 3□m이상의 금박격자(grid)

3.1.3.3 감지요소 : 비 또는 눈

3.1.3.4 히    터 : 눈을 녹이고 안개 또는 이슬에 의한 오동작 방지를 위한 온도 유지 기능(감지면 밑에 내장형 구조)

3.1.3.5 운영환경 : 기온 -50□ □ 50□

3.1.3.6 출    력 : 센서에 비 또는 눈의 검출(작동임피던스 500□)시 일정한 전압을 발생시킴

3.1.4 모뎀

3.1.4.1 특    성 : Bell 201 B/C, ITU-TM V.26, V.54와 호환성

3.1.4.2 동작형태 : 전이중 방식(4선)

3.1.4.3 동기방식 : 동기식 및 비동기식

3.1.4.4 통신방식 : ITU-T V.26

3.1.4.5 전송속도 : 2400 bps □ 0.01%, 1200 bps □ 0.01%

3.1.4.6 반송주파수 : 1800 □ □ 1□

3.1.4.7 송신출력레벨 : -1~ -16 dBm

3.1.4.8 송수신가능레벨 : -16dBm, -26dBm, -33dBm, -43dBm 선택가능

3.1.4.9 사용전원 : AC 110V 또는 AC 220V

3.1.4.10 소비전력 : 8W 이하

3.1.5 SAM1 보드(풍향,풍속)

3.1.5.1 M  P  U   : 89C52(One Chip Micro Processer)

3.1.5.2 R  O  M   : 32KB

3.1.5.3 R  A  M   : 8KB

3.1.5.4 S  I  O   : 1 PORT

3.1.5.5 A/D CONVERTER : 12BIT

3.1.5.6 COUNTER   : 3 CHANNEL

3.1.5.7 MASTER CLOCK : 22.1184 MHz

3.1.5.8 기     타 : 풍향□풍속 센서에서 출력되는 아날로그 또는 디지털 신호를 각각의 일정한 출력 형태로 변환, 분석, 처리후 디지털코드화하여 MPM으로 전송하는 기능이 있어야 한다.

3.1.6 SAM2 보드(온도, 강수량, 강수유무)

3.1.6.1 M  P  U   : 89C51(One Chip Micro Processer)

3.1.6.2 R  O  M   : 32 KBYTE

3.1.6.3 R  A  M   : 8 KBYTE

3.1.6.4 S  I  O   : 1 PORT

3.1.6.5 A/D CONVERTER : 12BIT

3.1.6.6 COUNTER   : 2 CHANNEL

3.1.6.7 MASTER CLOCK : 11,0592 MHz

3.1.6.8 기    타  : 온도, 강우량, 강우감지 센서에서 출력되는 아날로그 신호를 각각의 일정한 출력 형태로 변환, 분석, 처리후 디지털코드화하여 MPM으로 전송하는 기능이 있어야 한다.

3.1.7 MPM 보드

3.1.7.1 M  P  U   : 89C51(One Chip Micro Processer)

3.1.7.2 R  O  M   : 32 KBYTE

3.1.7.3 R  A  M   : 1 KBYTE

3.1.7.4 S  I  O   : 3 PORT

3.1.7.5 COUNTER   : 2 CHANNEL

3.1.7.6 MASTER CLOCK : 11,0592 MHz

3.1.7.7 REAL TIME CLOCK

3.1.7.7 기    타  : DATA LOGGER가 처음 BOOTING되었을 대나 24시 00분이 되었을 때 INITIAL SIGN을 송신하며 각 종 MODULE 상태 감지 및 10분 평균자료를 수집□저장하고 자료처리기로부터 송신되는 각종 명령어를 처리하는 기능이 있어야 한다.

3.1.8 CPM 보드

3.1.8.1 M  P  U   : 89C51(One Chip Micro Processer)

3.1.8.2 R  O  M   : 32 KBYTE

3.1.8.3 R  A  M   : 32 KBYTE

3.1.8.4 S  I  O   :  4 PORT

3.1.8.5 COUNTER   : 2 CHANNEL

3.1.8.6 MASTER CLOCK : 11,0592 MHz

3.1.8.7 기    타 : 자료처리기로부터 수신된 명령어를 MPM으로 전송하고 MPM에서 송신되는 자료를 자료처리기로 송신하며 KEYPAD로부터 입력되는 KEY값을 검색하여 CODE화한 후 MPM으로 전송하는 기능이 있어야 한다.

3.1.9 RCM 보드

3.1.9.1 M  P  U   : 89C51(One Chip Micro Processer)

3.1.9.2 R  O  M   : 32 KBYTE

3.1.9.3 R  A  M   : 32 KBYTE

3.1.9.4 S  I  O   :  2 PORT

3.1.9.5 COUNTER   : 2 CHANNEL

3.1.9.6 MASTER CLOCK : 11,0592 MHz

3.1.9.7 기    타 : 데이터로거와 AWS의 통신 상태를 감시하여 Down Load 또는 제어명령이 입력되었을 때나 AWS의 상태가 비정상일 때 날짜, 시간, 상태를 저장한다.

3.1.10 MEM 보드

3.1.10.1 구  성    : Memory Buffer(Backup 기능)

3.1.10.2 기  타   : 장기간 전원공급이 차단시에 자료유실을 방지하기 위하여 자체 Backup Battery를 내장한다. 유효기간은 20일~30일 정도 가능하여야 한다.

3.2 데이터로거부(케이스 및 전원부 포함)

3.2.1 일반사항

3.2.1.1 이 장치의 기본적인 기능은 각 센서부에서 수집된 자료를 기상청의 국지수집장치에서 요구하는 자료양식으로 전송하는 것이다.

3.2.1.2 장비의 호환성과 확장성을 위해서 기존 센서와 접속(아날로그, 디지털, 펄스전압 값, RS-232C 출력 등 다양한 출력방식의 센서와 접속 및 전원공급장치 일체)할 수 있도록 한다.

3.2.1.3 데이터로거에서 운용되는 프로그램은 기상청에서 운영중인 국지수집장치와 접속하여 정상적으로 운영되어야 한다.

3.2.1.4 데이터로거는 복사열 및 외부 열로부터 차단되어야하며, 해수의 염분 등으로 부식되지 않도록 밀폐된 구조를 갖고 있어야 하며, 밀폐에 따른 방열 대책이 따라야 한다.

3.2.1.5 데이터로거의 구성은 다음과 같이 신호변환기능, 자료처리기능, 자료교환기능, 전원공급기능 등을 가져야 한다.

3.2.1.6 데이터로거함에는 데이터로거부와 함께 전원부가 동시에 설치되어 있어야 한다.

3.2.2 기술사항

3.2.2.1 신호변환기능

3.2.2.1.1 기능 : 각 센서부의 신호를 변환하여 자료처리부로 전송함. 또한 센서부 또는 통신선으로 입력될 수 있는 전기적 서지(surge)를 제거하여 데이터로거의 주요전자부품을 보호함.

3.2.2.1.2 A/D 변환기 : 12 bit 이상

3.2.2.2 자료처리기능

3.2.2.2.1 기능 : 신호변환부로부터 자료 수집과 계산된 자료의 저장, 시각관리, 시스템제어, 상태자료의 생산 등을 수행하고 전송함.

3.2.2.2.2 자료수집과 계산

3.2.2.2.2.1 자료처리 방법과 자료전송 양식은 기상청의 AWS 자료처리 기준 및 자료구조(별첨1)에 따른다.

3.2.2.2.2.2 센서로부터 수집된 자료는 센서고유의 상수로 소프트웨어에 의해 계산되며, 상수는 사용자가 수정할 수 있도록 하여야 한다.

3.2.2.2.3 시각관리 기능

3.2.2.2.3.1 출력되는 자료에 관측시각을 적용하고 시스템을 운영하기 위한RTC(Real Time Clock)을 갖춘다. RTC는 전용 배터리 장치에 의하여 충전되어 전원공급이 장시간 중단되어도 자체 시각은 유지되어야 한다. 이 시각은 데이터로거의 제어판 또는 노트북 PC로 변경할 수 있어야 한다.

3.2.2.2.3.2 데이터로거의 시각은 관할 기상관서에 접속되는 국지수집장치로부터 GPS 시각을 받아 정기적으로 갱신되어야 한다.

3.2.2.2.4 시스템 제어 기능

3.2.2.2.4.1 액정 표시판(LCD)은 키패드(keypad) 또는 노트북 PC 및 국지수집장치의 명령에 의하여 다음 기능을 수행한다.

- 통신특성 변경(모뎀의 속도 등)

- 시각표시 및 조정

- 경보기능 선택

- 자료표출

- 데이터로거 진단 또는 Reset 기능

3.2.2.2.5 자료저장 및 송신 기능

3.2.2.2.5.1 시스템 에러 메시지 저장

3.2.2.2.5.2 국지수집장치의 명령에 따라 해당자료를 전송한다.

3.2.2.2.5.3 경보자료 발생시 국지수집장치로 즉시 전송한다.

3.2.2.2.6 요소별 처리

3.2.2.2.6.1 국지수집장치에 현재 측정값 또는 저장된 자료를 전송 해야한다.

3.2.2.2.6.2 구체적인 데이터 형식은 기상청의 AWS 자료처리 기준 및 자료구조(별첨1)에 따른다.

3.2.2.2.6.3 디지털표시기에 1분 간격으로 갱신된 자료를 표출해야한다.

- 풍 향(순간값)

- 풍 속(순간값)

- 기 온(순간값)

- 강수량(당일 및 전일 누적값)

- 강수유무(감지시 ON, 미감지시 OFF)

3.2.2.2.7 하드웨어 구성

3.2.2.2.7.1 주 메모리 : 32KB 이상 EPROM, 32KB 이상 SRAM

3.2.2.2.7.2 보조기억장치 : RAM DISK 1MB 이상

3.2.2.2.7.3 동작방식 : FIRMWARE 또는 ROM드라이브 방식

3.2.2.2.7.4 모니터연결 포트 : 데이터로거의 상태모니터, 파라미터 변경, 동작점검 등을 위한 노트북 연결용 포트가 접속 가능

3.2.2.2.7.5 Hardware watchdog 기능

3.2.2.3 상용 전원공급장치

3.2.2.3.1 입력은 AC 220V 60 Hz이며, 출력은 DC 12V이다.

3.2.2.3.2 전원공급장치에는 배터리의 과충전(13.5V) 및 과방전(10.5V)을 보호하는 기능이 있어야 한다.

3.2.2.3.3 AC 입력 단자에는 보호용 스위치 및 서지 보호기를 부착한다.

3.2.2.3.4 전원공급용 스위치는 복권식 Switching Power Supply를 사용해야 한다.

3.2.2.3.5 출력전원은 데이터로거에 사용되며, 각 센서부와 구성모듈로 분배하는 기능을 가져야 한다.

3.2.2.3.6 배터리는 충전과 방전이 가능한 무보수 밀폐형이어야 한다.

3.2.2.3.7 배터리는 외부온도가 저온과 고온(-30 ~ 50 □)에서도 이상 없이 작동되어야 한다.

3.2.2.3.8 배터리 내부는 내진(진동) 및 내 충격 보호 기능을 갖는 구조로 한다.

3.2.2.3.9 정전으로 인하여 전원공급이 안되었을 경우에도 데이터로거와 모뎀에 배터리로부터 전원이 공급될 수 있는 회로의 구성이 되어야 한다.

3.2.3 자동제어기능

3.2.3.1 감시모드

3.2.3.1.1 데이터로거의 작동상태, 전원 및 출력상태를 감시한다.

3.2.3.1.2 상태감시자료(AC/DC Power, 데이터 전송시각, 각 모드 사용시간, 시스템상태 등)를 생산, 저장, 전송한다.(구체적인 상태감시 정보는 별첨 1에 따른다.)

3.2.3.1.3 CPM(Communication Processing Module) 장애 발생시 복구 기능을 갖추어야 한다.

3.2.3.1.4 데이터로거 및 모뎀의 자동 RESET 기능

3.2.3.1.5 데이터로거 및 모뎀 장애로 자료 전송이 5분 이상 안될 경우에 자동으로 전원을 OFF/ON하여 재부팅하는 장치와 기능을 갖추어야 한다.

3.2.4 자료교환기능

3.2.4.1 국지수집장치와의 자료 송·수신, 디지털표시기에 자료를 전송, 데이터로거의 작동상태를 감시하고 복구하는 기능을 갖도록 한다.

3.2.4.2 연결 터미널은 모뎀 연결용(RS-232), 보수용 터미널 연결용(RS-232), 원격제어부 연결용(RS232), 디지털표시기(RS-422 또는 RS-232)로 구성한다.

3.2.4.3 디지털 표시기용 I/O는 RSC-232, 또는 RSC-422방식이 지원되어야 한다.

4. 기타사항

4.1 납품조건

4.1.1 계약상대자는 계약체결 한 날로부터 20일 이내에 기상청 관측담당관실로 완전한 형태로 납품하여야 한다.

4.1.2 계약상대자는 본 물품의 검사가 완료될 때까지 안전대책을 수립하여야 하며 안전 사고 발생에 따른 민사, 형사상의 책임을 져야한다.

4.1.3 계약상대자는 본 물품의 검수가 완료될 때까지 납품에 관련된 파손 및 고장으로 인한 모든책임(운송, 반품에 대한 소요되는 경비)을 져야한다.

4.2 검수

4.2.1 계약상대자는 모든 계약이행을 완료한 후 서면으로 검수 요청서(납품물품확인서) 제출하여야 한다. 기상청은 검수요청서를 접수한 날부터 14일 이내에 검수를 완료한다. 단, 검수요청서에는 국가검정기관에서 발급한 제작사 시험성적서를 납품시 제출하여야 한다.

4.2.2 검수시에는 기상청 관측담당관실에서 실시하며, 검수시에는 계약상대자가 입회하여야 하고 이에 소요되는 비용을 부담하여야 한다.

4.3 하자이행보증

4.3.1 하자보증기간은 검사를 완료한 날로부터 1년으로 한다.

4.3.2 하자보증기간중의 A/S는 On-call base 로 하며 A/S에 소요되는 수리부품 및 경비는 계약상대자가 부담한다.

4.4 대금지불

4.4.1 검사완료 후에 일괄하여 지불한다.

4.5 본 규격서에 명기하지 않은 사항 또는 불명확한 사항에 대하여는 기상청 의견이 우선한다.

5. 행정사항

가. 규격서 인터넷 게재기간 : 2004. 11. 11 - 2004. 11. 16

나. 견적서 제출기한 : 2004.  11. 16. 18:00

다. 규격에 관한 문의 : 관측담당관실 정관영(전화 02-831-0495)

라. 견적(계약)에 관한 문의 : 총무과 조진현(전화 02-835-3941)

마. 견적서 제출 : 총무과 조진현(팩스 02-835-3942)

바. 계약자 결정 : 규격내용을 만족시킬 수 있는 업체 중에서

최저가격 및 차순위 최저가격으로 견적서를 제출한

2개업체를 대상으로 계약부서(총무과)에서 수의시담(경쟁)을 시행하며,

기상청에서 작성한 예정가격 이하로서 2개업체중

낮은 견적가격으로 견적서를 제출한 자를 계약상대자로 결정한다.

1개사만 수의시담에 임할 경우에는 1개사와 수의시담하며 시담시 예정가격 이하로 견적서를 제출할 시에 계약함.

단, 1개업체만 견적서 제출기한까지 견적서를 제출한 경우에는   수의시담시 예정가격 이하금액으로 견적서를 제출할 시에 계약함

(시담시 견적서는 4회까지 제출이 가능하며, 예정가격 이하자가 없을 시에는 추후 다시 인터넷에 게재하여 계약을 이행함)