구 매 규 격 서

관세번호 H.S.NO.	품목번호 ITEM NO.	품 명 및 규 격 DESCRIPTION	단위 UNIT	수량 Q'TY
9015.80 -5000		선포토메터	set	1

1. 일반사항

1.1 개요

본 규격서는 지구대기감시사업 수행의 일환으로 기후변화에 영향을 미치는 대기 혼탁도를 측정하기 위한 선포토메터를 구매·설치하는데 필요한 최소

규격 사항을 정한 것이다.

1.2 일반기술사항

1.2.1 WMO 규격에 따른 제품으로 에어로졸에 따른 대기 혼탁도를 정해진

파장별로 직달 일사량을 측정하여 구한다.

1.2.2 대기 혼탁도의 자동 연속 측정

1.2.3 안정적인 간섭 필터(고순도 파장)

1.2.4 안정적인 실리콘 포토 다이오드 센서

1.2.5 태양 추적 장치에 의한 완전 자동 운전

2. 구성내용

2.1 선포토 메터 센서부	1개

2.2 컨버터(신호 변환부)	1개

3. 규격

3.1 선포토 메터 센서부

3.1.1 광학계

- 측정원리 : FILTER TURRET 방식

- 전개구각 : 2.4□ 이하

- 경사각   : 0.8□ 이하

- 윈도우(창): QUARTZ GLASS

- 목표확인 : PIN-HOLE

3.1.2 간섭필터

- 파장     : 368, 500, 675, 778, 862 nm

- 파장정밀도: □2 nm 이내

- 반치폭    :  5 to 6 nm

- 투과율    : 20 ∼ 40 %

3.1.3 필터 휠

- HOLE 수 : 7 홀

- 회전수    : 200 rpm □5%

3.1.4 수감부

- 센서   : Silicon pin-photodiode

- 감도   : 0.15 amps/watt 이상

- 온도계수: -0.1%/□C 이내

- 직선성  : 0.5% 이내

- 비직선성(IV 컨버터) : 0.3% 이하

3.1.5 온도 콘트롤

- 히터용량 : 24V, 4A MAX.

- 설정온도 : 40□2□C

- 콘트롤 방식 : PID 콘트롤러

- 작동온도 : 35□C 이상

3.2 컨버터(신호 변환부)

- 출력수 : MAX. 6 출력

- 직선성 : 0.1% 이내

- 정밀도 : 1.0% 이내

- 출력신호 : 0 - 10 mV & 0 - 10 V

- 출력저항 : 100 옴(0 - 10 mV), 1 옴(0 - 10 V)

- 입력     : CURRENT LOOP

- 디지털 표시 : LCD 4 digits

- 전원     : AC 100V OR AC 220V(선택) □10%

3.3 참고

3.3.1 다음의 구성품은 기존 시스템의 것을 사용하는 조건임.

1. 태양 추적장치, 센서 출력 케이블, 데이터로거, PC & 소프트 웨어

3.3.2 설치와 운용은 최종 사용자의 지정 장소에서 입찰자, 공급자의 책임 하에 수행되어져야 한다.

3.3.3 기기 설치한 날부터 1년간의 무상 수리가 공급자에 의해 제공되어져야 한다.

4. 선택 또는 추천물품

4.1 선택형 추천물품

4.1.1 기본은 기존 사용 선포토메터의 에비용이므로 센서부 & 컨버터 이외

구성품은 기존 것을 사용하는 조건임.

4.1.2  기존것과 동시 2대를 관측시는 센서 출력 케이블 30 미터 & 센서

취부대(태양 추적 장치에 센서를 취부하기 위함)가 추가로 필요함.

4.1.3  메이커 기술자에 의한 현지 시운전 & 교육시 별도 비용이 추가됨.

5. 특수조건

5.1 입찰자격

5.1.1 입찰자는 동등이상의 제품을 공공기관 등 국내외 기관에 납품한 실적을 갖춘 자로서, 해당기관에서 발급한 실적증명서를 입찰서에 첨부하여 제출하여야 한다. 실적증명서가 첨부되지 않거나 명확하지 않은 경우에는 부적격자로 처리한다.

5.2 입찰서 작성 시 유의사항

5.2.1 입찰자는 기상청 구매규격서에 명시되어 있는 번호순서대로 입찰서를 명확하게 작성하여야 하며, 입찰서에 제시된 제반내용을 수요기관에서 상세하게 확인할 수 있도록 관련 자료를 첨부하여 제출하여야 한다.

5.2.2 입찰자는 기상청 구매규격서에 명시되어 있는 현지(국내)교육에 대한 세부적인 교육방법, 교육내용, 교육여비 지급방법 등을 입찰서에 상세하게 제시하여야 한다.

5.2.3 입찰자는 기상청 구매규격서에 명시되어 있는 하자보증기간중의 A/S지원방법등에 대하여 입찰서에 구체적으로 제시하여야 한다.

6. 기타사항

6.1 납품조건

6.1.1 계약자는 계약을 체결한 날로부터 100일 이내로 기상청에서 지정한 장소에 본 물품을 완전한 형태로 설치 또는 납품하여야 한다.

6.2 설치(납품)조건

6.2.1 전문훈련을 받은 제작사의 기술자가 장비를 설치하여야 한다.

6.2.2 계약상대자는 본 물품의 검사가 완료될 때까지 안전대책을 수립하여야 하며 안전사고 발생에 따른 민사, 형사상의 책임을 져야한다.

6.2.3 현장설치와 시험운영은 제작사의 기술진에 의해 전적으로 이루어져야 한다.

6.2.4 계약상대자는 통관 후 당해 계약의 이행에 필요한 운송비, 설치비 등 일체의 비용을 부담하여야 한다.

6.3 증빙자료

6.3.1 입찰자는 제안물품의 성능 및 신기술을 입증할 수 있는 각종 증빙자료(시험성적서, 검사성적서, 인증서, 품질보증서 등)를 납품 시에 제출하여야 한다.

6.3.2 기술능력을 확인할 수 있는 자료 제출 시 입찰자가 아닌 제작사 또는 공급사의 기술능력 자료를 제출할 경우에는 입찰사와의 기술협력관계를 명확하게 명시하여 제출하여야 한다.

6.4 매뉴얼

6.4.1 계약상대자는 자외선측정기의 국·영문 매뉴얼(운용, 사용자, 설치관련, 기술매뉴얼 등)과 관련 자료를 책자로 각 2부씩 제출하여야한다.

6.5 현지교육

6.5.1 계약상대자는 기상청 직원에 대하여 1일 이상 설치장소에서 자외선측정기 운용, 유지보수에 필요한 제반교육을 기상청 담당공무원과 협의하여 실시하여야 한다.

6.6 검사

6.6.1 계약상대자는 모든 계약이행을 완료한 후 서면으로 검사 및 검수 요청서를 제출하여야 한다. 기상청은 검사요청서를 접수한 날부터 14일 이내에 검사 및 검수(이하 검사라 한다)를 완료한다.

6.6.2 검사는 기상청이 정한 검사계획에 따라 실시하며, 검사 시에는 계약상대자가 입회하여야 하고 이에 소요되는 비용을 부담하여야 한다.

6.7 하자이행보증

6.7.1 하자보증기간은 검사를 완료한 날로부터 1년으로 하며, 그 기간 내에 Update되는 S/W는 무상으로 공급한다.

6.7.2 계약상대자는 하자보증기간 동안 하자이행에 필요한 보증금(계약금액의 5% 이상)을 검사요청일 이전까지 현금 또는 은행지급보증서 등으로 납부하여야 한다.

6.8 대금지불

6.8.1 대금지불은 검사완료 후 일괄 지불한다.

6.9 규격서에 명기하지 않은 사항 또는 불명확한 사항에 대하여는 기상청의견이 우선한다.

7. 행정사항

가. 규격서 인터넷 게재기간 : 2005. 3. 16 - 2005. 3. 22

나. 견적서 제출기한 : 2005. 3. 22. 18:00

다. 규격에 관한 문의 : 장비담당관실 이은영(전화 02-836-2383)

라. 견적(계약)에 관한 문의 : 총무과 조진현(전화 02-835-3941)

마. 견적서 제출 : 총무과 조진현(팩스 02-835-3942)

바. 계약자 결정 : 규격내용을 만족시킬 수 있는 업체 중에서

최저가격 및 차순위 최저가격으로 견적서를 제출한

2개업체를 대상으로 계약부서(총무과)에서 수의시담(경쟁)을 시행하며,

기상청에서 작성한 예정가격 이하로서 2개업체중

낮은 견적가격으로 견적서를 제출한 자를 계약상대자로

결정한다.

1개사만 수의시담에 임할 경우에는 1개사와 수의시담하며

시담시 예정가격 이하로 견적서를 제출할 시에 계약함.

단, 1개업체만 견적서 제출기한까지 견적서를 제출한 경우에는   수의시담시 예정가격 이하금액으로 견적서를 제출할 시에 계약함

(시담시 견적서는 4회까지 제출이 가능하며, 예정가격 이하자가 없을 시에는 추후 다시 인터넷에 게재하여 계약을 이행함)