구 매 규 격 서

H.S.K. No.	품목번호	품명/규격	단위	수량
9027.10.0000	1	오존측정기	조	1

1. 일반사항

1.1 개요

본 규격서는 지구대기감시사업 수행의 일환으로 기후변화에 영향을 미치는 오존의 농도를 측정하기 위한 자외선광 오존측정기를 구매·설치하는데 필요한 최소 규격 사항을 정한 것이다.

1.2 일반기술사항

1.2.1. 자외선 광 오존측정기는 대기 중에 공기를 자동, 연속적으로 측정 할 수 있어야 한다.

1.2.2. 비어램버트의 법칙을 이용하여 농도를 측정할 수 있는 정밀한 측정 장비이어야 한다.

1.2.3. 장비 전면의 LCD 화면에 측정결과를 표시하며, 장비의 상태를 확인하고 설정값을 변경 시킬 수 있는 조정 기능을 갖고 있어야 한다.

2. 구성내용

2.1. 자외선 광 오존 측정기(구성품)	1 set

2.1.1 자외선 광 오존 분석기	1 ea

2.2.2 테프론 튜브(1/4□ 10M)	1 ea

3. 기술사항

3.1. 자외선 광 오존 측정기

3.1.1. 농도는 한개의 패스셀로 자외선의 감쇠를 측정한다

3.1.2. 오존의 자외선 빛의 흡수는 대기의 농도에 비례해야한다

3.1.3. 리퍼런스 조건에서 스위칭 솔레노이드 밸브는 샘플모드와 리퍼런스 모드를 수행해야 한다

3.1.4. 카탈리스트는 리퍼런스 조건에서 오존을 제거해야한다

3.1.5. 16비트 마이크로  프로세서는 지단기능, 크리티컬 볼테이지, 온도, 소스 인텐서티와 같은 장비의 키 파라메터를 수행해야 한다.

3.1.6.샘플 습도간섭은 3ppb(0-90%상대습도) 이하여야 되고 압력보상은 -200에서     30,000m을 보상 할 수 있어야 한다.

3.1.7. 측정기는 자동 제로기능이 있어야 한다.

3.1.8. 범위는 0에서 1000ppb, 제로노이즈는 0.1ppb이하이고 정확도는 0.5ppb이하여야 한다

3.1.9. 부속품은 필터 1kit, 자외선 램프 1kit, 오존 스크러버 부속품 1 kit여야 한다.

3.1.10. 부속장비/데이타저장 스시템 1 set

- 입력채널 : 8

- 입력 시그널  : Voltage

- 기능 : 데이터 저장, PC 연계, 데이터 표시

4. 선택 또는 추천물품

4.1 추천물품

4.1.1 자외선 광 오존 측정기를 운용하기 위한 소모품에 대하여 품명, 규격, 수량, 가격, 용도 등을 제시하여야 한다.

5. 특수조건

5.1 입찰자격

5.1.1 입찰자는 동등이상의 제품을 공공기관 등 국내외 기관에 납품한 실적을 갖춘 자로서, 해당기관에서 발급한 실적증명서를 입찰서에 첨부하여 제출하여야 한다. 실적증명서가 첨부되지 않거나 명확하지 않은 경우에는 부적격자로 처리한다.

5.2 입찰서 작성 시 유의사항

5.2.1 입찰자는 기상청 구매규격서에 명시되어 있는 번호순서대로 입찰서를 명확하게 작성하여야 하며, 입찰서에 제시된 제반내용을 수요기관에서 상세하게 확인할 수 있도록 관련 자료를 첨부하여 제출하여야 한다.

5.2.2 입찰자는 기상청 구매규격서에 명시되어 있는 현지(국내)교육에 대한 세부적인 교육방법, 교육내용, 교육여비 지급방법 등을 입찰서에 상세하게 제시하여야 한다.

5.2.3 입찰자는 기상청 구매규격서에 명시되어 있는 하자보증기간중의 A/S지원방법등에 대하여 입찰서에 구체적으로 제시하여야 한다.

6. 기타사항

6.1 납품조건

6.1.1 계약자는 계약을 체결한 날로부터 90일 이내로 기상청에서 지정한 장소에 본 물품을 완전한 형태로 설치 또는 납품하여야 한다.

6.2 설치(납품)조건

6.2.1 전문훈련을 받은 제작사의 기술자가 장비를 설치하여야 한다.

6.2.2 계약상대자는 본 물품의 검사가 완료될 때까지 안전대책을 수립하여야 하며 안전사고 발생에 따른 민사, 형사상의 책임을 져야한다.

6.2.3 현장설치와 시험운영은 제작사의 기술진에 의해 전적으로 이루어져야 한다.

6.2.4 계약상대자는 통관 후 당해 계약의 이행에 필요한 운송비, 설치비 등 일체의 비용을 부담하여야 한다.

6.3 증빙자료

6.3.1 입찰자는 제안물품의 성능 및 신기술을 입증할 수 있는 각종 증빙자료(시험성적서, 검사성적서, 인증서, 품질보증서 등)를 납품 시에 제출하여야 한다.

6.3.2 기술능력을 확인할 수 있는 자료 제출 시 입찰자가 아닌 제작사 또는 공급사의 기술능력 자료를 제출할 경우에는 입찰사와의 기술협력관계를 명확하게 명시하여 제출하여야 한다.

6.4 매뉴얼

6.4.1 계약상대자는 자외선측정기의 국·영문 매뉴얼(운용, 사용자, 설치관련, 기술매뉴얼 등)과 관련 자료를 책자로 각 2부씩 제출하여야한다.

6.5 현지교육

6.5.1 계약상대자는 기상청 직원에 대하여 3일 이상 설치장소에서 자외선측정기 운용, 유지보수에 필요한 제반교육을 기상청 담당공무원과 협의하여 실시하여야 한다.

6.6 검사

6.6.1 계약상대자는 모든 계약이행을 완료한 후 서면으로 검사 및 검수 요청서를 제출하여야 한다. 기상청은 검사요청서를 접수한 날부터 14일 이내에 검사 및 검수(이하 검사라 한다)를 완료한다.

6.6.2 검사는 기상청이 정한 검사계획에 따라 실시하며, 검사 시에는 계약상대자가 입회하여야 하고 이에 소요되는 비용을 부담하여야 한다.

6.7 하자이행보증

6.7.1 하자보증기간은 검사를 완료한 날로부터 1년으로 하며, 그 기간 내에 Update되는 S/W는 무상으로 공급한다.

6.7.2 계약상대자는 하자보증기간 동안 하자이행에 필요한 보증금(계약금액의 5% 이상)을 검사요청일 이전까지 현금 또는 은행지급보증서 등으로 납부하여야 한다.

6.8 대금지불

6.8.1 대금지불은 검사완료 후 일괄 지불한다.

6.9 규격서에 명기하지 않은 사항 또는 불명확한 사항에 대하여는 기상청의견이 우선한다.

7. 행정사항

가. 규격서 인터넷 게재기간 : 2005. 3. 16 - 2005. 3. 22

나. 견적서 제출기한 : 2005. 3. 22. 18:00

다. 규격에 관한 문의 : 장비담당관실 이은영(전화 02-836-2383)

라. 견적(계약)에 관한 문의 : 총무과 조진현(전화 02-835-3941)

마. 견적서 제출 : 총무과 조진현(팩스 02-835-3942)

바. 계약자 결정 : 규격내용을 만족시킬 수 있는 업체 중에서

최저가격 및 차순위 최저가격으로 견적서를 제출한

2개업체를 대상으로 계약부서(총무과)에서 수의시담(경쟁)을 시행하며,

기상청에서 작성한 예정가격 이하로서 2개업체중

낮은 견적가격으로 견적서를 제출한 자를 계약상대자로

결정한다.

1개사만 수의시담에 임할 경우에는 1개사와 수의시담하며

시담시 예정가격 이하로 견적서를 제출할 시에 계약함.

단, 1개업체만 견적서 제출기한까지 견적서를 제출한 경우에는   수의시담시 예정가격 이하금액으로 견적서를 제출할 시에 계약함

(시담시 견적서는 4회까지 제출이 가능하며, 예정가격 이하자가 없을 시에는 추후 다시 인터넷에 게재하여 계약을 이행함)