구 매 규 격 서

H.S.K. No.	품목번호	품명/규격	수량/단위
9025.19.2000	1	온도 교정기	4대

1. 일반사항

1.1 개 요

1.1.1 본 규격서는 유리제온도계, 디지털온도계의 교정을 위한 온도 교정기를 구매하는데 필요한 최소한의 규격사항을 정한 것이다.

1.2 일반기술사항

1.2.1 본 구매물품은 국가교정기관 인정에 적합한 교정기이어야 한다.

1.2.2 본 장비는 이동시 파손이 되지 않도록 외부 케이스는 견고하고, 충격에 견딜 수 있어야 한다

1.2.3 본 장비는 온도센서의 지름 크기에 상관없이 교정이 가능하여야 한다.

2. 구성내용

2.1 교정용항온조(1) ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 1대

2.2 교정용항온조(2) ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 1대

2.3 Water Triple Point Maintenance Bath ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 1대

2.4 Ice Bath ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 1대

3. 기술사항

3.1 교정용항온조(1)

3.1.1 온도 교정범위 : -80 ℃ ~ 125 ℃(상온 23℃ 기준)

3.1.2 온도안정도 : 0.01 ℃이내

3.1.3 Bath volume : 지름 100 mm 이상, 깊이 300 mm 이상

3.1.4 Parallel tube action 방식

3.1.5 Communications : RS422 as standard

3.1.6 Windows XP용 Controll and Logging Software 포함

3.1.7 Standard sensor holder : 12개 센서를 동시에 교정이 가능하여야 하고, 센서의 지름이 3mm~ 8mm를 고정시킬 수 있어야 한다. 또한 지름이 8 mm를 초과하는 센서를 고정시킬 수 있는 스탠드형 holder가 있어야 한다.

3.2 교정용항온조(2)

3.2.1 온도 교정범위 : -40 ℃ ~ 125 ℃(상온 23℃ 기준)

3.2.2 온도안정도 : 0.01 ℃이내

3.2.3 Bath volume : 지름 100 mm 이상, 깊이 300 mm 이상

3.2.4 Parallel tube action 방식

3.2.5 Communications : RS422 as standard

3.2.6 Windows XP용 Controll and Logging Software 포함

3.2.7 Standard sensor holder : 12개 센서를 동시에 교정이 가능하여야 하고, 센서의 지름이 3mm~ 8mm를 고정시킬 수 있어야 한다. 또한 지름이 8 mm를 초과하는 센서를 고정시킬 수 있는 스탠드형 holder가 있어야 한다.

3.3 Water Triple Point Maintenance Bath(삼중점 셀 보관함)

3.3.1 재질 : 내부 스테인리스, 외부 철판분체도장으로 한다.

3.3.1 발포우레탄 보온재를 사용한다.

3.3.3 셀 고정대는 PVC로 55 mm * 600 L(±5%)

3.3.4 원활한 이동성을 보장하기 위해 보관함 하단부 4곳에 바퀴(이중뚜껑)가 구비되어 있어야 한다.

3.4 Ice Bath

3.4.1 0 ℃를 구현할 수 있어야 한다.

3.4.2 크기 : 내부 7인치, 내부 4와 1/16인치, 높이 14와3/8인치, 깊이 12인치

3.4.3 Motor 회전수 : 2,000 rpm

4. 하자 보증기간

4.1 하자 보증기간은 검사 후 1년으로 하되, 이 기간 중의 인위적인 사고를 제외한 장비고장이나 장애에 대하여 계약상대자는 즉시 무상으로 교체, 수리, 보완해야 한다.

5. 기타사항

5.1 납품기한 : 계약상대자는 계약 후 2개월 이내 기상청장이 지정한 장소에 납품하여야 한다.

5.2 매뉴얼 : 계약상대자는 장비 각 부분별로 운영과 유지보수에 필요한 모든 매뉴얼 5부를 납품하여야 한다.

5.3 검사(검수 포함)

o 계약상대자는 납품 후 검사요청서를 제출하여 검사를 득한다. 단, 검사요청서에는 제작사의 시험성적서가 포함되어야 한다.

o 기상청은 검사 요청서가 접수된 날로부터 14일 이내에 검사를 완료한다.

5.4 대금지급 : 대금지급은 장비 검사 후 지급한다.

5.5 본 규격서에 명기하지 않은 사항 또는 불명확한 사항에 대하여는 기상청 의견이 우선한다

6. 행정사항

가. 규격서 인터넷 게재기간 : 2005. 8. 3 - 2005. 8. 9

나. 견적서 제출기한 : 2005. 8. 9. 18:00

다. 규격에 관한 문의 : 장비담당관실 류수호(전화 02-836-2383)

라. 견적(계약)에 관한 문의 : 총무과 조진현(전화 02-835-3941)

마. 견적서 제출 : 총무과 조진현(팩스 02-835-3942)

바. 계약자 결정 : 규격내용을 만족시킬 수 있는 업체 중에서

최저가격 및 차순위 최저가격으로 견적서를 제출한

2개업체를 대상으로 계약부서(총무과)에서 수의시담(경쟁)을 시행하며,

기상청에서 작성한 예정가격 이하로서 2개업체중

낮은 견적가격으로 견적서를 제출한 자를 계약상대자로

결정한다.

1개사만 수의시담에 임할 경우에는 1개사와 수의시담하며

시담시 예정가격 이하로 견적서를 제출할 시에 계약함.

단, 1개업체만 견적서 제출기한까지 견적서를 제출한 경우에는   수의시담시 예정가격 이하금액으로 견적서를 제출할 시에 계약함

(시담시 견적서는 4회까지 제출이 가능하며, 예정가격 이하자가 없을 시에는 추후 다시 인터넷에 게재하여 계약을 이행함)