과학기술부령 제       호

기상관측표준화법 시행규칙안

제1조(목적) 이 규칙은 「기상관측표준화법」 및 동법 시행령에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 정의는 「기상관측표준화법」(이하 “법”이라 한다) 및 동법 시행령(이하 “영”이라 한다)이 정하는 바에 따른다.

제3조(기상관측기준) 법 제4조제2항의 규정에 따른 기상관측기준은 다음 각 호와 같다.

1. 법 제4조제2항제1호에서 “기상요소별 기상관측환경에 관한 기준”이라 함은 별표 1의 기준을 말한다. 단, 다음 각 목의 하나에 해당하는 기상관측은 제외한다.

가. 대기오염 특성 규명을 위하여 행하는 대기오염측정망에 의한 기상관측

나. 교량, 터널 입․출구에 설치․운영되는 기상측기 등 교통의 안전을 위하여 행하는 기상관측

다. 산림재해 예방을 위해 행하는 산악기상관측

2. 법 제4조제2항제2호에서 “관측시설별로 갖추어야 하는 기상측기의 종류 및 수량에 관한 기준”이라 함은 별표 2의 기준을 말한다.

3. 법 제4조제2항제3호 및 제4호의 규정에 따른 기상관측에서 기상요소별로 사용되는 관측단위와 그 마지막 자리에 관한 기준은 별표 3과 같다.

제4조(기상관측표준화확립사업의 내용 및 추진절차) ①법 제6조제1항의 규정에 따른 기상관측표준화확립사업이라 함은 다음 각 호의 사업을 말한다.

1. 기상관측장비에 대한 표준규격 정착 사업

2. 기상관측환경에 대한 표준규격 정착 사업

3. 기상측기의 개선 및 확충 사업

②제1항의 기상관측표준화확립사업은 기상청장과의 협의를 거쳐 추진한다.

제5조(관측시설 설치 등의 통지) 법 제8조제2항의 규정에 따라 다른 관측기관의 장이 관측시설을 설치․교체․이전 또는 폐지하고자 하는 때에 기상청장에게 알려야 할 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 관측시설을 설치하고자 하는 경우에는 설치지점 정보, 설치목적, 설치일정, 기상관측환경, 운영형태(유인 또는 무인), 송신형태(실시간 또는 비실시간), 관측요소, 자료수집체계, 장비규격, 운영예상기간, 유지․보수 및 검정방안 등이 포함된 관측시설 신설계획

2. 관측시설을 교체(추가 포함)하고자 하는 경우에는 교체사유, 교체일정, 교체내역, 비교관측방안 등이 포함된 교체계획

3. 관측시설을 이전(직선거리 500 m 이상과 해발고도 5 m 이상 장비를 이동하여 설치하는 경우를 말한다)하고자 하는 경우에는 이전 사유가 명시되어 있는 제1호의 설치의 경우에 준하는 이전설치계획

4. 관측시설을 폐지하고자 하는 경우에는 폐지사유, 폐지일정, 폐지 기상측기의 활용방안, 기 수집된 기상관측자료 보관방안 등이 포함된 폐지계획

제6조(관측시설에 대한 등급부여 기준 등) 법 제8조제6항의 규정에 따른 관측시설의 등급부여 기준 및 방법은 별표 4와 같다.

제7조(품질관리계획의 수립 등) ①법 제10조제2항의 규정에 따른 품질관리계획(이하 “품질관리계획”이라 한다)은 다음 각 호의 사항을 포함하여 매년 수립하여야 한다.

1. 기상측기의 검정, 교체, 표준규격 사용 등에 관한 사항

2. 기상관측장비의 주위환경 최적화 등에 관한 사항

3. 기상관측업무 종사자의 기상관측에 관한 교육 및 훈련 사항

4. 기상측기의 유지․보수 및 점검에 관한 사항

②다른 관측기관의 장은 제1항의 규정에 따라 수립된 당해연도의 품질관리계획서와 전년도의 품질관리계획 추진실적을 매년 1월말까지 기상청장에게 송부하여야 한다.

제8조(기상측기의 검정신청 등) ①영 제8조제4항의 규정에 따라 기상측기의 검정을 받고자 하는 자는 별지 제1호서식에 따른 신청서를 기상청장 또는 검정대행기관의 장에게 제출하여야 한다.

②영 제8조제3항의 규정에 따라 검정유효기간(제10조의 검정유효기간을 말한다. 이하 같다)이 만료되는 기상측기를 계속하여 기상관측에 사용하고자 하는 자는 검정유효기간 만료 전 1월부터 만료 후 1월까지 검정을 받아야 한다.

③기상청장 또는 검정대행기관의 장은 검정에 합격한 기상측기에 관하여는 별지 제2호서식에 따른 검정증명서를 발급한다.

제9조(기상측기의 검정면제 대상) 법 제13조제1항 단서의 규정에 따라 검정을 면제할 수 있는 기상측기는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기상측기를 말한다.

1. 「국가표준기본법」 제13조 및 제14조의 규정에 따른 국가측정표준대표기관과 지정된 국가교정업무 전담기관의 교정을 받은 기상측기

2. 국제기구와 이의 공인기관으로부터 교정을 받아 국내검정이 필요하지 않다고 인정되는 기상측기

제10조(기상측기의 검정유효기간) 법 제13조제3항의 규정에 따른 기상측기의 검정유효기간은 별표 5와 같다.

제11조(기상측기의 검정기준 및 검정수수료) ①법 제13조제4항의 규정에 따른 기상측기의 검정기준(검정범위 및 구조검사)에 필요한 사항은 별표 6과 같다.

②제1항의 규정에 따른 기상측기의 검정기준에 관한 검사방법은 별표 7과 같으며, 이 때 검정공차(검정결과 검정 증명이 가능한 오차의 최대 허용범위의 값을 말한다) 및 기차(검정측기의 측정값에서 참값을 뺀 값을 말한다)는 별표 8의 기준을 만족해야 한다.

③법 제13조제4항의 규정에 따른 기상측기의 검정수수료는 별표 9와 같다.

④법 제13조제1항의 규정에 따른 기상측기의 검정을 위하여 현지출장이 필요할 경우 검정을 신청한 자는 제3항의 검정수수료 외에 출장에 필요한 여비를 별도 부담하여야 한다.

제12조(검정대행기관의 지정신청 등) ①법 제14조제2항의 규정에 따라 검정대행기관으로 지정을 받고자 하는 자는 별지 제3호서식에 따른 신청서를 기상청장에게 제출하여야 한다.

②기상청장은 제1항의 규정에 따라 검정대행기관 지정신청을 받은 때에는 3월 이내에 심의하여 그 결과를 지정신청을 한 자에게 통보하여야 한다.

③기상청장은 검정대행기관을 지정한 때에는 업무개시 일을 정하여 신청인에게 통지하여야 하며 별지 제4호서식의 기상측기검정대행기관지정서를 교부하여야 한다.

④기상청장은 검정대행기관을 지정 또는 취소하는 때에는 검정대행자와 검정대행기관의 소재지, 인력현황, 시설 등을 공고하여야 한다.

제13조(검정대행기관의 시설 등) ①영 제9조제2호에서 “과학기술부령으로 정하는 시설”이라 함은 다음 각 호의 시설을 말한다.

1. 검정실과 풍동실이 분리되어 구비된 곳

2. 소음방지 및 방진 시설

3. 전력․통신, 접지 및 배수시설을 갖춘 곳

4. 냉․난방 시설을 갖춘 곳(검정실은 항온항습을 유지할 것)

②영 제9조제2호에서 “과학기술부령으로 정하는 기상측기 검정 기본장비와 이동식 검정장비”라 함은 별표 10의 장비를 말하며, “과학기술부령으로 정하는 기준기”라 함은 별표 11의 기기를 말한다.

제14조(검정합격 기상측기의 표시 및 불합격통지) ①법 제16조의 규정에 따른 검정증인의 표시는 기상측기의 구조에 따라 적당한 여백 또는 부위에 다음 각 호와 같이 하여야 한다.

1. 검정에 합격한 기상측기는 별지 제5호서식에 따른 검정필증을 부착하거나 검정필 봉인 또는 고무인을 날인하여야 한다.

2. 검정을 면제받은 기상측기는 별지 제6호서식에 따른 검정면제필증을 부착하거나 검정면제 봉인 또는 고무인을 날인하여야 한다.

②검정기관은 불합격한 기상측기에 대하여는 검정신청자에게 그 결과를 불합격사유와 함께 통지하여야 하며, 합격한 기상측기에 대하여는 검정신청자에게 검정증명서 원본과 검정대장 사본(원본대조필)을 교부하여야 한다.

제15조(관측시설 검사공무원의 증표) 법 제25조의 규정에 따른 증표는 별지 제7호서식에 따른다.

제16조(과태료의 징수절차) 영 제18조의 규정에 따른 과태료의 징수절차에 관하여는 「국고금관리법 시행규칙」을 준용한다.

부      칙

이 규칙은 2006년 7월 1일부터 시행한다.

[별표 1]

기상요소별 기상관측환경에 관한 기준(제3조제1호관련)

1. 관측장소의 요건

기상관측을 위해 기상측기가 설치되는 옥외의 개방된 공간인 관측장소는 다음 조건에 해당하여야 한다.

가. 지상에 설치하는 것이 원칙이나, 장애물 등의 영향이나 토지 사용이 어려운 경우는 건물 옥상에 설치할 수 있다.

나. 면적은 최소 35 ㎡ 이상으로 표준 70 ㎡ 이상이며, 형태는 원형 또는 정사각형을 원칙으로 한다.

다. 자연잔디를 조성하여 잔디 길이를 항상 짧게 유지하는 것을 원칙으로 한다.

라. 기상측기의 특성에 따라 지상과 옥상에 분리하여 설치할 수 있다.

마. 바람, 일사, 일조 등 장애물 영향에 민감한 기상측기는 옥상에 설치할 수 있다.

바. 주변에 통풍이나 일사에 지장이 없도록 기상측기의 보호를 위해 울타리 설치를 권장한다.

사. 기상측기 외의 다른 시설물의 설치는 최소화하여야 한다.

2. 관측소의 위치

관측소의 위치를 선정함에 있어, 일정한 지역을 대표하는 정확한 기상관측자료가 생산될 수 있도록 필요한 조건은 다음과 같다.

가. 건물, 나무 숲 등 장애물의 영향이 적은 곳이어야 한다.

나. 아스팔트, 콘크리트 등 인공물의 영향이 적은 곳이어야 한다.

다. 미 기상학적인 요인을 최소화할 수 있도록 하여 지형, 탁월풍, 지면의 상태 등을 고려하여 대표성을 확보하여야 한다.

라. 호우, 홍수, 산불 등의 재해로부터 관측시설의 파손이 적은 곳이어야 한다.

마. 전원, 통신 등 기간시설이 구비된 곳을 원칙으로 하나, 산악․도서 등 특수지역 및 특수목적을 위한 관측은 제외할 수 있다.

바. 기상관측장비의 유지․관리를 위한 접근성이 용이한 곳이어야 한다.

사. 기상관측장비의 보호 등 안정성이 보장될 수 있는 곳이어야 한다.

아. 지역 주민의 자료 이용 요구가 많은 곳을 원칙으로 하나, 재해예방을 위한 특수목적용 기상관측장비는 그러하지 아니하다.

3. 관측소의 주변 환경

관측소의 주변 환경은 다음 조건에 해당하여야 한다.

가. 장애물의 높이에 대한 관측지점과 장애물간의 이격거리는 최소 4배에서 최대 10배 이상이어야 한다.

나. 주변지형이 평탄한 곳이어야 한다.

다. 비탈지지 않으며, 계곡과 봉우리에 위치하지 않은 곳이어야 하나, 산악지역 등 특수목적의 기상관측은 그러하지 아니하다.

4. 기상측기별 설치기준

기상측기별 설치기준은 세계기상기구의 기상측기배치 규정에 따르는 것을 원칙으로 하며, 기상요소별로 장애물 영향에 대한 민감도를 감안하여 배열하여야 한다.

가. 풍향․풍속계

(1) 장애물의 영향이 없는 경우 지면에서 10 m 높이에 설치하여야 하며, 건물 옥상에 설치할 경우 장애물과의 이격거리와 장애물의 높이에 따라 옥상에서 7～10 m 높이에 설치하여야 한다.

(2) 풍향․풍속계는 주변 장애물로부터 그 장애물 높이의 최소 4배 이상 이격되어 설치되어야 하며, 표준은 10배 이상이다.

나. 온․습도계

(1) 지면이 잔디로 조성된 백엽상 또는 차광통 내부에 설치하여야 하며, 건물 옥상인 경우 차광통 내부에 설치하여야 한다.

(2) 백엽상의 밑면은 지면에서 1.1 m 높이에 위치되도록 설치되어야 하며, 온․습도계는 백엽상 내부에서 지면으로부터 1.5 m 높이 되는 곳에 설치하여야 한다.

(3) 차광통은 지면 혹은 옥상에서 1.5 m 높이에 설치되어야 하며, 2.5～10 m/s의 통풍 속도를 유지하여야 한다. 단, 옥상 설치는 주변의 환경을 고려하여 조절할 수 있다.

(4) 지면온도계와 초상온도계는 지상에 설치하여야 하며, 온도계 주위 30 cm 이상의 공간을 확보하여 지면과 잔디에 설치하여야 한다.

(5) 온․습도계는 주변 장애물로부터 그 장애물 높이의 최소 4배 이상 이격되어 설치되어야 한다.

(6) 습도센서는 습도센서에 묻을 수 있는 오염물의 영향과 외부 충격을 최소화하기 위해 얇은 금속보호막으로 보호해야 한다.

다. 강수량계

(1) 강수량계 수수구의 높이는 지면 혹은 옥상에서 30 cm 이상이어야 한다.

(2) 강수량계는 주변 장애물로부터 수수구와 장애물 높이 차이의 최소 2배 이상 이격되어 설치되어야 하며, 표준은 4배 이상이다.

(3) 강수량계 주위에 바람 보호막을 설치하는 것을 권장한다.

라. 기압계

(1) 대기와 완전히 밀폐되지 않은 곳에 설치하며 견고한 설치대, 보호 장비 등을 갖추어 악기상, 심한 온도변화 및 바람으로부터 보호되어야 한다.

(2) 지상․해양기상관측용 자동기상관측장비의 경우 데이터로거함 내부에 설치하여야 하며, 데이터로거함의 설치 위치는 측기탑의 가로대 바로 밑에 부착하는 것을 원칙으로 한다.

마. 강수유무계

(1) 차광통이 위치한 곳의 반대편 가로대의 끝에 부착하는 것을 원칙으로 한다.

바. 일사․일조계

(1) 장애물의 영향을 받지 않는 곳, 매일 장비의 표면 청소와 정상가동 체크 등 관리가 용이한 곳, 5° 이상의 태양고도각 유지로 그림자가 일사․일조계에 드리워지지 않는 곳, 수평면 위로 하늘의 3 % 이상이 장애를 받지 않는 곳, 주변에 일사․일조 관측에 영향을 주는 흰색이나 반사가 강한 물체가 없는 곳에 설치하여야 한다.

(2) 지상․해양기상관측용 자동기상관측장비의 경우 일사․일조계로부터 10 m 이상의 이격거리에 데이터로거가 설치되어 있으면 관측 신호의 손실 최소화를 위해 별도의 신호변환기를 일사․일조계 부근에 설치하여야 한다.

[별표 2]

관측시설별로 갖추어야 하는 기상측기의 종류 및 수량에 관한 기준(제3조제2호관련)

1. 관측시설별 기상측기의 종류

가. 필수관측 기상요소 6종류(기온, 풍향, 풍속, 강수량, 강수유무, 기압)의 기상측기를 구비하여 관측하는 것을 권장한다. 단, 관측목적과 필요에 따라 일부 요소의 기상측기만을 설치하여 관측할 수 있다.

나. 습도, 적설, 지면온도, 지중온도, 초상온도, 일사, 일조는 관측기관의 특수한 관측목적에 따라 선택적으로 설치하여 관측할 수 있다.

2. 관측시설별 기상측기의 수량

1개 이상의 기상요소를 관측할 수 있도록 기상측기를 구비하여야 한다.

[별표 3]

기상관측에서 기상요소별로 사용되는 관측단위와 그 마지막 자리에 관한 기준(제3조제3호관련)

기상요소	기상관측기준
	관측단위	마지막 자리
기 온	섭씨(℃)	0.1	(소수점 첫째자리)
습 도	백분율(%)	1	(정수)
풍 향	도(°)	1	(정수)
풍 속	초당미터(m/s)	0.1	(소수점 첫째자리)
강수량	밀리미터(mm)	0.1	(소수점 첫째자리)
적 설	센티미터(cm)	0.1	(소수점 첫째자리)
기 압	헥토파스칼(hPa)	0.1	(소수점 첫째자리)
일 조	시간(h)	0.1	(소수점 첫째자리)
일 사	제곱미터당 메가줄(MJ/㎡)	0.01	(소수점 둘째자리)
지면온도	섭씨(℃)	0.1	(소수점 첫째자리)
지중온도	섭씨(℃)	0.1	(소수점 첫째자리)
초상온도	섭씨(℃)	0.1	(소수점 첫째자리)
수 온	섭씨(℃)	0.1	(소수점 첫째자리)
조 위	미터(m)	0.1	(소수점 첫째자리)
파 고	미터(m)	0.1	(소수점 첫째자리)
파 향	도( ° )	1	(정수)
파주기	시간(s)	1	(정수)

[별표 4]

관측시설의 등급부여 기준 및 방법(제6조관련)

1. 관측시설 등급

등 급	시설환경 상태	평가점수	비 고
A 급	최 적	90 이상 ～ 100
B 급	우 수	80 이상 ～ 90 미만
C 급	보 통	60 이상 ～ 80 미만
D 급	미 흡	40 이상 ～ 60 미만
E 급	부 적 합	40 미만

2. 관측시설 평가기준표

관측소명	평가요소(점수)				평가점수
	① 관측환경(35)	② 기상측기(35)	③ 품질관리(20)	④ 자료교환(10)	계(100)

3. 평가방법

가. 평가요소별 평가기준에 따라 각 관측소에 대해 평가

나. 평가점수를 합하여 평가항목별 평가점수를 계산

다. 평가항목의 평가점수를 합하여 평가요소에 대한 점수를 계산

라. 각 지점별로 평가요소에 대한 점수를 합하여 평가점수를 산출

마. 산출된 평가점수로 관측시설의 등급부여

4. 평가요소별 평가기준

평가요소	항목별 배점		평가기준	점수
	평가항목	배점
① 관측환경 (35)	관측장소의 위치	5	◦ 관측장소의 위치가 지상인 경우	5
			◦ 관측장소의 위치가 옥상인 경우	3
	관측장소의 면적	5	◦ 면적이 70 ㎡ 이상	5
			◦ 면적이 35 ㎡ 이상 70 ㎡ 미만	3
			◦ 면적이 35 ㎡ 미만	1
	형태	3	◦ 형태가 원형 또는 정사각형	3
	잔디조성	2	◦ 관측장소가 잔디로 조성	2
	측기위치	2	◦ 관측노장 내에 기상측기를 설치	2
	보호시설	3	◦ 기상측기 보호를 위해 주변에 보호시설 설치	3
	주변환경	15	◦ 기상측기를 중심으로 주변장애물 높이의 10배 이상 이격	15
			◦ 기상측기를 중심으로 주변장애물 높이의 4배 이상 이격	10
			◦ 기상측기를 중심으로 주변장애물 높이의 2배 이상 이격	5
② 기상측기 (35)	관측시설별 관측요소	5	◦ 5개(기온, 풍향, 풍속, 강수량, 강수유무) 이상	5
			◦ 5개 미만	3
	측기검정	6	◦ 검정유효기간 내의 기상측기를 사용할 경우	6
	측기규격	10	◦ 표준규격을 준수한 기상측기를 사용	10
	설치기준	10	◦ 기상측기별 설치기준을 준수한 경우	10
	부대장비	4	◦ 표준규격을 준수한 전원공급장치 설치	1
			◦ 표준규격을 준수한 배터리 설치	1
			◦ 표준규격을 준수하여 낙뢰보호설비를 설치	1
			◦ 표준규격을 준수한 기상실황판을 설치	1
③ 품질관리 (20)	자료처리	10	◦ 신호 및 자료처리 시 표준규격을 준수한 경우	10
	요소별 단위	2	◦ 기상요소별 관측 단위 기준을 준수한 경우	2
	요소별 자릿수	3	◦ 기상요소별 마지막 자릿수 기준을 준수한 경우	3
	품질검사	5	◦ 데이터로거의 1차 품질검사 기준을 준수한 경우	5
④ 자료교환 (10)	시각동기화	1	◦ 데이터로거의 시각동기화가 가능할 경우	1
	송ㆍ수신	2	◦ 국가 기상자료센터와 자료 송ㆍ수신 가능할 경우	2
	자료구조	2	◦ 기상관측자료 구조가 표준규격을 준수한 경우	2
	관측기관 수집주기	5	◦ 자료생산 및 수집 간격 1분 이내	5
			◦ 자료생산 및 수집 간격 10분 이내	4
			◦ 자료생산 및 수집 간격 30분 이내	3
			◦ 자료생산 및 수집 간격 1시간 이내	2

[별표 5]

기상측기의 검정유효기간(제10조관련)

기상측기	검정유효기간 (년)
온도계	3
기압계	3
습도계	3
풍향계	3
풍속계	3
일조계	5
일사계	5
강수량계	3
증발계	5
2종 이상의 기상측기가 구조상 하나로 되어 있는 것	각 기상측기의 검정유효기간

[별표 6]

기상측기의 검정기준에 필요한 사항(제11조제1항관련)

구분 종류	검정기준
	검정범위	구조검사
온도계	․ 기차, 교차의 허용범위 ․ 0 ℃ 기준 5 ℃ 간격 검정	․ 구조상태․재질 등
기압계	․ 기차, 교차, 극차의 허용범위 ․ 7단계 검정(800, 850, 900, 950, 980, 1010, 1040 hPa)	․ 구조상태․재질 등
습도계	․ 기차, 극차의 허용범위 ․ 30, 60, 90 % 3단계 검정	․ 구조상태․재질 등
풍향계	․ 기차의 허용범위 ․ 16방위 검정	․ 구조상태․재질 등
풍속계	․ 기차의 허용범위 ․ 구간검정(기동, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 m/s)	․ 구조상태․재질 등
일조계	․ 기차의 허용범위 ․ 직달일사 120 W/㎡ 검정	․ 구조상태․재질 등
일사계	․ 기차의 허용범위 ․ 순간일사량 30회 평균값 검정	․ 구조상태․재질 등
강수량계	․ 기차의 허용범위 ․ 100 mm의 전도우량 검정 ․ 히터의 접점(4 ℃ ± 2 ℃)과 분점(15 ℃ ± 2 ℃)상태	․ 구조상태․재질 등
증발계	․ 기차의 허용범위	․ 구조상태․재질 등

※ 구조검사는 별표7 기상측기의 검정기준에 따른다.

[별표 7]

기상측기의 검정기준(구조검사 및 검정범위)(제11조제2항관련)

1. 온도계(유리제)

가. 온도계의 눈금은 굵기와 간격이 일정하고 모세관에 대하여 직각이 되어야 한다.

나. 눈금은 작은 눈금과 큰 눈금이 확실히 구별될 수 있을 정도의 길이로 새기고 그 굵기는 눈금 사이의 1/5 이하이어야 한다.

다. 눈금의 간격은 1/2 ℃, 1/5 ℃, 또는 1/10 ℃이어야 하며 0 ℃나 10 ℃ 등의 주된 눈금은 숫자로 표기되어 있어야 한다.

라. 눈금 범위의 상․하단에 측정이 가능하도록 1.0 ℃ 이상의 가외눈금이 있어야 한다.

마. 최하단의 눈금선과 구부의 상단과의 최저 눈금선을 나타내는 양의 값이 -30 ℃ 이상일 경우에는 3 cm 이상, -30 ℃ 미만일 경우에는 5 cm 이상이어야 한다. 다만, 수은기압계형 부착온도계는 2 cm 이상이면 된다.

바. 눈금선은 표면마찰 및 수조용액 등 환경영향을 받아도 쉽게 벗겨지지 않아야 한다.

사. 눈금판은 유백색 또는 식별하기 좋은 색으로 변질되지 않는 판을 사용해야 하며 눈금판이 붙어있지 않은 온도계는 눈금면의 뒤에 유백색 또는 식별하기 쉬운 색의 재료를 사용하여야 한다.

아. 구부에 봉입해 있는 수은, 알코올에 불순물이 혼합되거나 변질이 되어서는 안 된다.

자. 온도계 내부에 습기가 차거나 모세관의 내벽이 더럽혀져 있으면 안 된다.

차. 내관은 눈금판으로부터 떨어지지 않게 똑바로 붙어 있어야 한다.

카. 곡관지중온도계는 구부의 중심에서부터 구부러진 부분까지의 길이는 측정하는 길이보다 약 3 cm 길고 구부러진 각도는 약 100°를 유지하여야 한다. 다만, 지표용인 경우는 각각 약 2 cm 및 약 120°이면 된다.

타. 최저온도계는 45° 기울어지게 놓았을 때 부표가 움직여야 되고, 온도가 낮아졌을 때 부표는 알코올과 같이 내려가야 한다.

파. 검정점은 0 ℃를 기준점으로 하여 5 ℃ 간격으로 한다.

하. 합격측기에 대하여는 보정값을 기록한 검정증명서를 발행한다.

2. 온도계(자기형 기계식)

가. 눈금의 간격은 1/10 ℃, 1/2 ℃, 1 ℃로 되어 있어야 하며 0 ℃나 10 ℃ 등의 주된 눈금은 숫자로 표기되어 있어야 한다.

나. 수감부의 고정나사는 견고하여야 한다.

다. 수감부는 특수구조로 되어 있는 것을 제외하고는 수감부를 보호하는 보호망이 있어야 하며 보호망과 수감부가 접촉되어 있으면 안 된다.

라. 수감부가 원활히 작동되고, 시도 조절장치를 갖춘 것이어야 한다.

마. 기계식온도계의 지시는 온도변화에 따라 예민하여야 한다.

바. 자기펜은 시도의 변화를 정확히 기록할 수 있어야 하며 펜압은 기기 전체를 앞으로 약 30° 기울였을 때 펜이 지면에서 떨어질 정도면 된다.

사. 기록되는 값은 외부에서 용이하게 볼 수 있어야 한다.

아. 검정점은 0 ℃를 기준점으로 하여 5 ℃ 간격으로 한다.

자. 자기지 상하단에 가외눈금 표기가 없는 경우에는 검정점의 최대 및 최소값의 전단계 눈금에서 검정을 하여야 한다.

3. 온도계(전자식)

가. 전자식온도계의 센서는 백금․열전대 등 온도변화에 대한 반응이 적정한 재질을 사용하여야 한다.

나. 저항체의 저항소자와 단자를 접속하는 도선은 양질의 것으로 하고, 자기가열효과 또는 증발산화, 기타 이유로 온도측정에 지장을 주어서는 안 된다.

다. 저항체의 지시계 및 기록계는 외부에서 유도되는 잡음전압에 대한 영향이 적은 것이어야 한다.

라. 저항체는 보호관 또는 보호덮개가 있어야 한다.

마. 온도계의 최소표시 단위는 1/10 ℃ 이하이어야 한다.

바. 검정점은 0 ℃를 기준점으로 하여 5 ℃ 간격으로 한다.

4. 기압계(기계식)

가. 기압계의 지시값은 진동에 의한 변화가 적어야 한다.

나. 수은기압계는 수은 누출여부, 기포여부, 유리관의 흠을 조사하여야 한다.

다. 수은기압계의 눈금선은 0.1 mm 이하의 굵기로 명확하게 새겨져 있어야 하고 측정되는 눈금의 범위는 870～1050 hPa보다 넓어야 한다.

라. 각 부분의 고정나사, 조절나사에 이상이 없고 부척을 상하로 움직일 때 부척과 수은주의 수은면을 조절하는 나사 등의 동작이 양호하여야 한다.

마. 온도보정을 위한 부착온도계가 부착되어 있어야 한다.

바. 수은조의 양피주머니는 부드러워야 한다.

사. 상아침의 오손여부와 상아침 끝이 수은면과 접촉한 것이 선명하게 판정할 수 있는가를 조사한다.

아. 지시 및 자기기압계의 측정범위는 920～1040 hPa과 같거나 그보다 넓어야 하고 지시값이 눈금으로 표시되는 기압계의 눈금선의 굵기는 눈금간 간격의 1/4 이하가 되어야 한다.

자. 자기기압계의 경우에는 측정범위가 명시되어 있어야 한다.

차. 아네로이드기압계는 시도 조절장치가 있어야 한다.

카. 검정점은 950, 980, 1010, 1040 hPa이다.

타. 선박용 아네로이드형 지시기압계의 각부는 수감부의 받침부 등 불가피한 부분을 제외하고는 비자성체이어야 한다.

파. 측기를 수평에서 수직으로 변동시켰을 때 시도의 변화가 검정공차 이내이어야 한다.

하. 합격측기에 대하여는 보정값을 기록한 검정증명서를 발행한다.

5. 기압계(전자식)

가. 전자식기압계는 지시값을 쉽게 식별할 수 있어야 한다.

나. 기압계의 최소표시 단위는 1/10 hPa 이하이어야 한다.

다. 검정점은 800, 850, 900, 950, 980, 1010, 1040 hPa로 한다.

6. 통풍건습계

가. 건습구용으로 사용되는 2개의 유리제온도계는 동종동형이어야 한다.

나. 건습구용 온도계의 감온부는 보호관의 단독분리가 가능하도록 제작되어야 한다.

다. 통풍기의 동작이 양호하여야 하며, 풍속이 2.5 m/s 이상이어야 한다.

라. 검정공차는 유리제온도계의 검정기준에 따른다.

7. 습도계(자기형 기계식)

가. 습도계 수감부는 습도에 대하여 예민하고 온도에 대하여 변화가 적어야 한다.

나. 수감부는 공기의 유통이 잘 되어 정확한 주위습도를 측정할 수 있어야 한다.

다. 수감부는 적당한 보호설비가 있어야 하며, 탈 부착이 용이하여야 한다.

라. 수감부에 모발을 사용할 경우에는 완전 탈지된 것을 사용하여야 한다.

마. 수감부의 회전부는 마찰이 없어야 한다.

바. 습도계의 시도 범위는 0～100 %로 되어 있어야 하며, 시도의 눈금은 1 % 이하 단위로 그어져 있어야 한다.

사. 습도계는 시도 조절장치가 있어야 한다.

아. 습도계는 10 %나 20 % 등 중요한 눈금에 숫자가 표시되어 있어야 한다.

자. 펜의 곡률과 자기지의 곡률이 일치하여야 한다.

차. 검정점은 30, 60, 90 %이다.

카. 합격측기에 대하여는 보정값을 기록한 검정증명서를 발행한다.

8. 습도계(전자식)

가. 전자식습도계는 지시값을 쉽게 식별할 수 있어야 하며, 최소표시 단위는 1 % 이하이어야 한다.

나. 전자식습도계는 감습체를 덮는 방진필터를 갖춘 것이어야 한다.

다. 검정점은 30, 60, 90 %이다.

라. 합격측기에 대하여는 보정값을 기록한 검정증명서를 발행한다.

9. 풍향계

가. 재질은 내구성이 있고 가벼워야 하며 전기식일 경우에는 사용전원의 규격을 명시하여야 한다.

나. 풍향지시계는 수감부의 방향과 일치되도록 기계적이나 전기적으로 연결되어 있어야 한다.

다. 풍향은 360°를 16방위(22.5° 간격)로 검정하여야 한다.

라. 풍향의 최소표시 단위는 1° 이내이어야 한다.

마. 전위차계(Potentiometer)식 풍향계는 오픈각이 5° 이내이어야 한다.

바. 기동풍속 1.0 m/s 이하에서 풍향을 지시할 수 있어야 한다.

10. 풍속계

가. 수감부는 어느 방향에서든지 동일한 풍속이 감지될 수 있는 구조로 되어 있어야 한다.

나. 측정범위, 풍정과의 관계 등이 기입되어 있어야 한다(풍정은 풍정식일 경우)

다. 기동풍속은 1.0 m/s 이하이어야 한다.

라. 검정점은 기동풍속, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 m/s이다.

마. 풍속계의 최소표시 단위는 0.1 m/s 이하이어야 한다.

바. 풍속의 지시값은 데이터의 변화 없이 일정한 값을 나타내어야 한다.

11. 일조계(졸단, 바이메탈, 회전식)

가. 졸단일조계는 황동제로서 진흑색으로 착색 또는 도장되어 있어야 한다.

나. 졸단일조계의 차광판은 원통과 평행하여야 한다.

다. 졸단일조계 각도판의 조절범위는 0～60°이어야 한다.

라. 바이메탈․회전식일조계는 수감부가 변질되지 않도록 밀봉유리 또는 통속에 들어 있어야 한다.

마. 바이메탈․회전식일조계는 지시값을 쉽게 식별할 수 있어야 한다.

바. 바이메탈․회전식일조계의 검정점은 120 W/㎡로 한다.

사. 일조계의 최소표시 단위는 1/10 시간으로 한다.

12. 일조계(캄벨)

가. 유리구의 중심과 반원형의 홈(이하 “홈”이라 한다)의 중심선이 일치하여야 한다.

나. 일조지를 홈에 끼울 때 그 중심선을 포함한 지면에 수직한 평면은 유리구의 중심을 통해 천구의 적도면과 일치하여야 한다.

다. 유리구로 통과한 광선의 초점거리는 홈의 중심에서 일조지까지의 거리와 같아야 한다.

라. 홈을 대칭적으로 나누는 수직면은 유리구의 중심을 통하여 자오면과 일치하여야 한다.

바. 일조계의 최소표시 단위는 1/10 시간으로 한다.

13. 일사계(전천)

가. 수감부의 보호막은 외부 충격에 견딜 수 있는 재질로 되어 있어야 한다.

나. 수감부 보호막의 내부는 방수․방습 처리가 되어 있어야 한다.

다. 수감부에는 수평조정을 위한 수준기가 부착되어 있어야 한다.

라. 감도정수가 표기되어 있어야 한다.

마. 지시값을 쉽게 식별할 수 있어야 한다.

바. 일사계의 최소표시 단위는 1/10 W/㎡ 이하로 한다.

14. 일사계(직달)

가. 수감부, 태양추적부 및 기록계로 구성되어 있어야 한다.

나. 수감부는 수광면을 바르게 향하게 하는 조준기가 붙어 있어야 하며 감도정수의 표기가 되어 있어야 한다.

다. 수감부는 백색도장 또는 은색도금이 되어 있어야 한다.

라. 태양추적부에는 수준기, 수평조정나사, 위도눈금판이 부착되어 있어야 한다.

마. 지시값을 쉽게 식별할 수 있어야 한다.

바. 일사계의 최소표시 단위는 1/10 W/㎡ 이하로 한다.

15. 강수량계(기계식)

가. 수수기의 구경, 최대측정우량 또는 1회 전도우량(최소표시 단위)이 표기되어 있어야 한다.

나. 각 부분의 도장 및 도금의 상태가 양호해야 한다.

다. 접합부의 누수가 없어야 하고 물을 넣어 누수여부를 검사하여야 한다.

라. 수수기 및 테두리는 변형되지 않는 견고한 재질을 사용하여야 한다.

마. 200 mm 이외의 수수기의 내경을 가지고 있는 측기는 내경 200 mm를 기준으로 한 비율로 검정한다.

바. 자기우량계 및 싸이폰식우량계는 수평을 조절할 수 있도록 수준기가 부착되어 있어야 한다.

사. 자기우량계의 저수통에 물을 넣어 누수여부를 검사한다.

아. 싸이폰식우량계는 싸이폰 상태를 검사하여야 하고, 배수시간은 13초 이내이어야 한다.

자. 우량승의 재료는 유리 또는 이와 동등이상의 내구성이 있는 것이어야 한다.

차. 우량승의 눈금은 0.1 mm마다 새겨져 있어야 하고 상단에 0.1 mm의 가외눈금과 수수기의 직경이 표시되어 있어야 한다.

카. 우량승의 눈금선은 중심축에 대하여 직각으로 새겨져 있어야 하고 기차는 ±0.02 mm 이내이어야 한다.

타. 저울형 설량계 수수구의 테두리는 착설이 잘 되지 않는 것이어야 한다.

파. 저울형 자기설량계의 한 눈금이 나타내는 값은 5 mm 이하이어야 한다.

하. 저울형 자기설량계는 원활히 작동하여야 하며, 펜의 배율조정장치 및 시도조정장치를 갖춘 것이어야 한다.

16. 강수량계(전자식)

가. 수수기의 구경과 1회 전도우량(최소표시 단위)이 표기되어 있어야 한다.

나. 각 부분의 도장 및 도금의 상태가 양호해야 한다.

다. 접합부의 누수가 없어야 하고 물을 넣어 누수여부를 검사하여야 한다.

라. 수수기 및 테두리는 변형되지 않는 견고한 재질을 사용하여야 한다.

마. 수평조정을 위한 수준기가 부착되어 있어야 한다.

17. 증발계(소형)

가. 재질은 청동이나 이와 동등이상의 재료로 한다.

나. 테두리는 청동의 주물이나 이와 동등이상의 두꺼운 판을 용접해야 하며 구경은 원형이어야 한다.

다. 접합부의 도금 및 도장상태가 양호해야 한다.

라. 배수구는 밑부분에서 6 cm 정도에 있어야 하며 각도는 하향이어야 한다.

마. 배수구를 밀봉한 후 24시간 물을 가득 채워 누수여부를 검사해야 한다.

바. 증발량이 디지털값 등으로 표출되는 장비의 경우에는 물의 가감량에 따른 지시값이 정확하여야 하며, 즉시 가감량이 표출되어야 한다.

18. 증발계(대형)

가. 재질은 아연도금 철재판이나 스테인리스 스틸 등으로 되어 만수에 견딜 수 있는 충분한 강도와 내식성이 있어야 하며 내․외면은 백색으로 도장되어 있어야 한다.

나. 수위측정기 각 부분의 도장 및 도금상태가 양호해야 하며 부척은 원활하게 상하로 작동하여야 한다.

다. 부척침의 끝부분은 가능한 한 뾰족하여 관측에 용이하여야 한다.

라. 수위측정기를 받쳐주는 금속류는 청동이나 이와 동등이상의 내식성이 있어야 한다.

마. 수위측정기의 눈금은 1 mm 간격으로 표시되어 있어야 하고 기차는 ±0.1 mm 이내이어야 한다.

바. 증발량이 디지털값 등으로 표출되는 장비의 경우에는 물의 가감량에 따른 지시값이 정확하여야 하며, 즉시 가감량이 표출되어야 한다.

19. 자동기상관측장비

가. 로거는 시험기․측정기 등을 이용하여 직선성 등의 성능을 점검할 수 있어야 한다.

나. 외부에 설치하는 로거 등의 자료처리장치는 내식성이 있어야 하며 방수 및 방습처리가 되어 있어야 한다.

다. 외부에 설치되는 로거 등은 주변 고압선 등으로부터 유도전압에 의한 영향을 받지 아니하도록 차폐되어 있어야 하며 접지단자 등을 갖추고 있어야 한다.

라. 자동기상관측장비의 요소별 검정점 및 최소표시 단위는 전자식 측기 검정점 및 최소표시 단위에 준한다.

[별표 8]

기상측기별 검정공차 및 기차 기준(제11조제2항관련)

1. 유리제온도계 검정공차

종 류	검 정 범 위	기 차(℃)	교 차(℃)
① 한 눈금의 값이 1/5 ℃ 이하의 유리제온도계(3에서 6까지 표시한 종류는 제외)	-30 ℃ 이상 -20 ℃ 미만 -20 ℃ 이상 +50 ℃까지	±0.5 ±0.3	0.3 0.3
② 한 눈금의 값이 1/2 ℃인 유리제온도계	-30 ℃ 이상 -20 ℃ 미만 -20 ℃ 이상 +50 ℃까지	±1.0 ±0.5	0.5 0.3
③ 최고온도계(한 눈금이 1/5 ℃ 이하)	-20 ℃ 이상 0 ℃ 미만 0 ℃ 이상 +50 ℃까지	±0.5 ±0.3	0.3 0.3
④ 최저온도계(한 눈금이 1/5 ℃ 이하)	-40 ℃ 이상 -20 ℃ 미만 -20 ℃ 이상 +30 ℃까지	±0.5 ±0.3	0.3 0.3

2. 유리제온도계 이외의 온도계 검정공차

종 류	검 정 범 위	기 차(℃)	교 차(℃)
① 기계식	전시도	±1.0	1.0
② 전자식	-40 ℃ 이상 +60 ℃까지	±0.3	0.3

3. 기압계 검정공차

종 류	기 차(hPa)	극 차(hPa)
① 전자식	±0.5	0.5
② 액주형	±0.5	0.5
③ 지시형	±0.7	0.7
④ 자기형	±1.3	0.7

4. 습도계 검정공차

종 류	기 차(%)	극 차(%)
① 기계식	±5	7
② 전자식	±3	5

5. 풍향계 검정공차

종 류	기 차(°)
① 풍향계	±5

6. 풍속계 검정공차

※ 기동풍속 1.0 m/s 이내

종 류	검정범위	기 차
① 기계식	10 m/s 미만	±1.0 m/s
	10～50 m/s	±10 %
② 전자식	3～70 m/s	±5 %
③ 미풍속계, 초음파식	6 m/s 미만	±0.3 m/s
	6～70 m/s	±5 %

7. 일조계 검정공차

종 류	검 정 점	기 차
① 졸단일조계	원통의 내경 ：64 mm 원통의 깊이 ：145 mm 채광공의 크기：0.5 mm	±0.2 mm ±5 mm ±0.1 mm
② 바이메탈일조계, 회전식일조계	일조점：120 W/㎡	±5 %
③ 캠벨일조계	유리구의 직경：100 mm	±0.3 mm

8. 일사계 검정공차

종 류	기 차
① 전천일사계	순간일사량 30회 평균값 ±50 W/㎡
② 직달일사계	순간직달일사량 30회 평균값 ±50 W/㎡

9. 강수량계 검정공차

종 류	검 정 점	기 차
강수량계	20 mm/h	±5 %

10. 증발계 검정공차

종 류	공 차
① 소형증발계	테두리내경：200 mm ± 0.6 mm 깊 이：100 mm ± 3.0 mm
② 대형증발계	테두리내경：1200 mm ± 6.0 mm 깊 이：250 mm ± 10.0 mm

11. 자동기상관측장비 검정공차

가. 실내검정 및 이동차량검정

종 류	검정범위(검정점)	기 차	교차	극차
① 온도계	-40 ℃ 이상 +60 ℃까지	±0.3 ℃	0.3 ℃	-
② 기압계	800, 850, 900, 950, 980, 1010, 1040 hPa	±0.5 hPa	-	0.5 hPa
③ 습도계	30, 60, 90 %	±5 %	-	7 %
④ 풍향계	16방위	±5°	-	-
⑤ 풍속계	3～70 m/s까지	±5 %	-	-
⑥ 일사계	순간일사량 30회 평균값	±50 W/㎡	-	-
⑦ 일조계	직달일사 120 W/㎡	±5 %	-	-
⑧ 강수량계	20 mm/h	±5 %	-	-

※ 단, 이동검정 시 풍속은 현지실황 3회를 비교검정함.

나. 현지검정(ASOS, AWS 등)

종 류	검정범위(검정점)	기 차	교차	극차
① 온도계	3점(-10, 0, +20 ℃)	±0.5 ℃	±0.5 ℃	-
② 기압계	현지실황 : 3회	±0.7 hPa	-	0.7 hPa
③ 습도계	현지실황 : 3회	±5 %	-	7 %
④ 풍향계	8방위	±5°	-	-
⑤ 풍속계	현지실황(10 m/s 미만) : 3회	±1.0 m/s	-	-
	현지실황(10 m/s 이상) : 3회	±10 %
⑥ 일사계	순간일사량 30회 평균값	±50 W/㎡	-	-
⑦ 강수량계	20 mm/h	±5 %	-	-

[별표 9]

기상측기의 검정수수료(제11조제3항관련)

검정대상 기상측기의 종류		수수료(단위: 원)
온도계	유리제	29,000
	유리제 이외	14,000
습도계		10,000
기압계	액주형	27,000
	액주형 이외	6,700
풍향계		1,900
풍속계		13,600
일조계		9,200
일사계		8,200
강수량계	원통형	500
	원통형 이외	3,900
	히터 부착형	7,700
증발계		500
2종 이상의 기상측기가 구조상 하나로 되어 있는 것		상기 각각의 측기에 대한 수수료를 적용

[별표 10]

기상측기 검정 기본장비와 이동식 검정장비(제13조제2항관련)

관측요소	검정 기본장비	이동식 검정장비
온도	챔버식	챔버식
	수조식	-
기압	챔버식	챔버식
습도	챔버식	챔버식
풍향	풍향판	풍향판
풍속	풍동장치	종합검정기
강수량	-	-
일조	-	-
일사	-	-
설량	-	-
증발	-	-

[별표 11]

기준기 및 교정주기(제13조제2항관련)

기준기	교정주기
전자식온도계	2
전자식기압계	2
기계식기압계	3
전자식습도계	2
아스망유리제온도계	3
곡관유리제온도계	3
마노메타	2
차압계	2
3배풍속계	2
직달일사계	5
전천일사계	2
우량승	10

[별지 제1호서식]

기상측기검정신청서											처리기간
											5 일
신청인	① 단 체 명					② 사업자등록번호 (주민등록번호)
	③ 성 명					④ 전 화 번 호
	⑤ 주 소
신청내용	기상측기명	검정범위		제조회사	규격(모델)		제조년월일			제조번호
							년 월
							년 월
							년 월
							년 월
							년 월
							년 월
							년 월
기상관측표준화법 제13조제1항, 동법시행령 제8조 및 동법시행규칙 제8조제1항 및 제2항의 규정에 따라 위와 같이 기상측기검정을 신청합니다. 년 월 일 신 청 인 ( 서명 또는 인 ) 검정기관장 귀하
※ 구비서류: 없음
								210 mm × 297 mm 신문용지 54 g/m2 (재활용품)

[별지 제2호서식]

제 호 기상측기 검정 증명서
신청인	① 단 체 명		② 사업자등록번호 (주민등록번호)
	③ 성 명		④ 전 화 번 호
	⑤ 주 소
검정내용	⑥ 기 상 측 기 명
	⑦ 검 정 범 위
	⑧ 제 조 회 사
	⑨ 규 격 (모 델)
	⑩ 제 조 년 월 일
	⑪ 제 조 번 호
⑫ 검 사 성 적
위 기상측기는 기상관측표준화법 제13조의 규정에 따라 검정한 결과 검정에 합격한 것임을 증명합니다. 년 월 일 검정기관장
※ 이 증명서의 유효기간은 증명발행일로부터 년입니다.
				210 mm × 297 mm 신문용지 54 g/m2 (재활용품)

[별지 제3호서식]

[앞쪽]

기상측기검정대행기관 지정신청서						처리기간
						일
신청인	① 단 체 명		② 주민등록번호
	③ 성 명		④ 전 화 번 호
	⑤ 주 소
기상관측표준화법 제14조제2항, 동법시행령 제9조 및 동법시행규칙 제12조제1항의 규정에 따라 위와 같이 기상측기 검정대행기관 지정을 신청합니다. 년 월 일 신 청 인 ( 서명 또는 인 ) 기상청장 귀하
※ 구비서류 1. 법인의 경우 법인의 정관 및 등기부등본 2. 법인이 아닌 경우 법인 정관에 갈음할 수 있는 서류와 법인 등기부등본에 갈음할 수 있는 서류 3. 건물등기부등본․건물임대차계약서 사본 기타사무실 보유를 증명할 수 있는 서류와 시설․장비명세서 4. 인력기준에 해당하는 자의 자격과 채용을 증명할 수 있는 서류 5. 기상측기검정장비, 이동검정장비 및 기준기의 보유를 증명할 수 있는 서류
이 신청서는 뒤쪽과 같이 처리됩니다.				210 mm × 297 mm 신문용지 54 g/m2 (재활용품)

[뒤쪽]

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.

신 청					경유기관	처 리 기 관						협조기관
						기상청(측기관리과)
	신 청 인								접 수
									(총무과 ․민원실)
									확인․검토
									(측기관리과)
									결 재
									(기상청장)
					(지정통보)				시 행
									(측기관리과)

[별지 제4호서식]

기상측기검정대행기관 지정서 단 체 명 : 성 명(대표자) : 주민등록번호 : 주 소 : 기상관측표준화법 제14조, 동법시행령 제9조 및 동법시행규칙 제12조제3항의 규정에 의하여 기상측기검정대행기관으로 지정합니다. 년 월 일 기 상 청 장
	210 mm × 297 mm 신문용지 54 g/m2 (재활용품)

[별지 제5호서식]

	◦ 검정필증의 표시
	60 mm
	검 정 필 증						10 ㎜ 5 ㎜ 5 ㎜ 5 ㎜ 5 ㎜ 5 ㎜ 5 ㎜
	검 정 번 호			제 호
	기 상 측 기 명
								40 ㎜
	기상 측기 번호(일련번호)			호
	검 정 연 월 일			년 월 일
	유 효 기 간			년 월 일
	검 정 기 관 명
	30 ㎜			30 ㎜
	◦ 검정필 봉인 또는 고무인의 표시
	종 류	인 형 상			규 격	비 고
	검정필 봉인	앞 면	뒷 면		원형지름 6 ㎜	1. 연도는 1000단위로 표시(예：2000년) 2. 검정기관이 기상청인 경우 검정기관명란에 본청은 기상청, 지방기상청은 부산청․광주청․대전청․강원청․제주청, 기상대는 대구(기)․울릉도(기)등으로 표시 3 검정기관이 검정대행기관인 경우 검정기관명란에 검정대행기관명을 표시 4. 봉인몸체는 납 또는 알루미늄
		년도	검 검정기관명
	검정필 고무인	검 년도 검정기관명			원형지름 8 ㎜
						60 mm × 40 mm 신문용지 54 g/m2 (재활용품)

[별지 제6호서식]

	◦ 검정면제필증의 표시
	60 mm
	검 정 면 제 필 증						10 ㎜ 5 ㎜ 5 ㎜ 5 ㎜ 5 ㎜ 5 ㎜ 5 ㎜
	검 정 번 호			제 호
	기 상 측 기 명
								40 ㎜
	기상 측기 번호(일련번호)			호
	검 정 연 월 일			년 월 일
	유 효 기 간			년 월 일
	검 정 기 관 명
	30 ㎜			30 ㎜
	◦ 검정면제필 봉인 또는 고무인의 표시
	종 류	인 형 상			규 격	비 고
	검정 면제필 봉인	앞 면	뒷 면		원형지름 6 ㎜	1. 연도는 1000단위로 표시(예：2000년) 2. 검정기관이 기상청인 경우 검정기관명란에 본청은 기상청, 지방기상청은 부산청․광주청․대전청․강원청․제주청, 기상대는 대구(기)․울릉도(기)등으로 표시 3 검정기관이 검정대행기관인 경우 검정기관명란에 검정대행기관명을 표시 4. 봉인몸체는 납 또는 알루미늄
		년도	면제검 검정기관명
	검정 면제필 고무인	면제검 년도 검정기관명			원형지름 8 ㎜
						60 mm × 40 mm 신문용지 54 g/m2 (재활용품)

[별지 제7호서식]

제 호 공 무 집 행 증 소속 성명 직위(직급) 주민등록번호 위 사람은 기상관측표준화법 제25조에 따라 직무를 수행하는 공무원임을 증명함 년 월 일 기상청장 인
	81 mm × 55 mm 신문용지 120 g/m2 (재활용품)