기상청 고시 제      호

「기상관측표준화법」 제4조제2항의 규정에 따라 지상기상관측용 자동기상관측장비의 표준규격을 다음과 같이 고시합니다.

2006.   .   .

기상청장

지상기상관측용 자동기상관측장비의 표준규격 고시

제1조(목적) 이 고시는 「기상관측표준화법」 제4조제2항의 규정에 따른 기상측기의 규격 중 지상기상관측용 자동기상관측장비의 표준규격에 관한 사항에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) ①이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 「기상관측표준화법」(이하 “법”이라 한다) 및 동법 시행령이 정하는 바에 따른다.

②그 밖에 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “관측센서”라 함은 자연대기의 상태를 감지하여 기상학적 물리량으로 변환하고, 이 신호를 데이터로거에 송신하는 장치를 말한다.

2. “데이터로거”라 함은 관측센서에서 측정한 신호를 디지털 신호로 변환하고, 자료의 1차 품질검사, 시각동기화, 관측한 자료의 저장 및 자료의 송ㆍ수신 등을 담당하는 컴퓨터 본체를 말한다.

3. “부대장비”라 함은 기상관측장비를 정상적으로 작동시키는데 필요한 전원공급장치, 배터리, 낙뢰보호설비와 현지에서 기상상황을 실시간으로 표시하는 기상실황판을 말한다.

4. “자료구조”라 함은 통신망을 통한 전송 및 수집을 위해 설정된 자료의 구조를 말한다.

5. “시각동기화”라 함은 관측소의 데이터로거의 시각을 국내의 표준시각으로 맞추어 주는 일체의 과정을 말한다.

제3조(내용) 지상기상관측용 자동기상관측장비의 표준규격에 대한 내용은 다음 각 호와 같다.

1. 관측센서, 자료처리부 등 각종 하드웨어 사양의 표준규격

2. 자료처리체계, 자료 품질검사, 계산, 형식 등 자료처리 및 운영에 필요한 프로그램의 표준규격

3. 측기탑, 데이터로거함 등 부대설비에 관한 표준규격

제4조(적용대상) 지상기상관측용 자동기상관측장비의 표준규격의 적용대상은 지상기상관측을 목적으로 하는 기온, 풍향, 풍속, 강수량, 강수유무, 기압 등을 자동으로 관측하는 장비일체이다.

제5조(표준화 원칙) 지상기상관측용 자동기상관측장비의 표준규격에 관한 표준화 원칙은 다음 각 호의 사항을 고려하여 최소한의 규정을 설정하는 것으로 한다.

1. 세계기상기구(WMO) 제반 규정의 준수 및 유지

2. 관측의 안정성 및 연속성

3. 악기상(호우, 폭설, 강풍 등)과 극한 기상조건(혹한, 혹서, 결빙 등)에서의 안정적 장비운영을 위한 내구성

4. 편리한 구입 및 유지보수를 위한 보편성

5. 새로운 기술에 대한 최대한의 개방 및 수용

제6조(관측요소) ① 필수관측요소는 기온, 풍향, 풍속, 강수량, 강수유무, 기압의 6개 요소로 한다.

② 선택관측요소는 습도, 적설, 지면온도, 지중온도, 초상온도, 일사, 일조 등으로 한다.

③ 필수 및 선택관측요소는 관측기관의 기상관측목적에 따라 선택할 수 있다.

제7조(관측센서의 표준규격) 관측센서에 대한 표준규격은 별표 1과 같다.

제8조(데이터로거의 표준규격) 데이터로거에 대한 표준규격은 별표 2와 같고, 데이터로거의 1차 품질검사 기준은 별표 3과 같다.

제9조(신호 및 자료처리의 표준규격) 관측센서의 신호 및 자료처리에 대한 표준규격은 별표 4와 같다.

제10조(자료구조의 표준규격) 자료구조에 대한 표준규격은 별표 5와 같다.

제11조(시각동기화) 지상기상관측용 자동기상관측장비가 설치된 관측소에 GPS(Global Positioning System) 등 시각동기화에 필요한 장치를 갖추거나, 표준시각을 측정하는 별도의 장치로부터 표준시각을 전송받아 1일 1회 이상 데이터로거에 시각동기화를 시켜야 한다.

제12조(부대장비의 표준규격) 부대장비의 표준규격은 별표 6과 같다.

제13조(부대설비의 표준규격) 부대설비의 설치위치 및 표준규격은 별표 7과 같다.

부      칙

이 고시는 2006년 7월 1일부터 시행한다.

(지상기상관측용 자동기상관측장비의 표준규격 고시)

===========================================

[별표 1]

관측센서의 표준규격(제7조관련)

관측센서	표준규격	비고
기온센서 (초상, 지면, 지중온도 포함)	◦측정방식 : 전기저항 ◦규 격 : 100 Ω의 백금 4선식, A급 ◦측정범위 : -50~+50 ℃ (초상, 지면, 지중온도 : -50~+100 ℃) ◦불 확 도 : ±0.3 ℃ 이내
풍향센서	◦측정방식 : 전위차계 또는 그레이 코드 방식 ◦측정범위 : 0~360° ◦기동풍속 : 0.5 ㎧ 이하 ◦불 확 도 : ±5° 이내 ◦운용환경 : 순간풍속 75 ㎧ 이상, 기온 -50~+50 ℃ ◦출 력 : 풍향에 비례하는 전압 또는 디지털 값
풍속센서 (3배형)	◦측정방식 : 광초퍼식(photo chopper type) 또는 홀센서식(hole sensor type) 삼배풍속계 ◦측정범위 : 0~75 ㎧ ◦기동풍속 : 0.5 ㎧ 이하 ◦불 확 도 : 10 ㎧ 미만에서 ±0.5 ㎧ 이내, 10 ㎧ 이상에서 5 % 이내 ◦운용환경 : 순간풍속 75 ㎧ 이상, 기온 -50~+50 ℃
프로펠러 풍향･풍속 센서 (도서용, 일체형)	◦측정방식 : 풍향 전위차계 방식, 풍속 주파수 ◦측정범위 : 풍향 0~360°, 풍속 0~75 ㎧ ◦기동풍속 : 0.5 ㎧ 이하 ◦풍향 불확도 : ±5° 이내 ◦풍속 불확도 : 10 ㎧ 미만에서 ±0.5 ㎧ 이내, 10 ㎧ 이상에서 5 % 이내 ◦운용환경 : 순간풍속 75 ㎧ 이상, 기온 -50~+50 ℃
초음파식 풍향･풍속 센서 (산악용, 일체형)	◦측정방식 : 초음파 방식 ◦측정범위 : 풍향 0~360°, 풍속 0~75 ㎧ ◦풍향 불확도 : ±5° 이내 ◦풍속 불확도 : 10 ㎧ 미만에서 ±0.5 ㎧ 이내, 10 ㎧ 이상에서 5 % 이내 ◦운용환경 : 순간풍속 75 ㎧ 이상, 기온 -50~+50 ℃
강수량센서	◦측정방식 : 전도형 ◦수 수 구 : 직경 200 ㎜ ◦분 해 능 : 0.5 ㎜ 또는 1 ㎜ ◦불 확 도 : 20~30 ㎜/h 강우강도에서 100 ㎜ 기준 3 % 이내 ◦재 질 : 스테인리스 ◦운용환경 : 기온 50~+50 ℃ ◦수수구 그물망 : 봉 또는 수평형태의 그물망 ◦히 터 - 전원 AC220 V 또는 DC12 V - 온도조절은 4 ℃ ± 2 ℃ 이하에서 ON이 되는 Thermostat 1개, 15 ℃ ± 2 ℃ 이내에서 OFF되는 Thermostat 1개를 각각 부착한다.
강수유무 센서	◦측정방식 : 접촉회로 임피던스 검출 ◦감지면 규격 : 금박격자, 15~30° 경사면 ◦운용환경 : 기온 -50~+50 ℃
기압센서	◦측정방식 : 정전용량 ◦측정범위 : 500~1080 hPa ◦불 확 도 : ±0.5 hPa(750~1080 hPa) ◦운용환경 : 기온 -40~+60 ℃ ◦반응시간 : 1초 이내
습도센서 (상대습도)	◦측정방식 : 정전용량 ◦측정범위 : 0~100 % ◦불 확 도 : ±3 %(10~90 %) ◦운용환경 : 기온 -50~+50 ℃
일사센서	◦ 측정방식 : 열전쌍에 의한 기전력 ◦ 민감도(Sensitivity) : 7~17 μV/Wm-2 ◦ 온도특성 : ±2 %/-20~+50 ℃ ◦ 비선형성(Non-linearity) : ±0.5 % ◦ 안 정 도 : ±0.8 %/년 (Change per year) ◦ 불 확 도 : 95 % 신뢰수준, 시간변화 3 %, 일변화 2 % ◦ 운용환경 : 기온 -40~+80 ℃
일조센서	◦ 측정방식 : 회전식 ◦ 펄 스 수 : 맑음 시 100 펄스/시간 ◦ 입사각 특성 : ±5 % ◦ 온도특성 : ±5 %/-20~+40 ℃ ◦ 경 계 값 : 120 W/㎡ ◦ 선 형 성 : ±2.5 % 이내 ◦ 불 확 도 : ±0.17 %(10분 이내)/일(day) ◦ 측정범위 : 0~24시간 ◦ 운용환경 : 기온 -20~+40 ℃

(지상기상관측용 자동기상관측장비의 표준규격 고시)

===========================================

[별표 2]

데이터로거의 표준규격(제8조관련)

구분	내용	비고
기능	◦신호의 변환(아날로그에서 디지털)ㆍ처리 - 기상요소별 관측센서로부터 측정된 신호를 기상학적 물리량으로 변환 수치화한다. ◦또한 관측센서의 추가 또는 변경되었을 때 하드웨어의 변경 없이 소프트웨어로 제어가 가능하도록 설계되어야 한다. ◦1차 품질검사, 시각동기화, 자료의 저장, 자료의 송ㆍ수신 이 가능해야 한다.
조건	◦일체형이고 범용성이 있어야 한다. ◦하드웨어, 소프트웨어 및 펌웨어의 확장성, 비례 축소성 및 신축성이 있어야 한다. ◦전원중단, 통신장애에 대비하여 충분한 자료가 저장되도록 한다.
규격	◦프로그램 메모리 : 16 KB 이상 ◦데이터 메모리 : 2 MB 이상 ◦인터페이스 : RS232C, RS422, RS485 포트 ◦제어장치 : 디스플레이가 부착된 키패드 ◦아날로그 채널 - 8개 이상(Differential 채널 5개 이상 포함) - 전압분해능 ∙ Single : 입력전압의 1/15,000배 이하 ∙ Differential : 입력전압의 1/30,000배 이하 - 불확도 : 입력전압의 1/1,000배 이하 ◦여기 채널 : 4개 이상(아날로그 2채널, 디지털 2채널 이상) ◦디지털 채널 : 8개 이상 ◦전압 : 11~16 V DC ◦주파수 채널 : 2 ◦A/D bit : 12 bit 이상 ◦운용환경 : 기온 -50~+80 ℃ ◦외 장 품 : 데이터로거함 - 내구성이 보장되어야 하며, 내부온도 상승이 없는 재질로 제작된 것으로 잠금장치와 환기구(이물질 방지망 설치)가 설치되어야 한다. ◦ 데이터로거의 내부보드는 접지가 되어야 한다.

(지상기상관측용 자동기상관측장비의 표준규격 고시)

===========================================

[별표 3]

데이터로거의 1차 품질검사 기준(제8조관련)

관측센서	오류 처리 기준
풍향센서	◦A/D변환기에서 변환 값이 돌아오지 않는 경우 ◦풍향값이 12시간 동안 변화가 없는 경우 ◦풍속이 6시간 동안 값이 있으나 풍향변화가 없는 경우
풍속센서	◦A/D변환기에서 변환 값이 돌아오지 않는 경우 ◦풍속값이 12시간 동안 변화가 없는 경우 ◦풍향이 6시간 동안 값이 있으나 풍속변화가 없는 경우
기온센서	◦A/D변환기에서 변환 값이 돌아오지 않는 경우 ◦기온값이 4시간 동안 변화가 없는 경우 (오류 시 기온값은 -50 ℃로 정해짐)
습도센서	◦A/D변환기에서 변환 값이 돌아오지 않는 경우 ◦습도값이 4시간 동안 변화가 없는 경우
기압센서	◦10분 동안 센서 값이 들어오지 않는 경우
강수센서	◦1초 안에 강수값이 2번 이상 들어오는 경우 ◦값이 65535보다 큰 경우

(지상기상관측용 자동기상관측장비의 표준규격 고시)

===========================================

[별표 4]

관측센서의 신호 및 자료처리의 표준규격(제9조관련)

관측요소	신호 및 자료처리 표준규격
기온(초상, 지면, 지중온도), 습도, 기압	◦자료 단위 : 0.1 ℃(기온, 초상, 지면, 지중온도), 0.1 %(습도), 0.1 hPa(기압) ◦샘플링 시간 : 10초 ◦자료처리 시간간격 : 1분 - 10초마다 전기적 신호를 수신하여 디지털값으로 변환한다. - 10초 간격의 6개 자료를 평균하여 1분 자료를 산출한다.
바람자료	◦자료 단위 : 풍향(0.1°), 풍속(0.1 ㎧) ◦샘플링 시간 : 0.25초 ◦자료처리 시간간격 : 1분 ◦풍향, 풍속센서로부터 0.25초마다 전기적 신호를 수신하여 디지털 값으로 변환 후 벡터 환산한다. ◦순간풍향ㆍ풍속(gust) - 매 0.25초 간격으로 3초 동안 12개의 샘플링된 자료를 평균하고 1초 간격으로 이동평균하여 순간풍향․풍속을 산출한다. - 1분 동안 수집된 지난 240개의 자료 중 최대값을 1분 최대순간풍향․풍속을 산출한다. - 매 1분마다 지난 10개의 1분값 중에서 최대값을 10분 최대순간풍향․풍속을 산출한다. - 하루 동안 수집된 1분 최대순간풍향․풍속 1440개 중에서 최대값을 일 최대순간풍향․풍속을 산출한다. ◦1분(10분) 평균 풍향․풍속 - 0.25초 간격의 바람벡터 자료를 10초 동안 평균을 구한 후 1분(10분) 동안 6개(60개)의 자료를 다시 평균하여 매분(10분)자료를 산출한다.
강수량	◦자료 단위 : 0.5 ㎜ 또는 1 ㎜ ◦1분 강수량 : 센서에서 1초마다 보내온 펄스 신호의 횟수를 1분 동안 누적하여 산출한다.
강수유무	◦자료 단위 : ON 신호 시 10, OFF 신호 시 00 ◦샘플링 시간 : 1분 ◦강수현상이 있을 때 10, 없을 때 00

(지상기상관측용 자동기상관측장비의 표준규격 고시)

===========================================

[별표 5]

자료구조의 표준규격(제10조관련)

1. 기상관측자료

가. 자료구조

(1) 필수 및 선택 모두 관측 시 : 119 BYTE

(2) 필수관측 시 : 68 BYTE

(3) 강수량관측 시 : 32 BYTE

Ⅰ(3)	Ⅱ(2)	Ⅲ(1)	Ⅳ(2)	Ⅴ	Ⅵ(2)	Ⅶ(3)
				Ⅴ-1(106),Ⅴ-2(55),Ⅴ-3(19)

구분 기호	내용	바이트수	내 용 설 명
Ⅰ	시작 표시	3	‘STX'(ASCⅡ)
Ⅱ	포맷 설정연도	2	1) 년 : 사용비트 → 15 ～ 9번 비트 유효범위 → 0 ～ 127(이진 코드) 표현범위 → 0 ～ 99 2) 월 : 사용비트 → 8 ～ 5번 비트 유효범위 → 0 ～ 15(이진 코드) 표현범위 → 1 ～ 12 3) 일 : 사용비트 → 4 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 31(이진 코드) 표현범위 → 1 ～ 31
Ⅲ	자료형식번호	1	0 : 필수 및 선택관측, 1 : 필수관측, 2 : 강수량관측, c : 관측요소에 따라 부여(3~7)
Ⅳ	지점번호	2	AWS 지점번호 : 사용비트 → 14 ～ 0번 비트 유효범위 → 1 ～ 65535 자료형태 → 이진 코드
Ⅴ	자료내용	Ⅴ-1 : 106	필수 및 선택관측
		Ⅴ-2 : 55	필수관측
		Ⅴ-3 : 19	강수량관측
Ⅵ	체크섬	2	자료 정상여부 Check(대상 : Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ, Ⅴ)
Ⅶ	끝 표시	3	'ETX'(ASCⅡ)

나. 자료내용 구조

구분	분류	내용	바이트수	내 용 설 명
날짜/ 시간	A	날짜	2	1) 년 : 사용비트 → 15 ～ 9번 비트 유효범위 → 0 ～ 127(이진 코드) 표현범위 → 0 ～ 99 2) 월 : 사용비트 → 8 ～ 5번 비트 유효범위 → 0 ～ 15(이진 코드) 표현범위 → 1 ～ 12 3) 일 : 사용비트 → 4 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 31(이진 코드) 표현범위 → 1 ～ 31
	B	시간	2	1) 시 : 사용비트 → 12 ～ 8번 비트 유효범위 → 0 ～ 31(이진 코드) 표현범위 → 1 ～ 23 2) 분 : 사용비트 → 5 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 63(이진 코드) 표현범위 → 1 ～ 59
필수 관측 요소	C	기온	2	1분 평균 기온 사용비트 → 10 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 2047(이진 코드) 표현범위 → 500 ～ 1500((관측값 ＋ 100) × 10)
	D	풍향	2	1분 평균 풍향 사용비트 → 11 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 4095(이진 코드) 표현범위 → 1 ～ 3599(관측값 × 10)
	E	풍속	2	1분 평균 풍속 사용비트 → 9 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 1023(이진 코드) 표현범위 → 1 ～ 1000(관측값 × 10)
	F	돌풍 풍향	2	1분 돌풍 풍향 0.25초 샘플링, 3초 이동 벡터평균 사용비트 → 11 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 4095(이진 코드) 표현범위 → 0 ～ 3599(관측값 × 10)
	G	돌풍 풍속	2	1분 돌풍 풍속 0.25초 샘플링, 3초 이동평균 사용비트 → 9 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 1023(이진 코드) 표현범위 → 0 ～ 1000(관측값 × 10)
	H	강수량	1	1분 누적 강수량 사용비트 → 7 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 255(이진 코드) 표현범위 → 0 ～ 255(관측값 × 10)
	I	현지기압	2	1분 평균 현지기압 사용비트 → 13 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 16383(이진 코드) 표현범위 → 5000 ～ 11000(관측값 × 10)
	J	강수유무	1	1분 강수유무 사용비트 → 3 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 16(이진 코드) 표 현 → 강수 무 : 00, 강수 유 : 10
	K-1	예비1	2	예비1

구분	분류	내용	바이트수	내 용 설 명
필수 관측 요소	K-2	예비2	2	예비2
	K-3	예비3	2	예비3
	K-4	예비4	2	예비4
	K-5	예비5	2	예비5
	L	일 최저기온	2	일 최저기온 사용비트 → 10 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 2047(이진 코드) 표현범위 → 500 ～ 1500((관측값 ＋ 100) × 10)
	M	일 최고기온	2	일 최고기온 사용비트 → 10 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 2047(이진 코드) 표현범위 → 500 ～ 1500((관측값 ＋ 100) × 10)
	N	일 돌풍 풍향	2	일 돌풍 풍향 0.25초 샘플링, 3초 이동 벡터평균 사용비트 → 11 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 4095(이진 코드) 표현범위 → 0 ～ 3599(관측값 × 10)
	O	일 돌풍 풍속	2	일 돌풍 풍속 0.25초 샘플링, 3초 이동평균 사용비트 → 9 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 1023(이진 코드) 표현범위 → 0 ～ 1000(관측값 × 10)
	P	일 강수량	2	00시부터 현재까지(일계) 누적강수량 사용비트 →14 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 32767(이진 코드) 표현범위 → 0 ～ 32767(관측값 × 10)
	Q	일 최저 현지기압	2	일 최저 현지기압 사용비트 → 13 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 16383(이진 코드) 표현범위 → 5000 ～ 11000(관측값 × 10)
	R	일 최고 현지기압	2	일 최고 평균 현지기압 사용비트 → 13 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 16383(이진 코드) 표현범위 → 5000 ～ 11000(관측값 × 10)
	S-1	예비6	2	예비6
	S-2	예비7	2	예비7
	S-3	예비8	2	예비8
	S-4	예비9	2	예비9
	S-5	예비10	2	예비10

구분	분류	내용	바이트수	내 용 설 명
선택 관측 요소	a	선택1 (적설)	1	1분 누적 적설 사용비트 → 7 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 255(이진 코드) 표현범위 → 0 ～ 255(관측값 × 10)
	b	상대습도	2	1분 평균 상대습도 사용비트 → 9 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 1023(이진 코드) 표현범위 → 0 ～ 1000(관측값 × 10)
	c	선택2 (지면온도)	2	1분 평균 지면온도 사용비트 → 10 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 2047(이진 코드) 표현범위 → 500 ～ 2000((관측값 ＋ 100) × 10)
	d	선택3 (지중온도 5cm)	2	1분 평균 지중온도(5 cm) 사용비트 → 10 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 2047(이진 코드) 표현범위 → 500 ～ 2000((관측값 ＋ 100) × 10)
	e	선택4 (지중온도 10 cm)	2	1분 평균 지중온도(10 cm) 사용비트 → 10 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 2047(이진 코드) 표현범위 → 500 ～ 2000((관측값 ＋ 100) × 10)
	f	선택5 (지중온도 20 cm)	2	1분 평균 지중온도(20 cm) 사용비트 → 10 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 2047(이진 코드) 표현범위 → 500 ～ 2000((관측값 ＋ 100) × 10)
	g	선택6 (지중온도 30 cm)	2	1분 평균 지중온도(30 cm) 사용비트 → 10 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 2047(이진 코드) 표현범위 → 500 ～ 2000((관측값 ＋ 100) × 10)
	h	선택7 (초상온도)	2	1분 평균 초상온도 사용비트 → 10 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 2047(이진 코드) 표현범위 → 500 ～ 2000((관측값 ＋ 100) × 10)
	i	선택8 (일사량)	2	1분 누적 일사량 사용비트 → 12 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 8192(이진 코드) 표현범위 → 0 ～ 5000(순간값(W/M2) × 10)
	j	선택9 (일 적설)	2	00시부터 현재까지(일계) 누적 적설 사용비트 → 10 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 2047(이진 코드) 표현범위 → 0 ～ 2047(관측값 × 10)
	k	일 최소 상대습도	2	일 최소 상대습도 사용비트 → 9 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 1023(이진 코드) 표현범위 → 0 ～ 1000(관측값 × 10)
	l	일 최대 상대습도	2	일 최대 상대습도 사용비트 → 9 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 1023(이진 코드) 표현범위 → 0 ～ 1000(관측값 × 10)

구분	분류	내용	바이트수	내 용 설 명
선택 관측 요소	m	선택10 (일 최저 지면온도)	2	일 최저 지면온도 사용비트 → 10 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 2047(이진 코드) 표현범위 → 500 ～ 2000((관측값 ＋ 100) × 10)
	n	선택11 (일 최고 지면온도)	2	일 최고 지면온도 사용비트 → 10 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 2047(이진 코드) 표현범위 → 500 ～ 2000((관측값 ＋ 100) × 10)
	o	선택12 (일 최저 지중온도 5 cm)	2	일 최저 지중온도(5 cm) 사용비트 → 10 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 2047(이진 코드) 표현범위 → 500 ～ 2000((관측값 ＋ 100) × 10)
	p	선택13 (일 최고 지중온도 5 cm)	2	일 최고 지중온도(5 cm) 사용비트 → 10 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 2047(이진 코드) 표현범위 → 500 ～ 2000((관측값 ＋ 100) × 10)
	q	선택14 (일 최저 지중온도 10 cm)	2	일 최저 지중온도(10 cm) 사용비트 → 10 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 2047(이진 코드) 표현범위 → 500 ～ 2000((관측값 ＋ 100) × 10)
	r	선택15 (일 최고 지중온도 10 cm)	2	일 최고 지중온도(10 cm) 사용비트 →1 0 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 2047(이진 코드) 표현범위 → 500 ～ 2000((관측값 ＋ 100) × 10)
	s	선택16 (일 최저 지중온도 20 cm)	2	일 최저 지중온도(20 cm) 사용비트 → 10 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 2047(이진 코드) 표현범위 → 500 ～ 2000((관측값 ＋ 100) × 10)
	t	선택17 (일 최고 지중온도 20 cm)	2	일 최고 지중온도(20 cm) 사용비트 → 10 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 2047(이진 코드) 표현범위 → 500 ～ 2000((관측값 ＋ 100) × 10)
	u	선택18 (일 최저 지중온도 30 cm)	2	일 최저 지중온도(30 cm) 사용비트 → 10 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 2047(이진 코드) 표현범위 → 500 ～ 2000((관측값 ＋ 100) × 10)
	v	선택19 (일 최고 지중온도 30 cm)	2	일 최고 지중온도(30 cm) 사용비트 → 10 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 2047(이진 코드) 표현범위 → 500 ～ 2000((관측값 ＋ 100) × 10)
	w	선택20 (일 최저 초상온도)	2	일 최저 초상온도 사용비트 → 10 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 2047(이진 코드) 표현범위 → 500 ～ 2000((관측값 ＋ 100) × 10)
	x	선택21 (일 최고 초상온도)	2	일 최고 초상온도 사용비트 → 10 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 2047(이진 코드) 표현범위 → 500 ～ 2000((관측값 ＋ 100) × 10)

구분	분류	내용	바이트수	내 용 설 명
선택 관측 요소	y	선택22 (누적 일사량)	2	누적 일사량 사용비트 → 12 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 8192(이진 코드) 표현범위 → 0 ～ 5000(누적값(MJ/m2) × 10)
	z	선택23 (누적 일조시간)	2	누적 일조시간 사용비트 → 15 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 65535(이진 코드) 표현범위 → 0 ～ 65535(관측값 × 10)
상태 자료	α	데이터로거 전압상태	1	BIT 0 : DC입력전압 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 1 : 배터리전압 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 2, 3 : AC 전압 → 00 : 110 V, 01 : 220 V, 11 : AC OFF BIT 4 : 데이터로거함 잠금상태 → 0 : 닫힘, 1 : 열림 BIT 5 : 예비 1 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 6 : 예비 2 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 7 : 예비 3 → 0 : 정상, 1 : 비정상
	β-1	데이터로거 센서상태	2	BIT 0 : 풍향센서 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 1 : 풍속센서 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 2 : 온도센서 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 3 : 강수유무 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 4 : 강수량센서 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 5 : 습도센서 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 6 : 기압센서 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 7 : 예비1 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 8 : 예비2 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 9 : 예비3 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 10 : 예비4 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 11 : 예비5 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 12 : 예비6 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 13 : 예비7 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 14 : 예비8 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 15 : FAN의 동작상태 → 0 : 정상, 1 : 비정상
	β-2	데이터로거 센서상태	1	BIT 0 : 강수량센서 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 1 : 예비1센서 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 2 : 예비2센서 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 3 : 예비3센서 → 0 : 정상, 1 : 비정상

다. 요소별 구조

(1) Ⅴ-1 : 필수 및 선택관측

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K-1	K-2	K-3	K-4	K-5	L	M	N	O	P	Q	R	S-1	S-2	S-3	S-4	S-5
날짜/ 시간		필수 관측요소

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	α	β-1
선택 관측요소																										상태자료

(2) Ⅴ-2 : 필수관측

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K-1	K-2	K-3	K-4	K-5	L	M	N	O	P	Q	R	S-1	S-2	S-3	S-4	S-5	α	β-1
날짜/ 시간		필수 관측요소																									상태 자료

(3) Ⅴ-3 : 강수량관측

A	B	H	P	K-1	K-2	K-3	K-4	K-5	α	β-2
날짜/시간		강수량관측							상태자료

2. 데이터로거 명령어 구분 : 18 BYTE

명령어 구분	형태	내용 설명
자료요구 명령	AI?	순간자료
	AB?	1분 자료
	AJ? ? = 0, 1, 2, 3, 4,....	1일간자료(1분 자료) 0, 1, 2, 3, 4,..........20일 전
	AO?	데이터로거에 저장된 모든 자료
제어 명령	AV?	AWS ROM 프로그램 버전 요구
	AS?	로거 상태자료 요구
	AP?	전압 상세자료 요구
	AL?	로거 감시자료 요구
다운로드	AR?	로거 리셋
	AD?	지점번호 설정(ID자리에 OLD ID, 패스워드 자리에 변경될 ID)
	AT?	날짜, 시간 설정
	AW?	암호 설정
(예) AI? : ?포함 3바이트 AJ3 : 현재부터 3일 전까지의 1분 자료를 전송

3. 데이터로거에서 LED 자료로의 전송하는 자료 구조

◦ 자료형태 : ASCII 코드형태로 51 BYTE로 한다.

A(3)	B(6)	C(4)	D ~ M (35)	N(3)
시작문자	날짜	시간	관측자료	끝문자

구분	분류	내용	바이트수	내 용 설 명
헤더	A		3	STX(Start Of Text)
날짜/ 시간	B	날짜 YYMMDD	6	ID "A"를 포함 Text 7자리 YY : 년 2자리, MM : 월 2자리, DD : 일 2자리
	C	시간 hhmm	4	ID "B"를 포함 Text 5자리 hh : 월 2자리, mm : 일 2자리
관측 자료	D	풍향 ddd	3	ID "C"를 포함 Text 4자리 ddd : 000 ~ 360°
	E	풍속 sss	3	ID "D"를 포함 Text 4자리 sss : 000 ~ 750 ㎧(관측값 × 10)
	F	온도 nttt	4	ID "E"를 포함 Text 5자리 n : 부호 영하1, 영상0 ttt : 000 ~ 500 ℃(관측값 × 10)
	G	오늘강수량 rrrr	4	ID "G"를 포함 Text 4자리 rrrr : 0000 ~ 9999 ㎜(관측값 × 10)
	H	어제강수량 rrrr	4	ID "G"를 포함 Text 4자리 rrrr : 0000 ~ 9999 ㎜(관측값 × 10)
	I	강수유무 d	1	ID "I"를 포함 Text 2자리 d : 유 1 , 무 0
	J	예비 1	4
	K	예비 1	4
	L	예비 1	4
	M	예비 1	4
끝	N		3	ETX(End Of Text)

(지상기상관측용 자동기상관측장비의 표준규격 고시)

===========================================

[별표 6]

부대장비의 표준규격(제12조관련)

부대장비	표준규격
전원공급장치	◦전원공급장치의 입력전압은 AC 프리볼트 60 Hz, 출력전압은 DC 12 V의 안정된 전원을 공급하여야 한다. ◦AC 입력 단자에 보호용 스위치 및 서지보호기를 부착하여야 한다.
배터리	◦배터리는 전원공급 중단 시 자동기상관측장비를 80시간 이상 가동할 수 있어야 한다. ◦배터리의 공칭 전압은 12 V이어야 한다.
낙뢰보호설비	◦낙뢰보호설비는 한국산업규격 "KS C ICE 61024-1" 규격을 따른다.
기상실황판	◦관측지점에서 실시간으로 기상실황을 감시하기 위하여 자동기상관측장비와 호완이 가능하도록 기상실황판을 설치할 수 있다. ◦형식과 표출방식은 관측기관의 특성에 맞게 설계할 수 있다.

(지상기상관측용 자동기상관측장비의 표준규격 고시)

===========================================

[별표 7]

부대설비의 설치위치 및 표준규격(제13조관련)

부대설비	설치위치 및 표준규격
측기탑	◦설치위치 - 관측소 중앙에 설치(주변 장애물에서 가능한 먼 곳을 택한다. ◦설치높이 - 장애물의 영향이 없는 지면의 경우 : 지면에서 10 m 높이에 설치한다. - 건물 옥상의 경우 : 장애물과의 이격거리와 장애물의 높이에 따라 7～10 m 높이에 설치한다. ◦형태 - 구조 : 3단 3각형 단면 구조(옆면 폭 40 cm), 지그재그 사다리식으로 한다. - 소재 및 도장 : 내구성이 보장되고 점검 및 정비자의 하중을 견딜 수 있는 견고한 재질의 백색 불소 도장으로 한다. ◦측기탑 지지선 - 75 ㎧ 이상의 풍속에 견딜 수 있도록 견고하게 설치한다. ◦콘크리트 기초공사 - 측기탑용 1개(콘크리트 타설, 케이블 인입을 위한 PVC 파이프 매설) - 지선용 3개(콘크리트 타설, 앵커볼트형) ※ 특수목적을 위한 관측 및 고정식 장대형은 제외한다.
데이터로거함	◦가로대 바로 밑에 데이터로거함의 상단이 위치하도록 측기탑에 부착하는 것을 원칙으로 한다.
배터리함	◦데이터로거함이 설치된 측기탑의 반대쪽에 지면에서 약 0.5 m 높이에 배터리 지지대를 설치하고 그 위에 배터리 함을 설치한 후 고정한다.
가로대 (강수유뮤, 차광통 부착)	◦길이 : 3 m로 한다. ◦높이 : 지면으로부터 1.5 m에 설치한다. ◦설치방법 : 데이터로거함 상단 바로 위의 측기탑에 가로대 중앙부분을 부착하여 고정한다.
피뢰침	◦측기탑 최상단에 위치하도록 설치한다.
접지함	◦지선 지지대를 벗어나지 않는 범위 내에 설치한다.