(입찰 참가요령)

1. 공사규격서 인터넷 게재기간 : 2006. 4. 11(화) ~ 2006. 4. 17(월)

2. 견적서 제출기한 : 2006. 4. 17. 18:00 (fax:02-835-3942)

3. 입찰서에 관한 문의 및 제출 : 지진기획과  임장수(전화 02-2181-0766)

4. 견적(계약)에 관한 문의 : 총무과 황정철(전화 02-2181-0244)

5. 견적서 제출 : 총무과 황정철(전화 02-2181-0244, fax:02-835-3942))

6. 계약자 결정 : 지진 관측장비 유지보수 및 관련분야 3년이상 경력업체 중에서 최저가격 및 차순위 최저가격으로 견적서를 제출한 2개업체를 대상으로 계약부서(총무과)에서 수의시담(경쟁)을 시행하며, 기상청에서 작성한 예정가격 이하로서 2개업체중 낮은 견적가격으로 견적서를 제출한 자를 계약상대자로 결정한다.

1개사만 수의시담에 임할 경우에는 1개사와 수의시담하며 시담시 예정가격 이하로 견적서를 제출할 시에 계약함.

단, 1개업체만 견적서 제출기한까지 견적서를 제출한 경우에는 수의시담시 예정가격 이하금액으로 견적서를 제출할 시에 계약함

(시담시 견적서는 4회까지 제출이 가능하며, 예정가격 이하자가 없을 시에는 추후 다시 인터넷에 게재하여 계약을 이행함)

지진가속도계 신설 및 이전 공사 규격서

공사개요

공 사 명  : 2006년도 지진가속도계 신설 및 이전 공사

이전개수  : 10개소

이전관측소(8소): 부여, 영천, 의성, 거제, 남해, 청주, 남원, 임실

신설관측소(2소): 서울(송월동), 상주

공사기간  : 계약 후 60일

1.  일반 사항

1.1 개요

본 규격서는 2004년 12월 26일 남아시아 지진해일과 2005년 3월 20일 발생한 일본 후쿠오카 북서해역 지진을 계기로 지진업무 개선의 일환으로,「지진 및 지진해일 업무 현대화 계획」의 가속도 관측환경 개선을 위해 관측소 건물 내에 설치되어 있는 가속도계 이전을 위한 최소한의 규격을 정의한 것이다.

1.2 일반사항

1. 이 규격서에서 감독관이라 함은 공사의 설계시공을 위한 지도감독 기능을 행사하는 자로 각 기상대 및 관측소의 장을 말한다.

2. 도급자가 본 공사에 관한 연락, 통지, 보고 할 때는 반드시 감독관을 경유하여야 하고, 설계도서 및 규격서에 이의가 있을 때는 감독관의 해석에 따르며, 공사전반에 대한 상세 계획이 포함된 공정표를 제출하여야 한다.

3 외부온도가 높아질 경우 밀폐되어 있는 수진기(센서)의 온도 상승으로 인해 장비 파손이 안 되도록 통풍이 가능하게 하여야 한다.

4. 모든 공사는 계약서 및 계약도서에 준하여 시행하고 방수에 역점을 두며, 본 공사의 목적물은 최후 인계 받을 때까지는 도급자가 관리․부담하고, 기술적인 사항에 대하여는 도급자가 책임을 져야 한다.

5. 현장 마무리 및 맞춤 등으로 재료의 치수와 설치공법의 사소한 변경, 또는 이에 수반되는 변경은 감독관의 지시에 따른다.

6. 설계도서에 오기, 오자, 누락 등 경미한 설계변경 등이 있을 때는 감독관과 충분히 협의 한 후 시공에 임하여야 한다.

7. 모든 공사자재는 한국산업규격품을 사용하며, 만약 한국산업규격품이 없는 경우에는 감독관에게 견본품을 제시하여 사용 승인 취득 후 시공한다.

8. 공사시공 중에는 일반인의 통행, 농작물 및 기타시설에 지장이 없도록 적절한 조치를 강구하여야 하며, 부주의한 작업으로 인하여 주변이 변형되거나 손상되었을 경우에는 이를 원상대로 복구하고, 그 비용은 도급자가 부담하여야 한다.

9. 공사장 안전수칙을 준수하여야 하며, 안전사고 발생시에는 도급자가 민․형사상의 책임을 진다.

10. 감독관은 다음 사항에 대하여 공사를 일시 중지시킬 수 있으며, 공사중지로 인한 손해는 도급자 부담으로 한다.

가. 도급인이 설계도면 또는 감독관의 지시에 응하지 않을 때.

나. 공사 종사원의 기술 미숙함으로 조잡한 공사가 우려될 때.

11. 공사시공에 대한 사진을 촬영하여 준공시에 사진 3부를 사진첩 및 CD로 제출하여야 한다.

12. 공사장과 그 주변은 항상 깨끗하게 정리 정돈되어야 하며, 공사가 완성되었을 때는 가시설물을 제거하고, 정리 및 청소 후 감독관의 검사를 받아야 한다.

13. 본 가속도계 수진기(센서)는 고가의 민감한 장비이며, 국내에서 수리가 불가하므로 지진 관측장비 유지보수 및 관련분야에서 3년 이상의 경력이 있어야 한다.

1.3 특기사항

1. 수진기(센서)실 설치위치는 기상관서 관측노장 또는 부근으로 가속도관측 을 위한 최적 지역으로 한다.

2. 바람이 강할 경우 풍압에 의한 진동이 센서에 영향을 미치지 않도록 센서 의 위치를 가능한 한 지면으로부터 낮도록 시설한다.

3. 수진기(센서)실 기초공사는 콘크리트로 하여야 하며, 넓이는 가로 600mm ×세로  600mm ×  높이 400mm로 하고 방수에 역점을 두어야 한다.

4. 수진기(센서) 보호를 위해 재질은 스텐레스를 사용 및 습기에 노출되지 않도록 보호덮개(사각뿔형태)등으로 시공 하여야 하며, 보호 덮개의 규격은 2t× 가로 750mm× 세로 750mm× 높이 200mm(사각기둥 모양, 도면참조), 외부 커버의 넓이는 가로 2t× 500mm× 세로 500mm× 높이 350mm, 내부 커버의 넓이는 가로 2t× 400mm× 세로 400mm× 높이 250mm로 하여야 하며, 내부 바닥에 가로 200mm× 200mm 넓이로 콘크리트 바닥이 보이도록 시공하여 센서 설치시 기초 콘크리트에 직접 설치될 수 있도록 한다.

5. 수진기(센서) 보호커버와 외부커버 사이에 시건장치를 시공하며, 수진기 보호덮개에 “가속도 센서”라는 명판을 시공한다.

6. 시공은 기본 설계도면을 기준으로 하여 시공한다.

7. 기록계와 수진기(센서)를 연결하는 케이블의 파손을 방지하기위한 보호   주름관(규격:20mm이상)이 설치 되어야하며, 매설깊이는 30cm 이상으로    한다.

8. 기록계는 기상관서 현업실에 설치하여야 하며, 만약 현재 위치가 적당하거나 기상관서의 위치가 부적합 경우 감독자가 지정하는 장소에 설치하여야 한다.

9. 현 기상관서 내에 설치된 수진기(센서)와 기록계 이전 후 기존 설치 장소의 정리 등 후속조치를 취해야 한다.

10. 전기, 통신의 인입 및 가설에 따른 제반경비와 부대경비 등은 본 공사비에 포함한다.

11. 공사 후 지진가속도계의 관측 자료가 국가지진정보시스템(NEIS)에 정상적으로 수집되어야한다

※ 단 상주기상대는 지진가속도계실 및 선로를 완성토록 한다

(지진계 연결은 지진계 도입 후 설치)

12. 하자보수 기간은 공사 준공 후 1년으로 한다.

1.4 가속도 관측소 이전 도면

가속도계 명판