(계약자 결정과정)

1. 제안서 인터넷 게재기간 : 2006. 7. 5(수) - 2006. 7.11.(화)

2. 제안서 및 견적서 제출기한 : 2006. 7. 11(화) 18:00

3. 제안에 관한 문의 : 기상산업진흥과 김용진(전화 02-2181-0866)

4. 제안서 제출 : 기상산업진흥과 김용진(전화 02-2181-0866)

5. 견적(계약)에 관한 문의 : 총무과 황정철(전화 02-2181-0244)

6. 견적서 제출 : 총무과 황정철(팩스 : 02-835-3942)

7. 계약자 결정 : 제안서 평가는 기상산업진흥과에서 실시하며,제안서 내용을 만족시킬 수 있는 업체 중에서

최저가격 및 차순위 최저가격으로 견적서를 제출한 2개업체를 대상으로 계약부서(총무과)에서 수의시담(경쟁)을 시행하며, 기상청에서 작성한 예정가격 이하로서 2개업체중 낮은 견적가격으로 견적서를 제출한 자를 계약상대자로 결정한다.

단, 1개업체만 견적서 제출기한까지 견적서를 제출한 경우에는 수의시담시 예정가격 이하금액으로 견적서를 제출할 시에 계약함

(시담시 견적서는 4회까지 제출이 가능하며, 예정가격 이하자가 없을 시에는 추후 다시 인터넷에 게재하여 계약을 이행함)

구 매 규 격 서

번호	정부물품 분류번호	품 명	규 격	수량/단위
1	6660-019	농업기상관측장비(AWS)	농관용AWS	1조

1. 일반사항

1.1 개 요

본 규격서는 기상청 농업기상관서에서 수동으로 수행하고 있는 농업기상관측업무의 자동화를 위해 농업기상자동관측장비를 설치하기 위한 최소의 규격사항을 정한 것이다.

1.2 일반기술사항

1.2.1 본 규격서에 정한 장비를 설치한 후에 관측된 자료는 데이터로거에서 실시간 수집․처리․저장되고, 측정된 모든 농업기상관측자료는 자동으로 농업기상관서의 자료처리 PC로 전송되어 표출되며, LAU(국지수집장치)를 통하여 기상청 종합기상정보시스템으로 전송되어야 한다. (농업기상자동관측시스템 구성도 참고)

1.2.2 관측요소는 ①풍속, ②기온, ③지면․지중온도, ④습도, ⑤순복사, ⑥토양수분,  ⑦조도로 구성된다.(구성내역 참고)

1.2.3 향후 다른 종류의 센서를 추가할 수 있도록 확장성이 있어야 한다.

1.2.4 데이터로거의 시각은 국지수집장치의 시각자료로 동기화 되어야 한다.

1.2.5 데이터로거는 1분 자료를 3일 이상 저장․보관해야 하며, 저장된 관측자료    는 관련 소프트웨어를 이용하여 노트북이나 저장장치로 받을 수 있어야 하며 데이터로거함은 스테인리스(316ss)재질을 사용하여야 한다.

1.2.6 본 장비가 관측한 자료는 데이터로거를 통해 자료가 수집․처리되고 LAU(국   지수집장치)를 통하여 기상청 종합기상정보시스템으로 전송되어야 한다.

1.2.7 자료수집 PC에서는 관측센서에서 관측하여 데이터로거를 통해 전송된 각각의 요소들을 실시간 표출하여야 하며, 기존에 설치된 자료처리 PC에 동일하게 적용될 수 있어야 한다.

1.2.8 본 장비는 옥외에 설치 운영되므로 전천후 환경에서 운영될 수 있도록 내구성  이 강해야 하며, 특히 낙뢰로부터 보호되어야 한다.

1.2.9 공급대상 물품은 반드시 기상청 검정을 필하여야 한다. 다만 기상청에서 검  정이 불가능한 검정 제외부품은 제조국의 검정증명서나 제조회사의 시험성적서로 대체할 수 있다.

1.3 농업기상자동관측장비 1조의 구성도

2. 구성내역

2.1 센서 부분

2.1.1 풍속센서 (1.5m, 4m)	각 1조

2.1.2 기온센서 (0.5m, 1.5m, 4m)	각 1조

2.1.3 지면, 지중온도센서 (0cm, 5cm, 10cm, 20cm, 30cm)	각 1조

2.1.4 습도센서 (0.5m, 1.5m, 4m)	각 1조

2.1.5 순복사센서(전천, 반사)	각 1조

2.1.6 토양수분센서	각 1조

2.1.7 조도센서	각 1조

2.2 데이터로거부	1대

◦ 신호처리부

◦ 자료처리부

◦ 자료송신부

◦ 전원부

2.3 자료처리 PC	1대

2.3.1 CPU : Pentium Ⅳ Centrino 3.2㎓ 이상

2.3.2 RAM : DDR 1G 이상

2.3.3 Cash Memory : 1024 KB 이상

2.3.4 Monitor : 19" TFT COLOR

2.3.5 VGA : 256MB

2.3.6 HDD : 200GB 이상(7200rpm)

2.3.7 CD-ROM : LG DVD R/W Combo 4x

2.3.8 FDD : 3.5"(1.44MB)

2.3.9 Mouse : Optical Mouse

2.3.10 Communication by wire : 10/100Mbps Ethernet LAN

2.3.11 Communication by wireless : 802.11b LAN

2.3.12 I/O : 1 VGA, 2 USB, 1 PS/2

2.3.13 O/S : Window XP Professional(라이센스 포함)

2.3.14 S/W : 한글 MS office XP Professional, 한글 2002(라이센스 포함)

2.4 기타

◦ 설치자재(측기탑, 지선, 기초, 접지, 관로 및 케이블)	1조

◦ 자료교환기	1대

◦ 매뉴얼(운영, 정비, 장치별 매뉴얼)	2부

3. 기술사항

3.1 센서 부분

3.1.1 풍속센서

3.1.1.1 측정방식 : 광초퍼식(photo chopper type) 삼배풍속계

3.1.1.2 측정범위 : 0 ~ 75 ms-1

3.1.1.3 기동풍속 : 0.5 ms-1 이하

3.1.1.4 측정 불확도 : 10 ms-1 미만에서 ±0.5 ms-1 이내

10 ms-1 이상에서 5% 이내

3.1.1.5 운용환경 : 순간풍속 75 ms-1 이상, 기온 50 ~ +50℃

3.1.1.6 설치위치 : 측기탑 1.5m, 4m

3.1.2 기온(지면 및 지중온도)센서

3.1.2.1 측정방식 : 전기저항, 4선 실드(shield)식

3.1.2.2 규    격 : 100Ω의 백금 4선식, 0.15 class 이상

3.1.2.3 측정범위 : 50 ~ +50℃(지면 및 지중온도 : 50 ~ +100℃)

3.1.2.4 측정 불확도 : ±0.3℃ 이내

3.1.2.5 차 광 통

3.1.2.5.1 기능 : 기온센서를 눈, 비 그리고 직사광선으로부터 보호하며 센서주변에 적절한 통풍으로 측기반응지연이 없음

3.1.2.5.2 구조 : 통풍속도가 4~5 ms-1인 12V용 DC 팬(양축 볼베어링)을 설치하여 소비전력은 1W이하로 한다.

3.1.2.5.3 재질 : 내구성이 강한 특수 플라스틱 및 Fiberglass

3.1.2.5.4 규격 : 높이 30 cm(가로 고정봉 제외), 직경 20 cm, 쪽판 8개

3.1.2.6 설치

3.1.2.6.1 기온센서 : 지면으로부터 0.5m, 1.5m, 4.0m 높이의 가로 고정봉에 설치(가로 고정봉 높이 조절 가능)

3.1.2.6.2 지면 및 지중온도센서 : 0, 5, 10, 20, 30㎝

3.1.3 습도센서

3.1.3.1 측정방식 : 정전용량

3.1.3.2 측정범위 : 0 ~ 100%

3.1.3.3 측정 불확도 :  ±3%(10 ~ 90%)

3.1.3.4 운용환경 : 50 ~ +50℃

3.1.3.5 설    치 : 온도센서와 함께 차광통 내부에 설치

3.1.3.6 설치위치 : 지면에서 0.5m, 1.5m, 4m

3.1.4 순복사센서

3.1.4.1 형    식 : DIN class A에 따른 PT-100(CNR 1 이상)

3.1.4.2 응답속도 : 18초

3.1.4.3 Direction error : <25W/m-2

3.1.4.4 측정범위 : 305 ~ 2800nm / 5000 ~ 50,000nm

3.1.4.5 운용환경 : 40 ~ +70℃

3.1.4.6 정확도   : ±10％, expected accurancy for daily total

3.1.4.7 케이블 길이 : 10m

3.1.5 토양수분센서

3.1.5.1 형    식 : Capacitance via the dielectric effect

3.1.5.2 측정범위 : 0% ~ 100%

3.1.5.3 측정깊이 : 10, 20, 30, 50cm

3.1.5.4 측정감도 : 수직 130mm to 150 radius / 수평 85mm to 120 radius

3.1.5.5 분 해 능 : ±0.002%

3.1.5.6 운영환경 : -30 ~ +85℃

3.1.5.7 전    원 : 12V DC

3.1.5.8 설치깊이 : 10cm, 20cm, 30cm, 50cm

3.1.6 조도센서(LI-COR Sensors)

3.1.6.1 형    식 : Photometric Sensor

3.1.6.2 측정범위 : 400 ~ 700nm

3.1.6.3 정 확 도 : ±2%

3.1.6.4 증폭기(Universal Transconductance Amplifier) 포함

3.2 데이터로거함부(전원부 포함)

3.2.1 기능

3.2.1.1 신호의 변환(아날로그=>디지털)ㆍ처리 (기상요소별 관측센서로부터 측정된 값을 기상학적 물리량으로 변환 수치화한다.)

3.2.1.2 또한 관측센서의 추가 또는 변경되었을 때 Hardware의 변경 없이 Software로 제어가 가능하도록 설계되어야 한다.

3.2.1.3 1차 품질검사, 시각동기화, 자료의 저장, 자료 송수신

3.2.1.4 내부에 습기를 방지하기 위하여 내부에는 50g 내외의 제습재 1개와 비닐포장된 예비 제습재 2개가 있어야 한다.

3.2.2 조건

3.2.2.1 일체형, 범용성

3.2.2.2 Hardware, Software 및 Firmware의 확장성, 비례축소성 및 신축성

3.2.2.3 전원중단, 통신장애에 대비하여 충분한 자료 저장성 확보

3.2.2.4 관측요소별 자료처리는 【별첨 1】과 같이 처리하여야 한다.

3.2.3 규격

3.2.3.1 프로그램 메모리 : 16KB 이상

3.2.3.2 데이터 메모리 : 2MB 이상

3.2.3.3 인터페이스 : RS232C, RS422, RS485 포트

3.2.3.4 제어장치 : 디스플레이가 부착된 키패드

3.2.3.5 아날로그 채널

- 8개 이상(Differential 채널 5개 이상 포함)

- 전압분해능

• Single : 입력전압의 1/15,000배 이하

• Differential : 입력전압의 1/30,000배 이하

- 불확도 : 입력전압의 1/1,000배 이하

3.2.3.6 여기 채널 : 4개 이상(아날로그 2채널, 디지털 2채널 이상)

3.2.3.7 디지털 채널 : 8개 이상

3.2.3.8 전압 : 11 ~ 16V DC

3.2.3.9 주파수 채널 : 2

3.2.3.10 A/D Bit : 12bit 이상

3.2.3.11 운용환경 : 기온 -50℃ ~ +80℃

3.2.3.12 외 장 품 : 데이터로거함은 내구성이 보장되어야 하며, 내부온도 상승이 없는 재질, 잠금장치, 환기구(이물질 방지망 설치)

3.2.3.13 데이터로거의 내부보드는 접지가 되어야 한다.

3.2.3.14 구체적인 배터리함(재질 : 스테인리스 316ss)과 전기시설 주의문은【별첨10】에 따라 제작․설치하여야 한다.

3.3 자료교환기 (Data Bypass)

3.3.1 구     성

- Bypass Controller : Serial I/O 4 Channel

- Lightning Protector : I/O 4 Channel

- Front panel : 통신 상태 표출

3.3.2 기    능

- 데이터로거에서 수집한 자료를 국지수집장치(LAU)와 접속되어 시스템이 요구하는 자료형식으로 자료를 전송한다.

- 데이터로거에서 수집한 자료를 자료처리 PC와 LAU (국지수집장치)로 전송하기위한 중계기로 실내에 설치되어 있는 자료처리부와 실외 신호조절부간의 회선과 모든 통신회선에 낙뢰방지기를 부착하여 실내장비를 보호하며, LAU의 명령처리 프로토콜 컨버터 기능을 포함한다.

3.4 관측업무자동처리부

3.4.1 일반사항

3.4.1.1 자료처리PC에서 수행되는 운영프로그램은 새로 개발하여 사용한다.

3.4.1.2 각각의 센서에 대해서 매분, 매시, 일별, 순별, 월별, 요소별로 기존의 방식대로 자료처리PC에서 통계처리를 할 수 있어야 하며, 통신포트를 체크하고, 자료수집, 자료출력, 장비관리, 자료분석 기능이 있어야 한다.

3.4.1.3 모든 소프트웨어는 한글메뉴 방식으로 운영되어야 한다.

3.5 설치자재

3.5.1 측기탑 일체(Mast, Arms and Guying Kit)

3.5.1.1 Mast

- 재 질 : 4m 높이의 강화 알루미늄(6061) 파이프, 외경 35㎜, 두께 2.5㎜

-  1단 3각형 단면구조(옆면 폭 35㎝ 이상), Z 형식의 사다리 보강구조

- 표면처리는 백색 분체 도장

- 베이스기초 : 550㎜×550㎜×600㎜(지표 위 100㎜)

3.5.1.2 Arms

-  각종 센서를 부착하는 재질은 Mast와 동일한 재질을 사용

- 파이프 양단에 cap을 씌워 안전사고를 방지

3.5.1.3 지선 및 연결자재

- 측기탑 지선은 3방향 지선(단지선)으로 함

- 텀보클, 와이어클립, 와이어, 볼트너트는 스테인레스(316ss)를 사용

- 지선기초 : 근가 사용

- 설치에 소요되는 부속자재(앙카볼트(½＂이상), 텀보클, 와이어클립, 와이어(5㎜), 볼트너트 등)는 스테인레스(316ss) 재질의 탈착이 용이한 것을 사용한다.

- 각 측기는 향후 교체할 때 분리 또는 분해가 용이하도록 볼트, 너트부분에 전기용 구리스로 취부한다.

3.5.2 접지공사

3.5.2.1 【별첨 4】의 접지저항 권고치를 충족시키기 위한 서지방전봉의 설치  시 최소한 깊이 60㎝ 이상을 터파기하여 수평으로 매설하도록 한다.

3.5.2.2 인하도선과 서지방전봉의 리드선은 【별첨5】와 같이 용융접속(융착접속)을 한 다음 열수축튜브로 보호하여 연결부위가 부식 및 전식이 되지 않도록 해야 한다.

3.5.2.3 인하도선은 낙뢰 유입 시 철탑 구조물에 유도를 방지하기 위하여 철탑과 병행하여 인하할 경우【별첨 6】과 같이 이중 특수차폐케이블을 사용하여야 한다.

3.5.2.4 인하도선은 철탑구조물을 지지하고 있는 지선을 통하여 인하하며 지선과 분리되지 않도록【별첨 7】과 같이 견고하게 취부한다.

3.5.2.5 피뢰접지극과 장비접지극의 매설 후에 접지저항을 측정하고 【별첨 8】과 같은 라벨에 접지저항과 측정일자를 주위환경 등의 원인에 지워지지 않는 방법으로 기입하여 각 매설지점에 표시하여야 한다.

3.2.1.6 낙뢰보호설비 전의 대지저항률과 접지설비 후의 저항값을 측정하여 기록하고 검사요청서에 포함 하여야 한다.

3.5.2.7 낙뢰전류로 인한 유도 작용을 최소화하기 위하여 피뢰도선은 지선을 따라 배선하여야 한다.

3.5.2.8 전송선로로부터 유입되는 서지로부터 장비를 보호하기 위하여 모뎀 양단에 모뎀용 서지보호기를 설치하여야 하며, 서지보호기는 반드시 접지단자에 연결하여야 한다.

3.5.2.9 전원선으로부터 유입되는 서지로부터 장비를 보호하기 위하여 전원 입력단에 전원용 서지보호기를 설치하여야 하며 서지보호기는 반드시 접지단자에 연결하여야 한다.

3.5.2.10 전송선으로부터 유입되는 서지로부터 자료수집PC를 보호하기 위하여 자료수집PC 양단에 통신용 서지보호기를 설치하여야 하며, 서지보호기는 반드시 접지단자에 연결하여야 한다.

3.5.2.11 피뢰접지와 장비접지는 접지저항 등을 점검할 수 있는 접지함을【별첨 9】와 같이 스테인리스로 제작ㆍ설치하여야 하며, 잠금장치는 손잡이 열쇠형으로 하여야 한다.

3.5.2.12 접지단자함의 설치는 지선을 고정하고 있는 지선 지지대를 벗어나지 않는 범위에서 옆면에 견고하게 고정하여 설치하여야 한다.

3.2.1.13 접지단자함의 내부는 【별첨 9】와 같이 피뢰도선과 접지인출선 2조 이상을 취부 할 수 있는 구조이어야 하며, 규격은 250mm× 250mm을 기본으로 하며 지선지지대의 구조물에 따라 조정할 수 있다

3.5.2.14 피뢰접지선은 GV-38 Square 이상, 장비접지선은 GV-22 Square 이상을 사용하여야 하며 피뢰접지선과 장비접지선은 1.5m이상 이격하여 설치하여야 한다.

3.5.2.15 본 규격서에 제시하지 않은 낙뢰보호설비 사항은 “건축물의 설비 기준 등에 관한규칙”과 “한국산업규격(KS C 9609-2000)"에 따라 시공해야 한다.

3.5.3 케이블, 커넥터

3.5.3.1 전원선, 신호선은 옥외용으로 설치한다.

3.5.3.2 길이는 1개 소당 100m를 기준으로 하되, 설치장소 여건에 따른다.

3.5.3.3 모든 신호케이블은 쉴드선을 사용하여야 한다.

3.5.3.4 건물에 배선되는 케이블은 부식되지 않는 보호관(PVC 등)에 넣고 종단    부분에 방수처리 하여야 한다.

3.5.4 데이터로거 케이스

3.5.4.1 완전히 방수되어야 한다.

3.5.4.2 케이스 내부에는 50g 내외의 제습재 1개와 비닐 포장된 예비 제습재 2개  가 있어야 한다.

4. 특수조건

4.1 입찰제안서 제출 유의사항

4.1.1 본 규격서의 규격 내용에 대하여 제안사는 각 항목마다 반드시 ‘예(Yes)', '아  니오(No)'로 명확하게 표기하고, 기술 요구에 관련된 항목은 이를 확인할 수 있도록 지시부호를 명시하여야 한다.

4.1.2 제안사에 따라 본 장비 설치 시 규격서에서 명시되지 않은 장비 및 물량 또는기술 등이 있을 때에는 제안사가 물량 또는 기술을 제시할 수 있으나, 별도 금액산정은 인정하지 않는다.

4.1.3 본 규격서에 대하여 입찰서 본문은 간단명료한 표현으로 제안사의 제안 내용을 표시할 수 있어야 하며, 세부적인 사항은 별첨이나 첨부자료를 이용하여 자세히 기술하여야 한다.

4.1.4 제안사는 입찰서 작성 시 특별한 경우를 제외하고는 다음 기술된 목차대로 작성하여야 한다. 다만, 입찰서 목차대로 제안사의 특성을 적절히 표현하기에 미흡할 경우, 기본적인 목차나 순서를 유지하면서 필요한 목차나 내용을 추가하여 입찰서를 작성할 수 있다.

4.1.5 입찰제안서는 제출용 원본 1부(원본은 원본이라고 표지에 표시)와 사본 3부를입찰시 제출하여야 하며, 원본과 사본의 내용이 일치하지 않을 시 원본으로 평가함을 원칙으로 한다.

4.1.6 제안된 내용의 검토를 위하여 기상청의 요구 시 제안사는 추가자료를 제출하여야 하며, 필요시에는 기상청이 지정한 장소에서 제안 설명을 할 수 도 있다.(단, 설명이 필요시 일정은 제안사별로 별도 통보)

4.1.7 입찰자는 동등이상의 장비(ASOS, 도서산악용AWS, 이동식AWS)를 공공기관   또는 국가기관에 (납품, 설치, 제작 등)한 실적을 갖춘 자로서, 해당기관에서  발급한 실적증명서를 입찰제안서에 첨부하여 제출하여야 한다.

4.2 입찰제안서 구성 및 세부 작성요령

4.2.1 입찰제안서 구성

Ⅰ. 제안사 소개

1. 회사 소개

2. 회사 연혁

3. 회사 현황 및 매출액 추이

4. 조직도 및 인원 현황

5. 주요 사업 영역

6. 해외기술 제휴 현황

7. 장비 국산화 현황

8. 지역별 A/S 운영 현황

Ⅱ. 장비 납품 실적 사례

1. 장비 납품 실적 사례

Ⅲ. 제안 장비 배경

1. 제안 목적과 범위

2. 기존 장비 구성 및 검토

Ⅳ. 제안 장비

1. 제안 장비 개요

2. 제안 장비 구성도

(가) 전체 구성도

(나) 상세 구성도

(다) 세부 구성

○  데이터로거의 구성 적정성

Ⅴ. 기대 효과

Ⅵ. 향후 자동기상관측장비 발전 방향

Ⅶ. 일반 사항

Ⅷ. 구성 장비 설명서.

4.2.2 입찰제안서 세부 작성요령

I. 제안사 소개

1. 회사 소개

○ 제안사 소개 기술

2. 회사 연혁

○ 제안사의 주요연혁을 기술(연도별 및 본 사업과 관련된 자동기상관측장  비 부분의 연혁 작성)

3. 회사 현황 및 매출액 추이

○ 현재의 사업 현황 기술

○ 제안사의 자본금 등 기술

4. 조직 및 인원현황

○ 제안사의 자본금 및 대표이사 명

○ 제안사의 조직도 및 인원현황 제시

5. 주요사업영역

○ 제안사의 주요사업내용, 중점 사업부문을 설명

○ 각 사업부문의 사업실적, 연구실적 등을 주로 정부, 공공기관을 중심으                로 기술

6. 해외기술 제휴 현황

○ 관련분야 보유기술 및 사업실적

○ 해외 관련업계와의 기술제휴 및 협조관계

○ 관련 전문 인력 보유현황 및 향후계획

7. 자동기상관측장비 국산화 현황

○ 제안사의 자동기상관측장비 및 기술 국산화 현황

○ 제안사의 A/S 운영 현황

Ⅱ. 자동기상관측장비 납품 실적 및 구축 사례

1. 자동기상관측장비 납품 실적

○ 제안하는 장비는 정부기관 및 공공기관을 중심으로 납품한 사례가 있어  야 하며, 이에 대한 증빙자료를 제출하여야 한다.

Ⅲ. 제안 장비 배경

1. 제안 목적과 범위

○ 현재 농업기상자동관측장비 기술의 변화추이와 앞으로의 변화에 따른   요인을 분석하고 기상청의 자동기상관측장비가 개선되어야 할 사항을   요약설명

2. 기존 농업기상자동관측장비 구성 및 검토

○ 기존 농업기상자동관측장비의 구성환경을 도식하고 구성환경을 업무 환  경에 기반한 검토사항을 설명

Ⅳ. 제안 농업기상자동관측장비

○ 현재 운영중인 국지수집장치와 본 규격서에 명시된 장비가 연동되어 운  영될 수 있도록, 전체 구성도, 상세 구성도, 세부 구성도 등으로 나누어  방안 작성

○ 제안하고자 하는 농업기상자동관측장비에 적용되는 기술의 설명 및 구  성도와 케이블 구성방안을 제시

V.  농업기상자동관측장비 설치 후 기대효과

○ 기상청 및 기타 연계 기관에 산재된 각종 자동기상관측장비의 효율적인  활용 내용 및 개선내용 기술

Ⅵ. 향후 농업기상자동관측장비 발전 방향

○ 기상환경의 변화에 따른 기상청이 운용하고 있는 농업기상자동관측장비  의 발전방향을 제시

Ⅶ.  일반 사항

○ 교육 지원 계획에 대한 내용 기술

○ 하자보증기간 동안의 유지 보수 지원 방안에 대한 내용을 기술(기술자   기술자격 보유 현황 첨부)

Ⅷ.  구성 장비 설명서

○ 제조사 및 공급사 증명원 첨부

○ 장비의 기능, 주요장점, 외산인 경우의 제조사 등의 제안장비의 특징 및  개관을 기술

○ 제안 장비사양의 H/W, S/W 부문을 명시

○ 장비구성요소별 기능 및 세부내용 설명

○ 제안장비의 카다로그 등

4.3 입찰제안서 평가기준

4.3.1 입찰제안서의 평가는 기상청이 첨부와 같이 제시한 평가기준과 방법으로 실시  한다.

4.3.2 입찰제안서 평가결과 평가점수가 100점 만점에 85점 이상인 업체 중에서 기  술 적격업체를 선정하며, 평가결과와 점수는 공개하지 않음을 원칙으로 한다.

5. 기타사항

5.1 납품 및 설치 기한

5.1.1 계약상대자는 계약을 체결 한 날로부터 120일 이내에 기상청이 지정한 장소【별첨 2】에 완전한 형태로 설치 및 납품하여야 한다.

5.1.2 계약상대자는 본 물품의 검사가 완료될 때까지 안전대책을 수립하여야 하며 안전사고 발생에 따른 민사, 형사상의 책임을 져야한다.

5.1.3 현장설치와 시험운영은 계약상대자 또는 제작사의 기술진에 의해 전적으로 이루어져야 한다.

5.1.4 계약상대자는 당해 계약의 이행에 필요한(육상운송비, 시설공사비, 설치비 등)일체의 비용을 부담하여야 한다.

5.1.5 계약상대자는 시설공사 부분에 대하여 사전에 현장상황을 파악한 후 기상청 담당공무원과 협의하여 시설공사를 하여야 한다.

5.1.6 계약상대자는 본 계약의 이행을 위한 제작, 검정, 운송, 설치, 검사 등 구체적인 사업이행계획서를 계약 후 10일 이내에 제출하고, 기상청이 요구 시 정기적으로 사업진행 세부내용을 제출한다.

5.1.7 계약상대자는 설치기관 감독관의 입회하에 설치(지선, 콘크리트기초, 접지 설비 등)하고 설치과정에 대한 증거(사진)를 제출한다.

5.2 매뉴얼

5.2.1 계약상대자는 본 구매물품의 운용, 개발, 유지보수에 필요한(운영매뉴얼, 사용자 매뉴얼, reference, 국문 매뉴얼 등)과 관련 자료를 PDF 형식의 CD와 책자로 각 3부를 제출하여야 한다.

5.2.2 매뉴얼에는 공급되는 모든 장비에 대한 재원과 작동, 조작, 보수에 필요한 세부적 내용 및 회로도면(결선도 포함)으로 구성되어야 한다. 특히 각 파라미터  산출에 대한 세부설명을 포함하고 전체 회로도면은 별도로 제출한다.

5.2.3 매뉴얼의 각 페이지마다 번호를 기록하고, 편철부분에 글씨 등이 접히지 않도 록 글씨의 경우 상․하 간격 1.5㎝, 우측면 0.5㎝, 회로도의 경우 상하 우측면 각각 0.5㎝ 이내에 위치하도록 한다.

5.3 검사

5.3.1 계약상대자는 모든 계약이행을 완료한 후 서면으로 검사 및 검수 요청서를 제출하여야 한다. 기상청은 검사요청서를 접수한 날부터 14일 이내에 검사 및 검수(이하 검사라 한다)를 완료한다. 단, 검사요청서에는 주요설치과정을 촬영한 현장사진, 국가검정기관에서 발급한 측기의 검정증명서 및 연속적인 7일간의 장비 운영 결과 등이 포함되어야 한다.

5.3.2 계약상대자는 국가검정기관(기상청)에서 수행한 기상측기검정서, 자체 시험성적서를 제출해야 하며, 검정을 할 수 없는 경우는 기상청과 협의하여 제작회사의 시험 성적서를 납품 시 제출하여야 한다.

5.3.3 검사는 기상청이 정한 검사계획에 따라 실시하며, 검사 시에는 계약상대자가  입회하여야 하고 이에 소요되는 비용을 부담하여야 한다.

5.4 제작사교육

5.4.1 계약상대자는 기상청 직원 6인(본청 2인, 지방청 4인)에 대하여 5일간 제작사교육을 계약 체결 후, 검수 전 반드시 실시하고, 교육용 교재는 교육명단이 통보되는 곳으로 직접 송부하여야 하며 이에 소요되는 숙박비․일비․식비 등 일체의 비용은 공무원 여비규정을 적용하여 계약상대자가 지급한다.

5.4.2 제작사 교육시기와 여비지급방법 등 교육에 필요한 세부사항은 기상청 담당공무원과 협의하여 결정한다.

5.5 하자이행보증

5.5.1 하자보증기간은 검사를 완료한 날로부터 1년으로 한다.

5.5.2 하자보증기간중의 A/S는 On-call base 방법으로 실시하여야 한다.

5.5.3 계약상대자는 하자보증기간 동안 하자이행에 필요한 보증금(계약금액의 5% 이상)  을 검사완료일 이전까지 현금 또는 은행지급보증서 등으로 납부하여야 한다.

5.6 대금지불

5.6.1 검사완료 후에 일괄하여 지불한다.

5.7 규격서에 명기하지 않은 사항 또는 불명확한 사항에 대하여는 기상청 의견이 우선한다.

【별첨1】

농업용 AWS 자료처리 기준 및 자료구조

1. 개요

가. 관측자료	60 바이트

- 1분 자료	52 바이트(실자료 부분)

- 10분 자료(정시자료에 해당)	52 바이트(실자료 부분)

나. 전압자료, ROM 버전, 데이터로거상태자료	26 바이트

다. 데이터로거감시자료	18 바이트

2. 관측자료

가. 전체구조 : 60 BYTE

A(2)	B(2)	C(52)	D(2)	E(2)

구분	내용	바이트수	내 용 설 명
A	헤더	2	'FFFF'(HEX)
B	지점번호	2	AWS 지점번호 : 사용비트 → 14번 ~ 0번 비트 유효범위 → 1 ~ 32767 자료형태 → 이진 코드
C	관측자료	52	기상관측자료 및 상태자료
D	체크섬	2	상위(1바이트) : 초기값을 ‘0’으로 하여 B, C항을 XOR한 값 하위(1바이트) : B, C항을 더한 값의 하위 8비트
E	끝	2	'FFFE'(HEX)
※체크섬 1. XOR: 상위(1바이트) 0 XOR 상위바이트(B항) XOR 하위바이트(B항) XOR 상위바이트(C항) XOR 하위바이트(C항) XOR … 상위바이트(C항) XOR 하위바이트(마지막 C항) ⇒ 체크섬(상위 1바이트, XOR) 2. SUM: 하위(1바이트) 상위바이트(B항) SUM 하위바이트(B항) SUM 상위바이트(C항) SUM 하위바이트(C항) SUM … 상위바이트(C항) SUM 하위바이트(마지막 C항) ⇒ 체크섬(하위 1바이트, SUM) 3. 지점번호는 현재 할당되지 않은 임의의 3~4자리 수를 넣어도 LAU에서 인식함.

나. 1분 자료

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

기 존(방재형)		변 경(농관용)
순서	기존 내용	Byte	변경내용	단위	Field명	길이
A	날짜	2	날짜	년, 월, 일	yyyymmdd	NUMBER(8)
B	시간	2	시간	시, 분, 초	hhmmss	NUMBER(6)
C	풍향1	2	풍속(1.5m)	0.1m/s	WS15	NUMBER(5)
D	풍속1	2	풍속(4.0m)	0.1m/s	WS40	NUMBER(5)
E	풍향3	2	기온(0.5m)	0.1℃	TA05	NUMBER(5)
F	풍속3	2	기온(1.5m)	0.1℃	TA15	NUMBER(5)
G	최대풍향	2	기온(4.0m)	0.1℃	TA40	NUMBER(5)
H	최대풍속	2	습도(0.5m)	0.1%	HM05	NUMBER(5)
I	기온	2	습도(1.5m)	0.1%	HM15	NUMBER(5)
J	최저기온	2	습도(4.0m)	0.1%	HM40	NUMBER(5)
K	최고기온	2	지면온도(0cm)	0.1℃	TS-00	NUMBER(5)
L	강수유무	2	지중온도(5cm)	0.1℃	TE_05	NUMBER(5)
M	강수1	2	지중온도(10cm)	0.1℃	TE_01	NUMBER(5)
N	강수2	2	지중온도(20cm)	0.1℃	TE_02	NUMBER(5)
O	일강수량	2	지중온도(30cm)	0.1℃	TE_03	NUMBER(5)
P	시간강수량	2	순복사	0.01MJ/㎡	NR	NUMBER(5)
Q	습도	2	전천복사	0.01MJ/㎡	NR-01	NUMBER(5)
R	최저습도	2	반사복사	0.01MJ/㎡	NR-02	NUMBER(5)
S	최고습도	2	토양수분(10cm)	0.1％	UW_01	NUMBER(5)
T	기압	2	토양수분(20cm)	0.1％	UW_02	NUMBER(5)
U	최저기압	2	토양수분(30cm)	0.1％	UW_03	NUMBER(5)
V	최고기압	2	토양수분(50cm)	0.1％	UW_05	NUMBER(5)
W	예비1	2	조도	0.1Lux	LUX	NUMBER(5)
X	예비2	2	예비1
Y	전압상태	2	전압상태
Z	센서상태	2	센서상태

다. 10분 자료

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

기 존(방재형)		변 경(농업용)
순서	기존 내용	Byte	변경내용	단위	Field명	길이
A	날짜	2	날짜	년, 월, 일	yyyymmdd	NUMBER(8)
B	시간	2	시간	시, 분, 초	hhmmss	NUMBER(6)
C	풍향1	2	풍속(1.5m)	0.1m/s	WS15	NUMBER(5)
D	풍속1	2	풍속(4.0m)	0.1m/s	WS40	NUMBER(5)
E	풍향3	2	기온(0.5m)	0.1℃	TA05	NUMBER(5)
F	풍속3	2	기온(1.5m)	0.1℃	TA15	NUMBER(5)
G	최대풍향	2	기온(4.0m)	0.1℃	TA40	NUMBER(5)
H	최대풍속	2	습도(0.5m)	0.1%	HM05	NUMBER(5)
I	기온	2	습도(1.5m)	0.1%	HM15	NUMBER(5)
J	최저기온	2	습도(4.0m)	0.1%	HM40	NUMBER(5)
K	최고기온	2	지면온도(0cm)	0.1℃	TS-00	NUMBER(5)
L	강수유무	2	지중온도(5cm)	0.1℃	TE_05	NUMBER(5)
M	강수1	2	지중온도(10cm)	0.1℃	TE_01	NUMBER(5)
N	강수2	2	지중온도(20cm)	0.1℃	TE_02	NUMBER(5)
O	일강수량	2	지중온도(30cm)	0.1℃	TE_03	NUMBER(5)
P	시간강수량	2	순복사	0.01MJ/㎡	NR	NUMBER(5)
Q	습도	2	전천복사	0.01MJ/㎡	NR-01	NUMBER(5)
R	최저습도	2	반사복사	0.01MJ/㎡	NR-02	NUMBER(5)
S	최고습도	2	토양수분(10cm)	0.1％	UW_01	NUMBER(5)
T	기압	2	토양수분(20cm)	0.1％	UW_02	NUMBER(5)
U	최저기압	2	토양수분(30cm)	0.1％	UW_03	NUMBER(5)
V	최고기압	2	토양수분(50cm)	0.1％	UW_05	NUMBER(5)
W	예비1	2	조도	0.1Lux	LUX	NUMBER(5)
X	예비2	2	예비1
Y	전압상태	2	전압상태
Z	센서상태	2	센서상태

라. 데이터로거 명령어 구조(18바이트)

A(2)	B(2)	C(3)	D(2)	E(2)	F(3)	G(2)	H(2)

구분	내용	바이트수	내 용 설 명
A	헤드	2	'FFFF'(HEX)
B	날짜	2	1) 년 : 사용비트 → 15번 ~ 9번 비트 표현범위 → 0 ~ 127(이진 코드) 유효범위 → 0 ~ 99 2) 월 : 사용비트 → 8 ~ 5번 비트 표현범위 → 0 ~ 15(이진 코드) 유효범위 → 1 ～ 12 3) 일 : 사용비트 → 4 ~ 0번 비트 표현범위 → 0 ~ 31(이진 코드) 유효범위 → 1 ~ 31
C	시간	3	1) 시 : 사용비트 → 20 ~ 16번 비트 표현범위 → 0 ~ 31(이진 코드) 유효범위 → 0 ~ 23 2) 분 : 사용비트 → 13 ~ 8 번 비트 표현범위 → 0 ~ 63(이진 코드) 유효범위 → 0 ~ 59 3) 초 : 사용비트 → 5 ~ 0 번 비트 표현범위 → 0 ~ 63(이진 코드) 유효범위 → 0 ~ 59
D	지점번호	2	지점번호 사용비트 → 14 ~ 0 번 비트 유효범위 → 1 ~ 32767 자료형태 → 이진 코드
E	비밀번호	2	비밀번호 사용비트 → 15 ~ 0 번 비트 유효범위 → 1 ~ 65535 자료형태 → 이진 코드 데이터로거 ID 변경될 ID
F	명령어	3
G	체크섬	2	상위(1바이트) : 초기값을 ‘0’으로 하여 B, C, D, E, F항을 XOR한 값 하위(1바이트) : B, C, D, E, F항을 더한 값의 하위 8비트
H	끝	2	'FFFE'(HEX)

마. 데이터로거 명령어 구분

명령어 구분	형태	내용 설명
자료요구명령	AI?	순간자료
	AB?	1분자료
	AM?	10분자료
	AH?	1시간자료
	AJ? ?= 0,1,2,3,4,5,6(binary)	1일간자료(1시간 관측자료) 0,1,2,3,4,5,6일전
	AY? ?= 0,1,2,3,4,5,6(binary)	1일간자료(10분 관측자료) 0,1,2,3,4,5,6일전
제어명령	AV?	AWS ROM 프로그램 버전 요구
	AS?	로거상태자료 요구
	AP?	전압상세자료 요구
	AL?	로거감시자료 요구
다운로드	AR?	로거 리셋
	AD?	지점번호 설정 (ID자리에 OLD ID, 패스워드 자리에 변경될 ID)
	AT?	날짜, 시간 세팅
	AW?	패스워드 세팅
예)1. AI? : ?포함 3바이트 2. AJ3 : 현재부터 3일전까지의 1시간 자료를 전송

【별첨2】

농업기상자동관측장비 설치 지점

청 별	관서명	주 소	통신	전원	측기탑	비 고
강원(청)	춘천(기)	강원도 춘천시 우두동 406-1번지	전용	220V	1단
계	1소

【별첨3】

입찰(제안)서 평가기준

구 분	세부평가항목	배점 한도	비 고
o입찰(제안)서 내용의 충실도 (10점)	o 입찰서 작성형식의 준수(遵守)정도	5
	o 입찰서 내용의 명확도	5
o 제안장비의 시연 (20점)	o 제안장비의 연동성 - 기상청 국지수집장치를 거쳐 자료표출	20	제안장비와 기상청국지수집장치의 연동시연 평가
o기술사항(규격) 의 적합성 (50점)	o 기술규격사항의 적합성 및 명확성 -시스템 구성 : 전체 구성, 상세 구성, 세부 구성 적정성 o 기능․성능요구의 충족도 -제안장비 규격 사항 : 부품 규격, 제조회사 명시 및 확인자료(카달로그 등) o 운용요구의 충족도 -데이터로거의 구성 적정성 -신규 장비의 기초설계 적정성 -접지설비에 대한 적정성 o 국내․국제기술 표준의 준수도 -기상측기검정규정 준수 o 규격서 각 항에 대한 확인 및 기술검증 자료	50	객관성을 입증할 수 있는 관련증빙자료 및 설명자료 등을 근거로 평가함.
o 첨부자료의 만족도 (10점)	o 입찰(제안)사항을 증빙 또는 설명할 수 있는 각종 자료의 만족도(카달로그, 도면, 시험성적서, 검사성적서, 검정증명서, 제조자증명원 등 사실 확인을 위한 보충자료의 제출여부)	5
	o 납품실적증명서 첨부여부	5
o 기술지원능력 (10점)	o 자체기술인력 보유실태(수행조직, 업무분장, 인력투입계획, 인력별 이력사항 등)	2	기술을 증명할 수 있는 자료 및 A/S 지원 계획 등
	o 동등 또는 유사기술 지원실적 - ASOS, 자동기상관측장비 등	3
	o A/S망 구축실태(서울, 도별, 대도시 등)	3
	o 기술지원 및 교육훈련 계획의 충실도	2
합 계		100점

【별첨 4】대지고유저항률에 따른 접지저항 권고치(서지 방전봉 설치 시)

대지저항률(Ωm)	권고저항치(Ω)	대지저항률(Ωm)	권고 저항치(Ω)
200 이하	10	650 ~ 800	50
200 ~ 250	15	800 ~ 1000	60
250 ~ 300	20	1000 ~ 1500	80
300 ~ 400	25	1500 ~ 2000	100
400 · 500	30	2000 ~ 2500	120
500 ~ 650	40	2500 이상	150

【별첨 5】용융(융착) 접속

【별첨 6】인하도선용 특수차폐케이블

【별첨 7】인하도선의 설치

【별첨 8】접지극 매설표

장비접지 매설지점

장  비  명 : 자동기상관측장비

대지고유저항율 :           (Ωm)

접지저항값 :               (Ω)

접지측정일 : 200  년   월   일

설 치 기 관 : 기상청

피뢰접지 매설지점

장  비  명 : 자동기상관측장비

대지고유저항율 :          (Ωm)

접지저항값 :               (Ω)

접지측정일 : 200  년   월   일

설 치 기 관 : 기 상 청

【별첨 9】접지함 설계도

접지함 내부 단자대

【별첨10】배터리함 설계도