(계약자 결정과정)

가. 규격서 인터넷 게재기간 : 2006. 8. 22(화) - 2006. 8. 28.(월)

나. 견적서 제출기한 : 2006. 8. 28. 18:00(fax:02-835-3942)

다. 규격에 관한 문의 : 측기관리과 류수호(전화 02-2181-0723)

라. 견적(계약)에 관한 문의 : 총무과 황정철(전화 02-2181-0244)

마. 견적서 제출 : 총무과 황정철(전화 02-835-3942)

바. 계약자 결정 : 최저가격 및 차순위 최저가격으로 견적서를 제출한

2개업체를 대상으로 계약부서(총무과)에서 수의시담(경쟁)을 시행하며, 기상청에서 작성한 예정가격 이하로서 2개업체중 낮은 견적가격으로 견적서를 제출한 자를 계약상대자로 결정하고 1개사만 수의시담에 임할 경우에는 1개사와 수의시담하며 시담시 예정가격 이하로 견적서를 제출할 시에 계약함.

단, 1개업체만 견적서 제출기한까지 견적서를 제출한 경우에는 수의시담시 예정가격 이하금액으로 견적서를 제출할 시에 계약함

(시담시 견적서는 4회까지 제출이 가능하며, 예정가격 이하자가 없을 시에는 추후 다시 인터넷에 게재하여 계약을 이행함)

구 매 규 격 서

정부물품 분류번호	품명 / 규격	단위	수량
	온도교정용 브리지	대	1

1. 개요

1.1 본 규격서는 기상청의 국가교정기관 온도분야 업무를 수행하기 위한 온도 교정에 필요한 브리지를 구매하는데 최소한의 규격사항을 정한 것이다.

2. 일반사항

2.1 본 온도교정용 브리지는 기상청 국가 공인 교정기관의 온도분야에서 교정을 주 목적으로 한다.

2.2 본 장비의 기본적 성능은 국가교정기관의 다음 조건을 충족하여야 한다.

2.2.1 온도분야 KOLAS 인정 설비이어야 한다.

2.2.2 정밀 측정 조절 설비이어야 한다.

3. 구성내역

3.1 온도교정용 브리지

4. 기술사항

4.1 온도교정용 브리지 제원

4.1.1 정확도(Accuracy) : ± 0.1 mK[표준저항 vs 표준기 저항비(ratio)]

4.1.2 분해능(Resolution) : 0.1 mK(25 Ω SPRT and 100 Ω PRT)

4.1.3 선형성(Linearity) :  ± 1(ratio) 미만

4.1.4 측정시간(Measurement time) : 10초 이하

4.1.5 온도 값 환산 저항 종류 : 1000 Ω, 100 Ω, 25 Ω, 10 Ω, 1Ω or 0.25 Ω

4.1.6 외부 참조 저항 범위 : 1 Ω ～ 1000 Ω  AC / DC 저항

4.1.7 외부표준저항 : 25 Ω(RR25) 포함

4.1.8 시험용 저항 2개 포함

4.1.9 온도 AC 브리지

5. 기타사항

5.1 납품

5.1.1 납품기한은 계약 후 20일 이내로 한다(설치기간 포함)

5.1.2 제작설치 및 시험운영은 계약상대자 또는 제작사 기술진에 의해 전적으로 이루어져야 하며, 당해 계약이행에 필요한 일체의 비용을 부담하여야 한다.

5.1.3 계약상대자는 본 장비의 검사가 완료될 때까지 안전대책을 수립하여야 하며, 검사가 완료되어 기상청이 지정한 장소에서 인수 시까지 안전사고 발생에 따른 민․형사상의 모든 책임을 져야 한다.

5.2 매뉴얼 제출

5.2.1 계약상대자는 납품 장비 및 부대장치에 대하여 향후 장비 운영, 개발, 유지 보수에 필요한(사용자 매뉴얼, 부대장치 관련 매뉴얼 등) 매뉴얼을 제공하여야 한다.

5.3 검사

5.3.1 계약상대자는 모든 계약이행을 완료한 후 서면으로 검사 및 검수요청서를 제 출하여야 한다. 기상청은 검사요청서를 접수한 날로부터 14일 이내에 검사 및 검수를 완료한다.

5.3.2 검사는 기상청이 정한 검사계획에 따라 실시하며, 검사 시에는 계약상대자가 입회하여야 하고, 이에 소요되는 비용을 부담하여야 한다.

5.4 하자이행보증

5.5.1 하자보증기간은 검사를 완료한 날로부터 1년으로 한다.

5.5.2 하자보증기간중의 인위적인 사고를 제외한 장비고장 및 장애에 대하여 계약 상대자는 즉시 무상으로 교체 또는 수리, 보완하여야 한다.

5.5.3 계약상대자는 하자보증기간 동안 하자이행에 필요한 보증서를 검사완료일 이전까지 제출하여야 한다.

5.5 대금지불

5.6.1 대금지불은 검사완료 후 일괄 지불한다.

5.6 규격서에 명시하지 않은 불명확한 사항에 대하여는 기상청 의견이 우선한다.