(계약자 결정과정)

1. 규격서 인터넷 게재기간 : 2007. 4. 6(금) - 2007. 4. 12.(목)

2. 견적서 제출기한 : 2007. 4. 12(목) 18:00(전화 02-835-3942)

3. 규격에 관한 문의 : 기후정책과  이정미(전화 02-2181-0460)

4. 견적(계약)에 관한 문의 : 총무과 황정철(전화 02-2181-0243)

5. 견적서 제출 : 총무과 황정철(전화 02-835-3942)

6. 계약자 결정 : 최저가격 및 차순위 최저가격으로 견적서를 제출한 2개업체를 대상으로 계약부서(총무과)에서 수의시담(경쟁)을 시행하며, 기상청에서 작성한 예정가격 이하로서 2개업체중 낮은 견적가격으로 견적서를 제출한 자를 계약상대자로 결정한다.

단, 1개업체만 견적서를 제출한 경우에는 수의시담시 예정가격 이하금액으로 견적서를 제출할 시에 계약함

(시담시 견적서는 4회까지 제출이 가능하며, 예정가격 이하자가 없을 시에는 추후 다시 인터넷에 게재하여 계약을 이행함)

구 매 규 격 서

정부물품 분류번호	품목번호	품명/규격	단위	수량
6660-039	1	자외선측정기 (UVA meter)	조	1

1. 일반사항

1.1 개요

본 규격서는 지구대기감시사업 수행의 일환으로 오존 및 오존층 변화에 따른 자외선 강도 변화, 인체의 영향 등을 파악하기 위하여 자외선(UV-A)측정기를 구매․설치하는데 필요한 최소 규격 사항을 정한 것이다.

1.2 일반기술사항

1.2.1 UVA meter는 대기  중 자외선 A영역(320~400㎚)의 자외선 량을 측정할 수 있어야 한다.

1.2.2 데이터시스템과는 별도로 본체에 데이터로거가 내장되어 있어야 한다.

1.2.3 정전 시 또는 갑작스런 전원공급의 중단 시 자료의 손실이 없어야 한다.

1.2.4 자료를 수집, 관리, 표출을 위한 시스템의 S/W는 Windows XP의 환경에서 운영되어야 한다.

2. 구성내용

2.1 자외선측정기(UVA meter)․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 1조

2.1.1 데이터로거․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 1대

2.1.2 측정부․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 1대

2.1.3 자료처리부 및 소프트웨어․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 2조(안면도, 강릉)

2.1.4 Standard Cable, 30m long․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 1개(안면도,)

2.1.5 Standard Cable, 60m long․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 1개(목포)

2.1.6 Standard Cable, 90m long․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 1개(강릉)

3. 기술사항

3.1 데이터로거

3.1.1 출력: 디지털(UV신호, 센서온도)

3.1.2 측정주기: 1분～1시간

3.1.3 내장메모리: 30분 자료의 3개월 이상 저장 가능

3.1.4 정전 시 데이터 보전 가능

3.1.5 자동온도보정이 가능

3.1.6 통신: RS232시리얼포트가 장착된 모뎀과 컴퓨터에 호환이 가능

3.1.7 통신속도: 9,600bps 이상

3.1.8 전원: 90～250VAC, 50～60Hz 또는 12VDC, 최대 30W

3.1.9 설치장소 온도범위 : 0~+50℃

3.1.10 작동환경: 실내

3.2 측정부

3.2.1 측정파장범위: 320~400㎚

3.2.2 측정범위: 0~10Med/HR이상

3.2.3 해상도: 0.01MED/HR 미만

3.2.4 작동온도:  -40~50℃

3.2.5 온도센서 측정범위: 0~50℃

3.2.6 정확도: 5%이내/daily total

3.2.7 온도오차: 1%미만(주기적으로 25℃로 안정된 센서 온도)

3.2.8 RAF: 1미만(천정각 30°, 0.27㎝ 오존층으로 계산된 방사증폭계수)

3.3 자료처리부 및 소프트웨어

3.3.1 CPU : Pentium Ⅳ, 3GHz

3.3.2 Display : 19인치 LCD 모니터

3.3.3 Memory : 1GB RAM

3.3.4 HDD : 200GB(Serial-ATA)

3.3.5 CD driver : DVD-Dual

3.3.6 Speaker 2개

3.3.7 운영체제는 Windows XP 환경이어야 한다.

4. 기타사항

4.1 납품조건

4.1.1 계약자는 계약을 체결한 날로부터 90일 이내로 기상청에서 지정한 장소에 본 물품을 완전한 형태로 설치 또는 납품하여야 한다.

4.2 설치(납품)조건

4.2.1 계약상대자는 시스템 납품 시 계약상대자와 기상청간에 품목 및 수량을 확인하고 납품명세서에 서명 날인하여 양측 모두 보관한다.

4.2.2 계약상대자는 본 물품의 검사가 완료될 때까지 안전대책을 수립하여야 하며 안전사고 발생에 따른 민사, 형사상의 책임을 져야한다.

4.2.3 계약상대자는 구매물품의 현장설치, 시험운영 등 모든 작업을 계약상대자의 전문기술진에 의해 전적으로 이루어져야 한다.

4.2.4 계약상대자는 통관 후 당해 계약의 이행에 필요한 운송비, 설치비 등 일체의 비용을 부담하여야 한다.

4.2.5 계약상대자는 본 시스템 설치 시 기상업무에 지장이 없도록 작업에 임하고 기상청 기물 파손 시에는 즉시 원상복구 하여야 한다.

4.2.6 계약상대자의 직원은 본 계약업무 수행 중 지득한 사실에 대하여 보안을 유지해야 한다.

4.3 매뉴얼

4.3.1 계약상대자는 자외선측정기의 국․영문 매뉴얼(운용, 사용자, 설치관련, 기술매뉴얼 등)과 관련 자료를 CD 2장과 책자 2부로 제출하여야한다.

4.4 하자이행보증

4.4.1 하자보증기간은 검사를 완료한 날로부터 1년으로 하며, 그 기간 내에 Update되는 S/W는 무상으로 공급한다.

4.4.2 계약상대자는 하자보증기간 동안 하자이행에 필요한 보증금(계약금액의 5%)을 검사요청일 이전까지 현금 또는 은행지급보증서 등으로 납부하여야 한다.

4.5 대금지불

4.5.1 대금지불은 검사완료 후 일괄 지불한다.

4.6 규격서에 명기하지 않은 사항 또는 불명확한 사항에 대하여는 기상청의견이 우선한다.