(계약자 결정과정)

1. 제안서 인터넷 게재기간 : 2007. 6. 11(월) - 2007. 6. 15.(금)

2. 제안서 제출기한 : 2007. 6. 15.(금) 18:00

※제안참여 업체는 반드시 조달청 입찰참여업체로 등록 하여야 함.

3. 제안에 관한 문의 : 기상관측표준화과 류수호(전화 02-2181-0707)

4. 제안서 제출 : 기상관측표준화과 류수호(전화 02-2181-0707)

5. 계약에 관한 문의 : 운영지원과 황정철(전화 02-2181-0243)

6. 계약자 결정 : 제안서 평가는 기상관측표준화과에서 수행하여 제안서 내용을 만족시킬 수 있는 업체를 선정하며, 제안서 합격업체는 조달청 G2B(나라장터시스템)를 통하여 견적서를 제출하여 예정가격 88%이상 최저가를 제출한 자를 계약상대자로 결정함.(제안참여 업체는 반드시 조달청 입찰참여업체로 등록하여야 함)

단, 1개업체만 제안서 통과시에는 자체 수의계약으로 진행함.

구 매 규 격 서

정부물품 분류번호	품목번호	품목/규격	단위	수량
	1	일조검정장비	식	1

1. 일반사항

1.1 개 요

본 규격서는 일조 검정을 실내에서 수행하기 위한 일조검정장비를 구매하는데 필요한 최소한의 규격사항을 정한 것이다.

1.2 일반기술사항

1.2.1 계약상대자(이하 계약자로 표시한다)는 구매규격서에 명시된 규격사항에 대하여 기준 이상의 장비를 납품 하고 설치하여야  한다.

1.2.2 본장비는 이동시 파손이 되지 않도록 외부 케이스는 견고하고, 충격에 견딜 수 있어야 한다.

1.2.3 일조계를 기준기와 비교 측정하여 허용오차(검정공차)를 산출하는 일련의 작업에 대하여 본 장비 구성 및 성능에 맞게 측정할 수 있는 절차서를 제공하여야 한다.

2. 구성내용

2. 1 장비 및 설치내역

2.1.1 검정시스템	1 조

2.1.2 광학대	1 조

2.1.3 표준광원	1 조

2. 2 구성도

2.2.1  장비 구성도

3. 기술 사항

3.1 검정시스템

3.1.1 일반사항

3.1.1.1 KS B ISO 9847 규졍에 따른 실내교정시스템

3.1.2 System uncertainty : ± 1 % (250~2,000 nm)

3.1.3 Accuracy : ± 0.1 % 이상

3.1.4 Full scale ranges : 9.999 E-6 W to 9.999 E-2 W

3.1.5 Resolution : 0.015 % 이상

3.1.6 Detector aperture dimensions : 7.98 mm (0.5 cm2)

3.1.7 Power supply : 120/240 ± 10 % VAC (50~60 Hz)

3.1.8 Temperature range : 0 ~ 40 °C

3.1.9 19" Rack system

3.2 광학대 (Optical stage)

3.2.1 Profile table

3.2.2 Otical bread board : Aluminum, 2 m(L) x 1 m (W) 이상

3.2.3 Optical rail : 2 m 이상

3.2.4 Detector round stage : 500 mm Dia.

3.2.5 Baffles, Iris, Posts, Mounts, and Etc.

3.2.6 간이 암막

3.3 표준 광원 (Standard light source)

3.3.1 Standard lamp : CIE A type, 1 KW

3.3.2 Power supply : 1.5 KW 이상

3.3.2.1 Computer Programmable Power Supply (PC통신 기능 필수)

3.3.2.2 DC Output : 1.5 KW, 150 V, 10 A

3.3.2.3 Measurement Accuracy : 150 mV, 30 mA

3.3.2.4 Resolution :18 mV, 1.2 mA

3.3.2.5 Interface : USB

3.3.3 DMM(Digital Multimeter)

3.3.3.1 Max. 750V

3.3.3.2 DC Accuracy : 0.025%

3.3.3.3 5.5 Digit

4. 특수조건

4.1 제안서 작성시 유의사항

4.1.1 본 규격서의 규격 내용에 대하여 제안사는 각 항목마다 ‘예(Yes)', '아니오(No)'로 명확하게 표기하고, 기술 요구에 관련된 항목은 이를 확인할 수 있도록 지시부호(관련항목 번호 등)를 명시하여야 한다.

4.1.2 제안서에 따라 본 장비를 설치할 시 규격서에서 명시되지 않은 장비 및 물량 또는 기술 등이 있을 때에는 제안사가 물량 또는 기술을 제시할 수 있으나, 별도 금액산정은 인정하지 않는다.

4.1.3 본 규격서에 대하여 제안서 본문은 간단 명료한 표현으로 제안 내용을 표시하어야 하며, 세부적인 사항은 별첨이나 첨부자료를 이용하여 자세히 기술하여야 한다.

4.1.4 제안사는 제안서 작성 시 특별한 경우를 제외하고는 제안서 작성요령(“4.2 입찰제안서 구성 및 세부 작성요령”)에 기술된 목차대로 작성하여야 한다. 다만, 제안서 목차대로 제안사의 특성을 적절히 표현하기에 미흡할 경우, 기본적인 목차나 순서를 유지하면서 필요한 목차나 내용을 추가하여 제안서를 작성할 수 있다.

4.1.5 제안서는 원본 1부(원본은 원본이라고 표지에 표시)와 사본 3부 및 CD 2부를 제출하여야 하며, 원본과 사본의 내용이 일치하지 않을 시 원본으로 평가함을 원칙으로 한다.

4.1.6 제안된 내용의 검토를 위하여 기상청의 요구 시 제안사는 추가자료를 제출하여야 한다.

4.1.7 제안자는 기상청 구매규격서에 명시되어 있는 하자보증기간중의 A/S지원방법과 기술 지원인력 등에 대하여 제안서에 구체적으로 제시하여야 한다.

4.1.8 제안자는 제안서 제출시 제출 증빙자료가 미흡하여 검토가 불가능하거나 확인 곤란할 경우에는 부적합 처리 될 수 있으며, 이로 인하여 발생하는 모든 불이익에 대하여는 제안사 책임으로 한다.

4.2 제안서 구성 및 세부 작성요령

I.  제안사 소개

1. 회사 소개

◦ 제안사 소개를 기술

2. 회사 연혁

◦ 제안사의 주요연혁을 기술(연도별 및 본 사업과 관련된 측정장비 부분의  연혁 작성)

3. 회사 현황 및 매출액 추이

◦ 현재의 사업 현황 기술

◦ 제안사의 자본금 등 기술

4. 조직 및 인원현황

◦ 제안사의 자본금 및 대표 이사명

◦ 제안사의 조직도, 인원현황 및 본 사업과 관련된 유지보수 등 전문인력 보유 현황 제시

5. 주요사업영역

◦ 제안사의 주요사업내용, 중점 사업부문을 설명

◦ 각 사업부문의 사업실적, 연구실적 등을 주로 정부, 공공기관을 중심으로 기술

6. 관련 전문 인력 보유현황 및 향후계획

◦ 관련분야 보유기술 및 사업실적

◦ 해외 관련업계와의 기술제휴 및 협조관계

◦ 관련 전문 인력 보유현황 및 향후계획

Ⅱ. 일사, 일조, 복사, 광도와 관련한 교정측정시스템 H/W, S/W 납품 실적 및 구축 사례

1. 납품 실적

2. 구축 사례

◦ 교정시스템 구성도, 장비 수량 및 적용기술을 명시

Ⅲ. 제안 장비 배경

1. 제안 목적과 범위

2. 제안장비 구성 및 검토

◦ 제안장비의 구성 및 구성환경을 업무 환경에 기반한 검토사항을 설명

Ⅳ. 제안 장비

◦ 전체 구성도, 상세 구성도, 세부 구성도 등으로 나누어 작성

◦ 제안하고자 하는 일조·일사검정장비에 적용되는 기술의 설명 및 구성도를 제시

1. 제안 장비 개요

2. 제안 장비 구성도

(가) 전체 구성도

(나) 상세 구성도

V.  일반 사항

◦ 교육 지원 계획에 대한 내용 기술

◦ 하자보증기간 동안의 유지 보수 지원 방안에 대한 내용을 기술

Ⅵ.  구성 장비 설명서

◦ 제조사 및 공급사 증명원 첨부

◦ 장비의 기능, 주요장점, 외산인 경우의 제조사 등의 제안장비의 특징 및 개관을 기술

◦ 제안 장비사양의 H/W, S/W 부문을 명시

◦ 장비구성요소별 기능 및 세부내용 설명

◦ 제안장비의 카탈로그 등

4.3 증빙자료

4.3.1 제안자는 구매물품의 성능을 입증할 수 있는 각종 증빙서류를 제안서에 첨부하여 제출하여야 한다.

4.3.2 기술능력을 확인할 수 있는 자료제출 시 제안자가 아닌 제작사 또는 공급사의 기술능력 자료를 제출할 경우에는 제안사와의 기술협력 관계를 명확하게 명시하여 제출하여야 한다.

4.4 제안서 평가기준

4.4.1 제안서의 평가는 구매 및 설치 규격서에 첨부한 평가기준과 방법으로 평가한다.(별첨자료1 참조)

4.4.2 제안서 평가결과 평가점수가 100점 만점에 평균 85점 이상인 업체 중에서 적격업체를 선정한다.

5. 기타사항

5.1 납품 및 설치

5.1.1 계약상대자는 납품 시 검정시스템 디텍터와 표준램프에 대하여 성적서 또는 CRM 인정서를 첨부하여야 한다.

5.1.2 납품기한은 계약 후 90일 이내로 한다(교육, 설치기간 포함)

5.1.3 계약상대자는 본 시스템의 납품 및 설치, 운영, 교육 등 구체적인 사업공정과 납품장비의 세부목록을 포함한 사업이행계획서를 계약 후 15일 이내에 서면으로 제출하여야 한다.

5.1.4 계약상대자는 본 장비 납품 시 기상청 검사공무원과 품목, 수량 및 운영상태를을 확인하고 쌍방간 서명 날인된 납품․설치확인서를 제출하여야 한다.

5.1.5 제작설치 및 시험운영은 계약자 또는 제작사 기술진에 의해 전적으로 이루 어져야 하며, 당해 계약이행에 필요한 일체의 비용을 부담하여야 한다.

5.1.6 계약상대자는 본 장비의 검사가 완료될 때까지 안전대책을 수립하여야 하며, 검사가 완료되어 기상청이 지정한 장소에서 인수 시까지 안전사고 발생에 따른 민․형사상의 모든 책임을 져야 한다.

5.2 매뉴얼 제출

5.2.1 계약상대자는 납품 장비 및 부대장치에 대하여 향후 장비 운영, 개발, 유지 보수에 필요한(사용자 매뉴얼, 부대장치 관련 매뉴얼 등) 매뉴얼을 책자 2부, CD 1부를 제공하여야 한다

5.3 교육훈련

5.3.1 계약상대자는 기상청 직원 2인에 대하여 1일 이상 납품장비에 대한 운영교육을 실시하고, 교육시기 및 장소 등 교육에 필요한 세부사항은 기상청 검사공무원과 협의하여 결정하여야 한다.

5.3.2 이에 소요되는 모든 경비는 계약상대자가 부담하여야 한다.

5.4 검사 및 검수

5.4.1 계약상대자는 모든 계약이행을 완료한 후 서면 또는 G2B로 검사 및 검수요청서를 제출하여야 한다. 기상청은 검사요청서를 접수한 날로부터 14일 이내에 검사 및 검수(이하 검사라 한다)를 완료한다.

5.4.2 검사는 기상청이 정한 검사계획에 따라 실시하고, 검사 시에는 계약상대자가 입회하여야 하며, 이에 소요되는 비용을 부담하여야 한다.

5.5 하자이행보증

5.5.1 하자보증기간은 검사를 완료한 날로부터 1년으로 한다.

5.5.2 하자보증기간중의 인위적인 사고를 제외한 장비고장 및 장애에 대하여 계약 상대자는 즉시 무상으로 교체 또는 수리, 보완하여야 한다.

5.5.3 계약상대자는 하자보증기간 동안 하자이행에 필요한 보증금(계약금의 5% 이상)을 검사완료일 이전까지 현금 또는 은행지급보증서 등으로 납부하여야 한다.

5.6 대금지불

5.6.1 대금지불은 검사 및 검수 완료 후 일괄 지불한다.

5.7 본 규격서에 명기하지 않은 사항 또는 불명확한 사항에 대하여는 기상청의 의견이 우선한다.

<별표1>

제안서 평가기준

구 분	세부평가항목	배점 한도	비 고
o제안서 내용의 충실도 (10점)	o 제안서 작성형식의 준수(遵守)정도	5
	o 제안서 내용의 명확도	5
o 공고규격서와 제안서의 일치성(10점)	o 업무이해의 정확도	5	일반사항, 구성요소, 기술사항, 부(속)품, 기타요구사항 등
	o 공고규격서와 일치(一致)성	5
o기술사항(규격) 의 적합성 (50점)	o 기술규격사항의 적합성 및 명확성 -시스템 구성 : 전체 및 상세 구성의 적정성	10	객관성을 입증할 수 있는 관련증빙자료 및 설명자료 등을 근거로 평가함.
	o 기능․성능요구의 충족도 -제안장비 규격 사항 : 부품 규격, 제조회사 명시 및 확인자료(카다로그 등)	15
	o 운용요구의 충족도 - 운영기술 보유 및 조정 가능 여부	15
	o 이행방법 및 절차의 타당성	5
	o 규격서 각 항에 대한 확인 및 기술 검증 자료	5
o 첨부자료의 만족도 및 기술지원능력 (30점)	o 본 규격서에서 제시한 규격에 근거하여 입찰(제안)사항을 증빙 또는 설명할 수 있는 각종 자료의 만족도(카타로그, 도면 등)	10
	o 제조자증명원, 실적증명서, 자격증 사본 등 사실확인을 위한 보충자료의 제출여부	5
	o 자체기술인력 보유실태(수행조직, 업무분장, 인력투입계획, 인력별 이력사항 등)	5	기술을 증명할 수 있는 자료 및 교육 지원 계획 등
	o 동등 또는 유사기술 지원실적	5
	o 교육훈련 계획의 충실도	5
합 계		100점