2022년도 기상관측장비 구매계획 목록

※ 본 구매계획은 기상청 및 한국기상산업기술원에서 2022년도에 도입할 기상관측장비 구매계획으로 최종 규격은 조달청 나라장터에 공개 될 예정입니다. 발주시기, 설치장소, 주요규격(안) 등은 수요기관의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 장비 구매 발주시 입찰에 관심있는 기상사업자께서는 구매계획(안)을 참고하여 사전 준비하여 주시고, 구매 주요규격(안)에 대하여 의견이 있는 사업자께서는 정보요청서[별첨]를 참고하여 공개정보를 작성 후 기상청 계측표준협력과로 제출하여 주시기 바랍니다.

(담당자/연락처/전자우편 : 계측표준협력과 강우성 주무관 / 02-2181-0717 / ingom911@korea.kr)

번호

장비명

(외자는 영문포함)

수량

용도/설치장소

예산

(백만원)

자금구분

계약방법

발주∼완료

(사업기간)

구매 주요규격(안)

수요기관

(담당자, 연락처)

1

레윈존데

(자동/고층현업, 해양기지/소모품)

신규 7,010

고층기상관측/

백령도, 흑산도, 제주도, 포항, 강릉, 창원, 덕적도

2,313

내자

협상계약

(1차)

’21년 11월

4월

(90일)

(2차)

6월

11월

(90일)

⦁센서별 규격: 고층기상관측장비의 표준규격 고시 이상

관측센서	주요 규격
기 압	측정범위 : 1050㍱ ∼ 5㍱ 분 해 능 : 0.1㍱ 이하 불 확 도 : 지상 ∼ 16㎞ : 1 ㍱ 16㎞ 초과 : 0.6 ㍱
기 온	측정범위 : 50℃ ∼ -90℃ 분 해 능 : 0.1℃ 이하 불 확 도 : 지상 ∼ 16 ㎞ : 0.4 ℃ 16 ㎞ 이상 : 0.8 ℃
습 도	측정범위 : 상대습도 100% ∼ 1% 분 해 능 : 1% 이하 불 확 도 : 지상 ∼ 12 ㎞ : 상대습도 6 % 12 ㎞ ∼ 17 ㎞ : 상대습도 10 %

⦁WMO 비교관측 결과 3이상의 결과치 제품

⦁무선송수신장치: 출력 250 mW 이하, 최대송신거리 200 km 이상

⦁라디오존데의 전원: 240분 이상 전원 공급이 가능

⦁비양기구, 낙하산, 얼레 등 부대장비 포함

⦁도달고도

구분	고층기상관측소용	고층기후관측소용
필수	100 hPa 고도(약 16 km)	30 hPa 고도(약 25 km)
최대	30 hPa 고도(약 25 km)	10 hPa 고도(약 30 km)

기상청 관측정책과

(강인수 사무관, 02-2181-0704)

2

레윈존데

(수동/기상관측차량/소모품)

신규  148

고층기상관측/

수도권청, 부산청, 광주청, 강원청

34

수의계약

1월

4월

(90일)

3

기상관측차량

신규 2

현장재난대응·위험기상 관측 및 지원 / 강원청, 대구청

340

내자

협상계약

3월

11월

(150일)

⦁차량 규격

- 승합차 또는 미니버스급

- 자동변속기, 운전자격: 1종 보통

⦁기상관측 수행(지상, 고층, 드론)환경 구축

- 자동기상관측장비(기온 등 6개 요소) 탑재

※ 규격: 자동기상관측장비의 표준규격 고시 이상

- 기상관측드론, 고층기상관측시설 탑재 공간 확보

※ 헬륨가스통(3～4개), 가스주입장치, 소모품 등

⦁현장 브리핑 시스템 및 사무공간 구축

- 대형모니터(방수): 60”이상, 4면 분할, PC와 연결

- 업무용 노트북, 사무용품(의자, 책상 등)

⦁자체 전원(상용전원수용, 인버터, 배터리 등) 구축

⦁통신 시설(VPN 기능이 탑재된 LTE급 이상) 구축

⦁차량의 도입에서 개조에 따른 인허가 수행

기상청 관측정책과

(강인수 사무관, 02-2181-0704)

4

지진관측장비

교체 16,

신규 15

지진관측/

고창 등 31개소

3,525

외자

협상계약

1월

11월

(210일)

[가속도지진센서]

⦁성분: 3축 성분(수직 1방향, 수평 2방향)

⦁주파수영역: DC Hz ～ 50 Hz 에서 오차 3 dB 이하이며, 1 ～ 20 Hz 에서는 오차 3 % 이하

⦁동적범위: DC ～ 50 Hz 범위에서 130 dB 이상

[속도지진센서]

⦁성분: 3축 성분(수직 1방향, 수평 2방향)

⦁주파수영역: 0.0083 Hz ～ 40 Hz에서 오차 3 dB 이하이며, 0.1 ～ 8 Hz에서는 오차 3 % 이하

⦁동적범위: 0.0083 Hz ~ 40 Hz 범위에서 130 dB  이상 등

⦁민감도: 1,000Vs/m 이상

[지진기록계]

⦁동적범위: 130 dB  이상

⦁아날로그-디지털 변환(A-D Converter): 24 bit 이상

⦁입력 전압 범위(Input Voltage Range): ±20 V 이내

⦁채널(Channel): 6 채널 이상

⦁자료저장 형식: 범용 자료구조 형식으로 mini-SEED를 지원

⦁자료 전송 Protocol: Antelope, SEEDlink, earthworm 등

기상청 지진정보기술팀

(유명선 사무관, 02-2181-0084)

5

공중음파관측장비

교체   1

인공지진관측 등/

철원

650

외자

협상계약

1월

11월

(210일)

[공중음파센서]

⦁센서 수 : 6개 센서 배열 이상

⦁센서응답 / 공간분포 : 3dB / 다각형

- 교정 : 절대진폭 5 % 이내

[속도지진센서]

⦁성분: 3축 성분(수직 1방향, 수평 2방향)

⦁주파수영역: 0.0083 Hz ～ 40 Hz에서 오차 3 dB 이하이며, 0.1 ～ 8 Hz에서는 오차 3 % 이하

⦁동적범위: 0.0083 Hz ~ 40 Hz 범위에서 130 dB  이상 등

⦁민감도: 1,000Vs/m 이상

[지진기록계]

⦁동적범위: 130 dB  이상

⦁아날로그-디지털 변환(A-D Converter): 24 bit 이상

⦁입력 전압 범위(Input Voltage Range): ±20 V 이내

⦁채널(Channel): 6 채널 이상

⦁자료저장 형식: 범용 자료구조 형식으로 mini-SEED를 지원

⦁자료 전송 Protocol: Antelope, SEEDlink, earthworm 등

기상청 지진정보기술팀

(유명선 사무관, 02-2181-0084)

6

현장검정용 지진계 검정장비

신규   7

지진계 현장검정/

국가지진계검정센터

1,050

내자

협상계약

’21년 12월

8월

(200일)

[이동식 가진기]

⦁가진주파수 범위: 1Hz 이상 등

⦁최대 가진 무게: 10kg 이상

[GPS 수신기]

⦁신호탐지:  GNSS 신호

⦁주파수영역: L1, L2, L5

⦁포맷: CGGTTS

[신호분석기]

⦁입력채널: 4 채널 이상 (동시 입력)

⦁입력주파수범위: ~ 50 kHz 또는 이상

7

지진해일관측장비

교체   1

지진해일관측/

주문진(강릉)

200

내자

협상계약

3월

10월

(150일)

[지진해일파고계]

- 관측범위(Range) : 파고계로부터 2～20 m

- 관측방식 : 극초단파

- 주파수대역 : 9.8 GHz(± 5 %)

- 빔 너비 : 10 °

- 정밀도 : 1 cm 미만(측정 기준 반사판 제시할 것)

[적외 CCTV]

- 해상도 : 4096 x 2160 resolution

- IR distance : 200 m 이상

- 프레임속도 : 최대 50 ∼ 60 fps @ 1080P

8

오존존데(＇23년분)

신규 57

고층기후관측/

포항관측소

124

내자

규격가격

1월

6월

(120일)

<오존센서>

⦁측정방식: ECC(Electrochemical Condensation Cell)방식

⦁채널형식: RF-protected Case로 2개 이상의 독립채널

⦁도달고도: 30hPa

⦁운영 압력: 1050hPa ∼ 5hPa 이상

⦁운영 온도(inside flight box): 0∼40℃ 이상

⦁측정주기: 1 sec

<레윈존데관측장비>

⦁센서 및 산출요소의 규격:  고층기상관측장비의 표준규격 고시 이상

⦁지상수신시스템, 지상점검장치, 자료분석 장치 등 포함(무상대여)

대구청 관측과

(이민우 사무관, 053-282-0143)

9

연직바람관측장비

교체 2조

/신규 1조

고층기상관측

(울진,철원/연평도)

1,200

외자

협상계약

1월

10월

(180일)

⦁운용주파수: 1.29 ㎓

⦁최대송신출력: 1kW 이상

⦁평균송신출력: 100W 이상

⦁펄스반복주파수: 2∼30 ㎑

⦁펄스폭: (High Mode) 2 ㎲ 이하, (Low Mode)1 ㎲ 이하

⦁안테나 이득: 27 dBi 이상

⦁점유주파수대역폭: 15 ㎒ 이하

⦁빔 폭: 3 dB 전력 포인트에서 9 ° 이하

⦁관측고도: 청천대기 2 ㎞ 이상, 강수대기 5 ㎞ 이상

기상청 레이더운영과

(권두순 사무관, 02-2181-0815)

10

레이더운영 계측기

- 오실로스코프

- 신호분석기

- 신호발생기

- 파워미터

교체 4조

레이더 검·교정/

강릉, 오성산, 고산, 성산

1,100

내자

규격가격

1월

7월

(120일)

⦁오실로스코프

- 범위 : 대역폭 1㎓, 입력 4Channel

- Analog Band Width(-3㏈) : 1GHz

⦁신호분석기

- 주파수 범위: 2㎐∼13.6㎓

- Frequency Span Range : 0㎐, 10㎐ ～ Max, frequency

- Sweep time and triggering Range

· Span = 0㎐ : 1㎲ ～ 6000s / Span ≥ 10㎐ : 1㎳ ～ 4000s

- Accuracy Span = 0㎐ : ±0.1%

⦁신호발생기

- 범위/Resolution(CW): 100㎑∼20㎓ / 0.001㎐(CW)

- Output Power : +17dBm 이상

- Minimum Output Power : -135dBm 이상

⦁파워미터

- 전력 범위: -70㏈m∼+44㏈m, 주파수 측정범위: 9㎑∼110㎓,

- 측정 항목 : Average, Peak, Peak ～ average ratio

- Average Power Sensor Range :  -35dBm ～ +20dBm

기상레이더센터

레이더운영과

(박충신 사무관, 02-2181-0813)

11

전파 및 광학시험장비

(기상장비 연구 및 실험시설 구축)

- 네트워크 분석기

- 신호발생기

- GPS 시뮬레이터

- 적분구

신규   1

1

1

1

1

기상장비 성능시험/

국립기상과학원 연구실험동

926

352

165

200

209

내자

규격가격

1월

10월

(180일)

장비	규격
네트워크 분석기	⦁ 구성품 - (주장비)네트워크분석기 1조 - (보조장치)교정키트 1조 ⦁ 주요규격 - 주파수범위: 10 MHz 이하∼65 GHz 이상 - 포트 수량: 2개 이상 - 다이나믹 레인지: 128 dB 이상 - 하모닉스: -60 dBc - 잡음기준: -116 dBm 이하 - 스캔기능: 200 주파수 이상 @ 7 msec 이하
신호발생기	⦁ 구성품 - (주장비) 신호발생기 1조 - (보조장치) 주파수확장보드 1조 ⦁ 주요규격 - 주파수 범위: 250 KHz 이하∼65 GHz 이상
GPS 시뮬레이터	⦁ 수신 신호 - GPS L1/L2 - SBAS - 8 채널 이상 ⦁ 기타 - 운영 소프트웨어 - 추후 수신신호의 확장성 (예, GPS L5, GLONASS, Galileo, BeiDou 등)
적분구	⦁ 구성품 - (주장비) 적분구 1조 - (보조장치) 가변감쇄기 1조, 전원안정기 1조, 광원기준기 1조, 운영소프트웨어 1조 ⦁ 적분구 사양(지름): 1 m 이상 - 출구포트 지름: 300 mm 이상 - 램프종류/사양/수량: 할로겐 혹은 동등이상/ 300 W 이상 / 6개 이상 - 광량 기준계: 1조 이상 ⦁ 광특성 - 휘도범위: 80,000 cd/m2 - 피크발광: >215 mW/cm2-sr-um at 0.9 um - 휘도조절단계: 1백만 단계 이상 - 휘도 안정도: 휘도의 ±1% 이하 - 적분구 내부 반사율: 98% 이상

국립기상과학원 현업운영개발부

(김기훈 연구관, 064-780-6572)

12

ARGO 플로트

신규 7

국제ARGO 공동연구 프로그램

/서해, 동해

160

외자

협상계약

3월

11월

(150일)

⦁관측방식: 지정된 수심(수압: 2,000 dbar)까지 수온 및 염분을 관측하여, 일정 주기마다 부상하여 위성통신으로 자료를 전송

⦁관측범위 : 해수면 ∼ 2,000 dbar

⦁센서 정확도

- 수온센서 : ≤ ± 0.002 ℃

- 염분센서 : ≤ ± 0.005 psu

- 압력센서 : ≤ ± 2 dbar

국립기상과학원

현업운영개발부

(강기룡 연구관, 064-780-6577)

13

공동감쇠분광기

(CH4 동위원소)

신규  1

기후변화(온실가스) 감시/

안면도

161

내자

규격가격

1월

7월

(120일)

⦁정밀도: 0.5-1 ‰ for δ13C in CH4

⦁관측범위: 2-30 ppm for δ13C in CH4

⦁관측주기: 1.5 Hz 이하

⦁관측원리: 공동감쇠분광법/공진출력분광법

⦁셀조건: ±0.005℃, ±0.0002 atm에서 제어가능

⦁분석시료: -10∼45℃의 300-1000 torr, 수분 99%까지의 공기시료의 분석이 가능해야 함

국립기상과학원 미래기반연구부

(이상삼 연구관, 064-780-6626)

14

이동형 고분해 태양분광간섭계

신규  1

기후변화(온실가스) 감시/

국립기상과학원

180

외자

협상계약

1월

11월

(200일)

⦁FTIR Spectrometer (적외분광간섭계)

- 관측파장범위(Spectral range) : 5,000-14,500 cm-1

- 관측스펙트럼해상도(Spectral resolution) : 0.5 cm-1

- Scanning 속도 : 40kHz 이상

- 파수(Wave number) 정확도 : 0.05 cm-1 이상

⦁InGaAs detector

- 관측장범위(Spectral range) : 5,500-11000 cm-1

⦁MCT detector

- 관측파장범위(Spectral range) : 5,000-700 cm-1

- FOV : 60o

⦁태양추적기(Solar tracker), 카메라추적기(Cam tracker) 포함

국립기상과학원 미래기반연구부

(이상삼 연구관, 064-780-6626)

15

정밀필터복사계

교체  1

기후변화(온실가스) 감시/

안면도

87

내자

규격가격

1월

7월

(120일)

⦁관측방법 : 직달일사 관측

⦁라디오미터(복사계)

- 관측파장 : 4채널(862, 500, 412, 368 nm)

- FOV : open angle 2.5o, slope angle 0.7o

- Pointing monitor range ±0.75o in two axes

- 관측주기 : 1분

- 광학센서 온도 범위 : 상온(-20∼35oC) 범위에서 20±0.1oC 온도 유지

- 크기, 무게 : 약 90×400 mm, 8kg 내외

⦁컨트롤 시스템

- 채널수/CPU/메모리: 10개 이상/32bit 이상/ 2Mb 이상

⦁부대품: 컨트롤박스 1식, 기압계 1식

※ 크기, 무게 : 약 300(H)×300(L)×150(W) mm, 8kg 내외

⦁세계광학깊이연구교정센터(WORCC) 공인 성능시험성적서

국립기상과학원 미래기반연구부

(이상삼 연구관, 064-780-6626)

16

드롭존데(소모품)

신규  300

고층기상관측/

기상항공기 격납고

(김포)

693

조달수의

2월

6월

(120일)

⦁기상항공기 ‘나라호’ 드롭존데 관측자료 수신기(AVAPS-II)와 호환이 가능한 센서여야 함

⦁운용주파수: 400.16 ∼405.99 MHz

⦁배터리: 6V 이상, 90분 이상 사용 가능

⦁운용주파수: 400.16 ∼405.99 MHz

센서	주요 규격
기압	측정범위 : 3hPa ∼ 1,080hPa 분 해 능 : 0.1hPa 이하 정 확 도 : 0.5hPa 이하
기온	측정범위 : -90℃ ∼ 60℃ 분 해 능 : 0.1℃ 이하 정 확 도 : 0.2℃ 이하
습도	측정범위 : 상대습도 100% ∼ 1% 분 해 능 : 1% 이하 정 확 도 : 상대습도 2 %
바람	측정범위 : (풍속) 0 ∼ 200 m/s, (풍향) 0∼ 360° 분 해 능 : (풍속) 0.1m/s, 이하, (풍향) 5° 이하 정 확 도 : (풍속) 0.5m/s 이하, (풍향) 5° 이하

국립기상과학원 융합기술연구부

(구태영 연구관, 064-780-6681)

17

인공강우 실험용 연소탄

(소모품)

신규  750

인공강우 실험/

기상항공기 격납고

(김포)

300

내자

규격가격

1월

4월

(90일)

구분	흡습성물질 연소탄	요오드화은 연소탄
수량	285개	465개
충전물	염화칼슘 100g 이상	요오드화은 20g 이상
연소방식	전류 주입에 의한 불꽃 점화로 내부충전물 즉시 연소
연소시간	내부 충전물 연소 시작 5분 이내 완전 연소
크기, 형태	직경 8cm 이내, 원통형

국립기상과학원 융합기술연구부

(장기호 연구관, 064-780-6706)

18

구름물리실험챔버

관측장비

- 구름응결핵계수기

- 입자이미지시스템

- 나노입자계수기

신규

(1)

(1)

(2)

인공강우 실험/

국립기상과학원

1,089

내자

규격가격

1월

10월

(240일)

장비명	주요 규격
구름 응결핵 계수기	·측정 가능 농도 범위: - (과포화도 < 0.2 %) 6,000 particle/sec - (과포화도 > 0.3 %) 20,000 particle/sec ·측정 가능 입자 크기: 0.75 – 10㎛ ·과포화도 적용 범위: 0.07% - 2.0% ·OPC Laser wavelength : 660 nm
입자 이미지 시스템	·해상도: 2.3 ㎛ ·샘플 가능 속도: up to 200 m/s ·초당 프레임: 400 fps ·프레임 당 관측 입자 수: 25개 이상 ·구름챔버- 외부챔버 안에 설치
나노 입자 계수기	·측정 가능 입자 크기: 10 nm – 1,000 nm(1.0㎛) ·최소 관측 시간: 10 s ·측정 가능 농도 범위: up to 107 particle/cm3 ·구름챔버, 에어로졸챔버에 각각 설치(총 2대)

⦁구름챔버(또는 에어로졸챔버)와의 연결·설치

⦁구름챔버의 실험조건에 따른 자료 샘플링 및 성능 시험(제조사의 검사증명서 기준)

국립기상과학원

융합기술연구부

(차주완 연구관

064-780-6682)

19

구름물리실험챔버

관측장비

- 빙정핵계수기

신규

(1)

인공강우 실험/

국립기상과학원

595

내자

규격가격

1월

12월

(300일)

장비명	주요 규격
빙정핵 계수기	·온도: -65 ℃ ~ -10 ℃ ·측정 가능 입자 크기: 0.2 – 200 ㎛ ·측정 가능 농도 범위: 0.002 – 1000 INP/L *INP:ice nucleating particles

⦁구름챔버와의 연결 및 진공테스트 등 인터페이스 포함

⦁구름챔버의 실험조건에 따른 자료 샘플링 및 성능 시험(제조사의 검사증명서 기준)

⦁측정 자료의 표출·저장·전송 장치 등 부대장비 포함

⦁사용자 교육 포함

국립기상과학원

융합기술연구부

(차주완연구관, 064-780-6682)/

(이현경연구사/

064-780-6707)

20

항공

구름관측레이더

신규  1

기상조절실험 구름 관측/

기상항공기

1,300

내자

협상계약

1월

12월

(300일)

⦁ 기상항공기(나라호) 장착 가능

⦁ 진동수: 35.64GHz

⦁ 송신기: 최대 10W, 증폭기(solid state)

⦁ 안테나: 14cm(flat-plate array), 빔폭 4.5°, 안테나 이득 32.5dB

⦁ 펄스: Interleaved short RF, linear FM

⦁ 해상도: 30m, 75m, 100m, 150m

⦁ 레이돔: Matched Rexolite window

⦁ 무게: 전체 18.15kg (내부 11.34kg)

⦁ 전력: 50W AC (100W, 28VDC)

국립기상과학원 융합기술연구부

(장기호연구관, 064-780-6706)

21

수증기/온도

프로파일링

라만라이더

신규 1

입체기상정보

(온도 및 수증기혼합비) 관측 /항공기상 테스트베드

1,750

내자

협상계약

1월

12월

(315일)

⦁ 관측요소: 온도, 수증기혼합비, 후방산란비

⦁ 스캔성능

- 연직지향, 반구 고도-높이 스캔(고도각 –1∼182o, 방위각 0∼360o)

-  PPI 부피 관측 (고도각:-1∼90o, 방위각: 0∼360o)

⦁ 최대관측거리: 수평 거리 10km, 연직 고도 7km

※ 특정 방위각, 고도각으로 지향했을 때 시간분해능 10분 및 거리분해능 300m로 자료를 획득할 경우

구성	규격
레이저 송신기	o 평균 전력: ≥ 20 W UV o 펄스 반복율: ≥ 200 Hz o 다이오드 레이저 펌핑(diode-laser pumped), 주입 시드(injection seeded) o Eye safe outside cabinet(1s exposure according to ISO/DIN)
수신기	o 주 반사경 구경: ≥ 40 cm o 다중 공극(multi-cavity) 간섭필터 o 4개 채널: 300nm ~450nm 사이 4개 채널 활용
자료수집 및 분석	o 4개 채널 각 채널마다 아날로그방식과 광자계수방식을 접합한 통합수신시스템(컴퓨터 조정 가능) o 관측자료를 온도, 수증기혼합비, 후방산란비 프로파일로 실시간 변환 o 원시자료 분해능: 1∼10초, 7.5m(사용자 조정 가능) o 정확도: 온도 1K, 수증기혼합비〈 5% (시간분해능 10분, 연직 분해능 300m, 고도〈 3km 이내에서) ※ WMO 실황예보/초단기예보 저층대기 OSCAR (Observing Systems Capacity Analysis and Review) 통계 정확도 기준
캐비넷 및 스캐너	o 방수, 항습, 항온 o 크기: 약2.1m(폭)×2.5m(높이)×1.5m(깊이) o 무게: 약 1200 kg

국립기상과학원 융합기술연구부

(차은정 연구관, 064-780-6683)

22

꽃가루 농도 자동관측기

신규 1

꽃가루관측 및 검경/ 강원지방기상청

180

내자

규격가격

1월

7월

(120)

⦁관측 입자 유형 : 꽃가루 포자,공기 중 고체

⦁관측 입자 크기 범위: 1㎛ ∼ 300㎛

⦁최대 관측 농도: 30,000 ea/㎥

⦁샘플링 시간, 유량: 연속, 40ℓ/min

⦁홀로그래픽

- 입자당 2개의 90° 변위 이미지

- 픽셀수, 해상도: 2048×1536, 0.6㎛/픽셀

- 프레임 속도: 최대 55개 이미지/초

⦁편광측정: 시간분해능 4초

⦁형광(FL)파장: (LED) 280nm, 365nm, (레이저다이오드) 405nm

⦁FL 방출 측정범위: 5개 스펙트럼 (320∼750nm)

국립기상과학원

재해기상연구부

김규랑 연구관

(033-913-1051)

23

공항기상관측장비

(AMOS)

교체 2

공항기상관측/

제주공항, 양양공항

2,100

내자

협상계약

1월

12월

(210일)

○ 관측센서

- 자동기상관측장비의 표준규격(기상청 고시) 이상: 풍향ㆍ풍속(초음파식), 온도, 습도, 강수량, 강수 유무

- ICAO 규격: 시정(투과율), 운고, 기압

센서	내용
시정	◦측정범위: 10m～10km MOR ◦정 확 도: 150m 미만 ±25m, 150m～500m 사이 ±50m, 500m 이상 최대 2km 이상 ±10% ◦분 해 능: 400m 미만에서 25m 이내, 400m～800m 사이 50m 이내, 800m와 2km 사이에서 100m이내 ◦운용환경: - 40 ～ + 60 ℃
운고	◦측정범위: 0m～7600m(25000ft) 이상 ◦정 확 도: 10m(33ft) 또는 측정대상 거리의 2% ◦분 해 능: 1500m(5000ft) 아래 10m(33ft) 이내, 위 30m(100ft) 이내 ◦출 력: 3층 이상 관측 가능, 운저가 낮을 경우 수직시정 보고 ◦측정주기: 최소 30초 ◦기 타: 눈이나 얼음으로부터 측정방해가 되지 않아야 함, 운고센서는 창오염이나 기타 방해물을 넘어서 측정해야 함. 광학용 확대경 없이 레이저를 볼 때 눈을 안전하게 보호해야 함(예시/IEC 60825-1의 class 1 또는 1M 레이저 장치) ◦운용환경: - 40 ～ + 60 ℃
기압	◦측정범위: 500～1100hPa ◦정 확 도: ±0.3hPa 이내(운용온도 범위 내) ◦분해능 : 0.1hPa ◦운용환경: - 40 ～ + 60 ℃

항공기상청 정보기술과

(백종호 사무관, 032-222-3061)

24

종관기상관측장비(ASOS)

교체 8

지상기상관측/

ʼ12년 도입지점

416

내자

협상계약

1월

10월

(210일)

⦁자료처리기: 소스 코드(응용 프로그램) 제출

⦁중요사항: 기존 장비(무게식 강수량계, 시정센서,

운고센서, 적설센서)와의 연동

⦁측정요소: 기온,강수량,강수유무,풍향,풍속,습도,기압 등

⦁센서별 규격: 자동기상관측장비의 표준규격 고시 이상

※「기상측기검정규정」참조

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

한국기상산업기술원장비사업실

이정국 실장

(070-5003-5410)

방재기상관측장비(AWS)

교체 70

지상기상관측/

ʼ09∼ʼ10년 도입지점

2,030

적설관측장비

신규 78

지상기상관측/

/관측공백지역 및 다설지역 신규설치

1,248

내자

규격가격

1월

11월

(∼11.30.)

⦁측정 범위: 0 ～ 300 cm

⦁측정 방식: 3지점 이상의 관측 포인트 산술평균

⦁정확도(적설계 센서): ± 0.5 cm (실외 기준)

⦁운용 환경: -40 ～ +50 ℃

⦁샘플링: 매 15 ～ 60 초

⦁분해능: 0.1 cm

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

한국기상산업기술원장비사업실

이정국 실장

(070-5003-5410)

시정계

교체 78

지상기상관측/

ʼ10년 도입지점

858

내자

협상계약

1월

10월

(210일)

⦁측정범위: 10 m ～ 25000 m 이상

⦁정 확 도: ±10 % 이내(10000 m 미만), ±20 % 이내(10000 m 이상)

⦁운용환경: -40 ℃ ～ +60 ℃

⦁샘 플 링: 매 10～15초

⦁분 해 능: 10 m

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

운고계

교체 8

지상기상관측/

ʼ10년∼’11년 도입지점

240

내자

협상계약

1월

10월

(210일)

⦁측정범위: 10 m ～ 7500 m 이상

⦁정 확 도: ±10 m(1000 m 미만), ±30 m(1000 m 이상)

⦁운용환경: -40 ℃ ～ +60 ℃

⦁샘 플 링: 매 15～60초

⦁분 해 능: 10 m

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

25

도로기상관측장비

신규 24

도로기상관측/

중부내륙고소도로

(강원, 충남/북)

924

내자

협상계약

3월

10월

(180일)

⦁측정요소: 기온, 강수량, 강수유무, 풍향, 풍속, 습도, 기압, 시정, 노면상태 등

⦁센서별 규격: 자동기상관측장비의 표준규격 고시 이상

※「기상측기검정규정」참조

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

26

해양기상부이(3m, 6m)

3m 교체 2

6m 교체 3

해양기상관측/

3m: 인천, 통영

6m: 동해, 서귀포, 울진

2,500

내자

협상계약

1월

9월

(180일)

⦁형태: 3 m 원반형, 6m 선박형 부이

⦁재질:

- 본체: 알루미늄 5083 이상

- 상부: 알루미늄 6061 이상

- 하부: 스테인리스 STS316 이상

⦁관측요소: 파고, 풍향, 풍속, 기압, 기온, 수온 등

※「기상측기검정규정」참조

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

※「해양기상관측장비 표준규격」참조

※ 30분 이내 관측 주기로 운영 가능한 전력과       통신시스템 구성 필수

27

해양기상부이(10m)

산규 2

해양기상관측/

남해, 동해 먼바다

2,400

내자

협상계약

1월

9월

(180일)

⦁형태: 10m 원반형 부이

⦁재질: 선박용 탄소강(CCSB)

⦁관측요소: 파고, 풍향, 풍속, 기압, 기온, 수온 등

※「기상측기검정규정」참조

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

※「해양기상관측장비 표준규격」참조

※ 30분 이내 관측 주기로 운영 가능한 전력과 통신시스템 구성 필수

한국기상산업기술원장비사업실

이정국 실장

(070-5003-5410)

28

파고부이

교체 5

해양기상관측/

천수만, 안면도, 대치마도, 월포, 김녕

150

내자 협상계약

1월

7월

(120일)

⦁형태: 구형, 직경 700 mm 이상

⦁재질: 스테인리스(STS316 이상)

⦁완충 범퍼: 고무, 강화스티로폼 등

⦁전원부: 6개월 이상 공급 가능

⦁관측요소: 파고, 파주기, 수온

※「기상측기검정규정」참조

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

※「해양기상관측장비 표준규격」참조

29

선박AWS

교체 2

해양기상관측/

해경함정 2척

80

내자

협상계약

1월

7월

(120일)

⦁형태: 선박 내에 자동기상관측장비 교체

⦁재질: 강화 알루미늄 6061 파이프

⦁관측요소: 풍향․풍속, 기온, 기압, 습도

※「기상측기검정규정」참조

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

※「해양기상관측장비 표준규격」참조

연안AWS

교체 1

해양기상관측/

실리도

65

⦁형태: 연안바다 인근에 자동기상관측장비 교체

⦁관측요소: 수위, 풍향, 풍속, 해면기압, 시정, 기온, 습도

※「기상측기검정규정」참조

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

※「해양기상관측장비 표준규격」참조

30

해양안개관측장비

신규 25조

해양기상관측/

부산, 경남, 경북, 강원, 제주 권역

750

내자

협상계약

1월

9월

(180일)

⦁측정방식: 산란식

⦁측정범위: 0∼20km

⦁샘플링: 매 10∼15초

⦁분해능: 10m

⦁방진방수: IP66이상

⦁관측요소: 시정

※「기상측기검정규정」참조

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

※「해양기상관측장비 표준규격」참조

31

현장검정용 장비

- 온도검정장비

- 습도검정장비

- 풍향검정장비

- 풍속검정장비

- 기압검정장비

- 강수량검정장비

- 일사계검정장비

- 적설계검정장비

신규 3

기상장비 검정/

측기검정실

300

내자

규격가격

2월

8월

(120일)

관측 요소	검정설비	규격
온도	챔버식 검정기	측정범위: -20 ℃ ~ 30℃ 이상 정확도: ± 0.3℃ 이하 분해능: 0.1 ℃
	디지털 정밀온도계
기압	디지털 정밀기압계	측정범위: 800 hPa ～1,040 hPa 이상 정확도: ± 0.3 hPa 이하 분해능: 0.1 hPa
습도	디지털 정밀습도계	측정범위: 0 ~ 100 %rh이상 정확도: ± 3 %rh 이하 분해능: 0.1 %rh
풍향	풍향판, 풍향계	측정범위: 0°～360° 정확도: 1° 이하 분해능: 1° 이내
풍속	풍속 표출기	측정범위: 0 ~ 70 m/s 이상 정확도: 30m/s 이하 ±2%, 30m/s 이상 ±3% 분해능: 0.1 m/s
	풍속계
일사	전천일사계	측정범위: 0 ∼ 4000 W/㎡ 측정파장범위: 250 ∼ 3500 nm ISO 등급: Secondary Standard 이상
강수량	우량승, 뷰렛	측정범위: 20 mm/h 이상 / 재질: 유리
적설	곧은 자, 디지털 정밀적설계	측정범위: 0 ~ 300 cm 측정방식: 레이저식 정확도: 0.2 cm

한국기상산업기술원표준인증실

이용주 과장

(070-5003-5432)