해양기상관측장비 표준규격

제정 2006. 12. 1. 기상청고시 제2006-38호

개정 2009.  8. 24. 기상청고시 제2009-1호

(일몰제 도입을 위한 「기상요소별 관측방법」 등 일부개정)

제1조 (목적) 이 고시는 「기상관측표준화법」 제4조제2항의 규정에 의해 정확한 해양기상관측자료를 수집할 수 있도록 해양기상관측장비의 규격에 관한 사항에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (정의) ① 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 「기상관측표준화법」및 동법 시행령과 시행규칙이 정하는 바에 따른다.

② 그 밖에 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. ‘해양기상관측장비’라 함은 해양과 대기 경계에서 기상과 밀접히 관련되는 여러 현상(이하 “해양기상현상”이라 한다)을 관측하는 장비를 말한다.

2. ‘해양기상관측부이’라 함은 해수면 위에 부유하며 해양기상현상을 관측하는 장비를 말한다.

3. ‘해양자동기상관측장비’라 함은 해양의 구조물과 선박 등에 설치되어 해양기상현상을 관측하는 장비를 말한다.

제3조 (적용대상) 이 규격의 적용 범위는 관측기관이 사용하는 해양기상관측장비의 규격에 관하여 산업표준화법 제10조의 규정에 의해 한국산업규격으로 제정되어 있는 사항을 제외하고는 이 고시에서 정하는 바에 의한다.

제4조 (적용기준) 해양기상관측장비의 규격은 세계기상기구가 정한 제반 규정을 준수하는 것을 원칙으로 한다.

제5조 (관측요소 및 관측센서) ① 해양기상관측부이와 해양자동기상관측장비는 기온, 풍향, 풍속, 기압, 습도, 유의파고, 파주기, 수온을 관측할 수 있어야 한다. 단, 선박에 설치된 해양자동기상관측장비는 유의파고, 파주기, 수온을 관측요소에서 제외할 수 있다.

② 제1항에 제시된 관측요소를 측정하는 관측센서의 규격은 다음과 같다.

1. 기온, 풍향, 풍속, 기압, 습도를 측정하는 관측센서의 규격은 「자동기상관측장비의 표준규격」(기상청고시 제2006-30호) 제7조의 규정에 따른다.

2. 유의파고, 파주기, 수온을 측정하는 관측센서의 규격은 별표 1과 같다.

제6조 (자료수집 및 처리장치) ① 자료수집 및 처리장치는 관측된 자료를 수집․처리․저장하며 관측센서와 통신장치를 제어하는 장치를 말한다.

② 자료수집 및 처리장치는 다음 각 호의 조건을 만족하여야 한다.

1. 관측센서가 추가되거나 관측센서의 종류가 변경되었을 때 하드웨어의 변경 없이 소프트웨어로 제어가 가능하여야 한다.

2. 소프트웨어 및 펌웨어의 개선 변경이 가능하여야 한다.

③ 자료수집 및 처리장치의 규격은 별표 2와 같다.

④ 자료수집 및 처리장치는 원시 관측자료를 별표 3에 제시된 방법으로 처리하여 매 정시 자료를 생산할 수 있어야 한다.

⑤ 자료수집 및 처리장치는 자체 시각을 국내의 표준시각으로 맞추어 주는 작업을 1일 1회 이상 실시할 수 있어야 한다.

제7조 (자료구조) ① 자료구조는 통신망을 통한 관측자료의 전송 및 수집을 위해 설정된 자료의 구조를 말한다.

② 자료구조의 규격은 별표 4와 같다.

제8조(부이본체) ① 부이본체는 해양기상관측부이를 해수면 위로 뜨게 하는 부력을 갖춘 몸체, 각종 관측센서와 통신장치를 부착하는 상부구조물, 계류장치를 연결하는 하부구조물로 구성되어야 한다.

② 부이본체는 바닷물의 염분에 의한 부식에 최소 5년 이상을 견딜 수 있어야 한다.

제9조 (계류장치) ① 계류장치는 해양기상관측부이를 고정하기 위하여 사용되는 계류선, 체인, 앵커 등으로 구성된 장치를 말한다.

② 계류장치는 바닷물의 염분에 의한 부식에 최소 2년 이상을 견딜 수 있어야 한다.

제10조(재검토기한) 「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령 훈령 제248호)에 따라 이 고시를 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 개정, 폐지 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2012년 8월 24일까지로 한다. [본조신설 2009.8.24]

부     칙<제2006-38호, 2006.12.1>

이 고시는 2007년 1월 1일부터 시행한다.

부     칙<제2009-1호, 2009.8.24>

이 고시는 2009년 8월 24일부터 시행한다.

[별표 1]

관측센서의 규격(제5조제2항제2호 관련)

관측센서	규 격	비고
온도계 (수온)	◦ 측정방식 : 전기저항 또는 전기전압 ◦ 측정범위 : -2 ℃ ~ +40 ℃ ◦ 불 확 도 : ±0.1 ℃ 이내
파고계	◦ 측정범위 : ․ 유의파고 : 0 m ~ 15 m ․ 파주기 : 3 초 ~ 18 초 ◦ 불 확 도 : ․ 유의파고 : ±0.5 m 또는 ±10 % 이내 ․ 파주기 : ±1.0 초 이내

[별표 2]

자료수집 및 처리장치의 규격(제6조제3항 관련)

구 분	규 격	비 고
메모리	◦ 프로그램 메모리 : 8 KB 이상 ◦ 주 메모리 : 128 KB 이상 ◦ 자료저장 메모리 : 1 MB 이상 - 추후 필요에 따라 메모리를 추가할 수 있어야 한다. - 전원중단, 통신장애에 대비하여 2개월 이상의 자료를 저장할 수 있어야 한다.
채 널	◦ 아날로그 채널 - 8개 이상(Differential 채널 5개 이상 포함) - 전압분해능 ∙ Single : 입력전압의 1/15000배 이하 ∙ Differential : 입력전압의 1/30000배 이하 - 불확도 : 입력전압의 1/1000배 이하 ◦ 디지털 채널 : 8개 이상 ◦ 주파수 채널 : 2개 이상 ◦ A/D bit : 12 bit 이상
기 타	◦ 인터페이스 : RS232C, RS422, RS485 포트 ◦ 운용환경 : 기온 -40 ℃ ~ +50 ℃

[별표 3]

자료처리의 규격(제6조제4항 관련)

관측 요소	자료처리의 규격
기온 기압 습도 수온	○ 자료단위 : 0.1 ℃(기온), 0.1 hPa(기압), 1 %(습도), 0.1 ℃(수온) ○ 샘플링 간격 : 10초 ○ 관측시간 : 매 정시 10분 전부터 정시까지 ○ 자료처리 시간간격 : 1시간 - 매 정시 전 10분 동안의 60개 자료를 평균하여 정시자료를 산출한다.
풍향 풍속	○ 자료단위 : 0.1 ㎧(풍속), 1˚(풍향) ○ 샘플링 간격 : 1초 ○ 관측시간 : 매 정시 10분 전부터 정시까지 ○ 자료처리 시간간격 : 1시간 - 매 1초 간격으로 3초 동안 3개의 샘플링된 자료를 평균하고 1초 간격으로 이동 평균하여 순간풍향․풍속을 산출한다. - 매 정시 전 10분 동안의 600개 풍향․풍속자료를 벡터평균하여 정시자료를 산출한다. - 매 정시 전 10분 동안의 600개 풍속자료를 비교하여 최대값과 그 때의 풍향을 1시간 최대순간풍향․풍속으로 산출한다.
유의 파고 파주기	○ 자료단위: 0.1 m(파고), 0.1 초(주기) ○ 샘플링 간격 : 1초 이하 ○ 관측자료 수 : 512개 이상으로 한다. 단, 512×2n(n=0,1,2,...)으로 증대 ○ 관측시간 : 관측자료 수와 샘플링 간격을 고려하여 결정 - 예 : 1024개 자료를 관측할 경우 8.533분(=1024×0.5초/60초) 전부터 정시까지 ○ 유의파고와 파주기는 해수면의 변위를 다음과 같이 스펙트럼 분석하여 산출한다. 유의파고 = 4 파주기 = m0 = E(f)df, m2 = E(f)df f : 주파수 E(f) : 해수면의 변위를 스펙트럼 분석으로 구한 주파수별 분산밀도

[별표 4]

자료구조의 규격(제7조제2항 관련)

구분	분류	내용	바이트수	내 용 설 명	비고
ID	A	장비ID	3	장비 ID 사용비트 → 18 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 524287(이진 코드) 표현범위 → 10000 ～ 524287
관측 시간	B	날 짜	3	1) 년 : 사용비트 → 23 ～ 12번 비트 유효범위 → 0 ～ 4095(이진 코드) 표현범위 → 0 ～ 4000 2) 월 : 사용비트 → 11 ～ 8번 비트 유효범위 → 0 ～ 15(이진 코드) 표현범위 → 1 ～ 12 3) 일 : 사용비트 → 4 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 31(이진 코드) 표현범위 → 1 ～ 31
	C	시 간	3	1) 시 : 사용비트 → 23 ～ 19번 비트 유효범위 → 0 ～ 31(이진 코드) 표현범위 → 0 ～ 23 2) 분 : 사용비트 → 13 ～ 8번 비트 유효범위 → 0 ～ 63(이진 코드) 표현범위 → 0 ～ 59 3) 초 : 사용비트 → 5 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 63(이진 코드) 표현범위 → 0 ～ 59
관측 위치	D	위 도	4	1) 도 : 사용비트 → 31 ～ 24번 비트 유효범위 → 0 ～ 255(이진 코드) 표현범위 → 10 ～ 190(관측값 + 100) 2) 분 : 사용비트 → 19 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 1048575(이진 코드) 표현범위 → 0 ～ 599999(관측값×10000)
	E	경 도	4	1) 도 : 사용비트 → 31 ～ 23번 비트 유효범위 → 0 ～ 511(이진 코드) 표현범위 → 0 ～ 359 2) 분 : 사용비트 → 19 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 1048575(이진 코드) 표현범위 → 0 ～ 599999(관측값×10000)
관측 요소	F	기 온	2	기온 사용비트 → 10 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 2047(이진 코드) 표현범위 → 500 ～ 1600((관측값 ＋ 100) × 10)
	G-1	풍 향	2	풍향1 사용비트 → 8 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 511(이진 코드) 표현범위 → 1 ～ 360
	G-2	풍 속	2	풍속1 사용비트 → 9 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 1023(이진 코드) 표현범위 → 0 ～ 1000(관측값 × 10)
	G-3	최 대 순 간 풍 향	2	순간최대 풍향1 사용비트 → 8 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 511(이진 코드) 표현범위 → 1 ～ 360
	G-4	최 대 순 간 풍 속	2	순간최대 풍속1 사용비트 → 9 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 1023(이진 코드) 표현범위 → 0 ～ 1000(관측값 × 10)
	H	기 압	2	기압 사용비트 → 13 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 16383(이진 코드) 표현범위 → 5000 ～ 11000(관측값 × 10)
	I	습 도	1	습도 사용비트 → 6 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 127(이진 코드) 표현범위 → 0 ～ 100
	J-1	유 의 파 고	2	유의파고 사용비트 → 8 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 511(이진 코드) 표현범위 → 0 ～ 500(관측값 × 10)
	J-2	파주기	2	파주기 사용비트 → 8 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 511(이진 코드) 표현범위 → 0 ～ 333(관측값 × 10)
	K	수 온	2	수온 사용비트 → 10 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 2047(이진 코드) 표현범위 → 500～1600((관측값 ＋ 100) × 10)
예비	L	예 비		관측기관의 필요에 따라 추가로 관측한 자료나 관측장비의 상태자료 등을 기록
끝 표시	M	자료의 끝 표시	3	자료의 끝 표시 : “999999” 사용비트 → 19 ～ 0번 비트 유효범위 → 0 ～ 1048575(이진 코드) 표 현 값 → 999999