기상청 고시 제2010-5호

「기상관측표준화법」제 4조 2항에 따라 기상측기 규격 중 자동기상 관측장비의 표준규격을 다음과 같이 개정․고시합니다.

2011년 1월 3일

기상청장

자동기상관측장비의 표준규격

제     정 2006. 6. 30. 기상청고시 제2006-30호

일부개정 2007. 10. 12. 기상청고시 제2007- 1호

일부개정 2009.  8. 24. 기상청고시 제2009- 1호

(일몰제 도입을 위한 「기상요소별 관측방법」 등 일부개정)

일부개정 2011. 1. 3. 기상청고시 제2010- 5호

제1조(목적) 이 고시는 「기상관측표준화법」 제4조제2항에 따른 기상측기의 규격 중 자동기상관측장비의 표준규격에 관한 사항에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “관측센서”란 자연대기 상태의 물리량을 감지하여 신호처리가 가능한 전기량(또는 디지털 신호)으로 변화하는 소자 또는 장치로 다음과 같이 구분한다.

가. 아날로그 센서 : 전압의 형식, 부하, 저항, 용량, 전류 등에 따른 전압 신호로 변환되는 센서

나. 디지털 센서 : 펄스 또는 진동수에 따라 출력의 bit 정보를 디지털 신호로 출력하는 센서

다. 지능형 센서 : 마이크로프로세서에 의하여 자료를 획득하여 디지털 자료를 제공하고 처리하는 기능형 센서

[전문개정 2011. 1. 3.]

2. “데이터로거”란 관측센서에서 측정한 신호를 디지털 신호로 변환(또는 디지털 신호처리)하고, 자료의 1차 품질검사, 시각동기화, 관측한 자료의 저장 및 자료의 송ㆍ수신 등을 담당하는 자료수집처리기를 말한다. <개정 2011. 1. 3.>

3. “부대장비”란 자동기상관측장비를 정상적으로 작동시키는데 필요한 전원공급장치, 배터리, 낙뢰보호설비와 현지에서 기상상황을 실시간으로 표시하는 기상실황판을 말한다. <개정 2011. 1. 3.>

4. “자료구조”란 통신망을 통한 전송 및 수집을 위해 설정된 자료의 구조를 말한다. <개정 2011. 1. 3.>

5. “시각동기화”란 관측장소에 설치된 데이터로거의 시각을 우리나라 표준시각으로 맞추어 주는 일체의 과정을 말한다. <개정 2011. 1. 3.>

제3조(내용) 자동기상관측장비의 표준규격에 대한 내용은 다음 각 호와 같다.

1. 관측센서, 자료수집처리기 등 각종 하드웨어 사양의 표준규격 <개정 2011. 1. 3.>

2. 자료처리체계, 자료 품질검사, 계산, 형식 등 자료구조 및 운영에 필요한 프로그램의 표준규격 <개정 2011. 1. 3.>

3. 측기탑, 데이터로거함 등 부대설비에 관한 표준규격

제4조(적용대상) 자동기상관측장비의 표준규격 적용대상은 기상관측을 목적으로 하는 기온, 습도, 풍향, 풍속, 강수량, 강수유무, 기압 등을 자동으로 관측하는 장비일체이다. <개정 2011. 1. 3.>

제5조(표준화 원칙) 자동기상관측장비의 표준규격에 관한 표준화 원칙은 다음 각 호와 같다.

1. 세계기상기구 제반 규정의 준수 및 유지

2. 관측의 신뢰성 및 연속성 <개정 2011. 1. 3.>

3. 악기상(호우, 폭설, 강풍 등)과 극한 기상조건(혹한, 혹서, 결빙 등)에서의 안정적 장비운영을 위한 내구성

4. 장비구매의 편리성 및 유지보수의 용이성 <개정 2011. 1. 3.>

5. 새로운 기술에 대한 개방 및 수용

제6조(관측요소) ① 필수관측요소는 기온, 습도, 풍향, 풍속, 강수량, 강수유무로 한다. <개정 2011. 1. 3.>

② 선택관측요소는 기압, 적설, 지면온도, 지중온도, 초상온도, 일사, 일조, 시정, 현천, 운고, 운량 등으로 한다.

③ 관측요소는 관측기관의 기상관측목적에 따라 선택할 수 있다.

제7조(관측센서의 표준규격) 관측센서에 대한 표준규격은 별표 1과 같다.

제8조(데이터로거의 표준규격) 데이터로거에 대한 표준규격은 별표 2와 같고, 데이터로거의 1차 품질검사 기준은 별표 3과 같다.

제9조(신호 및 자료처리의 표준규격) 관측센서의 신호 및 자료처리에 대한 표준규격은 별표 4와 같다.

제10조(자료구조의 표준규격) 자료구조에 대한 표준규격은 별표 5와 같다.

제11조(시각동기화) 자동기상관측장비가 설치된 관측소에 GPS(Global Positioning System) 등 시각동기화에 필요한 장치를 갖추거나, 표준시각을 측정하는 별도의 장치로부터 표준시각을 전송받아 1일 1회 이상 데이터로거에 시각동기화를 시켜야 한다.

제12조(부대장비의 표준규격) 부대장비의 표준규격은 별표 6과 같다.

제13조(부대설비의 표준규격) 부대설비의 설치위치 및 표준규격은 별표 7과 같다.

제14조(재검토기한) 「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령 훈령 제248호)에 따라 이 고시를 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 개정, 폐지 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2013년 12월 1일까지로 한다. <개정 2011. 1. 3.>

[본조신설 2009.8.24]

부칙<제2006-30호, 2006.6.30>

이 고시는 2006년 7월 1일부터 시행한다.

부칙<제2007-1호, 2007.10.12>

이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.

부칙<제2009-1호, 2009.8.24>

이 고시는 2009년 8월 24일부터 시행한다.

부칙<제2010-5호, 2011. 1. 3>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

[별표 1] <개정 2007.10.12, 2011. 1. 3.>

관측센서의 표준규격(제7조관련)

관측 센서	형식	내 용	비고
기온 센서	금속 시스템	◦ 측정범위 : -40～+60℃ (초상, 지면, 지중온도 : -40～+100℃) ◦ 정확도 : ±0.3℃ 이내 ◦ 운용환경 : -50～+50℃ ◦ 분해능 : 0.1℃ ◦ 기타 : 100 Ω의 백금 4선식
	박막형	◦ 측정범위 : -40～+60℃ ◦ 정확도 : ±0.3℃ 이내 ◦ 운용환경 : -50～+50℃ ◦ 분해능 : 0.1℃ ◦ 기타 : 100 Ω의 백금(유리코팅 또는 보호통)
습도 센서 (상대 습도)	정전 용량식	◦ 측정범위 : 0~100% ◦ 정 확 도 : ±3%이내(10~90%) ◦ 운용환경 : 기온 -50~+50℃ ◦ 상대습도 산출
풍향 센서	전위 차계식, 그레이 코드식	◦ 측정범위 : 0～360° ◦ 정 확 도 : 5° 이내 ◦ 기동풍속 : 0.5㎧ 이하 ◦ 운용환경 : 기온 -50～+50℃, 순간풍속 75㎧ 이내 ◦ 분해능 : 5° ◦ 출 력 : 풍향에 비례하는 전압 또는 디지털 값
	초음파식	◦ 측정범위 : 0～360° ◦ 정 확 도 : 2° 이내 ◦ 기동풍속 : 0.1㎧ ◦ 운용환경 : 기온 -50～+50℃, 순간풍속 70㎧ 이내 ◦ 분해능 : 1° ◦ 출 력 : 풍향에 비례하는 전압 또는 디지털 값
풍속 센서	광초퍼식 자기 유도식	◦ 측정범위 : 0～75㎧ ◦ 정 확 도 : 10㎧ 미만에서 0.5 ㎧ 이내 또는 10㎧ 이상에서 5% 이내 ◦ 기동풍속 : 0.5㎧ 이하 ◦ 운용환경: 기온 -50～+50 ℃, 순간풍속 75㎧ 이내 ◦ 분해능 : 0.1㎧
	초음파식	◦ 측정범위 : 0～70㎧ ◦ 정 확 도 : 10㎧ 미만에서 0.5 ㎧ 이내 또는 10㎧ 이상에서 5% 이내 ◦ 기동풍속 : 0.1㎧ ◦ 운용환경: 기온 -50～+50 ℃, 순간풍속 70㎧ 이내 ◦ 분해능 : 0.1㎧ ◦ 히터내장(히터작동 범위는 강수량 온도조절용 히터에 준함)
강수량 센서	전도형	◦ 수 수 구 : 직경 200㎜ ◦ 측정범위 : 1전도(Bucket)당 0.5mm(또는 1.0mm) ◦ 정 확 도 : 20～50㎜/h 강우강도에서 3 % 이내 ◦ 재 질 : 스테인리스 ◦ 운용환경 : 기온 50～+50 ℃ ◦ 수수구 그물망 : 봉 또는 수평형태의 그물망 ◦ 분 해 능 : 0.5㎜ 또는 1.0㎜ ◦ 히 터 - 온도조절은 4 ℃ ± 2 ℃ 이내에서 ON이 되는 Thermostat, 15 ℃ ± 2 ℃ 이내에서 OFF가 되는 Thermostat 부착 ◦ 바람막이 부착
	무게식	◦ 측정범위 : 1,000mm 이상(수동배수와 자동배수 처리 가능) ◦ 정확도 : ±1% ◦ 운용환경 : 기온 50～+50℃ ◦ 분해능 : 0.1mm ◦ 바람막이, 수수구부 히팅 기능
강수 유무 센서	임피 던스 검출형	◦ 측정범위 : 비, 눈, 우박 등 강수현상 ◦ 정확도 : ±1분 ◦ 운용환경 : 기온 -50～+50℃ ◦ 감지면 규격 : 금박격자, 15～30° 경사면 ◦ 측면표면 항온유지(단, 어떠한 상태에서도 표면온도는 80℃이하) - 강우(설)가 없는 경우 ·외기온도(-30~0℃)에서 표면온도 15℃ 유지 ·외기온도(0℃이상)에서 표면온도 +15℃ 유지 - 강우(설)가 있는 경우 ·표면온도는 외기온도 +50℃를 유지
	정전용량 검출형	◦ 측정범위 : 비, 눈, 우박 등 강수현상 ◦ 정확도 : ±1분 ◦ 운용환경 : 기온 -50~+50 ℃ ◦ 감지면 규격 : 금박격자, 15~30° 경사면 ◦ 감지면 항온유지
기압센서	정전 용량식	◦ 측정범위 : 500 ~ 1080hPa ◦ 정확도 : ±0.5hPa(750~1080hPa) ◦ 운용환경 : 기온 -40~+60℃ ◦ 반응시간 : 1초 이내
일사 센서	열전대식	◦ 민감도(Sensitivity) : 7~17μV/(Wm-2) ◦ 온도특성 : ±2%/-20～+50℃ ◦ 비선형성(Non-linearity) : ±0.5% ◦ 안 정 도 : ±0.8%/년 (Change per year) ◦ 정 확 도 : 시간변화 3%, 일변화 2% ◦ 운용환경 : 기온 -40～+60℃ ◦ 분해능 : 1Wm-2
일조 센서	회전 거울식 광다이오드식	◦ 측정범위 : 0~24시간 ◦ 입사각 특성 : ±5% ◦ 선 형 성 : ±2.5% 이내 ◦ 정 확 도 : ±5%(120W/㎡), 10분(일) 이내 ◦ 운용환경 : 기온 -20~+40 ℃ ◦ 분해능 : 0.1시간
시정 현천 센서	전방 산란식	◦ 측정범위 : 10m~50,000m 이상 ◦ 정확도 : ±10%이내(10~10,000m미만), ±20%이내(10,000m 이상) ◦ 광원 : 적외선 등 ◦ 샘플링 : 매 10~15초마다 표본수집 ◦ 운용환경 : 기온 -40℃~+50℃
운량 운고 센서	레이져 빔	◦ 측정범위 : 10m(±5m범위허용)~7.5㎞이상 ◦ 정확도 : 1,000m미만 ±10m, 1,000m이상 ±30m ◦ 알고리즘이 포함된 일체형

[별표 2] <개정 2011. 1. 3.>

데이터로거의 표준규격(제8조관련)

구분	내 용	비고
기능	◦ 신호의 변환(아날로그에서 디지털)ㆍ처리 - 기상요소별 관측센서로부터 측정된 신호를 기상학적 물리량으로 변환 수치화한다. ◦ 또한 관측센서의 추가 또는 변경되었을 때 하드웨어의 변경 없이 소프트웨어로 제어가 가능하도록 설계되어야 한다. ◦ 1차 품질검사, 시각동기화, 자료의 저장, 자료의 송ㆍ수신이 가능해야 한다.
조건	◦ 일체형이고 범용성이 있어야 한다. ◦ 하드웨어, 소프트웨어 및 펌웨어의 확장성, 비례 축소성 및 신축성이 있어야 한다. ◦ 전원중단, 통신장애에 대비하여 충분한 자료가 저장되도록 한다.
규격	◦ 프로세서 : 마이크로프로세서 ◦ 저장용량 : 1분 자료 30일 이상 저장 ◦ 인터페이스 : RS232C, RS422, RS485 포트 이상 ◦ 제어장치 : 디스플레이가 부착된 키패드 ◦ 아날로그 채널 - 15개 이상(Differential 채널 5개 이상 포함) - 전압분해능 ∙ Single : 입력전압의 1/15,000배 이하 ∙ Differential : 입력전압의 1/30,000배 이하 - 정확도 : 입력전압의 1/1,000배 이하 ◦ 여기 채널 : 2개 이상 ◦ 디지털 채널 : 8개 이상 ◦ 전압 : 11～16 VDC ◦ 주파수 채널 : 2개 이상 ◦ A/D bit : 15 bit 이상 ◦ 운용환경 : 기온 -50～+80 ℃ ◦ 제질 : 강화 알루미늄 이상 ◦ 외 장 품 : 데이터로거함 - 내구성이 보장되어야 하며, 내부온도 상승이 없는 재질로 제작된 것으로 잠금장치와 환기구(이물질 방지망 설치)가 설치되어야 한다. ◦ 데이터로거의 내부보드는 접지가 되어야 한다.

[별표 3] <개정 2007.10.12. 2011. 1. 3.>

데이터로거의 1차 품질검사 기준(제8조관련)

관측센서	오류 처리 기준
온도센서	◦ 매분단위의 대기온도 값이 -40～+60 ℃ (초상, 지면, 지중온도의 경우 -40～+100 ℃) 범위를 벗어난 경우 - 매분단위의 대기․초상․지면․지중온도 값을 "-9999"로 오류표시
습도센서	◦ 매분단위의 습도 값이 0～100 % 범위를 벗어난 경우 - 매분단위의 습도 값을 "-9999"로 오류표시
풍향센서	◦ 매분단위의 풍향 값이 0～360° 범위를 벗어난 경우 - 매분단위의 풍향 값을 "-9999"로 오류표시
풍속센서	◦ 매분단위의 풍속 값이 0～75 ㎧ 범위를 벗어난 경우 - 매분단위의 풍속 값을 "-9999"로 오류표시
강수량센서	◦ 매분단위의 강수량이 30 ㎜를 초과하는 경우 - 매분단위의 강수량을 "-9999"로 오류표시
기압센서	◦ 매분단위의 기압 값이 500～1080 hPa 범위를 벗어난 경우 - 매분단위의 기압 값을 "-9999"로 오류표시

[별표 4] <개정 2007.10.12. 2011. 1. 3.>

관측센서의 신호 및 자료처리의 표준규격(제9조관련)

관측요소	신호 및 자료처리
온도 습도 기압	◦ 자료 단위 : 0.1 ℃(기온, 초상, 지면, 지중온도), 1 %(습도), 0.1 hPa(기압) ◦ 샘플링 시간 : 10초 ◦ 자료처리 시간간격 : 1분 - 10초마다 전기적신호를 수신하여 디지털값으로 변환한다. - 10초 간격의 6개 자료를 평균하여 1분 자료를 산출한다.
풍향 풍속	◦ 자료 단위 : 풍향(0.1°), 풍속(0.1 ㎧) ◦ 샘플링 시간 : 0.25초 ◦ 자료처리 시간간격 : 1분 ◦ 풍향, 풍속센서로부터 0.25초마다 전기적 신호를 수신하여 디지털 값으로 변환 후 벡터 환산한다. ◦ 순간풍향ㆍ풍속(gust) - 매 0.25초 간격으로 3초 동안 12개의 샘플링된 자료를 평균하고 1초 간격으로 이동 평균하여 순간풍향․풍속을 산출한다. - 1분 동안 수집된 지난 240개의 자료 중 최댓값을 1분 최대순간풍향․풍속으로 산출한다. - 매 1분마다 지난 10개의 1분값 중에서 최댓값을 10분 최대순간풍향․풍속으로 산출한다. - 하루 동안 수집된 1분 최대순간풍향․풍속 1440개 중에서 최댓값을 일 최대순간풍향․풍속으로 산출한다. ◦ 1분 평균 풍향․풍속 - 0.25초 간격의 바람벡터 자료를 10초 동안 평균을 구한 후 1분 동안 6개의 자료를 다시 평균하여 매분자료를 산출한다.
강수량	전도형	◦ 자료 단위 : 0.5 ㎜ 또는 1.0 ㎜ ◦ 1분 강수량 : 센서에서 1초마다 보내온 펄스 신호의 횟수를 1분 동안 누적하여 산출한다.
	무게식	◦ 자료 단위 : 0.1 ㎜ ◦ 1분 강수량 : 센서에서 보내온 1분값 또는 각 센서의 자체 알고리즘에 따른다.
강수유무	◦ 자료 단위 : ON 신호 시 10, OFF 신호 시 00 ◦ 샘플링 시간 : 1분 ◦ 강수현상이 있을 때 10, 없을 때 00

[별표 5] <개정 2007.10.12>

자료구조의 표준규격(제10조관련)

1. 기상관측자료

가. 자료구조

(1) 필수 및 선택 모두 관측 시 : 109 BYTE

(2) 필수 관측 시	: 63 BYTE

(3) 강수량 관측 시	: 34 BYTE

Ⅰ(2)	Ⅱ(3)	Ⅲ(5)	Ⅳ(1)	Ⅴ(1)	Ⅵ(2)	Ⅶ	Ⅷ(2)	Ⅸ(2)
						Ⅶ-1(91),Ⅶ-2(45),Ⅶ-3(16)

구분 기호	내용	바이트 수	내 용 설 명
Ⅰ	시작 표시	2	'FAFB' (Hex)
Ⅱ	프로토콜버전	1	1) 년 : 표현범위 → 0 ~ 99 (2000~2099년)
		1	2) 월 : 표현범위 → 1 ~ 12
		1	3) 일 : 표현범위 → 1 ~ 31
Ⅲ	날짜/시간	1	1) 년 : 표현범위 → 0 ~ 99 (2000~2099년)
		1	2) 월 : 표현범위 → 1 ~ 12
		1	3) 일 : 표현범위 → 1 ~ 31
		1	4) 시 : 표현범위 → 0 ~ 24
		1	5) 분 : 표현범위 → 0 ~ 59
Ⅳ	자료구분	1	'I' : 순간 'B' : 1 분
Ⅴ	자료형식 번호	1	0 : 필수 및 선택관측, 1 : 필수관측, 2 : 강수량관측, c : 관측요소에 따라 부여(3～9)
Ⅵ	지점번호	2	AWS 지점번호 : 사용비트 → 14 ～ 0번 비트 유효범위 → 1 ～ 65535 자료형태 → 이진 코드
Ⅶ	자료내용	Ⅶ-1 : 91	필수 및 선택 관측
		Ⅶ-2 : 45	필수 관측
		Ⅶ-3 : 16	강수량 관측
Ⅷ	CHECK XOR	1	초기값을 '0'으로 하여 Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ, Ⅴ, Ⅵ, Ⅶ 항을 XOR 한 값
	CHECK SUM	1	초기값을 '0'으로 하여 Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ, Ⅴ, Ⅵ, Ⅶ 항을 ADD 한 값
Ⅸ	끝 표시	2	'FFFE' (Hex)

나. 자료내용 구조

구분	분류	내용	바이트 수	내 용 설 명
필수 관측 요소	A	기온	2	1분 평균 기온 사용비트 → 10 ～ 0 번 비트 유효범위 → 0 ～ 2047 (이진 코드) 표현범위 → 500 ～ 1500 ((관측값 ＋ 100) × 10)
	B	풍향	2	1분 평균 풍향 사용비트 → 11 ～ 0 번 비트 유효범위 → 0 ～ 4095 (이진 코드) 표현범위 → 1 ～ 3599 (관측값 × 10)
	C	풍속	2	1분 평균 풍속 사용비트 → 9 ～ 0 번 비트 유효범위 → 0 ～ 1023 (이진 코드) 표현범위 → 1 ～ 1000 (관측값 × 10)
	D	돌풍 풍향	2	1분 돌풍 풍향 0.25초 샘플링, 3초 이동 벡터평균 사용비트 → 11 ～ 0 번 비트 유효범위 → 0 ～ 4095 (이진 코드) 표현범위 → 0 ～ 3599 (관측값 × 10)
	E	돌풍 풍속	2	1분 돌풍 풍속 0.25초 샘플링, 3초 이동평균 사용비트 → 9 ～ 0 번 비트 유효범위 → 0 ～ 1023 (이진 코드) 표현범위 → 0 ～ 1000 (관측값 × 10)
	F	강수량 (0.5/1.0 m)	2	00시부터 현재까지(일계) 누적강수량 사용비트 → 14 ～ 0 번 비트 유효범위 → 0 ～ 32767 (이진 코드) 표현범위 → 0 ～ 32767 (관측값 × 10)
	G	기 압	2	1분 평균 현지기압 사용비트 → 13 ～ 0 번 비트 유효범위 → 0 ～ 16383 (이진 코드) 표현범위 → 5000 ～ 11000 (관측값 × 10)
	H	강수유무	2	1분 강수유무 사용비트 → 3 ～ 0 번 비트 유효범위 → 0 ～ 16 (이진 코드) 표 현 → 강수 무 : 00, 강수 유 : 10
	I	적 설	2	10분 누적적설량 사용비트 → 10 ～ 0 번 비트 유효범위 → 0 ～ 5000 (이진 코드) 표현범위 → 0 ～ 5000 (관측값×10)
	J	상대습도	2	1분 평균 상대습도 사용비트 → 9 ～ 0 번 비트 유효범위 → 0 ～ 1023 (이진 코드) 표현범위 → 0 ～ 1000 (관측값 × 10)
	K	강수량 (0.1mm)	2	00시부터 현재까지(일계) 누적강수량 사용비트 → 14 ～ 0 번 비트 유효범위 → 0 ～ 32767 (이진 코드) 표현범위 → 0 ～ 32767 (관측값 × 10)

구분	분류	내용	바이트 수	내 용 설 명
	L- 1	예비 1	2	예 비 1
	L- 2	예비 2	2	예 비 2
	L- 3	예비 3	2	예 비 3
	L- 4	예비 4	2	예 비 4
	L- 5	예비 5	2	예 비 5
	L- 6	예비 6	2	예 비 6
	L- 7	예비 7	2	예 비 7
	L- 8	예비 8	2	예 비 8
	L- 9	예비 9	2	예 비 9
	L-10	예비 10	2	예 비 10
선택 관측 요소	a	일 사	2	1분 누적 일사량 사용비트 → 14 ～ 0 번 비트 유효범위 → 0 ～ 32767 (이진 코드) 표현범위 → 0 ～ 32767 {누적 값(MJ/m2) × 100}
	b	일 조	2	00시부터 현재까지(일계) 누적 일조시간 사용비트 → 15 ～ 0 번 비트 유효범위 → 0 ～ 65535 (이진 코드) 표현범위 → 0 ～ 65535 {누적시간(초 단위)}
	c	지면온도	2	1분 평균 지면온도 사용비트 → 10 ～ 0 번 비트 유효범위 → 0 ～ 2047 (이진 코드) 표현범위 → 500 ～ 2000 {(관측 값 ＋ 100) × 10}
	d	초상온도	2	1분 평균 초상온도 사용비트 → 10 ～ 0 번 비트 유효범위 → 0 ～ 2047 (이진 코드) 표현범위 → 500 ～ 2000 {(관측값 ＋ 100) × 10}
	e	지중온도 (5 cm)	2	1분 평균 지중온도(5 cm) 사용비트 → 10 ～ 0 번 비트 유효범위 → 0 ～ 2047 (이진 코드) 표현범위 → 500 ～ 2000 {(관측값 ＋ 100) × 10}
	f	지중온도 (10 cm)	2	1분 평균 지중온도(10 cm) 사용비트 → 10 ～ 0 번 비트 유효범위 → 0 ～ 2047 (이진 코드) 표현범위 → 500 ～ 2000 {(관측값 ＋ 100) × 10}
	g	지중온도 (20 cm)	2	1분 평균 지중온도(20 cm) 사용비트 → 10 ～ 0 번 비트 유효범위 → 0 ～ 2047 (이진 코드) 표현범위 → 500 ～ 2000 {(관측값 ＋ 100) × 10}
	h	지중온도 (30 cm)	2	1분 평균 지중온도(30 cm) 사용비트 → 10 ～ 0 번 비트 유효범위 → 0 ～ 2047 (이진 코드) 표현범위 → 500 ～ 2000 {(관측값 ＋ 100) × 10}
	i	지중온도 (50 cm)	2	1분 평균 지중온도(50 cm) 사용비트 → 10 ～ 0 번 비트 유효범위 → 0 ～ 2047 (이진 코드) 표현범위 → 500 ～ 2000 {(관측값 ＋ 100) × 10}
	j	지중온도 (1.0 m)	2	1분 평균 지중온도(1.0 m) 사용비트 → 10 ～ 0 번 비트 유효범위 → 0 ～ 2047 (이진 코드) 표현범위 → 500 ～ 2000 {(관측값 ＋ 100) × 10}
	k	지중온도 (1.5 m)	2	1분 평균 지중온도(1.5 m) 사용비트 → 10 ～ 0 번 비트 유효범위 → 0 ～ 2047 (이진 코드) 표현범위 → 500 ～ 2000 {(관측값 ＋ 100) × 10}
	l	지중온도 (3.0 m)	2	1분 평균 지중온도(3.0 m) 사용비트 → 10 ～ 0 번 비트 유효범위 → 0 ～ 2047 (이진 코드) 표현범위 → 500 ～ 2000 {(관측값 ＋ 100) × 10}
	m	지중온도 (5.0 m)	2	1분 평균 지중온도(5.0 m) 사용비트 → 10 ～ 0 번 비트 유효범위 → 0 ～ 2047 (이진 코드) 표현범위 → 500 ～ 2000 {(관측값 ＋ 100) × 10}
	S- 1	예비 1	2	예비 1
	S- 2	예비 2	2	예비 2
	S- 3	예비 3	2	예비 3
	S- 4	예비 4	2	예비 4
	S- 5	예비 5	2	예비 5
	S- 6	예비 6	2	예비 6
	S- 7	예비 7	2	예비 7
	S- 8	예비 8	2	예비 8
	S- 9	예비 9	2	예비 9
	S-10	예비 10	2	예비 10
상태 자료	X	데이터 로거 전압상태	1	BIT 0 : DC입력전압 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 1 : 배터리전압 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 2, 3: AC 전압 → 00 : 110 V, 01 : 220 V, 11 : AC OFF BIT 4 : 데이터로거함 잠금상태 → 0 : 닫힘, 1 : 열림 BIT 5 : 예비 1 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 6 : 예비 2 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 7 : 예비 3 → 0 : 정상, 1 : 비정상
	Y	데이터 로거 센서상태	2	BIT 0 : 풍향센서 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 1 : 풍속센서 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 2 : 온도센서 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 3 : 강수유무 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 4 : 강수량센서 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 5 : 습도센서 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 6 : 기압센서 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 7 : 예비 1 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 8 : 예비 2 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 9 : 예비 3 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 10 : 예비 4 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 11 : 예비 5 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 12 : 예비 6 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 13 : 예비 7 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 14 : 예비 8 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 15 : FAN의 동작상태 → 0 : 정상, 1 : 비정상
	Z	데이터 로거 센서상태	1	BIT 0 : 강수량센서 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 1 : 예비 1 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 2 : 예비 2 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 3 : 예비 3 → 0 : 정상, 1 : 비정상

나. 요소별 구조

(1) Ⅶ-1 : 필수 및 선택 관측 ( 91 Bytes )

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L-1	L-2	L-3	L-4	L-5	L-6	L-7	L-8	L-9	L-10
필수 관측요소

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	S-1	S-2	S-3	S-4	S-5	S-6	S-7	S-8	S-9	S-10	X	Y
선택 관측요소																							상태 자료

(2) Ⅶ-2 : 필수 관측 ( 45 Bytes )

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L-1	L-2	L-3	L-4	L-5	L-6	L-7	L-8	L-9	L-10	X	Y
필수 관측요소																					상태 자료

(3) Ⅶ-3 : 강수량 관측 (16 Bytes )

F	K	L-1	L-2	L-3	L-4	L-5	X	Z
강수량 관측							상태자료

2. 데이터로거 명령어 구분 : 29 BYTE

A	B	C	D	E	F	G	H

순 서	내 용	Bytes	내 용 설 명
A	HEADER	2	FAFB (Hex)
B	프로토콜 버전	1	1) 년 : 표현범위 → 0 ~ 99 (2000~2099년)
		1	2) 월 : 표현범위 → 1 ~ 12
		1	3) 일 : 표현범위 → 1 ~ 31
C	년월일 시분초	1	1) 년 : 표현범위 → 0 ～ 99 (2000~2099년)
		1	2) 월 : 표현범위 → 1 ～ 12
		1	3) 일 : 표현범위 → 1 ～ 31
		1	4) 시 : 표현범위 → 0 ～ 24
		1	5) 분 : 표현범위 → 0 ～ 59
		1	6) 초 : 표현범위 → 0 ～ 59
D	비밀번호	2	PASSWD
E	지점번호	2	ID
F	명령어	10	※ 명령어 참조
G	CHECK XOR	1	초기값을 '0'으로 하여 B,C,D,E,F 항을 XOR 한 값
	CHECK SUM	1	초기값을 '0'으로 하여 B,C,D,E,F 항을 ADD 한 값
H	END	2	FFFE(Hex)

※ 명령어

구 분	명령어	내 용 설 명
자료요구 명령	AI?	순간자료
	AB?	1분 자료 (최근 1분 자료 요구)
	AQ?	1분 과거 자료 (C항에 과거시간을 입력하여 과거자료요구)
상태 정보	AV?	데이터로거 버전
원격 제어	AR?	데이터로거 리셋
	AO?	전원리셋 또는 모뎀리셋 또는 적설센서 리셋
	AD?	지점번호 설정
	AT?	날짜, 시간 설정
	AW?	암호 설정
	AC?	저장데이터 삭제
(예) AI? : ?포함 3바이트 나머지 공간은 0x00을 채운다.

3. 데이터로거 버전(Version) 명령응답 : 29 byte

A	B	C	D	E	F

순서	내용	Bytes	내 용 설 명
A	HEADER	2	FAFB (Hex)
B	프로토콜 버전	1	1) 년 : 표현범위 → 0 ~ 99 (2000~2099년)
		1	2) 월 : 표현범위 → 1 ~ 12
		1	3) 일 : 표현범위 → 1 ~ 31
C	지점번호	2	ID
D	내 용	18	데이터로거 버전(예 "JD V01.01")
E	CHECK XOR	1	초기값을 '0'으로 하여 B,C,D 항을 XOR 한 값
	CHECK SUM	1	초기값을 '0'으로 하여 B,C,D 항을 ADD 한 값
F	END	2	FFFE(Hex)

4. 데이터로거 리셋, 지점번호 설정, 날짜시간 설정, 지점번호, 암호설정 등에 대한

명령응답 : 16 byte

A	B	C	D	E	F	G

순서	내용	Bytes	내 용 설 명
A	HEADER	2	FAFB (Hex)
B	프로토콜 버전	1	1) 년 : 표현범위 → 0 ~ 99 (2000~2099년)
		1	2) 월 : 표현범위 → 1 ~ 12
		1	3) 일 : 표현범위 → 1 ~ 31
C	지점번호	2	ID
D	명령어	1	R : 데이터로거 리셋
			O : 전원리셋 또는 모뎀리셋 또는 적설센서 리셋
			D : 지점번호 설정
			T : 날짜, 시간 설정
			W：암호 설정
			C : 버퍼클리어
E		4	"OKAY" 또는 “FAIL"
F	CHECK XOR	1	초기값을 '0'으로 하여 B,C,D,E 항을 XOR 한 값
	CHECK SUM	1	초기값을 '0'으로 하여 B,C,D,E 항을 ADD 한 값
G	END	2	FFFE(Hex)

5. 데이터로거(Data Logger)에서 기상실황판으로 전송하는 자료구조

◦ 자료형태 : ASCII 코드형태로 기본 58 BYTE로 한다.

A(1)	B(7)	C(5)	D ～ M (44)	N(1)
시작문자	날짜	시간	관측자료	끝문자

구분	분류	내용	바이트수	내 용 설 명
헤더	A		1	'02' hex STX(Start Of Text)
날짜/ 시간	B	날짜 YYMMDD	7	ID "A"를 포함 Text 7자리 YY : 년 2자리, MM : 월 2자리, DD : 일 2자리
	C	시간 hhmm	5	ID "B"를 포함 Text 5자리 hh : 월 2자리, mm : 일 2자리
관측 자료	D	풍향 ddd	4	ID "C"를 포함 Text 4자리 ddd : 000 ~ 360°
	E	풍속 sss	4	ID "D"를 포함 Text 4자리 sss : 000 ~ 750 ㎧(관측값 × 10)
	F	온도 nttt	5	ID "E"를 포함 Text 5자리 n : 부호 영하 1, 영상 0 ttt : 000 ~ 500 ℃(관측값 × 10)
	G	오늘강수량 rrrr	5	ID "F"를 포함 Text 5자리 rrrr : 0000 ~ 9999 ㎜(관측값 × 10)
	H	어제강수량 rrrr	5	ID "G"를 포함 Text 5자리 rrrr : 0000 ~ 9999 ㎜(관측값 × 10)
	I	강수유무 d	2	ID "H"를 포함 Text 2자리 d : 유 1 , 무 0
	J	기 압 ppppp	6	ID "I"를 포함 Text 6자리 ppppp : 05000 ~ 11000 hPa (관측값 × 10)
	K	습 도 hhh	4	ID "J"를 포함 Text 4자리 현재 습도 hhh : 000 ~ 100 %
	L	적 설 nnnn	5	ID "K"를 포함 Text 5자리 현재 적설 nnn : 000 ~ 9999 cm(관측값 × 10)
	M	예비 1	4
끝	N		1	'03' hex ETX(End Of Text)

[별표 6] <개정 2007.10.12>

부대장비의 표준규격(제12조관련)

부대장비	표준규격
전원공급장치	◦ 전원공급장치의 입력전압은 AC 프리볼트 60 Hz, 출력전압은 DC 12 V의 안정된 전원을 공급하여야 한다. ◦ AC 입력 단자에 보호용 스위치 및 서지보호기를 부착하여야 한다.
배터리	◦ 배터리는 전원공급 중단 시 자동기상관측장비를 80시간 이상 가동할 수 있어야 한다. ◦ 배터리의 공칭 전압은 12 V이어야 한다.
낙뢰보호설비	◦ 낙뢰보호설비는 한국산업규격 "KS C IEC 61024-1" 규격을 따른다.
기상실황판	◦ 관측지점에서 실시간으로 기상실황을 감시하기 위하여 자동기상관측장비와 호완이 가능하도록 기상실황판을 설치할 수 있다. ◦ 형식과 표출방식은 관측기관의 특성에 맞게 설계할 수 있다.

[별표 7] <개정 2011. 1. 3.>

부대설비의 설치위치 및 표준규격(제13조관련)

부대설비	설치 위치
측기탑	◦ 설치위치 : 관측장소 ◦ 설치높이 - 지면에서부터 10 m 이상 ※ 건물 옥상의 경우는 장애물과의 이격거리와 장애물의 높이에 따라 최소 7 m 이상의 높이에 설치 ◦ 구조물 - 구조 : 3단 3각형(옆면 폭 40 cm), 지그재그 사다리식 - 재질 : 알루미늄 또는 강도 높은 강철 - 표면처리 : 백색 불소 도장 또는 아연도금 ◦ 측기탑 지지선 설치 ◦ 콘크리트 기초공사 - 측기탑용(콘크리트 타설, 케이블 인입관 매설) - 지선용 3개(콘크리트 타설, 앵커볼트형) ※ 특수목적을 위한 관측 및 고정식 장대형은 제외한다.
데이터 로거함	◦ 지상은 측기탑과 별도로 구성하고, 옥상은 측기탑에 부착
배터리함	◦ 데이터로거함 반대쪽에 지면에서 약 0.5 m 높이에 지지대를 설치하고 그 위에 배터리 함을 설치
차광통	◦ 강제순환형 - 용도 : 온도센서, 습도센서 차광용 - 구조 및 재질 : 이중통풍식, 흰색, 섬유유리·플라스틱·금속 - 통풍속도 : 4㎧ ～ 6㎧ - 모양 : 상단은 눈 쌓임 적게 함 ※ 자연통풍식의 경우에는 비늘모양의 구조
강수량계 바람막이	◦ 지면에 바람막이의 지지봉 설치를 원칙 ※ 옥상 등의 경우에는 강수량계 몸통에 설치 함
가로대	◦ 용도 : 강수유무센서, 차광통 부착용 ◦ 길이 : 3 m ◦ 설치높이 : 지면으로부터 1.5 m ◦ 설치방법 - 지상은 측기탑과 별도로 구성하여 데이터로거함 위에 부착 - 옥상은 측기탑에 부착하여 데이터 로거함 위에 설치
피뢰침	◦ 측기탑 최상단에 설치
접지함	◦ 지선 지지대를 벗어나지 않는 범위 내에 설치