자동기상관측장비의 표준규격

제정 2006. 6. 30. 기상청고시 제2006-30호

개정 2007. 10. 12. 기상청고시 제2007- 1호

개정 2009.  8. 24. 기상청고시 제2009-1호

(일몰제 도입을 위한 「기상요소별 관측방법」 등 일부개정)

제1조(목적) 이 고시는 「기상관측표준화법」 제4조제2항에 따른 기상측기의 규격 중 자동기상관측장비의 표준규격에 관한 사항에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “관측센서”라 함은 자연대기의 상태를 감지하여 기상학적 물리량으로 변환하고, 이 신호를 데이터로거에 송신하는 장치를 말한다.

2. “데이터로거”라 함은 관측센서에서 측정한 신호를 디지털 신호로 변환하고, 자료의 1차 품질검사, 시각동기화, 관측한 자료의 저장 및 자료의 송ㆍ수신 등을 담당하는 컴퓨터 본체를 말한다.

3. “부대장비”라 함은 기상관측장비를 정상적으로 작동시키는데 필요한 전원공급장치, 배터리, 낙뢰보호설비와 현지에서 기상상황을 실시간으로 표시하는 기상실황판을 말한다.

4. “자료구조”라 함은 통신망을 통한 전송 및 수집을 위해 설정된 자료의 구조를 말한다.

5. “시각동기화”라 함은 관측소의 데이터로거의 시각을 국내의 표준시각으로 맞추어 주는 일체의 과정을 말한다.

제3조(내용) 자동기상관측장비의 표준규격에 대한 내용은 다음 각 호와 같다.

1. 관측센서, 자료처리부 등 각종 하드웨어 사양의 표준규격

2. 자료처리체계, 자료 품질검사, 계산, 형식 등 자료처리 및 운영에 필요한 프로그램의 표준규격

3. 측기탑, 데이터로거함 등 부대설비에 관한 표준규격

제4조(적용대상) 자동기상관측장비의 표준규격의 적용대상은 기상관측을 목적으로 하는 기온, 풍향, 풍속, 강수량, 강수유무, 기압 등을 자동으로 관측하는 장비일체이다.

제5조(표준화 원칙) 자동기상관측장비의 표준규격에 관한 표준화 원칙은 다음 각 호와 같다.

1. 세계기상기구 제반 규정의 준수 및 유지

2. 관측의 안정성 및 연속성

3. 악기상(호우, 폭설, 강풍 등)과 극한 기상조건(혹한, 혹서, 결빙 등)에서의 안정적 장비운영을 위한 내구성

4. 편리한 구입 및 유지보수를 위한 보편성

5. 새로운 기술에 대한 개방 및 수용

제6조(관측요소) ① 필수관측요소는 기온, 풍향, 풍속, 강수량, 강수유무, 기압의 6개 요소로 한다.

②선택관측요소는 습도, 적설, 지면온도, 지중온도, 초상온도, 일사, 일조 등으로 한다.

③관측요소는 관측기관의 기상관측목적에 따라 선택할 수 있다.

제7조(관측센서의 표준규격) 관측센서에 대한 표준규격은 별표 1과 같다.

제8조(데이터로거의 표준규격) 데이터로거에 대한 표준규격은 별표 2와 같고, 데이터로거의 1차 품질검사 기준은 별표 3과 같다.

제9조(신호 및 자료처리의 표준규격) 관측센서의 신호 및 자료처리에 대한 표준규격은 별표 4와 같다.

제10조(자료구조의 표준규격) 자료구조에 대한 표준규격은 별표 5와 같다.

제11조(시각동기화) 자동기상관측장비가 설치된 관측소에 GPS(Global Positioning System) 등 시각동기화에 필요한 장치를 갖추거나, 표준시각을 측정하는 별도의 장치로부터 표준시각을 전송받아 1일 1회 이상 데이터로거에 시각동기화를 시켜야 한다.

제12조(부대장비의 표준규격) 부대장비의 표준규격은 별표 6과 같다.

제13조(부대설비의 표준규격) 부대설비의 설치위치 및 표준규격은 별표 7과 같다.

제14조(재검토기한) 「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령 훈령 제248호)에 따라 이 고시를 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 개정, 폐지 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2012년 8월 24일까지로 한다.

[본조신설 2009.8.24]

부     칙<2006.6.30>

이 고시는 2006년 7월 1일부터 시행한다.

부     칙<2007.10.12>

이 고시는 발령한 날로부터 시행한다.

부     칙<제2009-1호, 2009.8.24>

이 고시는 2009년 8월 24일부터 시행한다.

〔별표 1〕<개정 2007.10.12>

관측센서의 표준규격(제7조관련)

관측센서	표준규격	비고
기온센서 (초상, 지면, 지중온도 포함)	◦측정방식 : 전기저항 ◦규 격 : 100 Ω의 백금 4선식, A급 ◦측정범위 : -40～+60 ℃ (초상, 지면, 지중온도 : -40～+100 ℃) ◦불 확 도 : 0.3 ℃ 이내
풍향센서	◦측정방식 : 전위차계식(Potentiometer type), 그레이 코드식(Gray-Code type) ◦측정범위 : 0～360° ◦기동풍속 : 0.5 ㎧ 이하 ◦불 확 도 : 5° 이내 ◦운용환경 : 순간풍속 75 ㎧ 이상, 기온 -50～+50 ℃ ◦출 력 : 풍향에 비례하는 전압 또는 디지털 값
풍속센서	◦측정방식 : 광초퍼식(photo chopper type), 초음파식(Ultra-Sonic type), 자기유도식(Magnetically induced type) ◦측정범위 : 0～75 ㎧ ◦기동풍속 : 0.5 ㎧ 이하 ◦불 확 도 : 10 ㎧ 미만에서 0.5 ㎧ 이내, 10 ㎧ 이상에서 5 % 이내 ◦운용환경 : 순간풍속 75 ㎧ 이상, 기온 -50～+50 ℃
강수량센서	◦측정방식 : 전도형 ◦수 수 구 : 직경 200 ㎜ ◦분 해 능 : 0.5 ㎜ 또는 1.0 ㎜ ◦불 확 도 : 20～30 ㎜/h 강우강도에서 100 ㎜ 기준 3 % 이내 ◦재 질 : 스테인리스 ◦운용환경 : 기온 50～+50 ℃ ◦수수구 그물망 : 봉 또는 수평형태의 그물망 ◦히 터 - 전원 AC220 V 또는 DC12 V - 온도조절은 4 ℃ ± 2 ℃ 이내에서 ON/OFF가 되는 Thermostat 1개, 15 ℃ ± 2 ℃ 이내에서 ON/OFF가 되는 Thermostat 1개를 각각 부착한다.

관측센서	표준규격	비고
강수유무 센서	◦측정방식 : 접촉회로 임피던스 검출 ◦감지면 규격 : 금박격자, 15～30° 경사면 ◦운용환경 : 기온 -50～+50 ℃
기압센서	◦측정방식 : 정전용량 ◦측정범위 : 500～1080 hPa ◦불 확 도 : 0.5 hPa(750～1080 hPa) ◦운용환경 : 기온 -40～+60 ℃ ◦반응시간 : 1초 이내
습도센서 (상대습도)	◦측정방식 : 정전용량 ◦측정범위 : 0～100 % ◦불 확 도 : 3 %(10～90 %) ◦운용환경 : 기온 -40～+60 ℃
일사센서	◦측정방식 : 기전력 ◦민감도(Sensitivity) : 7～17 μV/(Wm-2) ◦온도특성 : ±2 %/-20～+50 ℃ ◦비선형성(Non-linearity) : ±0.5 % ◦안 정 도 : ±0.8 %/년 (Change per year) ◦불 확 도 : 95 % 신뢰수준, 시간변화 3 %, 일변화 2 % ◦운용환경 : 기온 -40～+80 ℃
일조센서	◦측정방식 : 회전거울식 ◦펄 스 수 : 맑음 시 100 펄스/시간 ◦입사각 특성 : ±5 % ◦온도특성 : ±5 %/-20～+40 ℃ ◦경 계 값 : 120 W/㎡ ◦선 형 성 : ±2.5 % 이내 ◦불 확 도 : 0.17 %(10분 이내)/일(day) ◦측정범위 : 0～24시간 ◦운용환경 : 기온 -20～+40 ℃

〔별표 2〕

데이터로거의 표준규격(제8조관련)

구분	내용	비고
기능	◦신호의 변환(아날로그에서 디지털)ㆍ처리 - 기상요소별 관측센서로부터 측정된 신호를 기상학적 물리량으로 변환 수치화한다. ◦또한 관측센서의 추가 또는 변경되었을 때 하드웨어의 변경 없이 소프트웨어로 제어가 가능하도록 설계되어야 한다. ◦1차 품질검사, 시각동기화, 자료의 저장, 자료의 송ㆍ수신 이 가능해야 한다.
조건	◦일체형이고 범용성이 있어야 한다. ◦하드웨어, 소프트웨어 및 펌웨어의 확장성, 비례 축소성 및 신축성이 있어야 한다. ◦전원중단, 통신장애에 대비하여 충분한 자료가 저장되도록 한다.
규격	◦프로그램 메모리 : 16 KB 이상 ◦데이터 메모리 : 2 MB 이상 ◦인터페이스 : RS232C, RS422, RS485 포트 ◦제어장치 : 디스플레이가 부착된 키패드 ◦아날로그 채널 - 8개 이상(Differential 채널 5개 이상 포함) - 전압분해능 ∙ Single : 입력전압의 1/15,000배 이하 ∙ Differential : 입력전압의 1/30,000배 이하 - 불확도 : 입력전압의 1/1,000배 이하 ◦여기 채널 : 2개 이상 ◦디지털 채널 : 8개 이상 ◦전압 : 11～16 V DC ◦주파수 채널 : 2 ◦A/D bit : 12 bit 이상 ◦운용환경 : 기온 -50～+80 ℃ ◦외 장 품 : 데이터로거함 - 내구성이 보장되어야 하며, 내부온도 상승이 없는 재질로 제작된 것으로 잠금장치와 환기구(이물질 방지망 설치)가 설치되어야 한다. ◦ 데이터로거의 내부보드는 접지가 되어야 한다.

〔별표 3〕<개정 2007.10.12>

데이터로거의 1차 품질검사 기준(제8조관련)

관측센서	오류 처리 기준
풍향센서	◦매분단위의 풍향 값이 0～360° 범위를 벗어난 경우 - 매분단위의 풍향 값을 "-9999"로 오류표시
풍속센서	◦매분단위의 풍속 값이 0～75 ㎧ 범위를 벗어난 경우 - 매분단위의 풍속 값을 "-9999"로 오류표시
기온센서	◦매분단위의 대기온도 값이 -40～+60 ℃ (초상, 지면, 지중온도의 경우 -40～+100 ℃) 범위를 벗어난 경우 - 매분단위의 대기․초상․지면․지중온도 값을 "-9999"로 오류표시
습도센서	◦매분단위의 습도 값이 0～100 % 범위를 벗어난 경우 - 매분단위의 습도 값을 "-9999"로 오류표시
기압센서	◦매분단위의 기압 값이 500～1080 hPa 범위를 벗어난 경우 - 매분단위의 기압 값을 "-9999"로 오류표시
강수량센서	◦매분단위의 강수량이 30 ㎜를 초과하는 경우 - 매분단위의 강수량을 "-9999"로 오류표시

〔별표 4〕<개정 2007.10.12>

관측센서의 신호 및 자료처리의 표준규격(제9조관련)

관측요소	신호 및 자료처리 표준규격
기온(초상, 지면, 지중온도), 습도, 기압	◦자료 단위 : 0.1 ℃(기온, 초상, 지면, 지중온도), 1 %(습도), 0.1 hPa(기압) ◦샘플링 시간 : 10초 ◦자료처리 시간간격 : 1분 - 10초마다 전기적신호를 수신하여 디지털값으로 변환한다. - 10초 간격의 6개 자료를 평균하여 1분 자료를 산출한다.
풍향, 풍속	◦자료 단위 : 풍향(0.1°), 풍속(0.1 ㎧) ◦샘플링 시간 : 0.25초 ◦자료처리 시간간격 : 1분 ◦풍향, 풍속센서로부터 0.25초마다 전기적 신호를 수신하여 디지털 값으로 변환 후 벡터 환산한다. ◦순간풍향ㆍ풍속(gust) - 매 0.25초 간격으로 3초 동안 12개의 샘플링된 자료를 평균하고 1초 간격으로 이동 평균하여 순간풍향․풍속을 산출한다. - 1분 동안 수집된 지난 240개의 자료 중 최대값을 1분 최대순간풍향․풍속으로 산출한다. - 매 1분마다 지난 10개의 1분값 중에서 최대값을 10분 최대순간풍향․풍속으로 산출한다. - 하루 동안 수집된 1분 최대순간풍향․풍속 1440개 중에서 최대값을 일 최대순간풍향․풍속으로 산출한다. ◦1분 평균 풍향․풍속 - 0.25초 간격의 바람벡터 자료를 10초 동안 평균을 구한 후 1분 동안 6개의 자료를 다시 평균하여 매분자료를 산출한다.
강수량	◦자료 단위 : 0.5 ㎜ 또는 1.0 ㎜ ◦1분 강수량 : 센서에서 1초마다 보내온 펄스 신호의 횟수를 1분 동안 누적하여 산출한다.
강수유무	◦자료 단위 : ON 신호 시 10, OFF 신호 시 00 ◦샘플링 시간 : 1분 ◦강수현상이 있을 때 10, 없을 때 00

[별표 5] <개정 2007.10.12>

자료구조의 표준규격(제10조관련)

1. 기상관측자료

가. 자료구조

(1) 필수 및 선택 모두 관측 시     : 109 BYTE

(2) 필수 관측 시	: 63 BYTE

(3) 강수량 관측 시	: 34 BYTE

Ⅰ(2)	Ⅱ(3)	Ⅲ(5)	Ⅳ(1)	Ⅴ(1)	Ⅵ(2)	Ⅶ	Ⅷ(2)	Ⅸ(2)
						Ⅶ-1(91),Ⅶ-2(45),Ⅶ-3(16)

구분 기호	내용	바이트 수	내 용 설 명
Ⅰ	시작 표시	2	'FAFB' (Hex)
Ⅱ	프로토콜버전	1	1) 년 : 표현범위 → 0 ~ 99 (2000~2099년)
		1	2) 월 : 표현범위 → 1 ~ 12
		1	3) 일 : 표현범위 → 1 ~ 31
Ⅲ	날짜/시간	1	1) 년 : 표현범위 → 0 ~ 99 (2000~2099년)
		1	2) 월 : 표현범위 → 1 ~ 12
		1	3) 일 : 표현범위 → 1 ~ 31
		1	4) 시 : 표현범위 → 0 ~ 24
		1	5) 분 : 표현범위 → 0 ~ 59
Ⅳ	자료구분	1	'I' : 순간 'B' : 1 분
Ⅴ	자료형식 번호	1	0 : 필수 및 선택관측, 1 : 필수관측, 2 : 강수량관측, c : 관측요소에 따라 부여(3～9)
Ⅵ	지점번호	2	AWS 지점번호 : 사용비트 → 14 ～ 0번 비트 유효범위 → 1 ～ 65535 자료형태 → 이진 코드
Ⅶ	자료내용	Ⅶ-1 : 91	필수 및 선택 관측
		Ⅶ-2 : 45	필수 관측
		Ⅶ-3 : 16	강수량 관측
Ⅷ	CHECK XOR	1	초기값을 '0'으로 하여 Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ, Ⅴ, Ⅵ, Ⅶ 항을 XOR 한 값
	CHECK SUM	1	초기값을 '0'으로 하여 Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ, Ⅴ, Ⅵ, Ⅶ 항을 ADD 한 값
Ⅸ	끝 표시	2	'FFFE' (Hex)

나. 자료내용 구조

구분	분류	내용	바이트 수	내 용 설 명
필수 관측 요소	A	기온	2	1분 평균 기온 사용비트 → 10 ～ 0 번 비트 유효범위 → 0 ～ 2047 (이진 코드) 표현범위 → 500 ～ 1500 ((관측값 ＋ 100) × 10)
	B	풍향	2	1분 평균 풍향 사용비트 → 11 ～ 0 번 비트 유효범위 → 0 ～ 4095 (이진 코드) 표현범위 → 1 ～ 3599 (관측값 × 10)
	C	풍속	2	1분 평균 풍속 사용비트 → 9 ～ 0 번 비트 유효범위 → 0 ～ 1023 (이진 코드) 표현범위 → 1 ～ 1000 (관측값 × 10)
	D	돌풍 풍향	2	1분 돌풍 풍향 0.25초 샘플링, 3초 이동 벡터평균 사용비트 → 11 ～ 0 번 비트 유효범위 → 0 ～ 4095 (이진 코드) 표현범위 → 0 ～ 3599 (관측값 × 10)
	E	돌풍 풍속	2	1분 돌풍 풍속 0.25초 샘플링, 3초 이동평균 사용비트 → 9 ～ 0 번 비트 유효범위 → 0 ～ 1023 (이진 코드) 표현범위 → 0 ～ 1000 (관측값 × 10)
	F	강수량 (0.5/1.0 m)	2	00시부터 현재까지(일계) 누적강수량 사용비트 → 14 ～ 0 번 비트 유효범위 → 0 ～ 32767 (이진 코드) 표현범위 → 0 ～ 32767 (관측값 × 10)
	G	기 압	2	1분 평균 현지기압 사용비트 → 13 ～ 0 번 비트 유효범위 → 0 ～ 16383 (이진 코드) 표현범위 → 5000 ～ 11000 (관측값 × 10)
	H	강수유무	2	1분 강수유무 사용비트 → 3 ～ 0 번 비트 유효범위 → 0 ～ 16 (이진 코드) 표 현 → 강수 무 : 00, 강수 유 : 10
	I	적 설	2	10분 누적적설량 사용비트 → 10 ～ 0 번 비트 유효범위 → 0 ～ 5000 (이진 코드) 표현범위 → 0 ～ 5000 (관측값×10)
	J	상대습도	2	1분 평균 상대습도 사용비트 → 9 ～ 0 번 비트 유효범위 → 0 ～ 1023 (이진 코드) 표현범위 → 0 ～ 1000 (관측값 × 10)
	K	강수량 (0.1mm)	2	00시부터 현재까지(일계) 누적강수량 사용비트 → 14 ～ 0 번 비트 유효범위 → 0 ～ 32767 (이진 코드) 표현범위 → 0 ～ 32767 (관측값 × 10)

	L- 1	예비 1	2	예 비 1
	L- 2	예비 2	2	예 비 2
	L- 3	예비 3	2	예 비 3
	L- 4	예비 4	2	예 비 4
	L- 5	예비 5	2	예 비 5
	L- 6	예비 6	2	예 비 6
	L- 7	예비 7	2	예 비 7
	L- 8	예비 8	2	예 비 8
	L- 9	예비 9	2	예 비 9
	L-10	예비 10	2	예 비 10
선택 관측 요소	a	일 사	2	1분 누적 일사량 사용비트 → 14 ～ 0 번 비트 유효범위 → 0 ～ 32767 (이진 코드) 표현범위 → 0 ～ 32767 {누적 값(MJ/m2) × 100}
	b	일 조	2	00시부터 현재까지(일계) 누적 일조시간 사용비트 → 15 ～ 0 번 비트 유효범위 → 0 ～ 65535 (이진 코드) 표현범위 → 0 ～ 65535 {누적시간(초 단위)}
	c	지면온도	2	1분 평균 지면온도 사용비트 → 10 ～ 0 번 비트 유효범위 → 0 ～ 2047 (이진 코드) 표현범위 → 500 ～ 2000 {(관측 값 ＋ 100) × 10}
	d	초상온도	2	1분 평균 초상온도 사용비트 → 10 ～ 0 번 비트 유효범위 → 0 ～ 2047 (이진 코드) 표현범위 → 500 ～ 2000 {(관측값 ＋ 100) × 10}
	e	지중온도 (5 cm)	2	1분 평균 지중온도(5 cm) 사용비트 → 10 ～ 0 번 비트 유효범위 → 0 ～ 2047 (이진 코드) 표현범위 → 500 ～ 2000 {(관측값 ＋ 100) × 10}
	f	지중온도 (10 cm)	2	1분 평균 지중온도(10 cm) 사용비트 → 10 ～ 0 번 비트 유효범위 → 0 ～ 2047 (이진 코드) 표현범위 → 500 ～ 2000 {(관측값 ＋ 100) × 10}
	g	지중온도 (20 cm)	2	1분 평균 지중온도(20 cm) 사용비트 → 10 ～ 0 번 비트 유효범위 → 0 ～ 2047 (이진 코드) 표현범위 → 500 ～ 2000 {(관측값 ＋ 100) × 10}
	h	지중온도 (30 cm)	2	1분 평균 지중온도(30 cm) 사용비트 → 10 ～ 0 번 비트 유효범위 → 0 ～ 2047 (이진 코드) 표현범위 → 500 ～ 2000 {(관측값 ＋ 100) × 10}
	i	지중온도 (50 cm)	2	1분 평균 지중온도(50 cm) 사용비트 → 10 ～ 0 번 비트 유효범위 → 0 ～ 2047 (이진 코드) 표현범위 → 500 ～ 2000 {(관측값 ＋ 100) × 10}
	j	지중온도 (1.0 m)	2	1분 평균 지중온도(1.0 m) 사용비트 → 10 ～ 0 번 비트 유효범위 → 0 ～ 2047 (이진 코드) 표현범위 → 500 ～ 2000 {(관측값 ＋ 100) × 10}
	k	지중온도 (1.5 m)	2	1분 평균 지중온도(1.5 m) 사용비트 → 10 ～ 0 번 비트 유효범위 → 0 ～ 2047 (이진 코드) 표현범위 → 500 ～ 2000 {(관측값 ＋ 100) × 10}
	l	지중온도 (3.0 m)	2	1분 평균 지중온도(3.0 m) 사용비트 → 10 ～ 0 번 비트 유효범위 → 0 ～ 2047 (이진 코드) 표현범위 → 500 ～ 2000 {(관측값 ＋ 100) × 10}
	m	지중온도 (5.0 m)	2	1분 평균 지중온도(5.0 m) 사용비트 → 10 ～ 0 번 비트 유효범위 → 0 ～ 2047 (이진 코드) 표현범위 → 500 ～ 2000 {(관측값 ＋ 100) × 10}
	S- 1	예비 1	2	예비 1
	S- 2	예비 2	2	예비 2
	S- 3	예비 3	2	예비 3
	S- 4	예비 4	2	예비 4
	S- 5	예비 5	2	예비 5
	S- 6	예비 6	2	예비 6
	S- 7	예비 7	2	예비 7
	S- 8	예비 8	2	예비 8
	S- 9	예비 9	2	예비 9
	S-10	예비 10	2	예비 10
상태 자료	X	데이터로거 전압상태	1	BIT 0 : DC입력전압 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 1 : 배터리전압 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 2, 3: AC 전압 → 00 : 110 V, 01 : 220 V, 11 : AC OFF BIT 4 : 데이터로거함 잠금상태 → 0 : 닫힘, 1 : 열림 BIT 5 : 예비 1 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 6 : 예비 2 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 7 : 예비 3 → 0 : 정상, 1 : 비정상
	Y	데이터로거 센서상태	2	BIT 0 : 풍향센서 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 1 : 풍속센서 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 2 : 온도센서 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 3 : 강수유무 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 4 : 강수량센서 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 5 : 습도센서 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 6 : 기압센서 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 7 : 예비 1 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 8 : 예비 2 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 9 : 예비 3 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 10 : 예비 4 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 11 : 예비 5 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 12 : 예비 6 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 13 : 예비 7 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 14 : 예비 8 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 15 : FAN의 동작상태 → 0 : 정상, 1 : 비정상
	Z	데이터로거 센서상태	1	BIT 0 : 강수량센서 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 1 : 예비 1 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 2 : 예비 2 → 0 : 정상, 1 : 비정상 BIT 3 : 예비 3 → 0 : 정상, 1 : 비정상

나. 요소별 구조

(1) Ⅶ-1 : 필수 및 선택 관측 ( 91 Bytes )

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L-1	L-2	L-3	L-4	L-5	L-6	L-7	L-8	L-9	L-10
필수 관측요소

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	S-1	S-2	S-3	S-4	S-5	S-6	S-7	S-8	S-9	S-10	X	Y
선택 관측요소																							상태 자료

(2) Ⅶ-2 : 필수 관측 ( 45 Bytes )

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L-1	L-2	L-3	L-4	L-5	L-6	L-7	L-8	L-9	L-10	X	Y
필수 관측요소																					상태 자료

(3) Ⅶ-3 : 강수량 관측 (16 Bytes )

F	K	L-1	L-2	L-3	L-4	L-5	X	Z
강수량 관측							상태자료

2. 데이터로거 명령어 구분 : 29 BYTE

A	B	C	D	E	F	G	H

순 서	내 용	Bytes	내 용 설 명
A	HEADER	2	FAFB (Hex)
B	프로토콜 버전	1	1) 년 : 표현범위 → 0 ~ 99 (2000~2099년)
		1	2) 월 : 표현범위 → 1 ~ 12
		1	3) 일 : 표현범위 → 1 ~ 31
C	년월일 시분초	1	1) 년 : 표현범위 → 0 ～ 99 (2000~2099년)
		1	2) 월 : 표현범위 → 1 ～ 12
		1	3) 일 : 표현범위 → 1 ～ 31
		1	4) 시 : 표현범위 → 0 ～ 24
		1	5) 분 : 표현범위 → 0 ～ 59
		1	6) 초 : 표현범위 → 0 ～ 59
D	비밀번호	2	PASSWD
E	지점번호	2	ID
F	명령어	10	※ 명령어 참조
G	CHECK XOR	1	초기값을 '0'으로 하여 B,C,D,E,F 항을 XOR 한 값
	CHECK SUM	1	초기값을 '0'으로 하여 B,C,D,E,F 항을 ADD 한 값
H	END	2	FFFE(Hex)

※ 명령어

구 분	명령어	내 용 설 명
자료요구 명령	AI?	순간자료
	AB?	1분 자료 (최근 1분 자료 요구)
	AQ?	1분 과거 자료 (C항에 과거시간을 입력하여 과거자료요구)
상태 정보	AV?	데이터로거 버전
원격 제어	AR?	데이터로거 리셋
	AO?	전원리셋 또는 모뎀리셋 또는 적설센서 리셋
	AD?	지점번호 설정
	AT?	날짜, 시간 설정
	AW?	암호 설정
	AC?	저장데이터 삭제
(예) AI? : ?포함 3바이트 나머지 공간은 0x00을 채운다.

3. 데이터로거 버전(Version) 명령응답 : 29 byte

A	B	C	D	E	F

순서	내용	Bytes	내 용 설 명
A	HEADER	2	FAFB (Hex)
B	프로토콜 버전	1	1) 년 : 표현범위 → 0 ~ 99 (2000~2099년)
		1	2) 월 : 표현범위 → 1 ~ 12
		1	3) 일 : 표현범위 → 1 ~ 31
C	지점번호	2	ID
D	내 용	18	데이터로거 버전(예 "JD V01.01")
E	CHECK XOR	1	초기값을 '0'으로 하여 B,C,D 항을 XOR 한 값
	CHECK SUM	1	초기값을 '0'으로 하여 B,C,D 항을 ADD 한 값
F	END	2	FFFE(Hex)

4. 데이터로거 리셋, 지점번호 설정, 날짜시간 설정, 지점번호, 암호설정 등에 대한 명령응답 : 16 byte

A	B	C	D	E	F	G

순서	내용	Bytes	내 용 설 명
A	HEADER	2	FAFB (Hex)
B	프로토콜 버전	1	1) 년 : 표현범위 → 0 ~ 99 (2000~2099년)
		1	2) 월 : 표현범위 → 1 ~ 12
		1	3) 일 : 표현범위 → 1 ~ 31
C	지점번호	2	ID
D	명령어	1	R : 데이터로거 리셋
			O : 전원리셋 또는 모뎀리셋 또는 적설센서 리셋
			D : 지점번호 설정
			T : 날짜, 시간 설정
			W： 암호 설정
			C : 버퍼클리어
E		4	"OKAY" 또는 “FAIL"
F	CHECK XOR	1	초기값을 '0'으로 하여 B,C,D,E 항을 XOR 한 값
	CHECK SUM	1	초기값을 '0'으로 하여 B,C,D,E 항을 ADD 한 값
G	END	2	FFFE(Hex)

5. 데이터로거(Data Logger)에서 기상실황판으로 전송하는 자료구조

◦ 자료형태 : ASCII 코드형태로 기본 58 BYTE로 한다.

A(1)	B(7)	C(5)	D ～ M (44)	N(1)
시작문자	날짜	시간	관측자료	끝문자

구분	분류	내용	바이트수	내 용 설 명
헤더	A		1	'02' hex STX(Start Of Text)
날짜/ 시간	B	날짜 YYMMDD	7	ID "A"를 포함 Text 7자리 YY : 년 2자리, MM : 월 2자리, DD : 일 2자리
	C	시간 hhmm	5	ID "B"를 포함 Text 5자리 hh : 월 2자리, mm : 일 2자리
관측 자료	D	풍향 ddd	4	ID "C"를 포함 Text 4자리 ddd : 000 ~ 360°
	E	풍속 sss	4	ID "D"를 포함 Text 4자리 sss : 000 ~ 750 ㎧(관측값 × 10)
	F	온도 nttt	5	ID "E"를 포함 Text 5자리 n : 부호 영하 1, 영상 0 ttt : 000 ~ 500 ℃(관측값 × 10)
	G	오늘강수량 rrrr	5	ID "F"를 포함 Text 5자리 rrrr : 0000 ~ 9999 ㎜(관측값 × 10)
	H	어제강수량 rrrr	5	ID "G"를 포함 Text 5자리 rrrr : 0000 ~ 9999 ㎜(관측값 × 10)
	I	강수유무 d	2	ID "H"를 포함 Text 2자리 d : 유 1 , 무 0
	J	기 압 ppppp	6	ID "I"를 포함 Text 6자리 ppppp : 05000 ~ 11000 hPa (관측값 × 10)
	K	습 도 hhh	4	ID "J"를 포함 Text 4자리 현재 습도 hhh : 000 ~ 100 %
	L	적 설 nnnn	5	ID "K"를 포함 Text 5자리 현재 적설 nnn : 000 ~ 9999 cm(관측값 × 10)
	M	예비 1	4
끝	N		1	'03' hex ETX(End Of Text)

〔별표 6〕<개정 2007.10.12>

부대장비의 표준규격(제12조관련)

부대장비	표준규격
전원공급장치	◦전원공급장치의 입력전압은 AC 프리볼트 60 Hz, 출력전압은 DC 12 V의 안정된 전원을 공급하여야 한다. ◦AC 입력 단자에 보호용 스위치 및 서지보호기를 부착하여야 한다.
배터리	◦배터리는 전원공급 중단 시 자동기상관측장비를 80시간 이상 가동할 수 있어야 한다. ◦배터리의 공칭 전압은 12 V이어야 한다.
낙뢰보호설비	◦낙뢰보호설비는 한국산업규격 "KS C IEC 61024-1" 규격을 따른다.
기상실황판	◦관측지점에서 실시간으로 기상실황을 감시하기 위하여 자동기상관측장비와 호완이 가능하도록 기상실황판을 설치할 수 있다. ◦형식과 표출방식은 관측기관의 특성에 맞게 설계할 수 있다.

〔별표 7〕

부대설비의 설치위치 및 표준규격(제13조관련)

부대설비	설치위치 및 표준규격
측기탑	◦설치위치 - 관측소 중앙에 설치(주변 장애물에서 가능한 먼 곳을 택한다. ◦설치높이 - 장애물의 영향이 없는 지면의 경우 : 지면에서 10 m 높이에 설치한다. - 건물 옥상의 경우 : 장애물과의 이격거리와 장애물의 높이에 따라 최소 7 m 이상의 높이에 설치한다. ◦형태 - 구조 : 3단 3각형 단면 구조(옆면 폭 40 cm), 지그재그 사다리식으로 한다. - 소재 및 도장 : 내구성이 보장되고 점검 및 정비자의 하중을 견딜 수 있는 견고한 재질의 백색 불소 도장으로 한다. ◦측기탑 지지선 - 75 ㎧ 이상의 풍속에 견딜 수 있도록 견고하게 설치한다. ◦콘크리트 기초공사 - 측기탑용 1개(콘크리트 타설, 케이블 인입을 위한 PVC 파이프 매설) - 지선용 3개(콘크리트 타설, 앵커볼트형) ※ 특수목적을 위한 관측 및 고정식 장대형은 제외한다.
데이터로거함	◦가로대 바로 밑에 데이터로거함의 상단이 위치하도록 측기탑에 부착하는 것을 원칙으로 한다.
배터리함	◦데이터로거함이 설치된 측기탑의 반대쪽에 지면에서 약 0.5 m 높이에 배터리 지지대를 설치하고 그 위에 배터리 함을 설치한 후 고정한다.
가로대 (강수유뮤, 차광통 부착)	◦길이 : 3 m로 한다. ◦높이 : 지면으로부터 1.5 m에 설치한다. ◦설치방법 : 데이터로거함 상단 바로 위의 측기탑에 가로대 중앙부분을 부착하여 고정한다.
피뢰침	◦측기탑 최상단에 위치하도록 설치한다.
접지함	◦지선 지지대를 벗어나지 않는 범위 내에 설치한다.