기상측기의 검정기준에 대한 검사방법 및 공차

제정 2006. 6. 30. 기상청고시 제2006-36호

개정 2009.  8. 24. 기상청고시 제2009-1호

(일몰제 도입을 위한 「기상요소별 관측방법」 등 일부개정)

일부개정 2012.  8. 23. 기상청고시 제2012-1호

(일몰기간 연장을 위한 「기상요소별 관측방법」 등 일부개정)

제1조(목적) 이 고시는 「기상관측표준화법 시행규칙」 제10조제1항에 따른 기상측기의 검정기준에 대한 검사방법 및 공차를 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 「기상관측표준화법」 및 「자동기상관측장비의 표준규격」(기상청 고시 제2006-30호)이 정하는 바에 따른다.

제3조(기상측기의 검정기준에 관한 검사방법 및 공차) 기상측기의 검정기준에 대한 검사방법은 별표 1과 같으며, 이 때 공차는 별표 2의 기준을 만족해야 한다.

제4조(재검토기한) 「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령 훈령 제248호)에 따라 이 고시를 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 개정, 폐지 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2015년 8월 24일까지로 한다. <개정 2012.8.23>

[본조신설 2009.8.24]

부      칙<제2006-36호, 2006.6.30>

이 고시는 2006년 7월 1일부터 시행한다.

부      칙<제2009-1호, 2009.8.24>

이 고시는 2009년 8월 24일부터 시행한다.

부      칙<제2012-1호, 2012.8.23>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

〔별표 1〕

기상측기의 검정기준에 관한 검사방법(제3조관련)

1. 온도계(유리제)

가. 온도계의 눈금은 굵기와 간격이 일정하고 모세관에 대하여 직각이 되어야 한다.

나. 눈금은 작은 눈금과 큰 눈금이 확실히 구별될 수 있을 정도의 길이로 새기고 그 굵기는 눈금 사이의 1/5 이하이어야 한다.

다. 눈금의 간격은 1/2 ℃, 1/5 ℃, 또는 1/10 ℃이어야 하며 0 ℃나 10 ℃ 등의 주된 눈금은 숫자로 표기되어 있어야 한다.

라. 눈금 범위의 상․하단에 측정이 가능하도록 1.0 ℃ 이상의 가외눈금이 있어야 한다.

마. 최하단의 눈금선과 구부의 상단과의 최저 눈금선을 나타내는 양의 값이 -30 ℃ 이상일 경우에는 3 cm 이상, -30 ℃ 미만일 경우에는 5 cm 이상이어야 한다. 다만, 수은기압계형 부착온도계는 2 cm 이상이면 된다.

바. 눈금선은 표면마찰 및 수조용액 등 환경영향을 받아도 쉽게 벗겨지지 않아야 한다.

사. 눈금판은 유백색 또는 식별하기 좋은 색으로 변질되지 않는 판을 사용해야 하며 눈금판이 붙어있지 않은 온도계는 눈금면의 뒤에 유백색 또는 식별하기 쉬운 색의 재료를 사용하여야 한다.

아. 구부에 봉입해 있는 수은, 알코올에 불순물이 혼합되거나 변질이 되어서는 안 된다.

자. 온도계 내부에 습기가 차거나 모세관의 내벽이 더럽혀져 있으면 안 된다.

차. 내관은 눈금판으로부터 떨어지지 않게 똑바로 붙어 있어야 한다.

카. 곡관지중온도계는 구부의 중심에서부터 구부러진 부분까지의 길이는 측정 길이 보다 약 3 cm 길고 구부러진 각도는 약 100°를 유지하여야 한다. 다만, 지표용인 경우는 각각 약 2 cm 및 약 120°이면 된다.

타. 최저온도계는 45° 기울어지게 놓았을 때 부표가 움직여야 되고, 온도가 낮아졌을 때 부표는 알코올과 같이 내려가야 한다.

파. 검정점은 0 ℃를 기준점으로 하여 5 ℃ 간격으로 한다.

2. 온도계(기계식)

가. 눈금의 간격은 1/10 ℃, 1/2 ℃, 1 ℃로 되어 있어야 하며 0 ℃나 10 ℃ 등의 주된 눈금은 숫자로 표기되어 있어야 한다.

나. 수감부의 고정나사는 견고하여야 한다.

다. 수감부는 특수구조로 되어 있는 것을 제외하고는 수감부를 보호하는 보호망이 있어야 하며 보호망과 수감부가 접촉되어 있으면 안 된다.

라. 수감부가 원활히 작동되고, 시도 조절장치를 갖춘 것이어야 한다.

마. 기계식온도계의 지시는 온도변화에 따라 예민하여야 한다.

바. 자기펜은 시도의 변화를 정확히 기록할 수 있어야 하며 펜압은 기기 전체를 앞으로 약 30° 기울였을 때 펜이 지면에서 떨어질 정도면 된다.

사. 기록되는 값은 외부에서 용이하게 볼 수 있어야 한다.

아. 검정점은 0 ℃를 기준점으로 하여 5 ℃ 간격으로 한다.

자. 자기지 상하단에 가외눈금 표기가 없는 경우에는 검정점의 최대 및 최소값의 전단계 눈금에서 검정을 하여야 한다.

3. 온도계(전자식)

가. 전자식온도계의 센서는 백금․열전대 등 온도변화에 대한 반응이 적정한 재질을 사용하여야 한다.

나. 저항체의 저항소자와 단자를 접속하는 도선은 양질의 것으로 하고, 자기가열효과 또는 증발산화, 기타 이유로 온도측정에 지장을 주어서는 안 된다.

다. 저항체의 지시계 및 기록계는 외부에서 유도되는 잡음전압에 대한 영향이 적은 것이어야 한다.

라. 저항체는 보호관 또는 보호덮개가 있어야 한다.

마. 온도계의 최소표시 단위는 0.1 ℃ 이하이어야 한다.

바. 검정점은 0 ℃를 기준점으로 하여 5 ℃ 간격으로 한다.

4. 기압계(기계식)

가. 기압계의 지시값은 진동에 의한 변화가 적어야 한다.

나. 수은기압계는 수은 누출여부, 기포여부, 유리관의 흠을 조사하여야 한다.

다. 수은기압계의 눈금선은 0.1 mm 이하의 굵기로 명확하게 새겨져 있어야 하고 측정 눈금의 범위는 870～1050 hPa보다 넓어야 한다.

라. 각 부분의 고정나사, 조절나사에 이상이 없고 부척을 상하로 움직일 때 부척과 수은주의 수은면을 조절하는 나사 등의 동작이 양호하여야 한다.

마. 온도보정을 위한 부착온도계가 부착되어 있어야 한다.

바. 수은조의 양피주머니는 부드러워야 한다.

사. 상아침의 오손여부와 상아침 끝이 수은면과 접촉한 것이 선명하게 판정할 수 있는가를 조사한다.

아. 지시 및 자기기압계의 측정범위는 920～1040 hPa과 같거나 그보다 넓어야 하고 지시값이 눈금으로 표시되는 기압계의 눈금선의 굵기는 눈금간 간격의 1/4 이하가 되어야 한다.

자. 자기기압계의 경우에는 측정범위가 명시되어 있어야 한다.

차. 아네로이드기압계는 시도 조절장치가 있어야 한다.

카. 검정점은 950, 980, 1010, 1040 hPa이다.

타. 선박용 아네로이드형 지시기압계의 각부는 수감부의 받침부 등 불가피한 부분을 제외하고는 비자성체이어야 한다.

파. 측기를 수평에서 수직으로 변동시켰을 때 시도의 변화가 검정공차 이내이어야 한다.

5. 기압계(전자식)

가. 전자식기압계는 지시값을 쉽게 식별할 수 있어야 한다.

나. 기압계의 최소표시 단위는 0.1 hPa 이하이어야 한다.

다. 검정점은 800, 850, 900, 950, 980, 1010, 1040 hPa로 한다.

6. 통풍건습계

가. 건습구용으로 사용되는 2개의 유리제온도계는 동종동형이어야 한다.

나. 건습구용 온도계의 감온부는 보호관의 단독분리가 가능하도록 제작되어야 한다.

다. 통풍기의 동작이 양호하여야 하며, 풍속이 2.5 m/s 이상이어야 한다.

라. 검정공차는 유리제온도계의 검정기준에 따른다.

7. 습도계(기계식)

가. 습도계 수감부는 습도에 대하여 예민하고 온도에 대하여 변화가 적어야 한다.

나. 수감부는 공기의 유통이 잘 되어 정확한 주위습도를 측정할 수 있어야 한다.

다. 수감부는 적당한 보호장치가 있어야 하며, 탈 부착이 용이하여야 한다.

라. 수감부에 모발을 사용할 경우에는 완전 탈지된 것을 사용하여야 한다.

마. 수감부와 회전부 상호간에 마찰이 없어야 한다.

바. 습도계의 시도 범위는 0～100 %로 되어 있어야 하며, 시도의 눈금은 1 % 이하 단위로 그어져 있어야 한다.

사. 습도계는 시도 조절장치가 있어야 한다.

아. 습도계는 10 %나 20 % 등 중요한 눈금에 숫자가 표시되어 있어야 한다.

자. 펜의 곡률과 자기지의 곡률이 일치하여야 한다.

차. 검정점은 30, 60, 90 %이다.

8. 습도계(전자식)

가. 전자식습도계는 지시값을 쉽게 식별할 수 있어야 하며, 최소표시 단위는 1 % 이하이어야 한다.

나. 전자식습도계는 감습체를 덮는 방진필터를 갖춘 것이어야 한다.

다. 검정점은 30, 60, 90 %이다.

9. 풍향계

가. 재질은 내구성이 있고 가벼워야 하며 전기식일 경우에는 사용전원의 규격을 명시하여야 한다.

나. 풍향지시계는 수감부의 방향과 일치되도록 기계적이나 전기적으로 연결되어 있어야 한다.

다. 풍향은 360°를 16방위(22.5° 간격)로 검정하여야 한다.

라. 풍향의 최소표시 단위는 1° 이내이어야 한다.

마. 전위차계(Potentiometer)식 풍향계는 오픈각이 5° 이내이어야 한다.

바. 풍향계의 기동은 풍속 1.0 m/s 이하이어야 한다.

10. 풍속계

가. 수감부의 재질은 내구성을 갖추고, 풍배 또는 풍차는 회전 시 바람에 의하여 그 형태가 변하지 않게 견고해야 하며, 어느 방향에서든지 동일한 풍속이 감지될 수 있는 구조로 되어 있어야 한다.

나. 측정범위, 풍정과의 관계 등이 기입되어 있어야 한다(풍정은 풍정식일 경우)

다. 풍속계의 기동은 풍속 1.0 m/s 이하이어야 한다.

라. 검정점은 기동풍속, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 m/s이다.

마. 풍속계의 최소표시 단위는 0.1 m/s 이하이어야 한다.

바. 풍속은 변화 없이 일정한 값을 지시 또는 표출하여야 한다.

11. 일조계(졸단, 바이메탈, 회전식)

가. 졸단일조계는 황동제로서 진한 흑색으로 착색 또는 도장되어 있어야 한다.

나. 졸단일조계의 차광판은 원통과 평행하여야 한다.

다. 졸단일조계 각도판의 조절범위는 0～60°이어야 한다.

라. 바이메탈․회전식일조계는 수감부가 변질되지 않도록 밀봉유리 또는 통속에 들어 있어야 한다.

마. 바이메탈․회전식일조계는 지시값을 쉽게 식별할 수 있어야 한다.

바. 바이메탈․회전식일조계의 검정점은 120 W/㎡로 한다.

12. 일조계(캠벨)

가. 유리구의 중심과 반원형의 홈(이하 “홈”이라 한다)의 중심선이 일치하여야 한다.

나. 일조지를 홈에 끼울 때 그 중심선을 포함한 지면에 수직한 평면은 유리구의 중심을 통해 천구의 적도면과 일치하여야 한다.

다. 유리구로 통과한 광선의 초점거리는 홈의 중심에서 일조지까지의 거리와 같아야 한다.

라. 홈을 대칭적으로 나누는 수직면은 유리구의 중심을 통하여 자오면과 일치하여야 한다.

바. 일조계의 최소표시 단위는 0.1시간으로 한다.

13. 일사계(전천)

가. 수감부의 보호막은 외부 충격에 견딜 수 있는 재질로 되어 있어야 한다.

나. 수감부 보호막의 내부는 방수․방습 처리가 되어 있어야 한다.

다. 수감부에는 수평조정을 위한 수준기가 부착되어 있어야 한다.

라. 감도정수가 표기되어 있어야 한다.

마. 지시값을 쉽게 식별할 수 있어야 한다.

바. 일사계의 최소표시 단위는 0.1 W/㎡이하로 한다.

14. 일사계(직달)

가. 수감부, 태양추적부 및 기록계로 구성되어 있어야 한다.

나. 수감부는 수광면을 바르게 조절하기 위한 조준기가 붙어 있어야 하며 감도정수가 반드시 표기되어 있어야 한다.

다. 수감부는 백색도장 또는 은색도금이 되어 있어야 한다.

라. 태양추적부에는 수준기, 수평조절나사, 위도눈금판이 부착되어 있어야 한다.

마. 지시값을 쉽게 식별할 수 있어야 한다.

바. 일사계의 최소표시 단위는 0.1 W/㎡이하로 한다.

15. 강수량계(기계식)

가. 수수기의 구경, 최대측정우량 또는 1회 전도우량(최소표시 단위)이 표기되어 있어야 한다.

나. 각 부분의 도장 및 도금의 상태가 양호해야 한다.

다. 접합부의 누수가 없어야 하고 물을 넣어 누수여부를 검사하여야 한다.

라. 수수기 및 테두리는 변형되지 않는 견고한 재질을 사용하여야 한다.

마. 테두리 내경이 200 mm인 경우 기차는 ±3 % 이내 이어야 하며, 그 외의 측기는 200 mm를 기준으로 한 비율로 검사한다.

바. 자기우량계 및 싸이폰식우량계는 수평을 조절할 수 있도록 수준기가 부착되어 있어야 한다.

사. 자기우량계의 저수통에 물을 넣어 누수여부를 검사한다.

아. 싸이폰식우량계는 싸이폰 상태를 검사하여야 하고, 배수시간은 13초 이내이어야 한다.

자. 우량승의 재료는 유리 또는 이와 동등이상의 내구성이 있는 것이어야 한다.

차. 우량승의 눈금은 0.1 mm마다 새겨져 있어야 하고 상단에 0.1 mm의 가외눈금과 수수기의 직경이 표시되어 있어야 한다.

카. 우량승의 눈금선은 중심축에 대하여 직각으로 새겨져 있어야 하고 기차는 ±0.02 mm 이내이어야 한다.

타. 저울형 설량계 수수구의 테두리는 착설이 잘 되지 않는 것이어야 한다.

파. 저울형 자기설량계의 한 눈금이 나타내는 값은 5 mm 이하이어야 한다.

하. 저울형 자기설량계는 원활히 작동하여야 하며, 펜의 배율조정장치 및 시도조정장치를 갖춘 것이어야 한다.

16. 강수량계(전자식)

가. 수수기의 구경과 1회 전도우량(최소표시 단위)이 표기되어 있어야 한다.

나. 각 부분의 도장 및 도금의 상태가 양호해야 한다.

다. 접합부의 누수가 없어야 하고 물을 넣어 누수여부를 검사하여야 한다.

라. 수수기 및 테두리는 변형되지 않는 견고한 재질을 사용하여야 한다.

마. 수평조정을 위한 수준기가 부착되어 있어야 한다.

17. 증발계(소형)

가. 재질은 청동이나 이와 동등이상의 재료로 한다.

나. 테두리는 청동의 주물이나 이와 동등이상의 두꺼운 판을 용접해야 하며 구경은 원형이어야 한다.

다. 접합부의 도금 및 도장상태가 양호해야 한다.

라. 배수구는 밑부분에서 6 cm 정도에 있어야 하며 각도는 하향이어야 한다.

마. 배수구를 밀봉한 후 24시간 물을 가득 채워 누수여부를 검사해야 한다.

바. 증발량이 디지털값 등으로 표출되는 장비의 경우에는 물의 가감량에 따른 지시값이 정확하여야 하며, 즉시 가감량이 표출되어야 한다.

18. 증발계(대형)

가. 재질은 아연도금 철재판이나 스테인리스 스틸 등으로 되어 만수에 견딜 수 있는 충분한 강도와 내식성이 있어야 하며 내․외면은 백색으로 도장되어 있어야 한다.

나. 수위측정기 각 부분의 도장 및 도금상태가 양호해야 하며 부척은 원활하게 상하로 작동하여야 한다.

다. 부척침의 끝부분은 가능한 한 뾰족하여 관측에 용이하여야 한다.

라. 수위측정기를 받쳐주는 금속류는 청동이나 이와 동등이상의 내식성이 있어야 한다.

마. 수위측정기의 눈금은 1 mm 간격으로 표시되어 있어야 하고 기차는 ±0.1 mm 이내이어야 한다.

바. 증발량이 디지털값 등으로 표출되는 장비의 경우에는 물의 가감량에 따른 지시값이 정확하여야 하며, 즉시 가감량이 표출되어야 한다.

19. 데이터 로거(Data Logger)

가. 시험기 또는 측정기 등을 이용하여 직선성 등의 성능을 점검할 수 있어야 한다.

나. 내식성이 있어야 하며 방수 및 방습처리가 되어 있어야 한다.

다. 주변 고압선 등으로부터 유도전압에 의한 영향을 받지 아니하도록 차폐되어 있어야 하며, 접지단자 등을 갖추고 있어야 한다.

※ 현지 출장 검정

가. 기상측기별 기차, 교차, 극차의 범위에 들어야 한다.

나. 온도계(전자식)의 경우 검정점은 3점(-10, 0, +20 ℃)으로 한다.

다. 기압계(전자식), 습도계(전자식)의 경우 현지실황 3회를 비교 검정한다.

라. 풍향계(전자식)의 경우 360°를 8방위(45° 간격)로 검정한다.

마. 풍속계(전자식)의 경우 현지의 기상상태에 따라 검정범위(풍속 10 m/s 미만 또는 10 m/s 이상)를 선택하여 현지실황 3회를 비교 검정한다.

〔별표 2〕

기상측기의 공차(제3조관련)

1. 유리제온도계 공차

종 류		기 차(℃)	교 차(℃)	극 차(℃)
① 한 눈금의 값이 1/5 ℃ 이하의 유리제온도계(3에서 6까지 표시한 종류는 제외)	-30 ℃ 이상 -20 ℃ 미만	±0.5	0.3	-
	-20 ℃ 이상 +50 ℃까지	±0.3	0.3	-
② 한 눈금의 값이 1/2 ℃인 유리제온도계	-30 ℃ 이상 -20 ℃ 미만	±1.0	0.5	-
	-20 ℃ 이상 +50 ℃까지	±0.5	0.3	-
③ 최고온도계(한 눈금이 1/5 ℃ 이하)	-20 ℃ 이상 0 ℃ 미만	±0.5	0.3	-
	0 ℃ 이상 +50 ℃까지	±0.3	0.3	-
④ 최저온도계(한 눈금이 1/5 ℃ 이하)	-40 ℃ 이상 -20 ℃ 미만	±0.5	0.3	-
	-20 ℃ 이상 +30 ℃까지	±0.3	0.3	-

2. 유리제온도계 이외의 온도계 공차

종 류		기 차(℃)	교 차(℃)	극 차(℃)
① 기계식	전시도	±1.0	1.0	-
② 전자식	-40 ℃ 이상 +60 ℃까지	±0.3	0.3	-

3. 기압계 공차

종 류		기 차(hPa)	교 차(hPa)	극 차(hPa)
① 기계식	액주형	±0.5	-	0.5
	지시형	±0.7	-	0.7
	자기형	±1.3	-	0.7
② 전자식		±0.5	-	0.5

4. 습도계 공차

종 류	기 차(%)	교 차(%)	극 차(%)
① 기계식	±5	-	7
② 전자식	±3	-	5

5. 풍향계 공차

종 류	기 차(°)	교 차(°)	극 차(°)
풍향계	±5	-	-

6. 풍속계 공차

종 류		기 차	교 차	극 차
① 기계식	10 m/s 미만	±1.0 m/s	-	-
	10～70 m/s	±10 %	-	-
② 전자식, 초음파식	10 m/s 미만	±0.5 m/s	-	-
	10～70 m/s	±5 %	-	-

7. 일조계 공차

종 류		기 차	교 차	극 차
① 졸단일조계	원통의 내경 ：64 mm	±0.2 mm	-	-
	원통의 깊이 ：145 mm	±5 mm	-	-
	채광공의 크기：0.5 mm	±0.1 mm	-	-
② 바이메탈일조계, 회전식일조계	일조점：120 W/㎡	±5 %	-	-
③ 캠벨일조계	유리구의 직경：100 mm	±0.3 mm	-	-

8. 일사계 공차

종 류	기 차	교 차	극 차
① 전천일사계	순간일사량 30회 평균값 ±50 W/㎡	-	-
② 직달일사계	순간직달일사량 30회 평균값 ±50 W/㎡	-	-

9. 강수량계 공차

종 류		기 차	교 차	극 차
강수량계	검정범위 : 20 mm	±5 %	-	-

10. 증발계 공차

종 류	기 차	교 차	극 차
① 소형증발계	테두리내경：200 mm ± 0.6 mm	-	-
	깊 이：100 mm ± 3.0 mm	-	-
② 대형증발계	테두리내경：1200 mm ± 6.0 mm	-	-
	깊 이：250 mm ± 10.0 mm	-	-

11. 현지출장 검정 시 공차

종 류	검정범위(검정점)	기 차	교차	극차
① 온도계(전자식)	3점(-10, 0, +20 ℃)	±0.5 ℃	±0.5 ℃	-
② 기압계(전자식)	현지실황 : 3회	±0.7 hPa	-	0.7 hPa
③ 습도계(전자식)	현지실황 : 3회	±5 %	-	7 %
④ 풍향계	8방위	±5°	-	-
⑤ 풍속계(전자식, 초음파식)	현지실황(10 m/s 미만) : 3회	±1.0 m/s	-	-
	현지실황(10 m/s 이상) : 3회	±10 %
⑥ 일사계	순간일사량 30회 평균값	±50 W/㎡	-	-
⑦ 강수량계	20 mm	±5 %	-	-

※ 표에서 언급되지 않은 기상측기의 경우 1～10의 기상측기별 공차를 적용한다.

※ 현지 출장 검정은 이미 검정을 받거나 면제된 기상측기의 이전 또는 검정유효기간 만료 시에 실시할 수 있다.