고층기상관측장비 표준규격

제    정 2006. 12.  1. 기상청고시 제2006-37호

일부개정 2008.  8. 28. 기상청고시 제2008- 1호

일부개정 2009.  8. 24. 기상청고시 제2009- 1호

(일몰제 도입을 위한 「기상요소별 관측방법」 등 일부개정)

일부개정 2011.  1.  3. 기상청고시 제2010- 4호

일부개정 2012.  8. 23. 기상청고시 제2012- 1호

(일몰기간 연장을 위한 「기상요소별 관측방법」 등 일부개정)

일부개정 2015.  8. 20. 기상청고시 제2015- 7호

(일몰기간 재설정을 위한 기상요소별 관측방법 등 일부개정령)

일부개정 2018. 12. 31. 기상청고시 제2018-11호

(재검토기한 도래에 따른 황사 관측업무 위탁에 관한 고시 등 고시일괄개정)

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 고시는 「기상관측표준화법」제4조제2항에 따라 정확한 고층기상관측자료를 수집할 수 있도록 고층기상관측장비의 규격에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다. <개정 2011.1.3>

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 「기상관측표준화법」, 같은 법 시행령 및 시행규칙이 정하는 바에 따르며, 그 밖에 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. <개정 2011.1.3>

1. ‘고층기상관측장비’란 고층 대기의 기온, 기압(또는 고도), 습도(또는 이슬점온도), 풍향, 풍속 등을 관측하는 기상관측장비를 말한다. <개정 2011.1.3>

2. ‘레윈존데 관측장비’란 라디오존데, 지상점검장치, 비양 기구, 낙하산, 얼레, 지상수신장치, 자료분석장치 등으로 구성된 고층기상관측장비를 말한다. <개정 2011.1.3>

3. ‘라디오존데’란 관측센서를 탑재하여 고층 대기의 상태를 관측하고 무선송수신장치를 이용하여 무선신호를 수신하고 관측자료를 지상으로 송신하는 기상측기를 말한다. <개정 2011.1.3>

4. ‘무선송수신장치’란 항행보조시스템의 무선신호를 수신하고, 그 무선신호와 함께 관측센서에서 관측된 자료를 지상으로 송신하는 장치를 말한다. <개정 2011.1.3>

5. ‘지상수신장치’란 지상에서 라디오존데의 전파 신호를 추적하고 수신하여 원시 관측자료를 산출하는 장치를 말한다. <개정 2011.1.3>

6. ‘자료분석장치’란 지상수신장치로부터 수신된 원시 관측자료를 처리하여 그래픽과 문․숫자로 표출하며, 일정한 품질검사를 수행한 후에 고층기상관측전문을 작성․송신하는 장치를 말한다. <개정 2011.1.3>

7. ‘지상점검장치’란 지상에서 라디오존데의 정상 작동 여부와 라디오존데 관측센서의 성능을 점검하는 장치를 말한다. <개정 2011.1.3>

8. ‘비양 기구’란 라디오존데를 매달고 대기 상공으로 날려보낼 수 있는 대형 고무풍선을 말한다. <개정 2011.1.3>

9. ‘낙하산’이란 비양 기구가 터진 후에 라디오존데를 서서히 하강시킬 수 있는 완강 장치를 말한다. <개정 2011.1.3>

10. ‘얼레’란 라디오존데와 낙하산을 연결하는 줄을 감아놓은 틀을 말한다. <개정 2011.1.3>

11. ‘안테나’란 무선신호를 송수신하는 장치를 말한다. <개정 2011.1.3>

12. ‘LORAN-C 방식’이란 항행보조시스템의 일종으로서 LORAN-C 지상 무선국으로부터 전파 신호를 수신하고 그 위치변화를 파악하여 바람을 관측하는 방식을 말한다. <개정 2011.1.3>

13. ‘GPS 방식’이란 항행보조시스템의 일종으로서 GPS 위성으로부터 라디오존데의 공간정보를 수신하고 그 위치 변화를 파악하여 바람을 관측하는 방식을 말한다. <개정 2011.1.3>

제3조(적용대상) 이 고시에서 정하는 고층기상관측장비는 레윈존데 관측장비로 한정한다. <개정 2011.1.3>

[전문개정 2008.8.22]

[제목개정 2011.1.3]

제4조(적용범위) ① 관측기관이 사용하는 고층기상관측장비의 규격은 「산업표준화법」 제11조 및 제12조에 따라 한국산업표준으로 고시되어 있는 사항을 제외하고는 이 고시에서 정하는 바에 따른다. <개정 2008.8.22, 2011.1.3>

② 삭제 <2008.8.22>

[제목개정 2011.1.3]

제5조(적용기준) 고층기상관측장비의 표준규격은 다음 사항을 최소한 고려하여야 한다. 다만, 「산업표준화법」 제11조 및 제12조에 따라 한국산업표준으로 고시되어 있는 사항에 대하여는 그 규격에 따른다. <개정 2008.8.22, 2011.1.3>

1. 세계기상기구(WMO)가 정한 제반 규정

2. 관측자료의 공동 활용에 요구되는 최소한의 관측자료 품질을 유지

제2장 레윈존데 관측장비의 규격

제6조(라디오존데의 관측센서) ① 라디오존데의 기압, 기온, 습도 등의 센서는 다음 규격을 만족시켜야 한다. <개정 2008.2.22>

관측센서	규 격
기압 센서	◦ 측정범위 : 1050 hPa ～ 5 hPa ◦ 분 해 능 : 0.1 hPa 이하 ◦ 불 확 도 : ±1 hPa 이내 ◦ 측정주기 : 1 Hz 이하
기온 센서	◦ 측정범위 : 50℃ ～ -90℃ ◦ 분 해 능 : 0.1 ℃ 이하 ◦ 불 확 도 - 지상 ～ 100 hPa : ±0.5 ℃ 이내 - 100 hPa ～ 5 hPa : ±1 ℃ 이내 ◦ 측정주기 : 1 Hz 이하
습도 센서	◦ 측정범위 : 상대습도 100% ～ 1% ◦ 분 해 능 : 1 % 이하 ◦ 불 확 도 - 지상 ～ 대류권계면 : 상대습도 5 %이내 ◦ 측정주기 : 1 Hz 이하

② 고도를 측정하여 기압을 환산하는 방식의 라디오존데는 기압이 제1항의 기압 센서 규격을 만족시켜야 한다.

③ 라디오존데의 관측센서는 날려보내기 전 지상점검에서 지상점검장치 또는 지상기상관측장비의 관측값과 비교하여 다음과 같은 편차를 만족시켜야 한다. <개정 2011.1.3>

1. 기압 : ±3 hPa 이내

2. 기온 : ±1 ℃ 이내

3. 습도 : ±4 % 이내

제7조(레윈존데 관측장비의 바람 관측) ① 바람은 LORAN-C 방식이나 GPS 방식으로 관측하여야 한다.

② 산출되는 고층 대기의 풍향과 풍속은 다음 규격을 만족시켜야 한다.

관측요소	규 격
풍향	◦ 측정범위 : 0° ～ 360° ◦ 분 해 능 : 5° 이하 ◦ 불 확 도 - 지상 ～ 100 hPa : 15 m/s 이하 : ±5° 이내 : 15 m/s 초과 : ±2.5° 이내 - 100 hPa ～ 5 hPa : ±5° 이내 ◦ 측정주기 : 1 Hz 이하
풍속	◦ 측정범위 : 0 m/s ～ 200 m/s ◦ 분 해 능 : 0.5 m/s 이하 ◦ 불 확 도 - 지상 ～ 100 hPa : ± 1 m/s 이내 - 100 hPa ～ 5 hPa : ±2 m/s 이내 ◦ 측정주기 : 1 Hz 이하

제8조(라디오존데의 무선송수신장치) ① 라디오존데의 무선송수신장치는 비양 기구를 날려보냄과 동시에 자동으로 작동되어야 한다. <개정 2011.1.3>

② 라디오존데의 무선송수신장치는 다음 규격을 만족시켜야 한다.

1. 반송주파수 : 400.15 ∼ 406 MHz

2. 주파수 안정도 : GPS 방식의 경우 ±120 kHz, LORAN-C 방식의 경우 ±400 kHz

3. 주파수 대역폭 : GPS 방식의 경우 ±200 kHz, LORAN-C 방식의 경우 ±300 kHz

4. 출력 : 250 mW 이하

5. 최대송신거리 : 200 km 이상

제9조(라디오존데의 전원) 라디오존데의 전원을 공급하는 전지는 다음 규격을 만족시켜야 한다.

1. 전지종류 : 건전지(dry-cell) 또는 주수전지(water-activated) <개정 2008.8.22, 2011.1.3>

2. 출력성능 : +40℃에서 대류권계면고도 온도까지 120분 이상 라디오존데 자료가 충분히 수신될 정도로 전원공급이 가능하여야 한다.<개정 2008.8.22, 2011.1.3>

3. 중량 : 140g 이하 <개정 2008.8.22>

제10조(라디오존데의 크기와 중량) 라디오존데의 크기는 130mm×150mm×220mm 이하, 중량은 전원의 중량을 제외하고 350 g 이하이어야 한다.<개정 2008.8.22>

제11조(비양 기구) 비양 기구는 초저온, 일사, 비, 우박 등 기상 조건 하에서도 터지지 않아야 하며, 다음 규격을 만족시켜야 한다. <개정 2008.8.22, 2011.1.3>

구분	규 격
	고층기상관측용	고층기후관측용
관 측 환 경	기압 : 1050 hPa ～ 10 hPa 기온 : 60℃～-90℃ 습도 : 100%～1%	기압 : 1050 hPa ～ 5 hPa 기온 : 60℃～-90℃ 습도 : 100%～1%
재 질	고품질 천연고무 또는 폴리프로필렌의 합성고무	고품질 천연고무 또는 폴리프로필렌의 합성고무
색	삭제 <2008.8.22>	삭제 <2008.8.22>
몸 체 길 이	삭제 <2008.8.22>	삭제 <2008.8.22>
목 길 이	12 cm ～ 18 cm	12 cm ～ 18 cm
중 량	명목상 800 g ～ 1000 g의 ±10% 이내	명목상 1200 g ～ 1800 g의 ±10% 이내
평균상승속도	300 m/min ～ 360 m/min	300 m/min ～ 360 m/min
총 부 양 력	2020 g ～ 2400 g	2700 g ～ 4210 g
필수도달고도	100 hPa 고도(약 16km)	30 hPa 고도(약 25km)
최대도달고도	10 hPa 고도(약 30km)	5 hPa 고도(약 35km)

제12조(낙하산) ① 낙하산의 총중량은 110 g 이하이고, 지상 부근에서 낙하속도는 5 m/s 이하여야 한다.

② 낙하산은 낙하할 때에 쉽게 잘 펼쳐져야 하고, 얼지 않도록 낙하산의 외부 표면이 방수 처리되고 돌출 부분이 없어야 한다. <개정 2011.1.3>

제13조(얼레) ① 얼레의 줄 길이는 고층기상관측용이 20m 이상, 고층기후관측용이 30 m 이상이어야 한다. <개정 2011.1.3>

② 얼레의 줄은 내수성과 내한성을 가진 플라스틱 재질로써, 라디오존데를 매단 상태에서 상승 속도를 유지할 수 있도록 충분한 강도를 가져야 한다. <개정 2011.1.3>

제14조(지상점검장치) ① 지상점검장치는 라디오존데의 기압(또는 고도), 기온 및 습도 센서와 비교하여 그 차이를 바로잡는 기능이 있어야 한다. <개정 2011.1.3>

② 지상점검장치에서 수집된 자료는 지상점검장치 자체 또는 자료분석장치에 저장․표출되어야 한다.

제15조(지상수신장치) ① 지상수신장치는 라디오존데의 무선신호를 자동으로 추적할 수 있어야 한다.

② 지상수신장치는 고도별로 기압(또는 고도), 기온, 습도, 풍향․풍속 등의 관측자료를 산출할 수 있어야 한다.

③ 지상수신장치는 바람 관측자료 손실에 대한 보상 필터링 기능이 있어야 한다.

④ 지상수신장치는 수신된 원시관측자료에 대한 품질검사 기능이 있어야 한다.

⑤ GPS 레윈존데 관측장비의 지상수신장치는 건물 실내에서 라디오존데의 GPS 신호가 정상적으로 수신되는지를 확인할 수 있어야 한다.

제16조(자료분석장치) ① 자료분석장치는 지상수신장치와 연결되어 적절한 프로그램을 통하여 라디오존데의 작동 상태와 관측자료를 그래픽으로 표출하는 기능이 있어야 한다.

② 자료분석장치는 각 관측요소를 다음과 같은 연직 고도 분해능으로 산출하여야 한다.

관측 요소	연직 고도 분해능
기압	◦ 0.1 hPa 이하
기온	◦ 지상 ~ 30 km : 0.1 km 이하 ◦ 30 km 초과 : 0.5 km 이하
습도	◦ 지상 ~ 5 km : 0.05 km 이하 ◦ 5 km ~ 대류권계면 : 0.1 km 이하
풍속․풍향	◦ 지상 ~ 대류권계면 :: 0.05 km 이하 ◦ 성층권 내 :: 0.25 km 이하

③ 자료분석장치는 산출된 관측값을 세계기상기구(WMO)가 지정한 고층풍 및 고층기상관측전문으로 자동 작성하는 기능이 있어야 한다.<개정 2008.8.22>

④ 고층풍 및 고층기상관측 전문은 다음 각 호를 포함하며, 이들 전문들은 현재 세계기상기구(WMO)에서 정한 코드별 지침(Manual On Codes)에 따라 작성되어야 한다. <개정 2011.1.3>

1. TEMP FM35-XI

2. PILOT FM32-XI

3. CLIMAT TEMP FM75-XII

4. BUFR 3'09'052(for TEMP data)

5. BUFR 3'09'050(for pressure based PILOTdata)

6. BUFR 3'09'051(for height based PILOT data)

7. BUFR 3'09'054(for CLIMAT TEMP data)

⑤ 자료분석장치는 자동으로 작성된 고층풍 및 고층기상관측전문을 수동으로 편집할 수 있는 기능이 있어야 한다.

⑥ 자료분석장치는 수신된 원시 관측자료에 대하여 다음과 같은 품질검사를 수행하여야 한다.

1. 연직일치성 검사 : 고도별 기온과 기압을 이용한 연직 기온감률의 한계 검사

2. 정역학일치성 검사 : 고도별 고도와 기온의 정역학적인 관계 검사

3. 연직바람시어 검사 : 인접한 두 고도의 풍향과 풍속에 대한 연직시어의 한계 검사

4. 표준등압면과 유의고도의 일치성 검사 : 표준등압면과 인접한 유의고도간의 관측요소에 대한 한계 검사

제17조(안테나) 안테나는 무선신호를 추적하는 UHF 안테나와 GPS 신호를 수신하는 GPS 안테나로 구성되며, 다음의 규격을 만족시켜야 한다. <개정 2011.1.3>

구분	규 격
UHF 안테나	◦ 주파수범위 : 400.15 MHz ～ 406 MHz ◦ 라디오존데 신호 자동 추적
GPS 안테나	◦ GPS 위성으로부터 C/A코드 신호 수신 ◦ 저잡음 증폭기 설치 ◦ 밴드패스 필터 기능

제18조(재검토기한) 기상청장은「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2019년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다. <개정 2012.8.23., 2015.8.20. 2018.12.31.>

[본조신설 2009.8.24.] [전문개정 2015.8.20]

부칙 <제2006-37호, 2006.12.1>

이 고시는 2007년 1월 1일부터 시행한다.

부칙 <제2008-1호, 2008.8.22>

이 고시는 2008년 8월 22일부터 시행한다.

부칙 <제2009-1호, 2009.8.24>

이 고시는 2009년 8월 24일부터 시행한다.

부칙 <제2010-4호, 2011.1.3>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <제2012-1호, 2012.8.23>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙<제2015-7호, 2015.8.20>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <제2018-11호, 2018.12.31.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.