1. 개정이유 및 주요내용

신기술을 활용한 새로운 제품의 신속한 시장 진출을 통해 산업 경쟁력을 강화하기 위하여 종전에는 자동기상관측장비 측기탑의 재질을 한정적으로 규정하던 것을 앞으로는 새로운 제품도 적용 대상이 될 수 있도록 유연한 분류체계를 도입하는 한편, 자동기상관측장비 관측센서의 신호 및 자료처리의 표준규격 중 풍향ㆍ풍속에 관한 자료처리의 산출 방법을 세계기상기구(WMO) 측기 및 관측법 지침(WMO-No.8)의 권고사항에 따르도록 하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선ㆍ보완하려는 것임.

2. 참고사항

가. 관계법령 : 「기상관측표준화법」

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당기관 없음

라. 기    타 : 1) 신․구조문대비표, 별첨

2) 행정예고(2023.  .   .∼  .   .) 결과, 행정예고 전

3) 행정규제 : 규제개혁위원회와 협의 결과, 협의 전

기상청고시  제        호

자동기상관측장비의 표준규격 일부개정고시안

자동기상관측장비의 표준규격 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조 각 호 외의 부분 중 “정의는”을 “뜻은”으로 하고, 같은 조 제1호 각 목 외의 부분 중 “전기량(또는 디지털 신호)으로”를 “전기량 또는 디지털 신호로”로, “장치로”를 “장치를 말하며,”로 하며, 같은 호 가목 및 나목 중 “센서 :”를 각각 “센서:”로 하고, 같은 목 중 “bit”를 “비트(bit)”로 하며, 같은 호 다목 중 “센서 :”를 “센서:”로 하고, 같은 조 제2호 중 “변환(또는 디지털 신호처리)하고”를 “변환하거나 디지털 신호처리하고”로, “송ㆍ수신”을 “송수신”으로 하며, 같은 조 제3호 중 “작동시키는데”를 “작동시키는 데”로 하고, 같은 조 제4호 중 “위해”를 “위하여”로 하며, 같은 조 제5호 중 “맞추어”를 “맞춰”로 하고, 같은 조 제7호 중 “측정 할”을 “측정할”로 한다.

제4조 중 “장비일체이다”를 “장비 일체이다”로 한다.

제5조제1호 중 “제반 규정”을 “규정”으로 한다.

제6조제2항 중 “기상관측목적”을 “기상관측 목적”으로 한다.

제7조 중 “관측센서에 대한”을 “관측센서의”로 한다.

제8조 중 “자료처리기에 대한”을 “자료처리기의”로 한다.

제9조 중 “자료처리에 대한”을 “자료처리의”로 한다.

제10조 중 “자료구조에 대한”을 “자료구조의”로 한다.

제11조 중 “GPS(Global”를 “지피에스(GPS; Global”로 한다.

제13조의 제목 “(부대설비의 표준규격)”을 “(부대설비의 설치위치 및 표준규격)”으로 한다.

제14조 중 “2019년 7월 1일”을 “2023년 7월 1일”로, “하여야”를 “해야”로 한다.

별표 4 및 별표 7을 각각 별지와 같이 한다.

부      칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 4]

신호 및 자료처리의 표준규격(제9조 관련)

관측요소	내 용
온도 습도 기압	◦ 자료 단위: 0.1 ℃(기온, 초상, 지면, 지중온도), 0.1 %(습도), 0.1 hPa(기압) ◦ 샘플링 시간: 10초 ◦ 자료처리 시간간격: 1분 - 10초마다 전기적 신호를 수신하여 디지털 값으로 변환한다. - 10초 간격의 6개 자료를 평균하여 1분 자료를 산출한다.
풍향 풍속	◦ 자료 단위: 0.1°(풍향), 0.1 m/s(풍속) ◦ 샘플링 시간: 0.25초 ◦ 자료처리 시간간격: 1분 ◦ 풍향, 풍속센서로부터 0.25초마다 전기적 신호를 수신하여 디지털 값으로 변환 후 벡터 환산한다. ◦ 순간풍향ㆍ풍속(gust) - 매 0.25초 간격으로 3초 동안 12개의 샘플링 된 자료를 평균하고 0.25초 간격으로 이동평균하여 순간풍향ㆍ풍속을 산출한다. - 1분 동안 이동평균하여 산출된 지난 240개의 자료 중 최댓값을 1분 최대순간풍향ㆍ풍속으로 산출한다. - 매 1분마다 지난 10개의 1분값 중에서 최댓값을 10분 최대순간풍향ㆍ풍속으로 산출한다. - 하루 동안 수집된 1분 최대순간풍향ㆍ풍속 1440개 중에서 최댓값을 일 최대순간풍향ㆍ풍속으로 산출한다. ◦ 1분 평균 풍향ㆍ풍속 - 0.25초 간격의 바람벡터 자료를 10초 동안 평균을 구한 후 1분 동안 6개의 자료를 다시 평균하여 매분자료를 산출한다.
강수량	전도형	◦ 자료 단위: 0.5 ㎜ 또는 1.0 ㎜ ◦ 1분 강수량: 센서에서 1초마다 보내온 펄스 신호의 횟수를 1분 동안 누적하여 산출한다.
	무게식	◦ 자료 단위: 0.1 ㎜ ◦ 1분 강수량 : 센서에서 보내온 1분 값 또는 각 센서의 자체 알고리즘에 따른다.
강수유무	◦ 자료 단위: ON 신호 시 10, OFF 신호 시 00 ◦ 샘플링 시간: 1분 ◦ 강수현상이 있을 때 10, 없을 때 00
시정	◦ 자료 단위: 10 m ◦ 1분 시정: 센서에서 보내온 1분 자료 또는 각 센서의 자체 알고리즘에 따른다.
운고	◦ 자료 단위: 10 m ◦ 1분 운고: 센서에서 보내온 1분 자료 또는 각 센서의 자체 알고리즘에 따른다.
일사	◦ 자료 단위: 0.01 MJ/㎡ ◦ 샘플링 시간: 1초 ◦ 자료처리 시간간격: 1분 - 1초 간격의 60개 자료를 누적하여 1분 자료를 산출한다.
적설	◦ 자료 단위: 0.1 cm ◦ 1분 적설: 센서에서 보내온 1분 자료 또는 각 센서의 자체 알고리즘에 따른다.

[별표 7]

부대설비의 설치위치 및 표준규격(제13조 관련)

부대설비	내 용
측기탑	◦ 설치위치: 관측장소 ◦ 설치높이: 지면에서부터 10 m 이상 ※ 건물 옥상의 경우는 장애물과의 이격거리와 장애물의 높이에 따라 최소 7 m 이상의 높이에 설치 ◦ 구조물 - 재질: 알루미늄ㆍ강도 높은 강철 또는 이와 동등 이상의 성능을 가진 것 - 표면처리: 백색 불소 도장 또는 아연도금 ◦ 측기탑 지지선 설치 ◦ 콘크리트 기초공사 - 측기탑용: 콘크리트 타설, 케이블 인입관 매설 - 지 선 용: 콘크리트 타설, 앵커볼트형 ※ 특수목적을 위한 관측 및 고정식 장대형은 제외한다.
자료 처리기함	◦ 지상은 측기탑과 별도로 구성하고, 옥상은 측기탑에 부착
배터리함	◦ 자료처리기함 반대쪽에 지면에서 약 0.5 m 높이에 지지대를 설치하고, 그 위에 배터리함을 설치
차광통	◦ 강제순환형 - 용도: 온도센서, 습도센서 차광용 - 구조 및 재질: 이중통풍식, 흰색, 섬유유리·플라스틱·금속 - 통풍속도: 4 ～ 6 ㎧ - 모양: 상단은 눈 쌓임 적게 함 ※ 자연통풍식의 경우에는 비늘모양의 구조
강수량계 바람막이	◦ 지면에 바람막이의 지지봉 설치를 원칙 ※ 전도형 강수량계의 경우, 강수량계 몸통에 설치할 수 있음
가로대	◦ 용도: 강수유무센서, 차광통 부착용 ◦ 길이: 3 m ◦ 설치높이: 지면으로부터 1.5 m ◦ 설치방법 - 지상은 측기탑과 별도로 구성 - 옥상은 측기탑에 부착하여 설치 가능
피뢰침	◦ 측기탑 최상단에 설치
접지함	◦ 지선 지지대를 벗어나지 않는 범위 내에 설치

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.	제2조(정의) ----------------------- 뜻은 -----------.
1. “관측센서”란 자연대기 상태의 물리량을 감지하여 신호처리가 가능한 전기량(또는 디지털 신호)으로 변화하는 소자 또는 장치로 다음과 같이 구분한다.	1. ------------------------------------------------------ 전기량 또는 디지털 신호로-------------------- 장치를 말하며, -----------.
가. 아날로그 센서 : 전압의 형식, 부하, 저항, 용량, 전류 등에 따른 전압 신호로 변환되는 센서	가. ------ 센서: ----------------------------------------------------------
나. 디지털 센서 : 펄스 또는 진동수에 따라 출력의 bit 정보를 디지털 신호로 출력하는 센서	나. ---- 센서: --------------------------- 비트(bit) -----------------------
다. 지능형 센서 : 마이크로프로세서에 의하여 자료를 획득하여 디지털 자료를 제공하고 처리하는 기능형 센서	다. ---- 센서: -------------------------------------------------------------------------
2. “자료처리기”란 관측센서에서 측정한 신호를 디지털 신호로 변환(또는 디지털 신호처리)하고, 자료의 1차 품질검사, 시각동기화, 관측한 자료의 저장 및 자료의 송ㆍ수신 등을 담당하는 기기를 말한다.	2. ----------------------------------------------- 변환하거나 디지털 신호처리하고-------------------------------------------------------- 송수신 -----------------------.
3. “부대장비”란 자동기상관측장비를 정상적으로 작동시키는데 필요한 전원공급장치, 배터리, 낙뢰보호설비와 현지에서 기상상황을 실시간으로 표시하는 기상실황판을 말한다.	3. ------------------------------------ 작동시키는 데 -----------------------------------------------------------------------------------------.
4. “자료구조”란 통신망을 통한 전송 및 수집을 위해 설정된 자료의 구조를 말한다.	4. ---------------------------------- 위하여 ---------------------.
5. “시각동기화”란 관측장소에 설치된 자료처리기의 시각을 우리나라 표준시각으로 맞추어 주는 일체의 과정을 말한다.	5. --------------------------------------------------------------- 맞춰 -------------------------.
6. (생 략)	6. (현행과 같음)
7. “분해능”이란 관측센서에서 측정 할 수 있는 최소 변화량을 말한다.	7. ---------------------- 측정할 ------------------------.
제4조(적용대상) 자동기상관측장비의 표준규격 적용대상은 기상관측을 목적으로 하는 기온, 습도, 풍향, 풍속, 강수량, 강수유무, 기압 등을 자동으로 관측하는 장비일체이다.	제4조(적용대상) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 장비 일체이다.
제5조(표준화 원칙) 자동기상관측장비의 표준규격에 관한 표준화 원칙은 다음 각 호와 같다.	제5조(표준화 원칙) ------------------------------------------------------.
1. 세계기상기구 제반 규정의 준수 및 유지	1. ---------- 규정------------------
2. ∼ 5. (생 략)	2. ∼ 5. (현행과 같음)
제6조(관측요소) ① (생 략)	제6조(관측요소) ① (현행과 같음)
② 제1항의 관측요소는 관측기관의 기상관측목적에 따라 선택할 수 있다.	② ------------------------- 기상관측 목적------------------.
제7조(관측센서의 표준규격) 관측센서에 대한 표준규격은 별표 1과 같다.	제7조(관측센서의 표준규격) 관측센서의 -----------------------.
제8조(자료처리기의 표준규격) 자료처리기에 대한 표준규격은 별표 2와 같다.	제8조(자료처리기의 표준규격) 자료처리기의 -----------------------.
제9조(신호 및 자료처리의 표준규격) 관측센서의 신호 및 자료처리에 대한 표준규격은 별표 4와 같다.	제9조(신호 및 자료처리의 표준규격) --------------- 자료처리의 -----------------------.
제10조(자료구조의 표준규격) 자료구조에 대한 표준규격은 별표 5와 같다.	제10조(자료구조의 표준규격) 자료구조의 -----------------------.
제11조(시각동기화) 자동기상관측장비가 설치된 관측소에 GPS(Global Positioning System) 등 시각동기화에 필요한 장치를 갖추거나, 표준시각을 측정하는 별도의 장치로부터 표준시각을 전송받아 1일 1회 이상 자료처리기에 시각동기화를 시켜야 한다.	제11조(시각동기화) ----------------------------- 지피에스(GPS; Global ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
제13조(부대설비의 표준규격) (생 략)	제13조(부대설비의 설치위치 및 표준규격) (현행과 같음)
제14조(재검토기한) 기상청장은 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2019년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	제14조(재검토기한) ------------------------------------------------------------------ 2023년 7월 1일 ---------------------------------------------------------------------------------------- 해야 -----.