자동기상관측장비의 표준규격 일부개정고시안

2019. 3.

	기 상 청

1. 개정이유

이 고시에서 사용하는 용어의 정의를 명확히 하고, 관측센서의 표준규격 중 일조센서의 운용환경 현행화 및 그레이코드식 풍향센서의 분해능을 완화하는 한편, 자료처리기 저장 자료와 기간을 확대하고, 신호 및 자료처리의 표준규격에 시정, 운고, 일사, 적설을 추가하는 등 현행 제도상의 미비점을 개선 및 보완하려는 것임

2. 주요내용

가. “정확도”, “분해능” 용어의 정의 신설(안 제2조)

나. 일조센서 운용환경과 현행화와, 그레이코드식 풍향센서의 분해능 완화를 위한 관측센서의 표준규격 개선(안 별표 1)

- 일조센서: 운용환경 –20 ℃ ～ +40 ℃(주간) →  -40 ℃ ～ +45 ℃

- 그레이코드식 풍향센서: 분해능 1° → 3°

다. 자료처리기 저장 자료와 기간 확대를 위한 자료처리기의 표준규격 개선(안 별표 2)

- 샘플링 시간 자료와 1분 자료 1개월 이상 저장

라. 시정, 운고, 일사 자료의 단위, 샘플링시간, 1분 자료 산출 기준 규정을 위한 신호 및 자료처리의 표준규격 개정(안 별표 4)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 기상관측표준화법 및 같은 법 시행규칙

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당기관 없음

라. 기    타 : 1) 신․구조문대비표, 별첨
2) 행정예고 : 예정
3) 행정규제 : 규제개혁위원회와 협의 중

기상청 고시 제2019-00호

자동기상관측장비의 표준규격 일부개정고시안

자동기상관측장비의 표준규격 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조에 제6호 및 제7호를 각각 다음과 같이 신설한다.

6. “정확도”란 관측센서의 측정값이 참값과 비교하여 허용되는 오차를 말한다.

7. “분해능”이란 관측센서에서 측정 할 수 있는 최소 변화량을 말한다.

제14조 중 “2017년 1월 1일”을 “2019년 7월 1일”로, “12월 31일”을 “6월 30일”로 한다.

별표 1, 별표 2, 별표 4를 각각 별지와 같이 한다.

부      칙

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

■ [별표1] <개정 2019.00.00.>

관측센서의 표준규격(제7조 관련)

관측 센서	형식	내 용
온도 센서	금속형	◦ 측정범위: -40 ℃ ～ +60 ℃(초상, 지면, 지중온도 : -40 ℃ ～ +100 ℃) ◦ 정 확 도: ±0.3 ℃ 이내 ◦ 운용환경: -40 ℃～ +60 ℃ ◦ 분 해 능: 0.1 ℃ ◦ 기 타: 100 Ω 의 백금 4선식
	박막형	◦ 측정범위: -40 ℃ ～ +60 ℃ ◦ 정 확 도: ±0.3 ℃ 이내 ◦ 운용환경: -40 ℃ ～ +60 ℃ ◦ 분 해 능: 0.1 ℃ ◦ 기 타: 100 Ω 의 백금(유리코팅 또는 보호통)
습도 센서	정전 용량식	◦ 측정범위: 0 % R.H ～ 100 % R.H ◦ 정 확 도: ±3 % R.H 이내(0 % R.H ～ 90 % R.H) ±5 % R.H 이내(91 % R.H ～ 100 % R.H) ◦ 운용환경: -40 ℃ ～ +60 ℃ ◦ 방진필터 부착
풍향 센서	그레이 코드식	◦ 측정범위: 0° ～ 360° ◦ 정 확 도: 5° 이내 ◦ 기동풍속: 0.5 m/s 이하 ◦ 운용환경: -40 ℃ ～ +60 ℃, 순간풍속 75 m/s 이내 ◦ 분 해 능: 3°
	전위 차계식	◦ 측정범위: 0° ～ 360° ◦ 정 확 도: 5° 이내 ◦ 기동풍속: 1.1 m/s 이하 ◦ 운용환경: -50 ℃ ～ +50 ℃ 순간풍속 75 m/s 이내 ◦ 분 해 능: 1°
	초음파식	◦ 측정범위: 0° ～ 360° ◦ 정 확 도: 2° 이내 ◦ 운용환경: -40 ℃ ～ +60 ℃, 순간풍속 75 m/s 이내 ◦ 분 해 능: 1°
풍속 센서	광초퍼식	◦ 측정범위: 0 ～ 75 m/s ◦ 정 확 도: 0.5 m/s 이내(10 m/s 미만), 5 % 이내(10 m/s 이상) ◦ 기동풍속: 0.5 m/s 이하 ◦ 운용환경: -40 ℃ ～ +60 ℃, 순간풍속 75 m/s 이내 ◦ 분 해 능: 0.1 m/s
	자기 유도식	◦ 측정범위: 0 ～ 75 m/s ◦ 정 확 도: 0.5 m/s 이내(10 m/s 미만), 5 % 이내(10 m/s 이상) ◦ 기동풍속: 1.1 m/s 이하 ◦ 운용환경: -50 ℃ ～ +50 ℃, 순간풍속 75 m/s 이내 ◦ 분 해 능: 0.1 m/s
	초음파식	◦ 측정범위: 0 ～ 70 m/s ◦ 정 확 도: 0.5 m/s 이내(10 m/s 미만), 5 % 이내(10 m/s 이상) ◦ 운용환경: -40 ℃ ～ +60 ℃, 순간풍속 75 m/s 이내 ◦ 분 해 능: 0.1 m/s ◦ 히터내장(히터작동 범위는 강수량 온도조절용 히터에 준함)
강수량 센서	전도형	◦ 수 수 구: 직경 200 mm ◦ 측정범위: 1전도(Bucket)당 0.5 mm(또는 1.0 mm) ◦ 정 확 도: 3 % 이내(20～50 mm/h 강우강도) ◦ 재 질: 스테인리스 ◦ 운용환경: -40 ℃ ～ +60 ℃ ◦ 히 터 - 온도조절: 강설 녹임을 위한 서모스탯(Thermostat) 부착 (4 ℃ ± 2 ℃ 이내에서 ON, 15 ℃ ± 2 ℃ 이내에서 OFF) ◦ 수수구 그물망: 봉 또는 수평형태의 그물망 ◦ 분 해 능: 0.5 mm 또는 1.0 mm ◦ 바람막이 부착
	무게식	◦ 측정범위: 1000 mm 이상 ◦ 정 확 도: ±0.1 mm(10 mm 미만), ±1 %(10 mm 이상) ◦ 운용환경: -40 ℃ ～ +60 ℃ ◦ 분 해 능: 0.1 mm ◦ 바람막이 부착, 수수구부 히팅 기능
강수 유무 센서	임피던스 검출형, 정전용량 검출형	◦ 측정범위: 비, 눈 등 강수현상 ◦ 반응시간: 1분 이내 ◦ 운용환경: -40 ℃ ～ +60 ℃ ◦ 감지면 규격: 5 mm 간격 이내 금박격자, 15° ～ 30° 경사지게 설치 ◦ 감지면 항온유지 - 서리 및 이슬현상으로 인한 오류 방지 - 강우 및 강설현상 종료 시 반응시간 2 분 이내에 감지면의 물기 제거
기압 센서	정전 용량식	◦ 측정범위: 500 hPa ～ 1080 hPa ◦ 정 확 도: ±0.5 hPa(750 hPa ～ 1080 hPa) ◦ 운용환경: -40 ℃ ～ +60 ℃ ◦ 분 해 능: 0.1 hPa ◦ 반응시간 : 1초 이내
일사 센서	열전대식	◦ 민 감 도(Sensitivity): 7 ～ 17 μV/(W/m2) ◦ 온도특성: ±2 % / -20 ℃ ～ +50 ℃ ◦ 비선형성(Non-linearity): ±0.5 % ◦ 안 정 도: ±0.8 %/년 ◦ 정 확 도: 2 %(일 변화), 3 %(시 변화) ◦ 운용환경: -40 ℃ ～ +60 ℃ ◦ 시 야 각: 0° ～ 360° ◦ 측정범위: 0 ～ 1500 W/m2 ◦ 분 해 능: 1 W/m2
일조 센서	회전 거울식, 광다이오드식	◦ 측정범위: 0 ～ 24시 ◦ 입사각 특성: ±5 % ◦ 시 초 값: 120 W/m2 ◦ 정 확 도: ±5 %(120 W/㎡), 10 분(일) 이내 ◦ 운용환경: -40 ℃ ～ +45 ℃ ◦ 분 해 능: 0.1시
시정 센서	산란식	◦ 측정범위: 10 m ～ 25000 m 이상 ◦ 정 확 도: ±10 % 이내(10 m ～ 10000 m 미만), ±20 % 이내(10000 m 이상) ◦ 운용환경: -40 ℃ ～ +60 ℃ ◦ 샘 플 링: 매 10～15초 ◦ 분 해 능: 10 m
운고 센서	레이저식	◦ 측정범위: 10 m ～ 7500 m 이상 ◦ 정 확 도: ±10 m(1000 m 미만), ±30 m(1000 m 이상) ◦ 운용환경: -40 ℃ ～ +60 ℃ ◦ 샘 플 링: 매 15～60초 ◦ 분 해 능: 10 m
적설 센서	레이저식	◦ 측정범위: 0 ～ 300 cm ◦ 측정방식: 3지점 이상의 관측 포인트 산술평균 ◦ 정 확 도: ±0.5 cm ◦ 운용환경: -40 ℃ ～ +50 ℃ ◦ 샘 플 링: 매 15～60초 ◦ 분 해 능: 0.1 cm

■ [별표2] <개정 2019.00.00.>

자료처리기의 표준규격(제8조 관련)

구분	내 용
기능	◦ 신호의 변환(아날로그에서 디지털)ㆍ처리 - 기상요소별 관측센서로부터 측정된 신호를 기상학적 물리량으로 변환하여 수치화한다. ◦ 관측센서의 추가 또는 변경 시 하드웨어의 변경 없이 소프트웨어로 제어(센서 추가ㆍ변경, 센서별 보정값 수정)가 가능하도록 설계되어야 한다. ◦ 시각동기화, 자료의 저장, 자료의 송ㆍ수신이 가능해야 한다.
조건	◦ 일체형이고 범용성과 안정성이 있어야 한다. ◦ 하드웨어, 소프트웨어 및 펌웨어의 확장성이 있어야 한다. ◦ 전원중단, 통신장애 대비, 관측자료 산출 적합성 확인을 위해 충분한 자료 저장성이 있어야 한다.
규격	◦ 프로세서: 마이크로프로세서 ◦ 저장용량: 1분 자료와 관측요소별 샘플링 주기 자료 30일 이상 저장 ※ 단, 샘플링 주기자료는 [별표 4]에 명시된 관측요소에 한함(시정, 운고, 적설 제외) ◦ 통신인터페이스: LAN(TCP/IP), RS232, RS422, RS485 등 가능 ◦ 키패드장치: 디스플레이가 부착된 키패드 또는 작동상태를 확인할 수 있는 출력장치 포함 ◦ 운용환경: -40 ℃ ～ +60 ℃ ◦ 채널(기상관측목적, 관측센서 종류 및 수량 등에 따라 선택 가능) - 아날로그 채널: Single 15개 이상, Differential 7개 이상 - 디지털 채널: 8개 이상(SDI-12, RS232, RS422, RS485 등) - 주파수 채널: 2개 이상 - 여기 채널: 2개 이상 ◦ A/D bit: 15 bit 이상 ◦ 입력전원: 안정된 전원으로 동작하여야 한다. ◦ 외 장 품: 자료처리기함 - 내구성이 보장되어야 하며, 함체 재질에 의한 직접적인 내부온도 상승이 없도록 제작된 것으로 잠금장치와 환기구(이물질 방지망 설치)가 설치되어야 한다. ◦ 자료처리기의 내부보드는 접지가 되어야 한다.

■ [별표4] <개정 2019.00.00.>

신호 및 자료처리의 표준규격(제9조 관련)

관측요소	내 용
온도 습도 기압	◦ 자료 단위: 0.1 ℃(기온, 초상, 지면, 지중온도), 0.1 %(습도), 0.1 hPa(기압) ◦ 샘플링 시간: 10초 ◦ 자료처리 시간간격: 1분 - 10초마다 전기적 신호를 수신하여 디지털 값으로 변환한다. - 10초 간격의 6개 자료를 평균하여 1분 자료를 산출한다.
풍향 풍속	◦ 자료 단위: 0.1°(풍향), 0.1 m/s(풍속) ◦ 샘플링 시간: 0.25초 ◦ 자료처리 시간간격: 1분 ◦ 풍향, 풍속센서로부터 0.25초마다 전기적 신호를 수신하여 디지털 값으로 변환 후 벡터 환산한다. ◦ 순간풍향ㆍ풍속(gust) - 매 0.25초 간격으로 3초 동안 12개의 샘플링 된 자료를 평균하고 1초 간격으로 이동 평균하여 순간풍향․풍속을 산출한다. - 1분 동안 수집된 지난 240개의 자료 중 최댓값을 1분 최대순간풍향․풍속으로 산출한다. - 매 1분마다 지난 10개의 1분값 중에서 최댓값을 10분 최대순간풍향․풍속으로 산출한다. - 하루 동안 수집된 1분 최대순간풍향․풍속 1440개 중에서 최댓값을 일 최대순간풍향․풍속으로 산출한다. ◦ 1분 평균 풍향․풍속 - 0.25초 간격의 바람벡터 자료를 10초 동안 평균을 구한 후 1분 동안 6개의 자료를 다시 평균하여 매분자료를 산출한다.2400
강수량	전도형	◦ 자료 단위: 0.5 ㎜ 또는 1.0 ㎜ ◦ 1분 강수량: 센서에서 1초마다 보내온 펄스 신호의 횟수를 1분 동안 누적하여 산출한다.
	무게식	◦ 자료 단위: 0.1 ㎜ ◦ 1분 강수량 : 센서에서 보내온 1분 값 또는 각 센서의 자체 알고리즘에 따른다.
강수유무	◦ 자료 단위: ON 신호 시 10, OFF 신호 시 00 ◦ 샘플링 시간: 1분 ◦ 강수현상이 있을 때 10, 없을 때 00
시정	◦ 자료 단위 : 10 m ◦ 1분 시정 : 센서에서 보내온 1분 자료 또는 각 센서의 자체 알고리즘에 따른다.
운고	◦ 자료 단위 : 10 m ◦ 1분 운고 : 센서에서 보내온 1분 자료 또는 각 센서의 자체 알고리즘에 따른다.
일사	◦ 자료 단위 : 0.01 MJ/m2 ◦ 샘플링 시간 : 1초 ◦ 자료처리 시간간격 : 1분 - 1초 간격의 60개 자료를 누적하여 1분 자료를 산출한다
적설	◦ 자료 단위 : 0.1 cm ◦ 1분 적설 : 센서에서 보내온 1분 자료 또는 각 센서의 자체 알고리즘에 따른다.

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.	제2조(정의) ---------------------------------------.
1. ∼ 5. (생 략)	1. ∼ 5. (현행과 같음)
<신 설>	6. “정확도”란 관측센서의 측정값이 참값과 비교하여 허용되는 오차를 말한다.
<신 설>	7. “분해능”이란 관측센서에서 측정 할 수 있는 최소 변화량을 말한다.
제14조(재검토기한) 기상청장은 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2017년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	제14조(재검토기한) ------------------------------------------------------------------ 2019년 7월 1일 -------------------------------- 6월 30일-----------------------------------------------------------.